ÜRÜN ADI:

Androbiome Multiplex qPCR Kit

KULLANIM AMACI:

Androbiome Multiplex qPCR Kit, in vitro Nükleik Asit Testi (NAT) – patojen tespiti temelli ürünlerdir. Androbiome Multiplex qPCR Kit, erkek ürogenital sistemindeki oportunistik ve patojenlerin DNA’sını ve toplam bakteriyel DNA’yı (toplam bakteriyel yük) tespit etmek için multipleks Real-Time Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) yöntemiyle tasarlanmıştır. Kit, aynı anda Erkeklerde ürogenital hastalıkların patojenlerinin kalitatif tespiti ve mikrobiyota kompozisyonu değerlendirmesi hakkında kapsamlı tanı sunar.

Merkez Ofis: Dumlupınar Mahallesi, Nur Cad. No: 7/3 Posta Kodu: 41250 Kartepe/Kocaeli/TÜRKİYE

Şube: Barış SB Mahallesi, 5002 Sokak, Yeni Teknoloji Binası, Blok A, No: 4A/ Z09  TÜBİTAK MAM Teknoloji Serbest Bölgesi, Posta Kodu: 41400

Gebze/Kocaeli/TÜRKİYE

Ticaret Sicil Numarası: 34218

Email: info@genomer.com.tr

https://genomer.com.tr

Amaç

Bu belge, Androbiome Multiplex qPCR Kit In Vitro Diagnostik (IVD) tıbbi cihazının kullanım Talimatları'nı (Instructions for Use - IFU) içermektedir.

Avrupa Birliği'nin 2017/746 sayılı In Vitro Diagnostik Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği (IVDR), cihazın tüm yaşam döngüsü boyunca hastalar ve kullanıcılar için yüksek düzeyde sağlık ve güvenlik koruması sağlamayı amaçlamaktadır.

Bu Kullanım Talimatları (IFU), IVDR yönetmeliğin Ek I: Genel Güvenlik ve Performans Gereklilikleri bölümünde yer alan, özellikle de Bölüm III: Etiketleme ve Kullanım Talimatları (Madde 20) altındaki tüm yükümlülükleri eksiksiz olarak yerine getirmek amacı ile oluşturulmuştur.

Temel amaç cihazının tasarlanan amaç doğrultusunda, güvenli, doğru ve etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamaktır. Bu talimatlar, cihazın performansı, sınırlamaları, olası riskleri ve uygun numune yönetimi de dahil olmak üzere, laboratuvar profesyonelleri için gerekli olan tüm teknik ve yasal bilgileri kapsamaktadır.

Yasal Uyum ve Şeffaflık

Bu kılavuz, yalnızca ulusal ve uluslararası standartlara (özellikle IVDR, EN ISO 15223-1 ve EN ISO 18113) uygun piktogramlar ve simgeler kullanmakla kalmaz, aynı zamanda cihazın tüm yasal tanımlayıcı bilgilerini (UDI, Üretici) şeffaf bir şekilde sunar.

Uyarı: Cihazı kullanmadan önce, güvenli ve doğru sonuçlar elde etmek amacıyla bu talimatların tamamının okunması, anlaşılması ve titizlikle uygulanması zorunludur. Talimatlara uyulmaması, hatalı sonuçlara, potansiyel tehlikelere veya CE işaretinin geçersiz hale gelmesine neden olabilir.

| I. TANIMLAYICI BİLGİLER |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Madde 20.3(a), 20.4.1(b) | Cihazın Adı, Ticari Ünvanı ve Modeli | Androbiome Multiplex qPCR Kit |
| 2. | Madde 20.3(b) | İn Vitro Diagnostik Cihaz | Androbiome Multiplex qPCR Kit, in vitro Nükleik Asit Testi (NAT) – patojen tespiti temelli ürünlerdir. Androbiome Multiplex qPCR Kit, erkek ürogenital sistemindeki oportunistik ve patojenlerin DNA’sını ve toplam bakteriyel DNA’yı (topla m bakteriyel yük) tespit etmek için multipleks Real-Time Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) yöntemiyle tasarlanmıştır. Kit, aynı anda Erkeklerde ürogenital hastalıkların patojenlerinin kalitatif tespiti ve mikrobiyota kompozisyonu değerlendirmesi hakkında kapsamlı tanı sunar. |
| 3. | Madde 20.3(d) | İmalatçı (Üretici) Bilgisi | GENOMER BİYOTEKNOLOJİ ARGE SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ, Merkez Ofis: Dumlupınar Mahallesi, Nur Cad. No: 7/3 Posta Kodu: 41250 Kartepe/Kocaeli/TÜRKİYE Şube: Barış SB Mahallesi, 5002 Sokak, Yeni Teknoloji Binası, Blok A, No: 4A/ Z09 TÜBİTAK MAM Teknoloji Serbest Bölgesi, Posta Kodu: 41400 Gebze/Kocaeli/TÜRKİYE Ticaret Sicil Numarası: 34218 Email: info@genomer.com.tr Web:https://genomer.com.tr |
| 4. | Madde 20.3(e) | Yetkili Temsilci Bilgisi | Olması durumunda yetkili temsilci atanacaktır. |
| 5. | Madde 20.3(f) | Lot/Parti Numarası | UL-AB-XX |
| 6. | Madde 20.3(g) | Son Kullanma Tarihi | YYYY-AA-GG |
| 7. | Madde 20.3(c) | Katalog Numarası | M-AB-0701v01-12 |
| 8. | Madde 20.3(n) | Tekil Cihaz Tanımlayıcısı (UDI) Atfı | 868512670MABRP |

Yukarıda belirtilen Kullanım Talimatları (IFU) kılavuzunda belirtilen prosedürler ve analitik kabul kriterlerine uygun olarak elde edilen sonuçlar, Androbiome Multiplex qPCR Kit cihazının Genel Güvenlik ve Performans Gereklilikleri'ne (Ek I) uygunluğunu teyit etmektedir.

| II. KULLANIM AMACI, KAPSAM VE PRENSİP |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9. | Madde 20.4.1(c) | Kullanım Amacı ve Fonksiyonu |

Androbiome Multiplex qPCR Kit ve Androbiome Screen Multiplex qPCR Kit, araştırma ve diagnostic uygulamalar için tasarlanmıştır. Androbiome Multiplex qPCR Kit ve Androbiome Screen Multiplex qPCR Kit, in vitro Nükleik Asit Testi (NAT) – patojen tespiti temelli ürünlerdir. Androbiome Multiplex qPCR Kit ve Androbiome Screen Multiplex qPCR Kit, erkek ürogenital sistemindeki oportunistik ve gerçek patojenlerin DNA’sını ve toplam bakteriyel DNA’yı (toplam bakteriyel yük) tespit etmek için multipleks Real-Time Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) yöntemiyle tasarlanmıştır.

Kitler, aynı anda kapsamlı tanı sunar:

•	Erkeklerde ürogenital hastalıkların patojenlerinin kalitatif tespiti (Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Trichomonas vaginalis, Mycoplasma genitalium);

•	Mikrobiyota kompozisyonu değerlendirmesi (erkeklerde ürogenital sistemde normobiyota olarak bulunabilecek ve aynı zamanda ürogenital sistemin enfeksiyon ve iltihabi hastalıklarının nedeni olabilecek geniş bir mikroorganizma yelpazesi: Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Corynebacterium spp., Lactobacillus spp., Gardnerella vaginalis, Atopobium kümesi (Atopobium spp., Olsenella spp., Collinsella spp.), Megasphaera spp. /Veilonella spp. /Dialister spp., Sneathia spp. /Leptotrihia spp. /Fusobacterium spp., Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Mycoplasma hominis, Bacteroides spp. /Porphyromonas spp. /Prevotella spp., Anaerococcus spp., Peptostreptococcus spp. /Parvimonas spp., Eubacterium spp., Pseudomonas aeruginosa /Ralstonia spp. /Burkholderia spp., Enterobacteriaceae ailesi /Enterococcus spp., Haemophilus spp., ve ayrıca Candida spp. cinsine ait mantarlar).

Numuneler, insan biyolojik materyalleridir: balanustan ve üretradan epitel sürüntüleri, idrar, prostat sıvısı, meni, prostat dokularından biyopsi örnekleri. Ürogenital sistem enfeksiyonları, nüfusun üreme sağlığına yönelik ana tehdit olduğundan tıbbi ve sosyal açıdan büyük önem taşır. Son yıllarda, erkeklerde ürogenital enfeksiyonların yapısı, patolojik sürecin kronik seyri ile arka planda asemptomatik veya düşük semptomatik klinik tablo ile karakterize olmuş, bu da hastaların tıbbi kurumlarda komplikasyonlar aşamasında geç tedavi edilmesine yol açmıştır. Androbiome Multiplex qPCR Kit ve Androbiome Screen Multiplex qPCR Kit, erkek ürogenital sistemi mikrobiyom kompozisyonunun incelenmesinde kullanılmakta olup, kitlerle elde edilen sonuçlar erkek ürogenital sistem enfeksiyon hastalıklarının tanısında kullanılabilir.

Tanımlanan mikroorganizmaların sayısına bağlı olarak, kit aşağıdaki formatlarda mevcuttur:

− Androbiome Multiplex qPCR Kit ve

− Androbiome Screen Multiplex qPCR Kit

Androbiome Screen Multiplex qPCR Kit, Androbiome Multiplex qPCR Kit’in kısa bir versiyonudur.

Kitin uygulanması, nüfus ve demografik faktörlere bağlı değildir. Androbiome Multiplex qPCR Kit ve Androbiome Screen Multiplex qPCR Kit’in kullanımına yönelik bir kontrendikasyon yoktur.

Androbiome Multiplex qPCR Kit ve Androbiome Screen Multiplex qPCR Kit, klinik ve tanı laboratuvarlarında ve araştırma pratiğinde kullanılabilir.

Potansiyel kullanıcılar: Moleküler tanı yöntemlerinde yetkin personel ve klinik ve tanı laboratuvarlarında çalışanlar.

Kit, yalnızca bu kullanım talimatlarına uygun olarak kullanılmalıdır.

| II. KULLANIM AMACI, KAPSAM VE PRENSİP |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10. | Madde 20.4.1(e) | Test Prensibi - Yöntem |

Uygulanan PCR yöntemi, bir hedef DNA dizisinin amplifikasyonuna dayanır. Cyclic amplifikasyon sırasında, DNA ısıtma ile denatüre edilir. Hedefe spesifik primerler, dNTP'ler ve Taq-polimeraz varlığında denatüre edilmiş DNA templatelerine bağlanır. Taq-polimeraz, primerleri uzatarak, tamamlayıcı DNA zincirlerinin sentezini sağlar ve hedef DNA dizisinin amplifikasyonunu gerçekleştirir.

Amplifikasyon reaksiyonunun özgüllüğünü ve duyarlılığını artırmak için, PCR-mix ve Taq-polimerazı ayıran bir parafin tabakası bulunur. Bu, düşük sıcaklıklarda PCR bileşenlerinin karışmasını engeller, böylece “hot-start” özelliği sayesinde nonspesifik bağlanmayı engeller.

Real-Time PCR teknolojisi, reaksiyonun her döngüsünde floresansın ölçülmesine dayanır. PCR-mix, deteksiyon boyaları ve quencher molekülleri taşıyan hedef-spesifik hidrolizleme probu içerir. Prob, hedef dizisiyle hibritlendikten sonra aktive olur. Aktivasyon sonucu, floresans, hedef dizisinin amplifikasyonu ile orantılı olarak artar. Floresans yoğunluğu, her döngüde bir Real-Time PCR thermal cycler veri toplama ünitesiyle ölçülür ve sağlanan yazılım ile analiz edilir.

PCR mixi, PCR verim/yeterliliğini değerlendirmek için bir internal kontrol örneği (IC) içerir.
Floresan boyaların herbiri, bir diziyi tanımlamak/tespit etmek için atanmıştır. Fam, Rox ve Cy5 boya etiketleri, bu dizilerin tespiti için kullanılır. Hex boya etiketi, IC'yi tespit etmek için kullanılır. İki veya daha fazla ayırt edilebilir boyanın kullanılması, PCR ürünlerinin aynı anda tespit edilmesine olanak tanır (Bkz. Tablo 1). Rox boya etiketi ile belirtilmiş tüp, ek bir prob taşıyan - “Marker” içerir. Bu, strip yönünü etiketler. Program tamamlandığında, yazılım, operatör tarafından belirlenen pozisyona göre stripin gerçek pozisyonunu (“marker” pozisyonu aracılığıyla) tanımlar. Eğer uyuşmazlık varsa, yazılım varsayılan olarak tüplerin yeniden düzenlenmesini önerir. Operatörün onayıyla, düzenleme yapılabilir ve yeni dosyada kaydedilebilir.

Tablo 1 ve 2, amplifikasyon ürünlerinin tespit kanallarını göstermektedir.

| Tüp № | Deteksiyon Kanalı |  |  |  | buffer / parafin rengi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fam | Hex | Rox | Cy5 |  |
| Strip № 1 |  |  |  |  |  |
| 1 | Total bacterial load (TBL)1 | IC | Marker | - | Mavi / Beyaz |
| 2 | Lactobacillus spp. | IC | Gardnerella vaginalis | - |  |
| 3 | Staphylococcus spp. | IC | Streptococcus spp. | - | Renksiz / Beyaz |
| 4 | Megasphaera spp. / Veillonella spp. / Dialister spp. | IC | - | - |  |
| 5 | Sneathia spp. / Leptotrichia spp. / Fusobacterium spp. | IC | - | - |  |
| 6 | Ureaplasma urealyticum | IC | Ureaplasma parvum | Corynebacterium spp. |  |
| 7 | Mycoplasma hominis | IC | Mycoplasma genitalium | - |  |
| 8 | Bacteroides spp. / Porphyromonas spp. / Prevotella spp. | IC | Atopobium cluster1 | - |  |
| Strip № 2 |  |  |  |  |  |
| 1 | Anaerococcus spp. | IC | - | - | Mavi / Mavi |
| 2 | Peptostreptococcus spp. / Parvimonas spp. | IC | Marker | - |  |
| 3 | Eubacterium spp. | IC | - | - | Renksiz / Mavi |
| 4 | Haemophilus spp. | IC | - | - |  |
| 5 | Pseudomonas aeruginosa/Ralstonia spp. / Burkholderia spp. | IC | - | - |  |
| 6 | Enterobacteriaceae family / Enterococcus spp. | IC | - | - |  |
| 7 | Candida spp. | IC | - | İnsan genomik DNAsı |  |
| 8 | Trichomonas vaginalis | IC | Neisseria gonorrhoeae | Chlamydia trachomatis |  |

Tablo 1: Androbiome Multiplex qPCR Kit için amplifikasyon ürünlerinin deteksiyon kanalları

| Tüp № | Deteksiyon Kanalı |  |  |  | buffer / parafin rengi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fam | Hex | Rox | Cy5 |  |
| 1 | Total bacterial load (TBL) | IC | Marker | - | Mavi / Beyaz |
| 2 | Lactobacillus spp. | IC | Gardnerella vaginalis | - |  |
| 3 | Staphylococcus spp. | IC | Streptococcus spp. | - | Renksiz / Beyaz |
| 4 | Ureaplasma urealyticum | IC | Ureaplasma parvum | Corynebacterium spp. |  |
| 5 | Mycoplasma hominis | IC | Mycoplasma genitalium | - |  |
| 6 | Enterobacteriaceae family / Enterococcus spp. | IC | - | - |  |
| 7 | Candida spp. | IC | - | İnsan genomik DNAsı |  |
| 8 | Trichomonas vaginalis | IC | Neisseria gonorrhoeae | Chlamydia trachomatis |  |

Tablo 2: Androbiome Screen Multiplex qPCR Kit için amplifikasyon ürünlerinin deteksiyon kanalları

Çalışma tamamlandıktan sonra, thermal cycler yazılımı toplam bakteriyel DNA, Lactobacillus spp.'ye özgü cins düzeyindeki DNA ve oportunistik patojenlere (veya flora) ait cins/tür düzeyindeki DNA için kantitatif analiz gerçekleştirir. Elde edilen değer (hedef DNA kopya konsantrasyonunun ondalık logaritması (log)), biyomateryal örneğindeki mikroorganizmaların mutlak miktarını yansıtmaz. Bu değer, mikroorganizmaların sayısının karşılaştırılması için yardımcı bir parametre olarak kullanılır.

Konsantrasyonun ondalık logaritması (log) (1,0 ml DNA preparatında hedef DNA kopya sayısı), eşik döngü karşılaştırma yöntemi olarak da bilinen ΔΔCt yöntemi kullanılarak belirlenir. ΔΔCt yönteminin avantajı, kalibrasyon eğrisi oluşturma gereksinimi olmadan, suboptimal PCR verimliliği koşullarında bile hedef DNA sayısı oranının daha doğru belirlenmesine olanak sağlamasıdır (Shefe J. H. Quantitative real-time RT-PCR data analysis: current concepts and the novel "gene expression's Ct difference" formula [Text] / J. H. Shefe, K. E. Lehmann, I. R. Buschmann, T. Unger, H. Funke-Kaiser // J. Mol. Med. - 2006. - Vol. 84. - P. 901–910 [DOI 10.1007/s00109-006-0097 -6]).

Hesaplama, eşik döngü (Ct) değerlerini ve amplifikasyon verimliliğini dikkate alır. Eşik döngü, amplifikasyon döngü sayısına bağlı olarak ürün birikim grafiğinin apsisinde bulunan bir noktadır. Eşik döngüyü belirlemek için Crossing point yöntemi kullanılır; bu yöntem, ikinci türevin maksimumunun (Cp) belirlenmesine dayanır (Rebrikov et al., 2014). PCR verimliliği, bir amplifikasyon döngüsünde DNA parça sayısının kaç kat artacağını gösteren bir değerdir.

Hesaplama aşağıdaki formüle göre gerçekleştirilir:

𝐿𝑜𝑔(𝑁𝑂a) = 𝐿𝑜𝑔(𝐸) × (𝐶𝑝 − 𝐶𝑝a), (1)

Burada; N0a, test örneğinin 1,0 ml DNA preparatındaki başlangıçtaki hedef DNA kopya sayısını ifade eder;

- E, PCR verimliliğidir.

- Cp, tek bir DNA molekülü içeren bir örnek için eşik döngüdür.

- Cpa, analiz edilen örnek için eşik döngüdür.

E ve Cp değerleri sabittir ve yaklaşık olarak sırasıyla 2 ve 45 olarak kabul edilir. PCR verimliliğinin maksimum değeri olan 2 ve test örneğinde tespit edilebilir DNA'nın varlığı durumunda, hedef amplikon miktarı 3,4 amplifikasyon döngüsünde 10 kat (1 Log) artar. Bu parametrelerin kesin değeri, her bir primer ve prob seti için ilgili hedefin kopya sayısı dikkate alınarak, deteksiyon cihazı yazılımında belirtilmiştir (kullanım talimatlarının Ek A bölümüne bakınız).

Elde edilen değerlere dayanarak, bir mikroorganizmanın varlığı diğer mikroorganizmalara ve toplam bakteriyel yüke kıyasla karşılaştırılabilir ve mikrobiyota kompozisyonu hakkında bir çıkarım yapılabilir. 1 Log farkı, konsantrasyonda 10 kat farkı; 2 Log farkı, 100 kat farkı ifade eder ve bu şekilde devam eder.

| II. KULLANIM AMACI, KAPSAM VE PRENSİP |  |  |
| --- | --- | --- |
| 11. | Madde 20.3(k) | Test Sayısı - İçerik |

Androbiome Multiplex qPCR Kit ve Androbiome Screen Multiplex qPCR Kit içeriği, Tablo 3 - 4'te gösterilmektedir.

| Reaktif | Tanım/Görünüş | Toplam Hacim | Miktar |
| --- | --- | --- | --- |
| Parafin kaplı PCR-mix | Beyaz veya mavi mumsu fraksiyonun altında, renksiz şeffaf veya mavi sıvı | 1920 μL (Her tüpte 20 μL) 1920 μL (Her tüpte 20 μL) | Strip №1: 12 8-strip tüpleri; Strip №2: 12 8- strip tüpleri |
| Taq-polimeraz solüsyon | Şeffaf, renksiz sıvı | 2000 μL (Her tüpte 500 μL) | 4 tüp |
| Mineral yağ | Şeffaf, renksiz, yağlı viskoz sıvı | 4.0 mL (Her tüpte 1.0 mL) | 4 tüp |
| Pozitif Kontrol | Şeffaf, renksiz sıvı | 160 μL | 1 tüp |
| Strip kapakları | 24 8-kapak |  |  |

Tablo 3: Androbiome Multiplex qPCR Kit içeriği

| Reaktif | Tanım/Görünüş | Toplam Hacim | Miktar |
| --- | --- | --- | --- |
| Parafin kaplı PCR-mix | Beyaz veya mavi mumsu fraksiyonun altında, renksiz şeffaf veya mavi sıvı | 3840 μL (Her tüpte 20 μL) | 24 8-strip tüpleri |
| Taq-polimeraz solüsyon | Şeffaf, renksiz sıvı | 2000 μL (Her tüpte 500 μL) | 4 tüp |
| Mineral yağ | Şeffaf, renksiz, yağlı viskoz sıvı | 4.0 mL (Her tüpte 1.0 mL) | 4 tüp |
| Pozitif Kontrol | Şeffaf, renksiz sıvı | 160 μL | 1 tüp |
| Strip kapakları | 24 8-kapak |  |  |

Tablo 4 : Androbiome Screen Multiplex qPCR Kit içeriği

Tüm bileşenler kullanıma hazırdır ve çalışma için ek bir hazırlık gerektirmez.

Androbiome Multiplex qPCR Kit, pozitif ve negatif kontroller dahil olmak üzere için 12 çalışma için kullanılır.

Androbiome Screen Multiplex qPCR Kit, pozitif ve negatif kontroller dahil olmak üzere 24 test çalışma için kullanılır.

TEDARİK EDİLMEYEN REAKTİFLER VE EKİPMANLAR

Örnek Toplama

- Numune toplama sürüntüleri: plastik veya alüminyum olmayan tel saplı, dakron, raylon veya kalsiyum alginat uçlu toplama sürüntüleri kullanılmalıdır;

- Örneklerin taşınması için, steril taşıma ortamı içeren tüpler ("GENOMER" tarafından üretilen STOR-F Transport Medium veya eşdeğerleri tavsiye edilir).

DNA Ekstraksiyonu ve PCR

Ön amplifikasyon-örnek ve kontrol hazırlık alanı:

- Biyolojik güvenlik kabini sınıf II;

- Vorteks karıştırıcı;

- Buzdolabı;

- Serum Fizyoloji çözeltisi %0.9 NaCl (Steril);

- Nükleik asit ekstraksiyon kiti (“GENOMER” tarafından üretilen (PREP-NA PLUS DNA/RNA Extraction Kit tavsiye edilir);

- Yüksek hızlı santrifüj (RCF(g) en az 16000);

- Termostat (sıcaklık aralığı 50-98°C);

- 1.5 mL tüpler için tüp rack;

- 1.5 mL tüpler;

- Tek kanal pipetler (20-1000 μL hacim aralığını kapsayan);

- RNaz ve DNaz içermeyen filtreli pipet uçları (hacim 200 μL, 1000 μL);

- Kullanılmış pipet uçları, tüpler ve diğer sarf malzemeleri için kap;

- Pudrasız cerrahi eldivenler;

- Dezenfektan çözeltisi.

Ön amplifikasyon-reaktifi hazırlama alanı:

- UV’li PCR kabini;

- Vorteks karıştırıcı;

- Buzdolabı;

- Sekizli 0.2 mL tüp içeren PCR stripleri için tüp racki;

- Tek kanal pipetler (0.5-1000 μL hacim aralığını kapsayan);

- RNaz ve DNaz içermeyen filtreli pipet uçları (hacim 20 μL, 50 μL, 200 μL, 1000 μL);

- Kullanılmış pipet uçları, tüpler ve diğer sarf malzemeleri için kap;

- Pudrasız cerrahi eldivenler;

- Dezenfektan çözeltisi.

Post-Amplifikasyon – Amplifikasyon deteksiyon alanı:

- Real-time PCR thermal cycler

Yazılım:

G-Quant Real Time PCR ThermoCylers için GenoExpert yazılımı en son sürümü, https://genomer.com.tr/ adresinden indirilebilir.

| III. GÜVENLİK VE ÖNLEMLER |  |  |
| --- | --- | --- |
| 12. | Madde 20.4.1(n) | Uyarılar ve Önlemler |
| 13. | Madde 20.4.1(p) | Biyolojik Tehlike Uyarısı |
| 14. | Madde 20.4.1(o) | Tehlikeli Kimyasal Maddeler |
| 15. | Madde 20.1(f) | Kullanım Kısıtlaması |

Numuneler, reaktifler ve analizde kullanılan malzemeler, enfektif ajanların bulaş potansiyeli taşıyor olma ihtimali göz önüne alınarak işlenmeli ve atılmalıdır. Alınan numuneler, sadece bu test için kullanılmalıdır. Numuneler, laminar flow kabini altında hazırlanmalıdır. Farklı numuneleri içeren tüpler aynı anda asla açılmamalıdır. Numuneleri çalışmak için kullanılan pipetler sadece bu amaç için kullanılmalıdır. Pipetler, pozitif dispansiyon tipi olmalı ya da aerosol filtre uçları ile kullanılmalıdır. Kullanılan uçlar steril olmalı, DNaz, RNaz, DNA ve RNA'dan arındırılmış olmalıdır. Reaktifler, laminer flow kabini altında çalışılmalıdır. Amplifikasyon için gereken reaktifler, tek oturumda kullanılabilecek şekilde hazırlanmalıdır. Reaktifleri çalışmak için kullanılan pipetler yalnızca bu amaç için kullanılmalıdır. Pipetler, pozitif dispansiyon tipi olmalı ya da aerosol filtre uçları ile kullanılmalıdır. Kullanılan uçlar steril olmalı, DNaz, RNaz, DNA ve RNA'dan arındırılmış olmalıdır. Numuneler, reaktifler ve analizde kullanılan malzemelerle doğrudan temastan kaçınılmalıdır. Pudrasız cerrahi eldivenler giyilmelidir. Özellikle patojenik mikroorganizmalarla çalışırken koruyucu giysiler (çalışma kıyafetleri ve kişisel koruyucu ekipmanlar) giyilmelidir. Koruyucu giysiler ve kişisel koruyucu ekipmanlar, yapılacak işe ve sağlık ile güvenlik gereksinimlerine uygun olmalıdır. Sıçrama veya aerosol oluşumundan kaçınılmalıdır. Biyolojik örneklerle temas eden her malzeme, imha edilmeden önce en az 30 dakika boyunca dezenfektan çözeltisinde bekletilmeli veya 121°C'de 1 saat süreyle otoklavlanmalıdır.

Moleküler biyoloji prosedürleri, örneklerdeki nükleik asitlerin degredasyonu veya amplifikasyon ürünleriyle örneklerin kontaminasyonu nedeniyle yanlış sonuçlar riski oluşturmamak için nitelikli personel çalışmasını gerektirir. Tüm oligonükleotid bileşenleri, internal kalite kontrol protokolüne göre yapay sentez teknolojisi ile üretilmiştir ve kan veya kan işleme ürünleri içermez.

Pozitif kontrol, yapay DNA sentez teknolojisi ile üretilmiştir. Pozitif kontrol, enfeksiyöz ajanların parçalarını içermez.

Tüm sıvı çözeltiler tek kullanımlık olarak tasarlanmıştır ve amplifikasyon reaksiyonlarında bir kereden fazla kullanılmamalıdır. Plastik tüpler fitalat içermez. Kitin bileşenlerinden kaynaklanan gaz/buhar/sıvı püskürtme solunmamalıdır. Kitin bileşenleri yenilmemeli/içilmemelidir. Göz ile temastan kaçınılmalıdır. Yalnızca kitte sağlanan ve üretici tarafından önerilen reaktifler kullanılmalıdır. Farklı partilerden gelen reaktifler karıştırılmamalıdır. Üçüncü taraf üreticilerin kitlerinden gelen reaktifler kullanılmamalıdır. Tüm laboratuvar ekipmanları, pipetler, tüp rafları, laboratuvar cam eşyaları, laboratuvar önlükleri, bone şapkalar vb. ile birlikte reaktifler kesinlikle sabit bir şekilde tutulmalıdır. Bunların bir odadan diğerine taşınmasına izin verilmemelidir. Amplifikasyon reaksiyonlarının preparasyonu/ekstraksiyonu ve ampifikasyon/deteksiyon ürünlerinin hazırlanması için ayrı alanlar oluşturulmalıdır. Hiçbir zaman bir amplifikasyon ürününü, amplifikasyon reaksiyonlarının preparasyonu/ekstraksiyonu için tasarlanmış alana sokulmamalıdır. Amplifikasyon reaksiyonlarının preparasyonu/ekstraksiyonu ve amplifikasyon/deteksiyon ürünlerinin hazırlanma basamaklarında, her alan için özel olarak kullanılan laboratuvar önlükleri, eldivenler ve araçlar giyilmelidir. Hiçbir zaman amplifikasyon/deteksiyon ürünlerinin hazırlanması için tasarlanmış alandan, ampifikasyon reaksiyonlarının preparasyonu/ekstraksiyonu için tasarlanmış alana laboratuvar önlüklerini, eldivenlerini ve araçlarını taşımayın. Ampifikasyon ürünleri, çevreye yayılmasını mümkün olduğunca azaltacak şekilde hazırlanmalı, kontaminasyon olasılığı engellenmelidir. Amplifikasyon ürünlerini çalışmak için kullanılan pipetler sadece bu amaç için kullanılmalıdır.

Acil Durum Eylemleri

Soluma: Kitin içindeki PCR-mixin solunması olası değildir, ancak dikkat edilmelidir.

Göz Teması: Kitin herhangi bir bileşeni göze girerse, gözleri nazikçe içme suyu altında 15 dakika veya daha uzun süre yıkayın, göz kapaklarının açık tutulduğundan emin olun. Ağrı veya tahriş oluşursa, tıbbi yardım alın.

Cilt Teması: Kitin herhangi bir bileşeni cilde temas eder ve rahatsızlık oluşturursa, kirlenmiş giysileri çıkarın. Etkilenen bölgeyi bol sabun ve su ile yıkayın. Ağrı veya tahriş oluşursa, tıbbi yardım alın.

Yutma: Kitin herhangi bir bileşeni yutulursa, ağzı su ile çalkalayın. Tahriş veya rahatsızlık oluşursa, tıbbi yardım alın.

| III. GÜVENLİK VE ÖNLEMLER |  |  |
| --- | --- | --- |
| 16. | Madde 20.4.1(j) | Özel Saklama Koşulları |

Son kullanma tarihi – Üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

Androbiome Multiplex qPCR Kit ve Androbiome Screen Multiplex qPCR Kiti bileşenlerinin tamamı, depolama süresi boyunca 2°C ile 8°C arasındaki sıcaklıklarda saklanmalıdır. PCR-mix ve parafinle kapatılmış PCR-mix, depolama süresi boyunca 2°C ile 8°C arasında ve ışık almayan bir ortamda saklanmalıdır. Aşırı sıcaklık ve ışık, ürün performansını olumsuz etkileyebilir.

Kiti, tüm kapalı taşıma türleriyle 2°C ile 8°C arasındaki sıcaklıklarda taşımak mümkündür

Açıldıktan sonra kit bileşenleri aşağıdaki koşullarda saklanmalıdır:

- Kit bileşenleri, depolama süresi boyunca 2°C ile 8°C arasındaki sıcaklıklarda saklanmalıdır;

- Amplifikasyon için PCR-mix, depolama süresi boyunca 2°C ile 8°C arasında ve ışık almayan bir ortamda saklanmalıdır;

Son kullanım tarihi dolmuş Androbiome Multiplex qPCR Kit ve Androbiome Screen Multiplex qPCR Kiti kullanılmamalıdır.

Doğru ve güvenilir sonuçlar elde etmek için verilen talimatların dikkatlice takip edilmesi tavsiye edilir.

Androbiome Multiplex qPCR Kit ve Androbiome Screen Multiplex qPCR Kiti’nin belirtilen teknik gereksinimlere uygunluğu, üretici tarafından önerilen depolama, taşıma ve kullanım koşullarına uyulmasına bağlıdır.

| IV. TEST PROSEDÜRÜ VE KALİTE KONTROL |  |  |
| --- | --- | --- |
| 17. | Madde 20.4.1(d) | Örnek (Numune) Tipi |

Androbiome Multiplex qPCR Kit ve Androbiome Screen Multiplex qPCR Kiti, ilgili uzman istemine bağlı olarak, balanus ve üretra epitel sürüntülerinden, idrardan, prostat sıvısından, ejakülattan, prostat dokularından biyopsi örneklerinden elde edilen DNA'yı tespit etmek için tasarlanmıştır.
Aşağıdaki biyomaterial, üretrit, balanopostit teşhisinin etiolojik tanısı ve bu hastalıkların tedavisinin izlenmesi için kullanılmaktadır: üretra sürüntüleri, balanus prepusundan sürüntüler, idrar (ilk sabah idrarı yalnızca patojenlerin tanımlanması için kullanılır).

Prostatit, erkek infertilitesi, bu hastalıkların tedavisinin izlenmesi için aşağıdaki biyomaterial kullanılmaktadır: prostat sıvısı, prostat masajından sonra kalan idrar, ejakülat, prostat dokularından biyopsi örnekleri. Geçici mikrofloranın varlığı nedeniyle erkek ürogenital sistem mikrobiyotasının yanlış sonuçlar vermesini engellemek için biyomaterial alınmadan önce üç gün boyunca cinsel perhiz veya korunmalı cinsel ilişki önerilmektedir.

Androbiome Multiplex qPCR Kit ve Androbiome Screen Multiplex qPCR Kiti, profesyonel görüşe bağlı olarak, balanus ve üretra epitel sürüntülerinden, idrardan, prostat sıvısından, ejakülattan, prostat dokularından biyopsi örneklerinden elde edilen DNA'yı tespit etmek için tasarlanmıştır. Aşağıdaki biyomaterial, üretrit, balanopostit teşhisinin etiolojik tanısı ve bu hastalıkların tedavisinin izlenmesi için kullanılmaktadır: üretra sürüntüleri, balanus prepusundan sürüntüler, idrar (ilk sabah idrarı yalnızca patojenlerin tanımlanması için kullanılır). Prostatit, erkek infertilitesi, bu hastalıkların tedavisinin izlenmesi için aşağıdaki biyomaterial kullanılmaktadır: prostat sıvısı, prostat masajından sonra kalan idrar, ejakülat, prostat dokularından biyopsi örnekleri. Geçici mikrofloranın varlığı nedeniyle erkek ürogenital sistem mikrobiyotasının yanlış sonuçlar vermesini engellemek için biyomaterial alınmadan önce üç gün boyunca cinsel perhiz veya korunmalı cinsel ilişki önerilmektedir.

Sonuçları başarıyla ve güvenilir bir şekilde değerlendirebilmek için, numunenin yüksek kalitesi ve depolama, taşıma ve işleme koşullarının uygun olması gerekmektedir.

Numune Alımı

Genitoüriner sürüntü örneklemesi, 1.5 mL plastik tüplere alınır. Taşıma ortamı (“GENOMER”  markalı STOR-F Transport Medium tavsiye edilir) veya eşdeğerleri, örneğin taşınması için kullanılır.

İdrar, özel kuru steril bir kaba alınır, hacmi 60 mL'ye kadar olup, hava geçirmez vida kapakla kapatılmıştır. Prostat sıvısı, 2.0 mL'lik tek kuru steril bir tüpe veya hacmi 60 mL'ye kadar olan bir kaba alınır. Ejakülat, hacmi 60 mL'ye kadar olan steril bir kaba alınır. Prostat dokularından biyopsi örnekleri (biyoptat), steril bir tüpe steril fizyolojik tuzlu solüsyon veya su (5.0 mL'yi geçmemek kaydıyla) ile veya boş bir steril tüpe yerleştirilir.

Taşıma ortamı içeren tüplere örnekleme sırası:

- Tüpü açın.

- Steril bir swab ile ilgili biyotoptan (yani, üretra, balanus prepusiumu, preputial kese) epitel hücrelerini kazıyın.

- Swabı taşıma ortamı içeren tüpe yerleştirin ve iyice çalkalayın. Solüsyonun sıçramasından kaçının.

- Swabı çözelti içinden çıkarın, tüpün duvarına bastırın ve kalan sıvıyı sıkın. Swabı atın. Eğer örneklemeyi tekrar yapmanız veya başka bir biyotoptan örnek almanız gerekiyorsa yeni bir swab kullanın.

- Tüpü sıkıca kapatın ve üzerine etiket yapın.

Üretral örnekleme özellikleri:

- Hasta, numune alım işleminden önceki 1,5-2 saat boyunca idrara çıkmamalıdır.

- Dış üretral orifis, örnekleme işleminden hemen önce steril fizyolojik tuz çözeltisiyle ıslatılmış bir swab ile temizlenmelidir.

- Pürülan akıntı mevcutsa, örnek idrara çıktıktan 15-20 dakika sonra alınmalıdır.

- Akıntı yoksa, üretranın örnek alım  swabı veya fırça  ile masaj yapılarak örnek alınması gerekir.

- Swab, üretraya dikkatlice 1-1,5 cm kadar sokulmalı, ardından dış üretral orifise doğru yavaşça döndürülmelidir.

- Çocuklardan örnek alınırken, sadece dış üretral orifisten örnek toplanmalıdır.

Numune alımının doğru yapılması için bu adımlara uyulması önemlidir.

Balanus Sünnet Derisi, Prepusyal kılıf Numune Alım Özellikleri:

- Hasta, numune alım  işleminden önceki 1,5-2 saat boyunca idrara çıkmamalıdır.

- Örnek alımı, steril tek kullanımlık bir prob ile glans prepisyumunun ve prepisyal kılıfın yüzeyinden alınmalıdır.

Sabah İdrarının İlk Bölümü:

- Sabah idrarının ilk bölümü, yalnızca patojenlerin tanımlanması amacıyla biyolojik materyal olarak kullanılır.

- Analiz için 15-25 mL sabah idrarının ilk bölümü seçilir. Önceki idrara çıkıştan en az 2 saat sonra alınan ilk idrar örneği de incelenebilir.

- İdrar, 60 mL’ye kadar hacme sahip, özel kuru ve steril bir kapta toplanmalıdır. Bu kap sızdırmaz bir screw-cap ile kapatılmış olmalıdır.

- İdrar toplandıktan sonra, kap sıkıca kapatılmalı ve uygun şekilde etiketlenmelidir.

Prostat Sıvısı

Prostat sıvısı alınmadan önce, işlemden önceki 3 gün boyunca cinsel perhiz önerilir.

DİKKAT! Akut prostatit şüphesi varsa, prostat masajı kesinlikle yasaktır!!!

Prostat sıvısı alınmadan önce, penis glansı, fizyolojik serum ile nemlendirilmiş steril bir pamuklu tampon ile temizlenir.

Prostat sıvısı, rektumdan yapılan prostat masajı sonrasında toplanır. Masaj, doktor tarafından, bezin tabanından tepeye doğru yapılan kuvvetli baskı hareketleri ile gerçekleştirilir.

Masajın ardından, serbest akışlı bir damla şeklinde (0.15 - 1.0 mL) salgılanan prostat sıvısı, 2.0 mL hacimli tek kullanımlık kuru steril bir tüpe veya 60 mL’ye kadar hacme sahip bir kaba toplanır.

Prostat sıvısının bulunduğu sızdırmaz kap kapatılır ve işaretlenir.

Prostat Masajı Sonrası Rezidüel İdrar Örneği

Prostat masajı sonrası rezidüel idrar örneğinin alınmasından önce, değerlendirme tarihinden en az üç gün öncesine kadar cinsel perhiz önerilmektedir.

DİKKAT! Akut prostatit şüphesi varlığında, prostat masajı kesinlikle kontrendikedir!

Örnekleme işlemi öncesinde hasta, mesanede belirli bir miktar idrar bırakacak şekilde idrar yapmalıdır.

İdrar örneği alınmadan önce, penis glansı steril bir pamuklu tampon ve fizyolojik serum ile temizlenmelidir.

Prostat masajı 1-3 dakika süreyle uygulanmalıdır. Masajın şiddeti, prostat dokusunun kıvamına göre ayarlanmalıdır: yumuşak kıvamlı bir prostat için hafif basınç, yoğun kıvamlı bir prostat için ise daha güçlü basınç uygulanmalıdır.

Masajın tamamlanmasının ardından, ilk 10-15 mL idrar, steril ve hermetik kapaklı, 60 mL’ye kadar hacme sahip bir numune kabına toplanmalıdır.

Numune kabı sıkıca kapatılmalı ve uygun şekilde etiketlenmelidir.

Ejakülat

Ejakülat (meninin) toplanmasından önce, muayeneden önce en az 3 gün cinsel perhiz önerilir. Ejakülat toplanmadan önce, hasta idrarını tamamen yaparak mesanesini boşaltmalıdır.

İdrar yaptıktan sonra, hasta ellerini sabunla iyice yıkamalı ve dış genital bölgeyi sabun ve su ile temizlemelidir. Penis glansı ve prepusyum (sünnet derisi) steril bir peçete ile kurulanmalıdır.

Ejakülat, mastürbasyon yoluyla elde edilir ve 60 mL hacmine kadar steril bir kapta toplanır.
Kap, sıkıca kapatılır ve etiketleme yapılır.

Prostat Dokularından Biyopsi Örnekleri (Biyoptat)

Prostat dokularından alınan biyopsi örnekleri, steril fizyolojik tuzlu su veya steril su (5,0 mL’den fazla olmamak kaydıyla) içeren steril bir tüpe ya da boş steril bir tüpe yerleştirilir.

Numunelerin Taşınması ve Saklanması

Numuneler, analizden önce 24 saati geçmeyecek şekilde, 2°C ile 8°C arasındaki sıcaklıklarda fizyolojik tuzlu su içerisinde taşınabilir ve saklanabilir.

Numunenin aynı gün laboratuvara ulaştırılmasının mümkün olmadığı durumlarda, bir defaya mahsus olmak üzere numunenin dondurulmasına izin verilir.

Dondurulmuş numuneler, -18°C ile -22°C arasındaki sıcaklıklarda bir aya kadar saklanabilir.

NOT: Numune alma ve işleme prosedürlerinin detaylı açıklamaları ile birlikte numunelerin saklanması ve taşınmasına ilişkin gereklilikler, PREP-NA PLUS DNA/RNA Ekstraksiyon Kiti kullanım kılavuzlarında yer almaktadır.

| IV. TEST PROSEDÜRÜ VE KALİTE KONTROL |  |  |
| --- | --- | --- |
| 18. | Madde 20.3(j) | Kullanım Talimatları |
| 19. | Madde 20.4.1(l) | Prosedür Adımları |

Biyolojik Materyalden DNA Ekstraksiyonu

DNA ekstraksiyonu, kullanılan ekstraksiyon kitinin talimatlarına uygun olarak gerçekleştirilir. GENOMER PREP-NA PLUS DNA/RNA Extraction Kiti kullanımı önerilmektedir.

NOT: Androbiome Multiplex qPCR Kit ve Androbiome Screen Multiplex qPCR Kitine DNA ekstraksiyon kiti dahil değildir.

Eğer örnek, steril fizyolojik tuzlu su içeren bir tüpte alınmışsa, DNA ekstraksiyonu için PREP-NA PLUS DNA/RNA Extraction Kiti önerilir.

DİKKAT!

Kullanılan DNA ekstraksiyon kitinden bağımsız olarak, negatif kontrol örneği DNA ekstraksiyonunun tüm aşamalarından geçirilmelidir. Negatif kontrol örneği olarak belirtilen hacimlerde serum fizyoloji kullanılabilir.

Test Prosedürü

DİKKAT! Reaktifler ve tüpler doğrudan güneş ışığından uzak tutulmalıdır.

DİKKAT! Kiti kullanırken aynı kite ait stripler ve strip kapaklarını kullandığından emin olunmalıdır. Başka kitlere ait kapakları kullanmamalıdır!

1. Her test örneği, negatif kontrol (C-) ve pozitif kontrol (C+) için parafinle kapatılmış PCR mixi içeren gerekli sayıda stripi işaretlenir.

Androbiome Multiplex qPCR Kit: Her bir örnek analizi için (C- ve C+ dahil) iki adet parafinle kapatılmış PCR mixi içeren strip (strip №1 ve strip №2) kullanılır.

Androbiome Screen Multiplex qPCR Kit: Her bir örnek analizi için (C- ve C+ dahil) bir adet parafinle kapatılmış PCR mixi içeren strip kullanılır.

Örnek: İki örneğin test edilmesine ilişkin strip işaretleme örneği için Tablo 6’ya bakınız.

| Format | Androbiome Multiplex qPCR Kit | Androbiome Screen Multiplex qPCR Kit |
| --- | --- | --- |
| Örnek 1 | Strip №1 Strip №2 | Parafin kaplı PCR mix stripi |
| Örnek 2 | Strip №1 Strip №2 | Parafin kaplı PCR mix stripi |
| “C+” | Strip №1 Strip №2 | Parafin kaplı PCR mix stripi |
| “C-” | Strip №1 Strip №2 | Parafin kaplı PCR mix stripi |

Table 6: PCR için işaretlenmiş stripler

2. Taq-polimeraz çözeltisi 3–5 saniye vortekslenir, ardından 1–3 saniye santrifüj yapılır.

3. Her tüpe 10 μL Taq-polimeraz çözeltisi eklenir. Parafin tabakasını bozmamaya dikkat edilmelidir.

4. Her tüpe bir damla (~20 μL) mineral yağ eklenir. Stripler kapatılır.

DİKKAT! Stripler açılıp, DNA örneği eklenir, ardından bir sonraki örneğe geçmeden önce tüp kapatılmalıdır. Kontaminasyonu önlemek için stripler sıkıca kapatılmalı ve filtreli pipet uçları kullanılmalıdır.

5. Test örneklerine ait strip(ler)deki her tüpe 5.0 μL DNA örneği eklenir. “C-” ve “C+” striplerine DNA eklenmemelidir. Parafin tabakasını bozmamaya dikkat edilmelidir.

6. DNA ekstraksiyonunun tüm aşamalarından geçmiş olan “C-” ve “C+” kontrollerini ilgili striplere 5.0 μL olarak eklenir. Parafin tabakasını bozmamaya dikkat edilmelidir.

7. Stripler 1–3 saniye santrifüj yapılır.

8. Stripler Real-Time PCR Cihazı’na yerleştirilmelidir. Striplerin merkez konuma yerleştirilmesi önerilir.

9. G-Quant Real Time PCR ThermoCylers için GenoExpert yazılımını başlatılır. İlgili testi eklenir, örneklerin, pozitif ve negatif kontrollerin sayısını ve kimlik numaralarını belirtilir. Striplerin thermal ünitedeki konumunu girilir (bkz. 8) ve PCR çalışmasını başlatılır. Bkz. Tablo 7.

| Step | Sıcaklık, °С | Dk. | Sn. | Cycle sayısı | Optik okuma | Step tipi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 80 | 0 | 30 | 1 |  | Cycle |
|  | 94 | 1 | 30 |  |  |  |
| 2 | 94 | 0 | 30 | 5 |  | Cycle |
|  | 64 | 0 | 15 |  | √ |  |
| 3 | 94 | 0 | 10 | 45 |  | Cycle |
|  | 64 | 0 | 15 |  | √ |  |
| 4 | 94 | 0 | 5 | 1 |  | Cycle |
| 5 | 101 |  | … | Holding |  | Holding |
| √ - optic okuma 1 – 25°С’de bekletilebilir. |  |  |  |  |  |  |

Tablo 7: G-Quant Real Time PCR ThermoCylers PCR programları

Not: G-Quant Real Time PCR ThermoCylers için test, Ek A’da belirtilen parametreler girilerek oluşturulabilir veya bu test, reaktif kit üreticisi tarafından sağlanır.

| IV. TEST PROSEDÜRÜ VE KALİTE KONTROL |  |  |
| --- | --- | --- |
| 20. | Madde 20.4.1(m) | Kalite Kontrol (QC) Prosedürü |

Androbiome Multiplex qPCR Kit ve Androbiome Screen Multiplex qPCR Kit, pozitif kontrol örneği içerir. Pozitif kontrol, belirli genom bölgelerinin klonlanmış parçalarının karışımıdır. Bu karışım, genetik mühendisliği teknikleri kullanılarak üretilir ve otomatik DNA dizilemesi ile karakterize edilir.

Kitin PCR karışımı (PCR-mix), Internal Kontrol (IC) içerir. Internal Kontrol, PCR performansının kalitesini değerlendirmek amacıyla tasarlanmış yapay bir plazmiddir. Olası kontaminasyon durumunu saptamak için negatif kontrol örneği gereklidir.

DİKKAT! Negatif kontrol örneği, DNA ekstraksiyonunun tüm aşamalarından geçirilmelidir. Talimatlarda belirtilen hacimlerde serum fizyoloji, negatif kontrol örneği olarak kullanılabilir.

Test sonucu şu durumlarda geçerli kabul edilir:

- Spesifik ürün için floresan seviyesinde üssel artış gözlemleniyorsa, bu durumda iç kontrol dikkate alınmaz;

- Spesifik ürün için floresan artışı yoksa, ancak iç kontrol için varsa.

Test sonucu şu durumda geçersiz kabul edilir:

- Spesifik ürün ve iç kontrol için floresan seviyesinde üssel artış gözlemlenmiyorsa.

Pozitif kontrol (C+), spesifik ürün için floresan artışı göstermiyorsa veya pozitif sonuç alınamıyorsa, tüm test çalışmasının tekrar edilmesi gerekir. Bu durum, inhibitörlerin varlığına, işlem hatalarına veya depolama ve taşıma koşullarının ihlaline bağlı olabilir.

Negatif kontrol (C-), spesifik ürün için floresan artışı ya da pozitif sonuç veriyorsa, mevcut partideki tüm testler geçersiz kabul edilir. Bu durumda kontaminasyon temizliği yapılmalıdır.

| V. SONUÇLAR VE PERFORMANS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 21. | Madde 20.4.1(m) | Sonuçların Yorumlanması |

PCR sonuçlarının kaydı ve analizi otomatik modda gerçekleştirilir. Örnek tanımlayıcısı, test adı ve her hedef için sonuçlar (her bir örnekte normal flora ve oportunistik patojenlerin göreli karşılaştırmasını gösteren diyagram) ekranda görüntülenir. Patojenler için kalitatif analiz yapılır.

Spesifik ürün DNA'sı içeren örneklerde, deteksiyon amplifikatörü ifade edilmiş artan floresan sinyalini kaydeder ve PCR programı pozitif sonuç verir. Bu durumda, internal kontrolün amplifikasyon sonucu dikkate alınmaz.

Spesifik ürün DNA’sı içermeyen örneklerde, PCR programı spesifik ürün için negatif, internal kontrol için pozitif sonuç verir. Deteksiyon amplifikatörü, internal kontrol için artan floresan sinyalini, ancak spesifik ürün için sinyalin yokluğunu kaydeder.

Spesifik ürün ve internal kontrol için artan floresan sinyali gözlemlenmediği ya da her iki hedefte de negatif sonuç alındığı durumlarda, amplifikasyon sonucu geçersiz kabul edilir. Bu durum, inhibitörler, uygunsuz uygulama, amplifikasyon sıcaklıklarına uyulmaması gibi nedenlerden kaynaklanabilir. Bu durumda, amplifikasyonun, DNA ekstraksiyonunun veya klinik materyalin alımının tekrarlanması gereklidir.

Human Genomik DNA (HGD) değerleri 4.0’ın altında ise, örnekteki insan DNA miktarı yetersiz kabul edilir ve örnek alma işlemi tekrarlanmalıdır.

Negatif kontrol için pozitif sonuç alınması durumunda, tüm deney geçersiz kabul edilir. Dekontaminasyon işlemleri ve yeniden test yapılması gereklidir.

Ayrıca, yanlış pozitif ve yanlış negatif sonuçların önlenmesi için kontrollerin değerlendirilmesi gerekir (bkz. Mevcut kılavuzun 9. maddesi).

| V. SONUÇLAR VE PERFORMANS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 22. | Madde 20.4.1(q) | Analitik Performans Verileri |
| 23. | Madde 20.4.1(q) | Klinik Performans Verileri |

a. Androbiome Multiplex qPCR Kit ve Androbiome Screen Multiplex qPCR Kit’in analitik spesifisitesi, güncel kapsamlı genetik bilgi içeren çevrimiçi veri tabanları kullanılarak yapılan biyoinformatik analizle değerlendirilmiştir. Testte kullanılan spesifik oligonükleotidler GenBank veri tabanı dizileri ile karşılaştırılmıştır. Dizilerden hiçbiri özgül olmayan tespit için yeterli benzerlik göstermemiştir.
Spesifik ürün DNA’sı içeren örnekler, spesifik ürün (spesifik ürün genomunun bir parçası) pozitif olarak kaydedilir. Spesifik ürün DNA’sı içermeyen örnekler ise spesifik ürün için negatif ve iç kontrol için pozitif olarak kaydedilir.

Kiti kullanılarak tanımlanan mikroorganizmaların listesi Tablo 8 – 9’da sunulmuştur.

| Tüp № | Deteksiyon Kanalı |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fam | Hex | Rox | Cy5 |
| Strip № 1 |  |  |  |  |
| 1 | Total bacterial load (TBL) | IC | Marker | - |
| 2 | Lactobacillus spp. | IC | Gardnerella vaginalis | - |
| 3 | Staphylococcus spp. | IC | Streptococcus spp. | - |
| 4 | Megasphaera spp. / Veillonella spp. / Dialister spp. | IC | - | - |
| 5 | arantiluss. / Leptotrichia spp. / Fusobacterium spp. | IC | - | - |
| 6 | Ureaplasma urealyticum | IC | Ureaplasma parvum | Corynebacterium spp. |
| 7 | Mycoplasma hominis | IC | Mycoplasma genitalium | - |
| 8 | Bacteroides spp. / Porphyromonas spp. / Prevotella spp. | IC | Atopobium cluster1 | - |
| Strip № 2 |  |  |  |  |
| 1 | arantiluss pp. | IC | - | - |
| 2 | arantiluss ppuss pp. / Parvimonas spp. | IC | Marker | - |
| 3 | Eubacterium spp. | IC | - | - |
| 4 | arantiluss pp. | IC | - | - |
| 5 | Pseudomonas aeruginosa/Ralstonia spp./ Burkholderia spp. | IC | - | - |
| 6 | Enterobacteriaceae family / Enterococcus spp. | IC | - | - |
| 7 | Candida spp. | IC | - | Human genomic DNA |
| 8 | Trichomonas vaginalis | IC | Neisseria gonorrhoeae | Chlamydia trachomatis |

Tablo 8: Androbiome Multiplex qPCR Kit ile tespit edilen mikroorganizmaların listesi

| Tüp № | Deteksiyon Kanalı |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fam | Hex | Rox | Cy5 |
| 1 | Total bacterial load (TBL) | IC | Marker | - |
| 2 | Lactobacillus spp. | IC | Gardnerella vaginalis | - |
| 4 | Ureaplasma urealyticum | IC | Ureaplasma parvum | Corynebacterium spp. |
| 5 | Mycoplasma hominis | IC | Mycoplasma genitalium | - |
| 6 | Enterobacteriaceae family / Enterococcus spp. | IC | - | - |
| 7 | Candida spp. | IC | - | Human genomic DNA |
| 8 | Trichomonas vaginalis | IC | Neisseria gonorrhoeae | Chlamydia trachomatis |

Table 9: Androbiome Screen Multiplex qPCR Kit ile tespit edilen mikroorganizmaların listesi

b. Androbiome Multiplex qPCR Kit ve Androbiome Screen Multiplex qPCR Kit’in analitik duyarlılığı belirlenirken, PCR reaksiyonu başına saflaştırılmış patojen DNA’sından 5 veya daha fazla kopyayı tekrarlanabilir şekilde tespit edebilme yeteneği gösterilmiştir. Patojenlerin kopya sayısı Poisson analizi ile belirlenmiştir.

Androbiome Multiplex qPCR Kit ve Androbiome Screen Multiplex qPCR Kit, PCR reaksiyonu başına 1 CFU patojen tespit edebilmektedir. Bu analitik duyarlılık, kültür nakil ortamlarında patojen ile enfekte kültürlerin seri dilüsyonu ile değerlendirilmiştir. Her bir amplifikasyon reaksiyonunda 1 CFU içeren replikatlar standart kit prosedürüne göre işlenmiş ve güçlü pozitif sinyal vermiştir.
Analitik duyarlılık, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae ve Chlamydia trachomatis hariç tüm hedef mikroorganizmalar için 4000 kopya/mL’dir. Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae ve Chlamydia trachomatis için analitik duyarlılık 1000 kopya/mL’dir.

c.	Tanı Özellikleri

| Characteristic | Diagnostic characteristics |  |
| --- | --- | --- |
|  | Sensitivity (95% CI) | Specificity (95% CI) |
| Lactobacillus spp. | 97.8(92.4-99.6) | 98.0(97.5-98.2) |
| Staphylococcus spp. | 97.7(93.6-99.4) | 97.5(96.9-97.7) |
| Streptococcus spp. | 97.5(94.7-99.1) | 97.2(96.5-97.5) |
| Corynebacterium spp. | 97.9(96.1-98.9) | 96.8(95.8-97.3) |
| Gardnerella vaginalis | 97.1(93.1-99.1) | 97.4(96.8-97.7) |
| Atopobium cluster (Atopobium spp., Olsenella spp., Collinsella spp.) | 98.9(93.7-99.9) | 98.1(97.7-98.2) |
| Megasphaera spp. / Veillonella spp. / Dialister spp. | 98.6(96.2-99.6) | 98.2(97.6-98.5) |
| arantiluss. / Leptotrichia spp. / Fusobacterium spp. | 100(93.1-100) | 98.7(93.1-98.7) |
| Ureaplasma urealyticum | 91.4(77.3-91.7) | 97.2(96.8-97.5) |
| Ureaplasma parvum | 95.8(78.6-99.8) | 98.2(97.8-98.2) |
| Mycoplasma hominis | 93.1(84.6-97.6) | 98.9(98.4-99.2) |
| Bacteroides spp. / Porphyromonas spp. / Prevotella spp. | 99.1(98.0-99.6) | 99.2(98.4-99.6) |
| arantiluss pp. | 99.3(97.8-99.9) | 99.3(98.8-99.6) |
| arantiluss ppuss pp. / Parvimonas spp., Eubacterium spp. | 99.2(98.2-99.6) | 99.3(98.5-99.7) |
| Pseudomonas aeruginosa / Ralstonia spp. / Burkholderia spp. | 90.9(76.2-97.6) | 97.6(97.2-97.9) |
| arantiluss pp. | 93.4(85.9-97.5) | 97.4(96.9-97.8) |
| Enterobacteriaceae family / Enterococcus spp. | 97.6(94.7-99.1) | 96.6(95.9-96.9) |
| Candida spp. | 100(65.1-100) | 98.8(98.5-98.8) |
| Mycoplasma genitalium | 100(90.4-100) | 99.7(99.4-99.7) |
| Trichomonas vaginalis | 100(62.0-100) | 99.8(99.6-99.8) |
| Neisseria gonorrhoeae | 100(77.3-100) | 99.8(99.5-99.8) |
| Chlamydia trachomatis | 100(95.7-100) | 99.6(99.2-99.6) |

NOT: Belirtilen özelliklerin geçerliliği, DNA ekstraksiyonunun PREP-NA PLUS DNA/RNA Extraction Kiti ile yapılması durumunda aranti edilmektedir.

| V. SONUÇLAR VE PERFORMANS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 24. | Madde 20.4.1(m) | Tekrarlama Gerekliliği |

|  | Sonuç | Olası Sebep | Çözüm |
| --- | --- | --- | --- |
| C+ | - | - İşlem hatası - PCR inhibisyonu - Saklama ve taşıma koşullarının ihlali | - Tüm testi tekrar edin - Mevcut lotu imha edin |
| C- | + | - Kontaminasyon | - Mevcut lotu imha edin - Dekontaminasyon prosedürünü uygulayın |
| IC | Geçersiz | - PCR inhibisyonu | - Tüm testi tekrar edin - Örnek tekrarı |

| VI. EK BİLGİLER |  |  |
| --- | --- | --- |
| 25. | Madde 20.4.1(t) | Kullanılmış Malzemelerin İmhası |

PCR atıklarını, kapalı tüpleri kapalı olarak atın. Atık materyalleri (tüpler, uçlar) sadece dezenfektan solüsyon içeren özel kapalı kaplarda uzaklaştırın. Nükleik asit ekstraksiyonu ve PCR'ın yapıldığı çalışma yüzeyleri ve odalar, çalışmadan önce ve sonra 30 dakika boyunca bakterisidal lambalar (UV) ile irradyasyona tabi tutulmalıdır.

Amplifikasyondan sonra tüpleri açmayın. Atık materyaller yerel ve ulusal standartlara uygun olarak imha edilir. Laboratuvardaki tüm yüzeyler (çalışma masaları, tüp rafları, ekipmanlar vb.) günlük olarak dezenfektan solüsyonla temizlenmelidir.

| VI. EK BİLGİLER |  |  |
| --- | --- | --- |
| 26. | Madde 20.4.1(x) | Kullanım Kılavuzu Revizyon Tarihi |

| VI. EK BİLGİLER |  |  |
| --- | --- | --- |
| 27. | Madde 20.4.1(v) | Uyumluluk Standartları |

ISO 15223-1, ISO 18113 İlgili standartlara referans

| VI. EK BİLGİLER |  |  |
| --- | --- | --- |
| 28. | Madde 20.4.1(r) | Kullanmadan Önce Kontrol Edilmesi Gerekenler |

Kiti Aşağıdaki Durumlarda Kullanmayın:

- Taşıma ve saklama koşulları ihlal edildiğinde;

- Reaktiflerin görünümü kit spesifikasyonlarına uymadığında;

- Kit bileşenlerinin ambalajı zarar gördüğünde;

- Belirtilen son kullanma tarihi geçtiğinde.

Mevcut kılavuzda listelenen talimatlara uyulduğunda, kitin rutin kullanımından kaynaklanan önemli bir sağlık etkisi beklenmemektedir.

| VI. EK BİLGİLER |  |
| --- | --- |
| 29. | Teknik Destek İletişim Bilgileri |

Teknik destek için lütfen özel teknik destek ekibimizle şu e-posta adresinden iletişime geçin: support@genomer.com.tr

Telefon No: +90 0530 462 2637

VII. SEMBOLLER/PİKTOGRAMLAR

|  | In vitro tıbbi tanı cihazları |  | Üretim tarihi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sıcaklık aralığı |  | Kullanım talimatlarına başvurun. |
|  | <n> sayıda test için yeterlidir. |  | Katalog numarası |
|  | Son kullanım tarihi |  | Üretici |
|  | Lot no |  | Güneş ışığından uzak tutunuz |
|  | Versiyon |  | Pozitif Kontrol |
|  | Dikkat |  | Tekrar kullanmayın |

Yukarıda belirtilen kullanım talimatları (IFU) kılavuzunda belirtilen prosedürler ve analitik kabul kriterleri uyarınca elde edilen sonuçlar, Androbiome Multiplex qPCR Kit cihazının Genel Güvenlik ve Performans Gereklilikleri (Ek I) ile uyumunu teyit eder.

# REVİZYON TAKİBİ

| Revizyon No | Rev. Tarihi | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| 00 | 14.11.2025 | İlk Yayın |

# DOKÜMAN ONAYI

| Hazırlayan | Onaylayan |
| --- | --- |
| Kalite Yönetim Temsilcisi | Genel Müdür |
| Elife ÖZDEMİR | Oktay ÖZTÜRK |