ÜRÜN ADI:

Enterobiome Kids Multiplex qPCR Kit

KULLANIM AMACI:

Enterobiome Kids Multiplex qPCR Kit, in vitro Nükleik Asit Testi (NAT) – mikrobiyota tespitine dayalı bir üründür. Enterobiome Kids Multiplex qPCR Kit, kolon ilişkili bakteri DNA’sının (Firmicutes, Proteobacteria, Bacteroidetes, Actinobacteria, Fusobacteria, Verrucomicrobia, Euryarchaeota filumları) yanı sıra Candida mantarlarını, metisiline dirençli Staphylococcus spp. (mecA) genini, enterotoksin A ve B (tcdA, tcdB) içeren Clostridioides difficile’i ve invazyon belirteç geni (srr2) taşıyan Streptococcus agalactiae’yi çocuk dışkı numunelerinden elde edilen DNA örneklerinde Real-Time PCR ile tespit etmek için tasarlanmıştır.

Merkez Ofis: Dumlupınar Mahallesi, Nur Cad. No: 7/3 Posta Kodu: 41250 Kartepe/Kocaeli/TÜRKİYE

Şube: Barış SB Mahallesi, 5002 Sokak, Yeni Teknoloji Binası, Blok A, No: 4A/ Z09  TÜBİTAK MAM Teknoloji Serbest Bölgesi, Posta Kodu: 41400

Gebze/Kocaeli/TÜRKİYE

Ticaret Sicil Numarası: 34218

Email: info@genomer.com.tr

https://genomer.com.tr

Amaç

Bu belge, Enterobiome Kids Multiplex qPCR Kit In Vitro Diagnostik (IVD) tıbbi cihazının kullanım Talimatları'nı (Instructions for Use - IFU) içermektedir.

Avrupa Birliği'nin 2017/746 sayılı In Vitro Diagnostik Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği (IVDR), cihazın tüm yaşam döngüsü boyunca hastalar ve kullanıcılar için yüksek düzeyde sağlık ve güvenlik koruması sağlamayı amaçlamaktadır.

Bu Kullanım Talimatları (IFU), IVDR yönetmeliğin Ek I: Genel Güvenlik ve Performans Gereklilikleri bölümünde yer alan, özellikle de Bölüm III: Etiketleme ve Kullanım Talimatları (Madde 20) altındaki tüm yükümlülükleri eksiksiz olarak yerine getirmek amacı ile oluşturulmuştur.

Temel amaç cihazının tasarlanan amaç doğrultusunda, güvenli, doğru ve etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamaktır. Bu talimatlar, cihazın performansı, sınırlamaları, olası riskleri ve uygun numune yönetimi de dahil olmak üzere, laboratuvar profesyonelleri için gerekli olan tüm teknik ve yasal bilgileri kapsamaktadır.

Yasal Uyum ve Şeffaflık

Bu kılavuz, yalnızca ulusal ve uluslararası standartlara (özellikle IVDR, EN ISO 15223-1 ve EN ISO 18113) uygun piktogramlar ve simgeler kullanmakla kalmaz, aynı zamanda cihazın tüm yasal tanımlayıcı bilgilerini (UDI, Üretici, Yetkili Temsilci) şeffaf bir şekilde sunar.

Uyarı: Cihazı kullanmadan önce, güvenli ve doğru sonuçlar elde etmek amacıyla bu talimatların tamamının okunması, anlaşılması ve titizlikle uygulanması zorunludur. Talimatlara uyulmaması, hatalı sonuçlara, potansiyel tehlikelere veya CE işaretinin geçersiz hale gelmesine neden olabilir.

| I. TANIMLAYICI BİLGİLER |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Madde 20.3(a), 20.4.1(b) | Cihazın Adı, Ticari Ünvanı ve Modeli | Enterobiome Kids Multiplex qPCR Kit |
| 2. | Madde 20.3(b) | İn Vitro Diagnostik Cihaz | Enterobiome Kids Multiplex qPCR Kit, in vitro Nükleik Asit Testi (NAT) – mikrobiyota tespitine dayalı bir üründür. Enterobiome Kids Multiplex qPCR Kit, kolon ilişkili bakteri DNA’sının (Firmicutes, Proteobacteria, Bacteroidetes, Actinobacteria, Fusobacteria, Verrucomicrobia, Euryarchaeota filumları) yanı sıra Candida mantarlarını, metisiline dirençli Staphylococcus spp. (mecA) genini, enterotoksin A ve B (tcdA, tcdB) içeren Clostridioides difficile’i ve invazyon belirteç geni (srr2) taşıyan Streptococcus agalactiae’yi çocuk dışkı numunelerinden elde edilen DNA örneklerinde Real-Time PCR ile tespit etmek için tasarlanmıştır. |
| 3. | Madde 20.3(d) | İmalatçı (Üretici) Bilgisi | GENOMER BİYOTEKNOLOJİ ARGE SAN.veTİC.LTD.ŞTİ Merkez Ofis: Dumlupınar Mah. Nur Cad. No:7 İç Kapı No:3 Kartepe/Kocaeli Şube/Üretim Yeri: TÜBİTAK MAM Teknoloji Serbest Bölgesi, Barış SB Mah. 5002 Sok. Yeni Tek. Binası A Blok No: 4A/Z09 PK: 41400 Gebze/ Kocaeli/ TÜRKİYE Tic. Sic. No: 34218 support@genomer.com.tr Tel: +90 530 8442678 www.genomer.com.tr |
| 4. | Madde 20.3(e) | Yetkili Temsilci Bilgisi | Yalnızca üretici AB dışında ise gereklidir. |
| 5. | Madde 20.3(f) | Lot/Parti Numarası | UL-EBK-XX |
| 6. | Madde 20.3(g) | Son Kullanma Tarihi | YYYY/AA/GG |
| 7. | Madde 20.3(c) | Katalog Numarası | M-EBK-0701v01-12 |
| 8. | Madde 20.3(n) | Tekil Cihaz Tanımlayıcısı (UDI) Atfı | 868512670MEBKLY |

Yukarıda belirtilen kullanım talimatları (IFU) kılavuzunda belirtilen prosedürler ve analitik kabul kriterleri uyarınca elde edilen sonuçlar, Enterobiome Kids Multiplex qPCR Kit cihazının Genel Güvenlik ve Performans Gereklilikleri (Ek I) ile uyumunu teyit eder.

| II. KULLANIM AMACI, KAPSAM VE PRENSİP |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9. | Madde 20.4.1(c) | Kullanım Amacı ve Fonksiyonu |

Enterobiome Kids Multiplex qPCR Kit, araştırma ve tanısal uygulamalar için tasarlanmıştır. Enterobiome Kids Multiplex qPCR Kit, in vitro Nükleik Asit Testi (NAT) – mikrobiyota tespitine dayalı bir üründür.

Enterobiome Kids Multiplex qPCR Kiti, kolon ilişkili bakteri DNA’sının (Firmicutes, Proteobacteria, Bacteroidetes, Actinobacteria, Fusobacteria, Verrucomicrobia, Euryarchaeota filumları) yanı sıra Candida mantarlarını, metisiline dirençli Staphylococcus spp. (mecA) genini, enterotoksin A ve B (tcdA, tcdB) içeren Clostridioides difficile’i ve invazyon belirteç geni (srr2) taşıyan Streptococcus agalactiae’yi çocuk dışkı numunelerinden elde edilen DNA örneklerinde Real-Time PCR ile tespit etmek için tasarlanmıştır.

Hedef hasta grubu: 14 yaş altı çocuklar.

Kullanım endikasyonları:  Tedavi ve tanı  sürecinde kalın bağırsak mikrobiyotası kompozisyonunun değerlendirilmesi gerekliliği.

Muayenenin/Kontrolün, enterosorbentler, probiyotikler ve prebiyotiklerin alınmasının sonlanmasından en az iki gün sonra yapılması önerilmektedir.

Kitin kullanımı, nüfus ve demografik faktörlere bağlı değildir. Enterobiome Kids Multiplex qPCR Kit’inin kullanımı için herhangi bir kontrendikasyon yoktur.

Enterobiome Kids Multiplex qPCR Kit, klinik ve tanı laboratuvarlarında, tıbbi kurumlar ve araştırmaları için kullanılabilir.

Potansiyel kullanıcılar: Moleküler tanı yöntemlerinde yetkin ve klinik ve tanı laboratuvarlarında çalışan personel.

Kiti yalnızca bu kullanım talimatına uygun şekilde uygulamak gereklidir.

| II. KULLANIM AMACI, KAPSAM VE PRENSİP |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10. | Madde 20.4.1(e) | Test Prensibi - Yöntem |

Yöntem: Real-Time PCR; yarı kantitatif çoklu analiz.

Sonuç, 1.0 g klinik materyalde (dışkı örneği) mikroorganizmaların ve patojenlik veya direnç faktörlerinin genom eşdeğeri sayısının desimal logaritması (Lg) olarak ifade edilir.

Uygulanan PCR yöntemi, hedef DNA dizisinin amplifikasyonuna dayanmaktadır. Amplifikasyon süreci, DNA’nın termal denatürasyonu, primerlerin tamamlayıcı dizilerle bağlanması ve Taq-polimeraz ile uzatılması ile oluşan tekrarlayan döngülerden ibarettir.

Amplifikasyon reaksiyonunun hassasiyetini ve özgüllüğünü artırmak için hot-start kullanımı sağlanmıştır. Hot-start, parafin tabakası ile ayrılmış iki katmandan oluşan reaksiyon karışımının hazırlanması veya antikorlar tarafından engellenmiş Taq-polimeraz kullanılarak sağlanır. Polimeraz zincir reaksiyonu, yalnızca parafin eridiğinde veya Taq-polimeraz ve antikor kompleksinin thermal ayrışması gerçekleştiğinde başlar. Bu, tüpün ilk ısınmasında primerlerin hedef DNA'ya nonspesifik bağlanmasını engeller.

Enterobiome Kids Multiplex qPCR Kit, PCR yönteminin fluoresan modifikasyonuna dayanmaktadır. PCR-mixi, her biri fluoresan boyalarına ve quencher moleküllerine sahip, hedefe özgü prob içerir. Belirli bir ürün oluştuğunda, DNA probu parçalanır ve quencher molekülü, fluoresan boyayı etkileyemez hale gelir. Böylece, fluoresans seviyesi artar ve thermal cycler cihazının veri toplama ünitesi tarafından tespit edilir. Probun aktivasyonu sonucu, fluoresans, hedef dizisinin amplifikasyonu ile orantılı olarak artar. Parçalanan prob miktarı, hedef dizisinin amplifikasyonu ile orantılı olarak artar. Fluoresansın yoğunluğu, her reaksiyon döngüsünde gerçek zamanlı olarak Real-time PCR thermal cycler ile ölçülür.
Mikroorganizmaların genom fragmentlerinin amplifikasyon ürünlerini tespit etmek için kullanılan DNA probu, Fam, Rox ve Cy5 gibi fluoresan etiketleri içerir.

Internal kontrol (IC) amplifikasyon ürünlerini tespit etmek için kullanılan DNA probu, fluoresan boyası olarak Hex içerir. Dört fluoresan boyasının kullanımı, bir tüpte aynı anda gerçekleşen farklı amplifikasyon reaksiyonlarının sonuçlarını kaydetmeye olanak tanır.

Strip № 1 tüpü (Fam kanalı) PCR-mixi, elde edilen DNA miktarının test için yeterli olup olmadığını belirlemek amacıyla Lg TBM değerini belirlemeye yönelik bir karışım içerir.

PCR-mix, PCR verimliliğini değerlendirmek için internal kontrol (IC) içerir.

Strip № 1 tüpü ve Strip №2'deki PCR-mixi, Rox boyasını içeren ek bir prob içerir– "Marker". Çalışma tamamlandığında, yazılım, "marker" pozisyonu aracılığıyla şeridin gerçek konumunu, operatör tarafından önceden belirlenen pozisyona göre tanımlar ve uyumsuzluk durumunda operatörü uyarır. Tablo 1, amplifikasyon ürünlerinin tespit kanallarını göstermektedir.

| Strip tipi | Strip tüp № | Deteksiyon Kanalı |  |  |  | Mix rengi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Fam | Hex | Rox | Cy5 |  |
| Strip № 1 | 1 | TBM | IC | Marker | Candida spp. | Mavi |
|  | 2 | Bacteroides spp. | IC | Lactococcus lactis | Bifidobacterium spp. | Renksiz (S paketi) / açık pembe (A paketi) |
|  | 3 | Faecalibacterium prausnitzii | IC | Bif.adolescentis | Dialister spp./ Alisonella spp./ Megaspherae spp./ Vellonella spp. |  |
|  | 4 | Methanobrevibacter spp. | IC | Bif. longum subsp.infantis | Parabacteroides spp. |  |
|  | 5 | Akkermansia muciniphila | IC | Bif. longum subsp.longum | Butyricimonas spp. |  |
|  | 6 | Desulfovibrio spp. | IC | Bif.bifidum | Coriobacteriia |  |
|  | 7 | Clostridium leptum gr. | IC | Candida albicans | Lactobacillaceae |  |
|  | 8 | Lachnospiraceae | IC | Bif. catenulatum subspp. | Clostridium difficile gr. |  |
| Strip № 2 | 1 | - | IC | Enterococcus spp. | Erysipelotrichaceae |  |
|  | 2 | E.coli | IC | Marker | Enterobaсterales | Mavi |
|  | 3 | Peptoniphilaceae | IC | Bif. animalis subsp.lactis | Pseudomonas spp. | Renksiz (S paketi) / açık pembe (A paketi) |
|  | 4 | Alistipes spp. | IC | Bif.dentium | Fusobacteriaceae |  |
|  | 5 | Prevotella spp. | IC | Bif.breve | Clostridium perfringens gr. |  |
|  | 6 | Str.agalactiae | IC | srr2 | Streptococcus spp. |  |
|  | 7 | St. aureus | IC | mecA | Staphylococcus spp. |  |
|  | 8 | tcdA, tcdB | IC | - | Clostridioides difficile |  |
| Paket S amplifikasyon mixi tüpleri parafin içerir. |  |  |  |  |  |  |

Tablo 1:PCR-Mixlerin deteksiyon kanalları ve renkleri

Otomatik analiz, Enterobiome Kids Multiplex qPCR Kit ile uyumlu olarak G-Quant Real Time PCR ThermoCylers cihazlarında GenoExpert yazılımı ile gerçekleştirilir. Yazılımın güncel sürümüne https://genomer.com.tr/ adresinden erişilebilir.

| II. KULLANIM AMACI, KAPSAM VE PRENSİP |  |  |
| --- | --- | --- |
| 11. | Madde 20.3(k) | Test Sayısı - İçerik |

İçeriğin detaylı açıklaması Tablo 2’de sunulmuştur.

| Reaktif | Tanım/Görünüş | Toplam Hacim | Miktar |
| --- | --- | --- | --- |
| Parafin kaplı PCR-mix. Strip №1 | Beyaz, mumsu fraksiyonun altında yer alan renksiz veya mavi, saydam sıvı | 1920 μL (her tüp 20 μL) | 12 8-strip tüpü |
| Parafin kaplı PCR-mix. Strip №2 | Renksiz veya mavi şeffaf sıvı, beyaz balmumu fraksiyonu altında | 1920 μL (her tüp20 μL) | 12 8-strip tüpü |
| Taq-polimeraz solüsyon | Renksiz şeffaf sıvı | 2.0 mL (her tüp 500 μL) | 4 tüp |
| Mineral yağ | Renksiz şeffaf viskoz yağlı sıvı | 4.0 mL (her tüp 1.0 mL) | 4 tüp |
| Pozitif Kontrol | Renksiz şeffaf sıvı | 320 μL | 1 tüp |
| Strip kapakları | 24 8-kapak |  |  |

Tablo 2: Enterobiome Kids Multiplex qPCR Kit İçeriği

Tüm bileşenler kullanıma hazırdır ve çalıştırma için ek bir hazırlık gerektirmez. Kit tek kullanımlıktır ve 12 analiz gerçekleştirmek üzere tasarlanmıştır (Bu analizler, bilinmeyen örneklerin, pozitif kontrollerin ve negatif kontrollerin değerlendirilmesini içermektedir.

TEDARİK EDİLMEYEN REAKTİFLER VE EKİPMANLAR

Numune toplama

- Steril örnek kapları

DNA ekstraksiyonu ve PCR

Ön amplifikasyon-numune ve kontrol hazırlık alanı:

- Biyolojik güvenlik kabini sınıf II;

- Vortex karıştırıcı;

- Buzdolabı;

- Nükleik asit ekstraksiyon kiti (GENOMER tarafından üretilmiş PREP-NA PLUS ve PREP-MB MAX Ekstraksiyon Kitleri önerilmektedir);

- Yüksek hızlı santrifüj (RCF(g) en az 16000);

- Termostat (sıcaklık aralığı 40-95 °C);

- 1.5 mL tüpler için tüp racki;

- 1.5 mL tüpler;

- Serum fizyolojik çözeltisi %0.9 NaCl (Steril);

- Lizozim;

- Distile su;

- Tek kanallı pipetler (20-1000 μL hacim aralığını kapsayan);

- Süpernatantın uzaklaştırılması için elektrikli  trap flasklı aspiratör

- RNaz ve DNaz içermeyen filtreli pipet uçları (hacim 200 μL, 1000 μL);

- Elektrikli  trap flasklı aspiratör için RNaz ve DNaz içermeyen pipet uçları;

- Kullanılmış pipet uçları, tüpler ve diğer sarf malzemeleri için kap;

- Pudrasız cerrahi eldivenler;

- Dezenfektan çözeltisi.

Ön amplifikasyon-reaktif hazırlık alanı:

- UV PCR kabini;

- Buzdolabı;

- Vortex karıştırıcı;

- 0.2 mL stripler için vortex rotoru;

- 0.2 mL stripler ve 1.5 mL tüpler için rack;

- Tek kanallı pipetler (2.0-1000 μL hacim aralığını kapsayan);

- RNaz ve DNaz içermeyen filtreli pipet uçları (hacim 20 μL, 200 μL, 1000 μL);

- Kullanılmış pipet uçları, tüpler ve diğer sarf malzemeleri için kap;

- Pudrasız cerrahi eldivenler;

- Dezenfektan çözeltisi.

Post-Amplifikasyon – Amplifikasyon tespiti alanı:

- Real-Time PCR thermal cycler cihazı.

Yazılım:

G-Quant Real Time PCR ThermoCylers için GenoExpert yazılımının en güncel sürümü https://genomer.com.tr/ adresinden indirilebilir.

| III. GÜVENLİK VE ÖNLEMLER |  |  |
| --- | --- | --- |
| 12. | Madde 20.4.1(n) | Uyarılar ve Önlemler |
| 13. | Madde 20.4.1(p) | Biyolojik Tehlike Uyarısı |
| 14. | Madde 20.4.1(o) | Tehlikeli Kimyasal Maddeler |
| 15. | Madde 20.1(f) | Kullanım Kısıtlaması |

Sadece moleküler tanı yöntemleri ve klinik tanı laboratuvarlarındaki çalışma kuralları konusunda eğitim almış personelin kiti çalışmasına izin verilir.

Analizi gerçekleştirmek için kullanılan tüm biyolojik örnekleri, reaktifleri ve materyalleri; enfeksiyöz ajan bulaştırma riski taşıyormuş olma ihtimali göz önünde bulundurularak ele alınır ve imha edilir. Örnekler yalnızca belirlenmiş analiz türleri için kullanılmalıdır. Numuneler, mutlaka laminar flow kabin altında çalışılmalıdır. Farklı numuneler içeren tüpler asla aynı anda açılmamalıdır. Numune hazırlama aşamasında kullanılan pipetler sadece bu amaca yönelik olarak kullanılmalıdır. Pipetler, pozitif displacement tipte olmalı veya aerosol filtreli uçlarla kullanılmalıdır. Kullanılan steril uçlar; DNase, RNase, DNA ve RNA’dan arındırılmış olmalıdır. Reaktifler laminar flow kabin altında hazırlanmalıdır. Amplifikasyon için gereken reaktifler, tek reaksiyonda kullanılacak şekilde hazırlanmalıdır. Reaktiflerin hazırlanmasında kullanılan pipetler de sadece bu amaca yönelik olarak kullanılmalıdır. Bu pipetler pozitif dispensiyon olmalı veya aerosol filtreli uçlarla kullanılmalıdır. Kullanılan steril uçlar; DNase, RNase, DNA ve RNA’dan arındırılmış olmalıdır. Biyolojik örnekler, reaktifler ve analiz materyalleri ile doğrudan temastan kaçınılmalıdır. Pudrasız cerrahi eldiven kullanılmalıdır. Özellikle patojen olarak sınıflandırılan mikroorganizmalarla çalışırken koruyucu giysi (iş kıyafetleri ve kişisel koruyucu donanım) giyilmelidir. Koruyucu giysi ve ekipmanlar, yapılan işe, sağlık ve güvenlik gerekliliklerine uygun olmalıdır. Dökülme veya aerosol oluşumundan kaçınılmalıdır. Biyolojik örneklerle temas eden her türlü materyal, imha edilmeden önce en az 30 dakika dezenfektan solüsyonla muamele edilmeli veya 121°C'de 1 saat otoklavlanmalıdır.

Nükleik asit ekstraksiyonu, PCR amplifikasyonu ve deteksiyon gibi moleküler biyoloji prosedürleri; özellikle numunelerdeki nükleik asitlerin degradasyonu veya numunelerin amplifikasyon ürünleri ile kontamine olması nedeniyle oluşabilecek hatalı sonuç riskini önlemek için nitelikli personel ile çalışmayı gerektirir. Tüm oligonükleotid bileşenler, internal kalite kontrol protokolüne göre yapay sentez teknolojisi ile üretilmiştir; kan veya kan işleme ürünleri içermez. Pozitif kontrol, yapay DNA sentez teknolojisi ile üretilmiştir ve enfeksiyöz ajan parçaları içermez.

Tüm sıvı karışımlar tek kullanımlık olarak tasarlanmıştır ve amplifikasyon reaksiyonlarında birden fazla kez kullanılamaz. Plastik tüpler fitalat içermez. Kit bileşenleri tarafından üretilen gaz, duman, buhar veya spreyi solunmamalıdır. Kit bileşenleri yenilmemelidir veya içilmemelidir. Gözle temasından kaçınılmalıdır. Sadece kit içinde sağlanan ve üretici tarafından önerilen reaktifleri kullanılmalıdır. Farklı lot numaralarına sahip reaktifleri birbirine karıştırılmamalıdır. Üçüncü taraf üreticilerin kitlerine ait reaktifleri kullanılmamalıdır. Pipetler, tüp rafları, laboratuvar cam malzemeleri, laboratuvar önlükleri ve boneler dahil tüm laboratuvar ekipmanları ve reaktifler kesinlikle sabit olmalıdır. Bunların bir odadan diğerine taşınmasına izin verilmemelidir.

Ekstraksiyon/amplifikasyon hazırlığı alanı ile amplifikasyon/deteksiyon alanlarını birbirinden ayırılmalıdır. Bir amplifikasyon ürününü asla ekstraksiyon/hazırlık alanına sokulmamalıdır. Ekstraksiyon/hazırlık ve amplifikasyon/deteksiyon aşamaları için sadece o alanlara özgülenmiş önlük, eldiven ve aletleri kullanılmalıdır. Bu ekipmanları asla amplifikasyon alanından ekstraksiyon alanına transfer edilmemelidir. Kontaminasyon olasılığını önlemek için amplifikasyon ürünleri, çevreye dağılımı en aza indirecek şekilde çalışılmalıdır. Amplifikasyon ürünleri ile çalışılan pipetler sadece bu amaca yönelik kullanılmalıdır.

Acil Durum Eylemleri

Solunum: Bu kit içeriğindeki PCR mix’inin solunması olası değildir, ancak dikkatli olunmalıdır.

Göz Teması: Kitin herhangi bir bileşeni göze kaçarsa, göz kapaklarının açık tutulduğundan emin olarak, 15 dakika veya daha uzun süre içilebilir musluk suyu altında gözü nazikçe yıkanılmalıdır. Ağrı veya tahriş olursa tıbbi yardım alınmalıdır.

Cilt Teması: Kitin herhangi bir bileşeni ciltle temas eder ve rahatsızlığa neden olursa, kirlenmiş giysiler çıkarılmalıdır. Etkilenen bölgeyi bol sabun ve suyla yıkanmalıdır. Ağrı veya tahriş olursa tıbbi yardım alınmalıdır.

Yutma: Kitin herhangi bir bileşeni yutulursa, ağız su ile çalkalanmalıdır. Tahriş veya rahatsızlık olursa tıbbi yardım alınmalıdır.

| III. GÜVENLİK VE ÖNLEMLER |  |  |
| --- | --- | --- |
| 16. | Madde 20.4.1(j) | Özel Saklama Koşulları |

Son kullanma tarihi – üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

Enterobiome Kids Multiplex qPCR Kit’in tüm bileşenleri, saklama süresi boyunca 2°C ile 8°C arasında muhafaza edilmelidir. Amplifikasyon için kullanılan PCR mixleri ise saklama süresi boyunca ışıktan korunarak muhafaza edilmelidir.

Aşırı sıcaklık ve ışığa maruz kalma, ürün performansını olumsuz etkileyebilir.

Kit, saklama koşullarına uygun sıcaklıklarda, buz aküleri içeren thermoboxlar kullanılarak tüm kapalı taşıma araçlarıyla taşınmalıdır.

Kitin tüm bileşenleri buz aküleri içeren thermoboxlarla ve tüm kapalı taşıma araçlarıyla 2°C ile 25°C arasındaki sıcaklıklarda en fazla 5 gün süreyle taşınabilir; teslim alındıktan sonra derhal 2°C ile 8°C arasında saklanmalıdır.

Ambalajın ilk açılmasından sonra kitin raf ömrü:

- Kit bileşenleri, saklama süresi boyunca 2°C ile 8°C arasındaki sıcaklıklarda muhafaza edilmelidir.

- Amplifikasyon için kullanılacak PCR-mixler, saklama süresi boyunca 2°C ile 8°C arasında ve ışıktan korunarak muhafaza edilmelidir.

Uygun olmayan koşullarda saklanan kitler kullanılmamalıdır. Son kullanma tarihi geçmiş bir Enterobiome Kids Multiplex qPCR Kit kesinlikle kullanılmamalıdır.

Doğru ve güvenilir sonuçlar elde etmek için belirtilen talimatlara uyulması önemle tavsiye edilir. Enterobiome Kids Multiplex qPCR Kit’in öngörülen teknik gerekliliklere uygunluğu; üretici tarafından önerilen saklama, taşıma ve uygulama koşullarına tam uyum sağlanmasına bağlıdır.

| IV. TEST PROSEDÜRÜ VE KALİTE KONTROL |  |  |
| --- | --- | --- |
| 17. | Madde 20.4.1(d) | Örnek (Numune) Tipi |

Enterobiome Kids Multiplex qPCR Kit, insan dışkısından (mekonyum dahil) ekstrakte edilen DNA’nın tespiti için tasarlanmıştır.

PCR İnhibitörleri

Bir örnekte PCR inhibitörlerinin varlığı, çelişkili (belirsiz) sonuçlara yol açabilir. PCR inhibisyonunun göstergesi, internal kontrolün ve amplifikasyonun özgül ürününün eşzamanlı olarak gözlenmemesidir.

PCR inhibitörleri, kan bulaşıklı biyomateryal örneklerinden DNA ekstraksiyonu sırasında tam olarak uzaklaştırılamayan hemoglobin, bilirubin, kolesterol, trigliseritler, mukus (müsin) ve farmasötik maddeler ile örnek hazırlama sırasında yıkama çözeltilerinin tam uzaklaştırılamaması sonucu DNA örneğinde bulunan izopropil alkol ve metil asetat gibi maddelerdir.

| Örnek Türü | İnhibitör | İnhibitör konsantrasyonu |
| --- | --- | --- |
| Endojen maddeler |  |  |
| Dışkı | Bilirubin | 684 µmol/L |
|  | Cholesterol | 13 mmol/L |
|  | Hematoglobulin | 0.35 mg/mL |
|  | Triglycerides | 37 mmol/L |
|  | Mucin | 20% |
| Ekzojen maddeler |  |  |
| Dışkı | Izopropil alkol | 10% |
|  | Metil asetat | 10% |
|  | Ibuprofen fitilleri | 5% |
|  | Espumisan emülsiyon | 5% |
|  | Viferon fitilleri | 10% |

Table 3: İnhibitör maddelerin maksimum konsantrasyonları

Biyomateryal örneğinde bulunan mukus, kan, lokal ilaçlar (rektal fitillerde bulunanlar dahil) gibi inhibitörler, örnek hazırlama kitleri kullanılarak DNA ekstraksiyonu sırasında uzaklaştırılmalıdır. PCR inhibitörlerinin miktarını azaltmak için biyolojik materyalin alınması sırasında belirlenen prensiplere uyulması gerekmektedir. Örnekte yüksek miktarda PCR inhibitörü şüphesi varsa, PCR inhibitörlerinin örnekten mümkün olduğunca uzaklaştırılmasını sağlayan DNA ekstraksiyon yöntemlerinin tercih edilmesi önerilir. Hızlandırılmış (express) DNA ekstraksiyon yöntemlerinin kullanılması tavsiye edilmez.

Genel Gereksinimler

Doğru sonuçlar elde edilebilmesi için, analize alınan biyolojik materyal örneğinin kalitesi, saklanması, taşınması ve ön işlemleri büyük önem taşımaktadır.

Uygun olmayan örnekleme şüpheli sonuçlara yol açabilir ve örnek alımının tekrarlanması gerekebilir.

Numune toplama

⚠ DNA ekstraksiyonu öncesinde biyolojik materyal örneklerinin ön işleme alınması gerekmektedir.

Dışkı (mekonyum) 1.0-3.0 g (1.0-3.0 mL) ağırlığındaki dışkı veya mekonyum örnekleri, tek kullanımlık filtreli pipet ucu veya tek kullanımlık spatül ile steril kuru bir şişeye aktarılır. Örnek toplandıktan sonra şişe sıkıca kapatılır ve etiketlenir.

Numunelerin taşınması ve saklanması

Dışkı örnekleri veya mekonyum şu koşullarda taşınabilir ve saklanabilir:

- Oda sıcaklığında 18 °C ile 25 °C arasında, 6 saatten fazla olmamak kaydıyla;

- 2°C ile 8°C arasında, 3 günden fazla olmamak kaydıyla.

Gliserinli dışkı süspansiyonu:

- - 20°C'de bir hafta süreyle;

- - 70°C'de uzun süreli saklama için.

Numune hazırlığı

Dışkı (mekonyum) - Süspansiyon hazırlanması

- Yaklaşık 0.1-0.2 g (mL) dışkıyı, 1.0 mL steril Serum fizyolojik çözeltisi ile 1.5 mL tüpe koyun.

- Tüpü 5-10 saniye boyunca vortexleyin.

Eğer materyalin 24 saat içinde incelenmesi mümkün değilse ve/veya uzun süreli depolama gerekiyorsa, dışkı süspansiyonuna steril izotonik sodyum klorür çözeltisinde son konsantrasyonu %10-15 olan gliserin eklenir. Bu şekilde hazırlanan numuneler, tamamen homojenleştirildikten ve gliserinle 30-40 dakika temas ettikten sonra dondurulmalıdır.

Süspansiyonun daha sonraki işlemleri, ilgili biyomaterial için DNA ekstraksiyon kiti talimatlarına göre yapılır.

| IV. TEST PROSEDÜRÜ VE KALİTE KONTROL |  |  |
| --- | --- | --- |
| 18. | Madde 20.3(j) | Kullanım Talimatları |
| 19. | Madde 20.4.1(l) | Prosedür Adımları |

Biyolojik materyalden DNA ekstraksiyonu

DNA ekstraksiyonu için, “GENOMER” tarafından üretilen PREP-NA PLUS ve PREP-MB MAX ekstraksiyon kitlerinin veya tıbbi cihaz kayıt belgelerine sahip ve sonraki DNA PCR testi için inceleme yapılan biyomateriale uygun benzer reaktiflerin kullanılması tavsiye edilir. Bu reaktiflerle 300 μL izole edilmiş DNA elde edilecektir.

DNA ekstraksiyon prosedürüne başlamadan önce test örneklerinin lizozim ile işlenmesi gerekmektedir.

1. 100 μg/μL konsantrasyonunda lizozim çözeltisi hazırlanır.

1.1. Bir 1.5 mL Eppendorf tipi tüpe, test örneklerinin sayısı N olduğunda (N+1) x 2 mg miktarında lizozim tartılır;

1.2. Lizozim süspansiyonuna (N+1) x 20 μL distile su eklenir, burada N test örneklerinin sayısıdır;

1.3. Kristaller tamamen çözülene kadar 3-5 saniye vortexlenir;

1.4. 1-3 saniye spin atılır. Lizozim çözeltisi kullanıma hazırdır.

2. Numune işleme

2.1. Fekal süspansiyon örneklerini, tüpün dibinde tortu birikmesi için oda sıcaklığında (18°C ile 25°C) 13000 RCF(g) ile 30 saniye santrifüjlenir.

2.2. Her test örneği ve negatif kontrol “C-” için bir 1.5 mL tüpü işaretlenir.
DİKKAT! Kontaminasyonu önlemek için sadece üzerinde çalıştığınız tüpün kapağı açılmalıdır. (örnek ekleme işlemi sırasında) ve işlem bittikten sonra kapatılır. Birden fazla tüpün kapağını aynı anda açılmaz.

2.3. Fekal süspansiyon tüplerinden orta fraksiyonun 100 μL'sini her bir ilgili tüpe eklenir. “C-” tüpüne örnek eklenmemelidir.

2.4. “C-” tüpüne, nükleik asit ekstraksiyonu için kitin içinde yer alan negatif kontrolü veya steril fizyolojik tuzlu çözeltinin 100 μL’sini, kitin talimatlarında belirtilen hacimde eklenir.

2.5. İşaretlenmiş numune tüplerine ve “C-” tüpüne 20 μL lizozim çözeltisi (bakınız 1) eklenir.

2.6. Tüpler 3-5 saniye vortexlenir.

2.7. Tüpler 1-3 saniye santrifüjlenir.

2.8. Tüpleri oda sıcaklığında (18°C ile 25°C) 60 dakika veya 37°C'de 30 dakika inkübe edilir. İnkübe sırasında tüpler yavaşça 2-3 kez 3-5 saniye süreyle vortexlenir.

2.9. Tüpler 60 saniye süreyle santrifüjlenir.

Numuneler, PREP-NA PLUS ve PREP-MB MAX DNA Ekstraksiyon Kit’leri kullanılarak DNA ekstraksiyonu elde etmek için hazırdır.

DNA ekstraksiyonu, ekstraksiyon kitlerinin talimatlarına göre yapılmalıdır. DNA'nın PCR'de sonraki kullanım için DNA ekstraksiyon kitleri önerilmektedir. Ekstraksiyonun kalite kontrolü, internal kontrol (IC) sistemi tarafından yapılır.

DİKKAT! Kullanılan DNA ekstraksiyon kitinden bağımsız olarak, negatif kontrol numunesi, DNA ekstraksiyonunun tüm aşamalarından geçmelidir. Fizyolojik salin çözeltisi veya ekstraksiyon kitinden alınan negatif kontrol numunesi, belirtilen hacimlerde negatif kontrol numunesi olarak kullanılabilir.

3. PCR Hazırlığı

DİKKAT! Reaktifler ve tüpler, doğrudan güneş ışığından uzak tutulmalıdır.

DİKKAT! Striplerin ve stripler için kapakların tam olduğundan emin olunmalıdır. Diğer kitlerin stripleri için kapakları kullanılmamalıdır!

3.1. Her bir test örneği, negatif kontrol “C-” ve pozitif kontrol “C+” için parafinle kapatılmış PCR-mixini içeren bir strip № 1 ve bir strip № 2 işaretlenir.

Örnek: Test edilecek 2 örnek ise toplam 8 strip işaretlenir: her bir test örneği için birer strip № 1 ve № 2, “C-” için birer strip № 1 ve № 2, ve “C+” için birer strip № 1 ve № 2)."

| Örnekler | Strip № | Strip ID |
| --- | --- | --- |
| Örnek 1 | 1 | “strip № 1” |
|  | 2 | “strip № 2” |
| Örnek 2 | 3 | “strip № 1” |
|  | 4 | “strip № 2” |
| C- | 5 | “strip № 1” |
|  | 6 | “strip № 2” |
| C+ | 7 | “strip № 1” |
|  | 8 | “strip № 2” |

Table 4 :PCR için strip işaretleme örneği

3.2. Taq-polimeraz çözeltisi 3-5 sn vortekslenir, ardından düşük hızda 1-3 sn santrifüjlenir.

3.3. Parafin tabakaya zarar verilmemesine dikkat edilerek, her işaretli strip tüpüne 10 μL Taq-polimeraz solüsyonu eklenir.

3.4. Her strip tüpüne bir damla (~20 μL) mineral yağ eklenir. Stripleri kapatılır.

3.5. Hazırlanan DNA’lar, “C-” ve “C+” tüpleri 3-5 sn vortekslenir, ardından düşük hızda 1-3 sn santrifüjlenir.

DİKKAT! PREP-MB MAX DNA Extraction Kit kullanıldığında, DNA örnekleri DNA eklenirken manyetik rackte bekletilmelidir. İzolasyondan sonra, izole edilen DNA’yı içeren süpernatant yeni tüplere aktarıldıysa, santrifüjleme 3-5 saniye boyunca vortex yapılmalıdır.

DİKKAT! Strip açılır, DNA örneği (veya kontrol örneğini) eklenir, kontaminasyonu önlemek adına, bir sonraki stripe geçmeden önce strip kapatılır. Filtreli uç kullanılmalıdır.

3.6. Numuneden elde edilen DNA örneği, 5.0 μL'yi her bir işaretli tüpe ( “C-” ve “C+” hariç) parafin tabakanın kırılmamasına dikkat edilerek eklenir.

3.7. DNA ekstraksiyon adımını geçirmiş negatif kontrol, 5.0 μL'sini her bir “C-” işaretli strip tüpüne, parafin tabakanın kırılmamasına dikkat edilerek eklenir.

3.8. Pozitif kontrolün 5.0 μL'sini, her bir “C+” işaretli strip tüpüne, parafin tabakanın kırılmamasına dikkat edilerek eklenir.

3.9. Tüm stripler düşük hızda 1-3 saniye santrifüjlenir.

3.10. Stripler thermal cyclera yerleştirilir.

3.11. G-Quant Real Time PCR ThermoCylers için GenoExpert yazılımını başlatılır. İlgili testi eklenir, örneklerin, pozitif ve negatif kontrol örneklerinin sayılarını ve kimliklerini belirtilir. Striplerin termal ünitedeki konumlarını belirtin (bkz. 3.10) ve PCR işlemini başlatılır.

| Step | Temperature, °С | Min. | Sec. | Cycle | Optik Okuyucu | Step Tipi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 80 | 0 | 30 | 1 |  | Cycle |
|  | 94 | 1 | 30 |  |  |  |
| 2 | 94 | 0 | 30 | 5 |  | Cycle |
|  | 64 | 0 | 15 |  | √ |  |
| 3 | 94 | 0 | 10 | 45 |  | Cycle |
|  | 64 | 0 | 15 |  | √ |  |
| 4 | 94 | 0 | 5 | 1 |  | Cycle |
| 5 | 10 |  | … | Holding |  | Holding |
| √ - optic okuyucu |  |  |  |  |  |  |

Table 5: G-Quant Real Time PCR ThermoCylers için PCR programı

| IV. TEST PROSEDÜRÜ VE KALİTE KONTROL |  |  |
| --- | --- | --- |
| 20. | Madde 20.4.1(m) | Kalite Kontrol (QC) Prosedürü |

Enterobiome Kids Multiplex qPCR Kit, pozitif kontrol numunesi içerir. Pozitif kontrol, bakteriyel genomun klonlanmış bir parçasıdır. Genetik mühendisliği teknikleriyle üretilmiş olup otomatik dizileme ile karakterize edilmiştir. Kitin PCR karışımı (PCR-mix), internal kontrolü (IC) içerir. IC, PCR performansının kalitesini değerlendirmek için tasarlanmış yapay bir plazmiddir. Olası kontaminasyonu tespit etmek için negatif kontrol gereklidir.

DİKKAT! Negatif kontrol numunesi, DNA ekstraksiyonunun tüm aşamalarından geçmelidir. Tedarik edilen serum fizyoloji çözeltisi talimatlarda belirtilen hacimlerde, negatif kontrol numunesi olarak kullanılabilir.

Test sonucu geçerli kabul edileceği durumlar:

- Spesifik ürün için floresan seviyesinde üstel artış mevcutsa, bu durumda internal kontrol dikkate alınmaz.

- Spesifik ürün için floresan seviyesinde üstel artış yoksa ancak internal kontrol için mevcutsa.

Test sonucu şu durumlarda geçersiz kabul edilir:

- Spesifik ürün ve iç kontrol için floresan seviyesinde üstel artış gözlemlenmezse.

Eğer pozitif kontrol (C+) spesifik ürün için büyüyen floresan veya pozitif sonuç göstermezse, tüm testin tekrarlanması gereklidir. Bunun nedeni inhibitörler, işlem hatası veya saklama ve taşıma koşullarının ihlali olabilir.

Eğer negatif kontrol (C-) spesifik ürün için büyüyen floresan veya pozitif sonuç gösterirse, mevcut partideki tüm testler geçersiz kabul edilir. Dekontaminasyon gereklidir.

| V. SONUÇLAR VE PERFORMANS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 21. | Madde 20.4.1(m) | Sonuçların Yorumlanması |

PCR sonuçlarının kaydı otomatik modda gerçekleştirilir. Sonuçların yorumlanmasına ilişkin genel ilkeler Ek A, Tablo A.1'de gösterilmiştir.

Grafikte, her tüp için thermoblokta tespit edilen tüm kanallarda döngü sayısına bağlı floresan değişimi görüntülenecektir.

Tabloda ise numune kimliği (ID), ilgili kanallardaki konsantrasyonların ondalık logaritmaları (Lg) ve amplifikasyon sonuçlarının yorumu (“+” veya “-”) gösterilecektir.

Analiz sonuçlarına dayalı olarak rapor oluşturmak ve yazdırmak mümkündür.

Amplifikasyon programının tamamlanmasının ardından, yazılım önceden belirlenmiş tüp sırasını Rox markerinin gerçek konumu ile karşılaştırır ve uyuşmazlık durumunda operatörü uyarır. Bu durumda operatör, termobloktaki striplerin konumunu kontrol etmeli ve protokolde tüp kimliklerini düzeltmelidir.

- Sonuçları analiz ederken aşağıdaki değerler ve Toplam Bakteriyel Kütle ((TBM) Strip № 1'in ilk tüpü, Fam kanalı) ve Internal Kontrol ((IC) Strip № 1 ve № 2'nin 1-8 numaralı tüpleri, Hex kanalı) dikkate alınmalıdır.

- Numune kalitesini kontrol etmek için Toplam Bakteriyel Kütle (TBM) göstergesi kullanılır. TBM aynı zamanda elde edilen DNA miktarının analiz için yeterli olup olmadığını belirlemeye yardımcı olur. TBM değeri 6.0 Lg'den düşükse, materyal miktarı yetersiz olarak değerlendirilmelidir. Bu durumda DNA ekstraksiyonunun tekrarlanması veya numune tekrarı önerilir (ardışık olarak gerçekleştirilir).

- DNA ekstraksiyonunun kalitesini değerlendirmek için Internal Kontrol (IC) kullanılır. Eğer strip içindeki bir veya daha fazla tüpte IC sinyali bulunmuyorsa ve aynı zamanda bu  tüplerde spesifik pozitif sonuçlar da yoksa, bu tüplerdeki sonuç yanlış PCR yürütme nedeniyle geçersiz kabul edilir. Bu durumda, PCR amplifikasyonunun tekrarlanması, DNA'nın yeniden ekstrakte edilmesi veya örneklemenin tekrar yapılması gereklidir (ardışık olarak gerçekleştirilir).

- Test örneklerinde, analiz edilenlerin DNA'sını içeren örneklerde, yazılım, ilgili tüpteki karşılık gelen kanalda (Fam, Rox veya Cy5) floresan seviyesinin üssel olarak arttığını kaydedecektir. Tabloyu incelediğinizde, ilgili analiz adına sahip satırda analiz sonucu (1.0 g dışkıdaki genom eşdeğerlerinin ondalıklı logaritması (Lg GE/g)) ve bir histogram yer alacaktır.

- Biyolojik materyal örneklerinde, analiz edilenlerin DNA'sını içermeyen örneklerde, amplifikasyon gerçekleştirildiğinde, ilgili tüpteki belirlenen dedektör kanalları için floresan seviyesinde üssel bir artış olmayacak ya da arka plan değerinin altında olacak, ancak internal kontrol (IC) için Hex kanalında artış görülecektir. Tabloyu incelediğinizde, ilgili analiz adına sahip satırda test sonucu (“-”) olarak belirtilecektir.

- Strip № 1'in tüp 1'inde, Fam kanalında Lg ≤4.5 ve Cy5 kanalında Lg ≤4.0 olan değerler yazılım tarafından dikkate alınmaz ve sağdaki tabloda, “Sonuç (Lg)” sütununda test sonucu (“-”) olarak gösterilir.

- Strip № 1'in tüp 2'sinde, Rox kanalında Lg ≤4.0 olan değerler yazılım tarafından dikkate alınmaz ve sağdaki tabloda, “Sonuç (Lg)” sütununda test sonucu (“-”) olarak gösterilir.

- Strip № 1'in tüp 3'ünde, Cy5 kanalında Lg ≤4.0 olan değerler yazılım tarafından dikkate alınmaz ve sağdaki tabloda, “Sonuç (Lg)” sütununda test sonucu (“-”) olarak gösterilir.

- Strip № 1'in tüp 4'ünde, Cy5 kanalında Lg ≤4.0 olan değerler yazılım tarafından dikkate alınmaz ve sağdaki tabloda, “Sonuç (Lg)” sütununda test sonucu (“-”) olarak gösterilir.

- Strip № 1'in tüp 6'sında, Cy5 kanalında Lg ≤4.0 olan değerler yazılım tarafından dikkate alınmaz ve sağdaki tabloda, “Sonuç (Lg)” sütununda test sonucu (“-”) olarak gösterilir.

- Strip № 1'in tüp 7'sinde, Fam ve Cy5 kanallarında Lg ≤4.0 olan değerler yazılım tarafından dikkate alınmaz ve sağdaki tabloda, “Sonuç (Lg)” sütununda test sonucu (“-”) olarak gösterilir.

- Strip № 1'in tüp 8'inde, Fam kanalında Lg ≤4.0 olan değer yazılım tarafından dikkate alınmaz ve sağdaki tabloda, “Sonuç (Lg)” sütununda test sonucu (“-”) olarak gösterilir.

- Strip № 2'nin tüp 1'inde, Rox ve Cy5 kanallarında Lg ≤4.0 olan değerler yazılım tarafından dikkate alınmaz ve sağdaki tabloda, “Sonuç (Lg)” sütununda test sonucu (“-”) olarak gösterilir.

- Strip № 2'nin tüp 2'sinde, Fam ve Cy5 kanallarında Lg ≤4.0 olan değerler yazılım tarafından dikkate alınmaz ve sağdaki tabloda, “Sonuç (Lg)” sütununda test sonucu (“-”) olarak gösterilir.

- Strip № 2'nin tüp 3'ünde, Fam ve Cy5 kanallarında Lg ≤4.0 olan değerler yazılım tarafından dikkate alınmaz ve sağdaki tabloda, “Sonuç (Lg)” sütununda test sonucu (“-”) olarak gösterilir.

- Strip № 2'nin tüp 4'ünde, Fam kanalındaki Lg ≤4.0 yazılım tarafından dikkate alınmaz ve sağdaki tabloda, 'Sonuç (Lg)' sütununda analiz sonucu ('-') olarak gösterilir.

- Strip № 2'nin tüp 5'inde, Fam ve Cy5 kanallarında Lg ≤4.0 yazılım tarafından dikkate alınmaz ve tablonun sağ tarafında, "Sonuç (Lg)" sütununda testin sonucu ("-") olarak gösterilecektir.

- Strip № 2'nin tüp 6 ve 7'sinde, Cy5 kanalında Lg ≤4.0 yazılım tarafından dikkate alınmaz ve tablonun sağ tarafında, "Sonuç (Lg)" sütununda testin sonucu ("-") olarak gösterilecektir.

- Negatif ve pozitif kontrol için, Tablo 7'de gösterilen sonuçlar elde edilmelidir. Negatif kontrol örneğinde IC Lg değeri belirtilmelidir. Pozitif kontrol örneğinde ise IC Lg değeri dikkate alınmaz.

- Eğer negatif kontrolün sonuçları, Tablo 7'de belirtilen değerlerden farklıysa, tüm üretim serisinin sonuçları güvensiz olarak kabul edilir. Bu durumda, olası kontaminasyonu tespit etmek ve ortadan kaldırmak için önlemler alınması gerekmektedir.

- Kitte bulunan pozitif kontrol, PCR'nin verimliliğini kontrol etmek için kullanılır. Eğer tüm reaksiyon koşulları sağlanmışsa, kontrol örneğindeki hedef DNA miktarı, Tablo 6'da belirtilen aralık içinde olmalıdır. Eğer pozitif kontrol örneği için değerler, Tablo 7'de belirtilenlerden farklıysa, tüm örnek serisi yeniden amplifiye edilmelidir.

| Strip type | Strip tube № | Detected indicator | C- (Lg) | C+(Lg) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Strip № 1 | 1 | TBM | Not stated or ≤4.5 | 5.0-7.0 |
|  |  | Candida spp. | - | 5.0-7.0 |
|  | 2 | Bacteroides spp. | - | 5.0-7.0 |
|  |  | Lactococcus lactis | - | 5.0-7.0 |
|  |  | Bifidobacterium spp. | - | 5.0-7.0 |
|  | 3 | Faecalibacterium prausnitzii | - | 5.0-7.0 |
|  |  | Bif.adolescentis | - | 5.0-7.0 |
|  |  | Dialister spp.,Alisonella spp., Megaspherae spp.,Vellonella spp. | - | 5.0-7.0 |
|  | 4 | Methanobrevibacter spp. | - | 5.0-7.0 |
|  |  | Bif. longum subsp.infantis | - | 5.0-7.0 |
|  |  | Parabacteroides spp. | - | 5.0-7.0 |
|  | 5 | Akkermansia muciniphila | - | 5.0-7.0 |
|  |  | Bif. longum subsp. longum | - | 5.0-7.0 |
|  |  | Butyricimonas spp. | - | 5.0-7.0 |
|  | 6 | Desulfovibrio spp. | - | 5.0-7.0 |
|  |  | Bif.bifidum | - | 5.0-7.0 |
|  |  | Coriobacteriia | - | 5.0-7.0 |
|  | 7 | Clostridium leptum gr. | - | 5.0-7.0 |
|  |  | Candida albicans | - | 5.0-7.0 |
|  |  | Lactobacillaceae | - | 5.0-7.0 |
|  | 8 | Lachnospiraceae | - | 5.0-7.0 |
|  |  | Bif. catenulatum subspp. | - | 5.0-7.0 |
|  |  | Clostridium difficile gr. | - | 5.0-7.0 |
| Strip № 2 | 1 | Enterococcus spp. | - | 5.0-7.0 |
|  |  | Erysipelotrichaceae | - | 5.0-7.0 |
|  | 2 | E.coli | - | 5.0-7.0 |
|  |  | Enterobaterales | - | 5.0-7.0 |
|  | 3 | Peptoniphilaceae | - | 5.0-7.0 |
|  |  | Bif. animalis subsp.lactis | - | 5.0-7.0 |
|  |  | Pseudomonas spp. | - | 5.0-7.0 |
|  | 4 | Alistipes spp. | - | 5.0-7.0 |
|  |  | Bif.dentium | - | 5.0-7.0 |
|  |  | Fusobacteriaceae | - | 5.0-7.0 |
|  | 5 | Prevotella spp. | - | 5.0-7.0 |
|  |  | Bif.breve | - | 5.0-7.0 |
|  |  | Clostridium perfringens gr. | - | 5.0-7.0 |
|  | 6 | Str.agalactiae | - | 5.0-7.0 |
|  |  | srr2 | - | 5.0-7.0 |
|  |  | Streptococcus spp. | - | 5.0-7.0 |
|  | 7 | St.aureus | - | 5.0-7.0 |
|  |  | mecA | - | 5.0-7.0 |
|  |  | Staphylococcus spp. | - | 5.0-7.0 |
|  | 8 | tcdA, tcdB | - | 5.0-7.0 |
|  |  | Clostridioides difficile | - | 5.0-7.0 |

Tablo 7 : Negatif ve pozitif kontrol örnekleri için test sonuçları

- Eğer negatif kontrol “C-” içinde Fam, Rox veya Cy5 kanallarında spesifik bir ürünün amplifikasyonu (Lg belirtilmiş) pozitif ise, tüm üretim serisinin sonuçları reddedilir. Bu durumda, olası kontaminasyonu tespit etmek ve ortadan kaldırmak için önlemler alınmalıdır.

| V. SONUÇLAR VE PERFORMANS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 22. | Madde 20.4.1(q) | Analitik Performans Verileri |
| 23. | Madde 20.4.1(q) | Klinik Performans Verileri |

a. Enterobiome Kids Multiplex qPCR Kit analitik özgüllüğü, mevcut çevrimiçi veritabanları kullanılarak yapılan biyoinformatik analiz ile değerlendirilmiştir. Testte kullanılan spesifik oligonükleotitler, GenBank veritabanı dizileri ile karşılaştırılmıştır. Hiçbir dizi, spesifik olmayan tespit için yeterli benzerlik göstermemiştir.

İçeriğindeki analizlerin DNA’sı tespit edilen insan biyolojik materyali örnekleri, belirtilen tespit kanalları aracılığıyla spesifik ürün için pozitif olarak kaydedilecektir.

İçeriğinde tespit edilen analizlerin DNA’sı bulunmayan insan biyolojik materyali örnekleri, belirtilen tespit kanalları aracılığıyla spesifik ürün için negatif olarak kaydedilecektir.

Kittin her bir testinde, kitteki diğer tüm testlerle çapraz spesifik olmayan sonuçlar bulunmamaktadır ve diğer mikroorganizmalar veya insan DNA’sının 1,0×108 kopya/mL’ye kadar olan konsantrasyonlarında amplifikasyonun spesifik olmayan pozitif sonuçları görülmemektedir.

b. Enterobiome Kids Multiplex qPCR Kit analitik hassasiyeti, her amplifikasyon tüpü başına 25 DNA kopyasıdır (5.0×103 kopya her 1.0 mL ekstre edilmiş DNA için ve 1.0 g dışkı başına 1.5×105 kopya). Hassasiyet, laboratuvar kontrol örneği (LCS) ve eklenen analiz kültür karışımıyla dışkı süspansiyonlarının seri seyreltmeleri analiz edilerek belirlenir.

Hassasiyet, DNA ekstraksiyonu için kullanılan ekstraksiyon kitine ve ekstrakte edilen DNA'nın son elüsyon hacmine bağlıdır.

Enterobiome Kids Multiplex qPCR Kit için mikroorganizma kültürlerinin tespit sınırlarının belirtilen değerleri, önerilen PREP-MB MAX Ekstraksiyon Kiti kullanılarak yapılan DNA ekstraksiyonu sırasında elde edilmiştir. Bu kit, “GENOMER” tarafından üretilmektedir (elüsyon hacmi 300 μL)

c. Tanısal Özellikler

| Indikatör | Tanısal Özellikler |  |
| --- | --- | --- |
|  | Tanı Hassasiyeti (%) | Tanı Spesifitesi (%) |
| Akkermansia muciniphila | 100% (95.26 – 100) | 100% (96.61 – 100) |
| Alistipes spp. | 100% (95.80 – 100) | 100% (96.27 – 100) |
| Bacteroides spp. | 100% (97.16 – 100) | 100% (93.51 – 100) |
| Bifidobacterium adolescentis | 100% (93.84 – 100) | 100% (97.07 – 100) |
| Bifidobacterium animalis subsp. lactis | 100% (94.40 – 100) | 100% (96.95 – 100) |
| Bifidobacterium bifidum | 100% (95.44 – 100) | 100% (96.52 – 100) |
| Bifidobacterium breve | 100% (94.04 – 100) | 100% (97.05 – 100) |
| Bifidobacterium catenulatum subspp. | 100% (92.45 – 100) | 100% (97.32 – 100) |
| Bifidobacterium dentium | 100% (93.40 – 100) | 100% (97.18 – 100) |
| Bifidobacterium longum subsp. infantis | 100% (87.66 – 100) | 100% (97.65 – 100) |
| Bifidobacterium longum subsp. longum | 100% (96.34 – 100) | 100% (95.70 – 100) |
| Bifidobacterium spp. | 100% (97.79 – 100) | 100% (81.47 – 100) |
| Butyricimonas spp. | 100% (97.20 – 100) | 100% (93.28 – 100) |
| Candida albicans | 100% (66.37 – 100) | 100% (97.90 – 100) |
| Candida spp. | 100% (94.87 – 100) | 100% (96.79 – 100) |
| Clostridioides difficile | 100% (84.56 – 100) | 100% (97.73 – 100) |
| Clostridium difficile gr | 100% (97.63 – 100) | 89,66% (72.65-97.81) |
| Clostridium leptum gr. | 100% (97.36 – 100) | 100% (92.13 – 100) |
| Clostridium perfringens gr. | 100% (96.11 – 100) | 100% (95.98 – 100) |
| Coriobacteriia | 100% (97.26 – 100) | 100% (92.89 – 100) |
| Desulfovibrio spp. | 100% (95.94 – 100) | 100% (96.15 – 100) |
| E. coli | 100% (97.38 – 100) | 100% (91.96 – 100) |
| Enterobaterales | 100% (97.72 – 100) | 100% (85.18 – 100) |
| Enterococcus spp. | 100% (97.71 – 100) | 100% (85.75 – 100) |
| Erysipelotrichaceae | 100% (97.49 – 100) | 100% (90.75 – 100) |
| Faecalibacterium prausnitzii | 100% (96.76 – 100) | 100% (94.94 – 100) |
| Fusobacteriaceae | 100% (90.26 – 100) | 100% (97.52 – 100) |
| Lachnospiraceae | 100% (97.18 – 100) | 100% (93.40 – 100) |
| Lactobacillaceae | 100% (97.49 – 100) | 100% (90.75 – 100) |
| Lactococcus lactis | 100% (96.41 – 100) | 100% (95.60 – 100) |
| mecA | 100% (91.96 – 100) | 100% (97.38 – 100) |
| Dialister spp./Alisonella spp./ Megaspherae spp./ Vellonella spp. | 100% (97.52 – 100) | 94,44% (81.34-99.32) |
| Methanobrevibacter spp. | 100% (83.16 – 100) | 100% (97.76 – 100) |
| Parabacteroides spp. | 100% (96.76 – 100) | 100% (94.94 – 100) |
| Peptoniphilaceae | 100% (95.80 – 100) | 100% (96.27 – 100) |
| Prevotella spp. | 100% (96.15 – 100) | 100% (95.94 – 100) |
| Pseudomonas spp. | 100% (89.42 – 100) | 100% (97.57 – 100) |
| srr2 | 100% (59.04 – 100) | 100% (97.93 – 100) |
| Staphylococcus aureus | 100% (93.02 – 100) | 100% (97.24 – 100) |
| Staphylococcus spp. | 100% (96.58 – 100) | 100% (95.32 – 100) |
| Streptococcus agalactiae | 100% (92.13 – 100) | 100% (97.36 – 100) |
| Streptococcus spp. | 100% (97.90 – 100) | 100% (66.37 – 100) |
| tcdA tcdB | 100% (69.15 – 100) | 100% (97.89 – 100) |

d. İç grup ve gruplar arası doğruluk

İç grup doğruluğu – %100 (%83,16–%100).

Gruplar arası doğruluk – %100 (%83,16–%100).

| V. SONUÇLAR VE PERFORMANS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 24. | Madde 20.4.1(m) | Tekrarlama Gerekliliği |

|  | Sonuç | Olası Neden | Çözüm |
| --- | --- | --- | --- |
| C+ | - | İşlem hatası, PCR inhibisyonu, Depolama ve taşıma koşullarına uyumsuzluk | Tüm testi tekrarlayın Mevcut lotu imha edin |
| C- | + | Kontaminasyon | Mevcut lotu imha edin Dezenfeksiyon işlemlerini gerçekleştir |
| IC | Geçersiz | PCR inhibisyonu | Tüm testi tekrarlayın Numune tekrarı |

| VI. EK BİLGİLER |  |  |
| --- | --- | --- |
| 25. | Madde 20.4.1(t) | Kullanılmış Malzemelerin İmhası |

PCR atıkları yalnızca kapalı şekilde bertaraf edilmelidir. Atık malzemeler (tüpler, uçlar) dezenfektan solüsyonu bulunan özel kapalı kaplarda toplanmalıdır. Nükleik asit ekstraksiyonu ve PCR işlemlerinin yapıldığı çalışma yüzeyleri ile odalar, çalışma öncesi ve sonrası 30 dakika süreyle bakterisidal ışınlayıcılarla ışınlanmalıdır.

Amplifikasyondan sonra tüpler açılmamalıdır. PCR işlemlerinin yapıldığı çalışma yüzeyleri ve odalar, çalışma öncesi ve sonrası 30 dakika boyunca bakterisidal ışınlayıcılarla ışınlanmalıdır. Atık malzemeler yerel ve ulusal standartlara uygun şekilde bertaraf edilmelidir. Laboratuvardaki tüm yüzeyler (çalışma masaları, tüp tutucular, ekipmanlar vb.) günlük olarak dezenfektan solüsyonu ile temizlenmelidir.

| VI. EK BİLGİLER |  |  |
| --- | --- | --- |
| 26. | Madde 20.4.1(x) | Kullanım Kılavuzu Revizyon Tarihi |

| VI. EK BİLGİLER |  |  |
| --- | --- | --- |
| 27. | Madde 20.4.1(v) | Uyumluluk Standartları |

ISO 15223-1, ISO 18113 İlgili standartlara referans

| VI. EK BİLGİLER |  |  |
| --- | --- | --- |
| 28. | Madde 20.4.1(r) | Kullanmadan Önce Kontrol Edilmesi Gerekenler |

Kiti Aşağıdaki Durumlarda Kullanmayın:

- Taşıma ve saklama koşulları ihlal edildiğinde;

- Reaktiflerin görünümü kit spesifikasyonlarına uymadığında;

- Kit bileşenlerinin ambalajı zarar gördüğünde;

- Belirtilen son kullanma tarihi geçtiğinde.

Mevcut kılavuzda listelenen talimatlara uyulduğunda, kitin rutin kullanımından kaynaklanan önemli bir sağlık etkisi beklenmemektedir.

| VI. EK BİLGİLER |  |
| --- | --- |
| 29. | Teknik Destek İletişim Bilgileri |

Teknik destek için lütfen özel teknik destek ekibimizle şu e-posta adresinden iletişime geçin: support@genomer.com.tr

Telefon No: +90 0530 462 2637

## EK A

Sonuçların yorumlanma ilkeleri

Mikrobiyota DNA konsantrasyonlarının saptanması, veri analizi ve logaritmik hesaplamaları yazılım tarafından otomatik olarak gerçekleştirilir. Bu ek belgede (ek kılavuzda), sonuçların yorumlanma ilkeleri açıklanmaktadır.

TabloA.1

| Örnekler | Deteksiyon Kanalı |  | Sonuçların Yorumlanması |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fam, ve/veya Rox, ve/veya Cy5 | Hex |  |
|  | Sonuç (Lg) |  |  |
| 1 | Bir veya birkaç kanalda Lg değeri belirtilmiş / belirtilmemiş | Lg değeri dikkate alınmaz | İlgili saptama kanalında analit DNA fragmanı saptandı /saptanmadı. |
| 2 | Hiçbir kanalda Lg değeri belirtilmemiş | Lg değeri belirtilmiş | İlgili saptama kanallarında analit DNA fragmanı saptanmadı. |
| 3 | Hiçbir kanalda Lg değeri belirtilmemiş | Lg değeri belirtilmemiş | Geçersiz / Güvenilir Olmayan Sonuç* |

* Mevcut izole DNA ile PCR tekrarlanmalı veya DNA izolasyonu yeniden yapılarak PCR gerçekleştirilmeli ya da (bu adımlar sırasıyla uygulanarak) yeni bir numune alınmalıdır.

VII. SEMBOLLER/PİKTOGRAMLAR

|  | In vitro tıbbi tanı cihazları |  | Üretim tarihi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sıcaklık aralığı |  | Kullanım talimatlarına başvurun. |
|  | <n> sayıda test için yeterlidir. |  | Katalog numarası |
|  | Son kullanım tarihi |  | Üretici |
|  | Lot no |  | Güneş ışığından uzak tutunuz |
|  | Versiyon |  | Pozitif Kontrol |
|  | Dikkat |  | Tekrar kullanmayın |

# REVİZYON TAKİBİ

| Revizyon No | Rev. Tarihi | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| 00 | 14.11.2025 | İlk Yayın |

# DOKÜMAN ONAYI

| Hazırlayan | Onaylayan |
| --- | --- |
| Kalite Yönetim Temsilcisi | Genel Müdür |
| Elife ÖZDEMİR | Oktay ÖZTÜRK |