ÜRÜN ADI:

Femobiome 16 Multiplex qPCR Kit

KULLANIM AMACI:

Femobiome 16 Multiplex qPCR Kit, tek bir biyolojik örnek kullanarak toplam bakteriyel yük (TBL), ürogenital normoflora - laktobasiller, kadın ürogenital traktına özgü aerobik ve anaerobik mikroorganizmalar kompleksi, disbiyotik süreçlerin gelişiminde yer alan Mycoplasma türleri, Candida cinsine ait mantarları ve ürogenital mikrobiyom kompozisyonundaki değişikliklerle ilişkili mikroorganizmaların kantitatif değerlendirilmesini sağlar.

Merkez Ofis: Dumlupınar Mahallesi, Nur Cad. No: 7/3 Posta Kodu: 41250 Kartepe/Kocaeli/TÜRKİYE

Şube: Barış SB Mahallesi, 5002 Sokak, Yeni Teknoloji Binası, Blok A, No: 4A/ Z09  TÜBİTAK MAM Teknoloji Serbest Bölgesi, Posta Kodu: 41400

Gebze/Kocaeli/TÜRKİYE

Ticaret Sicil Numarası: 34218

Email: info@genomer.com.tr

https://genomer.com.tr

Amaç

Bu belge, Femobiome 16 Multiplex qPCR Kit In Vitro Diagnostik (IVD) tıbbi cihazının kullanım Talimatları'nı (Instructions for Use - IFU) içermektedir.

Avrupa Birliği'nin 2017/746 sayılı In Vitro Diagnostik Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği (IVDR), cihazın tüm yaşam döngüsü boyunca hastalar ve kullanıcılar için yüksek düzeyde sağlık ve güvenlik koruması sağlamayı amaçlamaktadır.

Bu Kullanım Talimatları (IFU), IVDR yönetmeliğin Ek I: Genel Güvenlik ve Performans Gereklilikleri bölümünde yer alan, özellikle de Bölüm III: Etiketleme ve Kullanım Talimatları (Madde 20) altındaki tüm yükümlülükleri eksiksiz olarak yerine getirmek amacı ile oluşturulmuştur.

Temel amaç cihazının tasarlanan amaç doğrultusunda, güvenli, doğru ve etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamaktır. Bu talimatlar, cihazın performansı, sınırlamaları, olası riskleri ve uygun numune yönetimi de dahil olmak üzere, laboratuvar profesyonelleri için gerekli olan tüm teknik ve yasal bilgileri kapsamaktadır.

Yasal Uyum ve Şeffaflık

Bu kılavuz, yalnızca ulusal ve uluslararası standartlara (özellikle IVDR, EN ISO 15223-1 ve EN ISO 18113) uygun piktogramlar ve simgeler kullanmakla kalmaz, aynı zamanda cihazın tüm yasal tanımlayıcı bilgilerini (UDI, Üretici, Yetkili Temsilci) şeffaf bir şekilde sunar.

Uyarı: Cihazı kullanmadan önce, güvenli ve doğru sonuçlar elde etmek amacıyla bu talimatların tamamının okunması, anlaşılması ve titizlikle uygulanması zorunludur. Talimatlara uyulmaması, hatalı sonuçlara, potansiyel tehlikelere veya CE işaretinin geçersiz hale gelmesine neden olabilir.

| I. TANIMLAYICI BİLGİLER |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Madde 20.3(a), 20.4.1(b) | Cihazın Adı, Ticari Ünvanı ve Modeli | Femobiome 16 Multiplex qPCR Kit |
| 2. | Madde 20.3(b) | İn Vitro Diagnostik Cihaz | Femobiome 16 Multiplex qPCR Kit, tek bir biyolojik örnek kullanarak toplam bakteriyel yük (TBL), ürogenital normoflora - laktobasiller, kadın ürogenital traktına özgü aerobik ve anaerobik mikroorganizmalar kompleksi, disbiyotik süreçlerin gelişiminde yer alan Mycoplasma türleri, Candida cinsine ait mantarları ve ürogenital mikrobiyom kompozisyonundaki değişikliklerle ilişkili mikroorganizmaların kantitatif değerlendirilmesini sağlar. |
| 3. | Madde 20.3(d) | İmalatçı (Üretici) Bilgisi | GENOMER BİYOTEKNOLOJİ ARGE SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ, Genel Merkez Dumlupınar Mahallesi, Nur Sokak No: 7/3 Posta Kodu: 41250 Kartepe/Kocaeli/TÜRKİYE Şube: TÜBİTAK MAM Teknoloji Serbest Bölgesi, Barış Mahallesi, 5002 Sokak, Yeni teknoloji binası, Blok A, No: 4A/Z09 Posta Kodu: 41400 Gebze/Kocaeli/TÜRKİYE Ticaret Sicil No: 34218 Email: info@genomer.com.tr Web:https://genomer.com.tr |
| 4. | Madde 20.3(e) | Yetkili Temsilci Bilgisi | Yalnızca üretici AB dışında ise gereklidir. |
| 5. | Madde 20.3(f) | Lot/Parti Numarası | UL-FB16-XX |
| 6. | Madde 20.3(g) | Son Kullanma Tarihi | YYYY/AA/GG |
| 7. | Madde 20.3(c) | Katalog Numarası | M-FB16-0701v01-12 |
| 8. | Madde 20.3(n) | Tekil Cihaz Tanımlayıcısı (UDI) Atfı | 868512670MFB16G6 |

Yukarıda belirtilen kullanım talimatları (IFU) kılavuzunda belirtilen prosedürler ve analitik kabul kriterleri uyarınca elde edilen sonuçlar, Femobiome 16 Multiplex qPCR Kit cihazının Genel Güvenlik ve Performans Gereklilikleri (Ek I) ile uyumunu teyit eder.

| II. KULLANIM AMACI, KAPSAM VE PRENSİP |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9. | Madde 20.4.1(c) | Kullanım Amacı ve Fonksiyonu |

Femobiome 16 Multiplex qPCR Kit, in vitro nükleik asit temelli bir testtir. Bu test, oportunistik flora ve normal florayı ürogenital örneklerde tespit etmeyi amaçlayan Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) nükleik asit amplifikasyon tekniğini kullanır.

Femobiome 16 Multiplex qPCR Kit, tek bir biyolojik örnek kullanarak toplam bakteriyel yük (TBL), ürogenital normoflora - laktobasiller, kadın ürogenital traktına özgü aerobik ve anaerobik mikroorganizmalar kompleksi, disbiyotik süreçlerin gelişiminde yer alan Mycoplasma türleri, Candida cinsine ait mantarları ve ürogenital mikrobiyom kompozisyonundaki değişikliklerle ilişkili mikroorganizmaların kantitatif değerlendirilmesini sağlar.

Mikrobiyom durumu, üreme fonksiyonu üzerinde ciddi bir etkiye sahiptir ve kadının yaşam kalitesini etkiler. Oportunistik mikroflora nedeniyle oluşan hastalıklar, klinik belirtilerle veya asemptomatik olarak ortaya çıkabilir. Asemptomatik hastalık seyri, genellikle doktor başvurularının geç yapılmasına ve ciddi komplikasyonların gelişmesine yol açar. Oportunistik mikroorganizmalar tarafından nedeniyle oluşan hastalıklar, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar ve HIV enfeksiyonları riski artırır. Zamanında tanı konmamış, oportunistik mikroflora ile ilişkili enfeksiyonlar, kadın üreme fonksiyonunda anormalliklere, spontanel düşükler, erken doğumlar, intrauterin enfeksiyonlar ve doğum ağırlığının düşük olmasına, postnatal komplikasyonlar ve pelvik organlar üzerine yapılan cerrahi müdahaleler sonrasında komplikasyonlara neden olabilir. Ürogenital traktın oportunistik mikroflora ile ilişkili enfeksiyonlarının tanısının aciliyeti söz konusudur. Rutinde kullanılan tanı yöntemleri, doktorların hastanın durumunu yeterince sağlıklı değerlendirmesine ve gerekli tedaviyi uygulamasına her zaman imkan vermez. Aynı zamanda, modern PCR laboratuvarlarının imkanları, örneklerdeki çeşitli mikroorganizmaların DNA’sını tespit ederek çok faktörlü kantitatif çalışmalar yapmayı mümkün kılar.

Kitin uygulaması, popülasyon ve demografik özelliklere bağlı değildir. Femobiome 16 Multiplex qPCR Kitİ'nin kullanımı için herhangi bir kontrendikasyon yoktur.

Femobiome 16 Multiplex qPCR Kit, tıbbi kurumların klinik ve tanı laboratuvarlarında ve araştırma pratiğinde kullanılabilir.

Potansiyel kullanıcılar: Moleküler tanı yöntemlerinde yetkin ve klinik tanı laboratuvarlarında çalışan personeldir.

Kit, yalnızca bu kullanım talimatlarına göre uygulanmalıdır.

| II. KULLANIM AMACI, KAPSAM VE PRENSİP |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10. | Madde 20.4.1(e) | Test Prensibi - Yöntem |

Uygulanan PCR yöntemi, hedef DNA dizisinin amplifikasyonuna dayanmaktadır. Amplifikasyon reaksiyonunun hassasiyetini ve özgüllüğünü artırmak için hot-start kullanımı sağlanmıştır. Hot-start, iki katmandan oluşan reaksiyon karışımının hazırlanmasıyla sağlanır; bu katmanlar parafin tabakası ile ayrılır veya Taq-polimerazın antikorlar tarafından engellendiği bir yöntem kullanılır. Polimeraz zincir reaksiyonu yalnızca parafin eridiğinde veya Taq polimeraz ve antikor kompleksinin thermal ayrışması gerçekleştiğinde başlar. Bu, tüpün ilk ısıtılmasında primerlerin hedef DNA'ya nonspesifik  şekilde bağlanmasını engeller.

Femobiome 16 Multiplex qPCR Kit, PCR yönteminin fluoresan modifikasyonuna dayanmaktadır. PCR mixi, fluorescent boyalar (Fam ve Hex) ve quencher molekülleri taşıyan iki hedef-spesifik prob içerir. Problar, hedef dizisine bağlandığında aktive olur. Aktivasyon sonucu, fluoresan yoğunluğu, hedef dizisinin amplifikasyonu ile orantılı olarak artar. Fluoresan yoğunluğu, her reaksiyon döngüsünde Real-time PCR thermal cycler veri toplama birimi ile ölçülür ve sağlanan yazılım ile analiz edilir.

Femobiome 16 Multiplex qPCR Kit, aşağıdaki bileşenleri içerir:

- Toplam bakteriyel yük amplifikasyonu için PCR mixleri

- Lactobacillus spp. amplifikasyonu için PCR mixleri

- Oportunistik flora DNA amplifikasyonu için PCR mixleri

Strip-2, tüp №8 tüpü, insan genomik DNA'sının amplifikasyonu için bir PCR mixi içerir (örnek alım kontrolü (SIC)). SIC, preanalitik hataları dışlamaya yardımcı olur. Eğer alınan/toplanan numune analiz için yetersizse, örnek alma prosedürünün tekrarlanması gerekir.

Strip-1, tüp №2 tüpü, PCR kalitesini değerlendirmek için kullanılan bir internal kontrol (IC) içerir.

Floresan boyalar, her bir diziye özgü olarak atanmıştır. Fam boyası, spesifik dizileri tespit etmek için kullanılır. Hex boyası etiketi ise SIC ve IC'yi tespit etmek için kullanılır. İki farklı boyanın kullanımı, her iki PCR ürününün aynı anda tespit edilmesini sağlar.

Tanımlanan tüpler, ek bir prob içerir ve bu prob Rox boyası etiketiyle işaretlenmiş olan "Marker"dır. Bu, strip yönünü etiketler. Çalışma tamamlandığında, yazılım, stripin gerçek konumunu ("marker" pozisyonu aracılığıyla) operatör tarafından belirlenen pozisyona göre tanımlar. Eğer pozisyonlar uyumsuzsa, yazılım varsayılan olarak tüplerin yeniden düzenlenmesini önerir. Operatöre bağlı olarak, sıra yeniden düzenlenebilir ve yeni bir dosyada kaydedilebilir.

Çalışma tamamlandığında, yazılım, toplam bakteriyel DNA'nın, Lactobacillus spp.'ye özgü cinsel DNA'nın ve her bir oportunistik patojenin (veya florasının) cins/örnek özgü DNA'sının göreli kantitatif analizini gerçekleştirir. Hatalı negatifleri dışlamak için, insan DNA'sı (SIC) miktarı dikkate alınır. Tablo 1, amplifikasyon ürünlerinin tespit kanallarını göstermektedir.

| Stripin tüp numarası | Boya / Deteksiyon Kanalı |  |  | Buffer Rengi | Paraffin Rengi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fam | Hex | Rox |  |  |
| Strip-1 |  |  |  |  |  |
| 1 | Total bacterial load (TBL) | - | - | Mavi | Beyaz |
| 2 | Lactobacillus spp. | IC | - | Renksiz |  |
| 3 | Enterobacteriaceae | - | - |  |  |
| 4 | Streptococcus spp. | - | - |  |  |
| 5 | Staphylococcus spp. | - | Marker |  |  |
| 6 | Gardnerella vaginalis/Prevotella bivia/Porphyromonas spp. | - | - |  |  |
| 7 | Eubacterium spp. | - | - |  |  |
| 8 | Sneathia spp./Leptotrihia spp./ Fusobacterium spp. | - | - |  |  |
| Strip-2 |  |  |  |  |  |
| 1 | Megasphaera spp./Veilonella spp./ Dialister spp. | - | - | Mavi | Mavi |
| 2 | Lachnobacterium spp./ Clostridium spp. | - | - | Renksiz |  |
| 3 | Mobiluncus spp./ Corynebacterium spp. | - | - |  |  |
| 4 | Peptostreptococcus spp. | - | - |  |  |
| 5 | Atopobium vaginae | - | - |  |  |
| 6 | Mycoplasma hominis | Mycoplasma genitalium | - |  |  |
| 7 | Ureaplasma (urealyticum + parvum) | - | - |  |  |
| 8 | Candida spp. | SIC | Marker |  |  |

Table 1:Femobiome 16 Multiplex qPCR Kit için amplifikasyon ürünlerinin deteksiyon kanalları

Otomatik analiz, "GENOMER" tarafından üretilen G-Quant Real Time PCR ThermoCylers için GenoExpert yazılımı tarafından yapılır. Yazılımın mevcut sürümü, https://genomer.com.tr/ adresinden indirilebilir.

| II. KULLANIM AMACI, KAPSAM VE PRENSİP |  |  |
| --- | --- | --- |
| 11. | Madde 20.3(k) | Test Sayısı - İçerik |

Femobiome 16 Multiplex qPCR Kit içeriği, Tablo 2'de gösterilmektedir.

| Reaktif | Tanım/Görünüş | Toplam Hacim | Miktar |
| --- | --- | --- | --- |
| Parafin kaplı PCR-mix | Beyaz mumsu kıvamda veya mavi fraksiyonun altında renksiz ya da mavi, berrak sıvı | 3840 μL (Her tüp 20 μL) | 24 8-strip tüp |
| Taq-polimeraz Solüsyon | Renkssiz şeffaf sıvı | 2000 μL (Her tüp 500 μL) | 4 tüp |
| Mineral Yağ | Renkssiz şeffaf viskoz yağlı sıvı | 4.0 mL (Her tüp 1.0 mL) | 4 tüp |
| Pozitif Kontrol | Renkssiz şeffaf sıvı | 160 μL | 1 tüp |
| Strip kapakları | 24 8-kapak |  |  |

Table 2: Femobiome 16 Multiplex qPCR Kit içeriği

Tüm bileşenler kullanıma hazırdır ve çalışma için ek hazırlık gerektirmez. Femobiome 16 Multiplex qPCR Kit, tek kullanımlık olarak tasarlanmış olup, 12 test için uygundur (en fazla 10 tanımlı örnek, bir pozitif kontrol ve bir negatif kontrol).

TEDARİK EDİLMEYEN REAKTİFLER VE EKİPMANLAR

Örnek Toplama

− Örnek toplama swabları: Plastik veya alüminyum olmayan tel saplı, dacron, rayon veya kalsiyum aljinat uçlu toplama swabları kullanın;

− Taşıma ortamı içeren steril tüpler: “GENOMER” tarafından üretilen PREP-RAPID DNA Extraction Kit (erkek üretral sürüntüler için geçerli değildir) veya STOR-F Transport Medium veya eşdeğeri ya da örneğin taşınması için steril serum fizyoloji çözeltisi veya steril PBS kullanıılmalıdır.

DNA Ekstraksiyon ve  PCR

Ön amplifikasyon-örnek ve kontrol hazırlama alanı:

− Biyolojik güvenlik kabini sınıf II;

− Buzdolabı;

− Vorteks;

− Yüksek hızlı santrifüj (RCF(g) en az 16000);

− Termostat  (sıcaklık aralığı 50-65 °C);

− 1.5 mL tüpler için tüp rack;

− 1.5 mL tüpler;

− Tek kanallı pipetler (20-1000 μL hacim aralığını kapsayan);

− RNaz ve DNaz içermeyen filtreli pipet uçları (hacim 200 μL, 1000 μL);

− Süpernatantın uzaklaştırılması için elektrikli laboratuvar aspiratörü ve trap flask,

− RNaz ve DNaz içermeyen filtreli olmayan pipet uçları, aspiratör ve trap flask;

− Nükleik asit ekstraksiyon kiti GENOMER” made PREP-NA PLUS DNA/RNA Extraction Kit önerilmektedir);

− Serum fizyoloji çözeltisi %0.9 NaCl (Steril);

− Kullanılmış pipet uçları, tüpler ve diğer sarf malzemeleri için kap;

− Pudrasız cerrahi eldivenler;

− Dezenfektan çözeltisi.

Ön amplifikasyon-reaktif hazırlama alanı:

− UV PCR kabini;

− Buzdolabı;

− Vorteks;

− Stripler için vorteks rotoru;

− 0.2 mL tüpler için PCR tüp rack;

− Tek kanallı pipetler (2.0-1000 μL hacim aralığını kapsayan dağıtıcılar);

− RNaz ve DNaz içermeyen filtreli pipet uçları (hacim 20 μL, 200 μL, 1000 μL);

− Kullanılmış pipet uçları, tüpler ve diğer sarf malzemeleri için kap;

− Pudrasız cerrahi eldivenler;

− Dezenfektan çözeltisi.

Post-Amplifikasyon – Amplifikasyon tespit alanı:

− Real Time PCR cihazı.

Yazılım:
- G-Quant Real Time PCR ThermoCylers yazılımının en güncel sürümü https://genomer.com.tr/ adresinden indirilebilir.

| III. GÜVENLİK VE ÖNLEMLER |  |  |
| --- | --- | --- |
| 12. | Madde 20.4.1(n) | Uyarılar ve Önlemler |
| 13. | Madde 20.4.1(p) | Biyolojik Tehlike Uyarısı |
| 14. | Madde 20.4.1(o) | Tehlikeli Kimyasal Maddeler |
| 15. | Madde 20.1(f) | Kullanım Kısıtlaması |

Kiti, yalnızca moleküler tanı yöntemleri ve klinik ve tanı laboratuvarındaki çalışma kuralları konusunda eğitim almış personel kullanmalıdır.

Numuneler, reaktifler ve analizde kullanılan malzemeler, enfektif ajanların bulaş potansiyeli taşıyor olacağı şekilde işlenmeli ve atılmalıdır. Alınan numuneler, sadece bu test için kullanılmalıdır. Numuneler, laminar flow kabini altında hazırlanmalıdır. Farklı numuneleri içeren tüpler aynı anda asla açılmamalıdır. Numuneleri çalışmak için kullanılan pipetler sadece bu amaç için kullanılmalıdır. Pipetler, pozitif dispansiyon tipi olmalı ya da aerosol filtre uçları ile kullanılmalıdır. Kullanılan uçlar steril olmalı, DNaz, RNaz, DNA ve RNA'dan arındırılmış olmalıdır. Reaktifler, laminer flow kabini altında çalışılmalıdır. Amplifikasyon için gereken reaktifler, tek oturumda kullanılabilecek şekilde hazırlanmalıdır. Reaktifleri çalışmak için kullanılan pipetler yalnızca bu amaç için kullanılmalıdır. Pipetler, pozitif dispansiyon tipi olmalı ya da aerosol filtre uçları ile kullanılmalıdır. Kullanılan uçlar steril olmalı, DNaz, RNaz, DNA ve RNA'dan arındırılmış olmalıdır. Numuneler, reaktifler ve analizde kullanılan malzemelerle doğrudan temastan kaçınılmalıdır. Pudrasız cerrahi eldivenler giyilmelidir. Özellikle patojenik mikroorganizmalarla çalışırken koruyucu giysiler (çalışma kıyafetleri ve kişisel koruyucu ekipmanlar) giyilmelidir. Koruyucu giysiler ve kişisel koruyucu ekipmanlar, yapılacak işe ve sağlık ile güvenlik gereksinimlerine uygun olmalıdır. Sıçrama veya aerosol oluşumundan kaçınılmalıdır. Biyolojik örneklerle temas eden her  malzeme, imha edilmeden önce en az 30 dakika boyunca dezenfektan çözeltisinde bekletilmeli veya 121°C'de 1 saat süreyle otoklavlanmalıdır.

Moleküler biyoloji prosedürleri, örneklerdeki nükleik asitlerin degredasyonu veya amplifikasyon ürünleriyle örneklerin kontaminasyonu nedeniyle yanlış sonuçlar riski oluşturmamak için nitelikli personel çalışmasını gerektirir. Tüm oligonükleotid bileşenleri, dahili kalite kontrol protokolüne göre yapay sentez teknolojisi ile üretilmiştir ve kan veya kan işleme ürünleri içermez. Pozitif kontrol, yapay DNA sentez teknolojisi ile üretilmiştir. Pozitif kontrol, enfeksiyöz ajanların parçalarını içermez.

Tüm sıvı çözeltiler tek kullanımlık olarak tasarlanmıştır ve amplifikasyon reaksiyonlarında bir kereden fazla kullanılmamalıdır. Plastik tüpler fitalat içermez. Kitin bileşenlerinden kaynaklanan gaz/buhar/sıvı püskürtme solunmamalıdır. Kitin bileşenleri yenilmemeli/içilmemelidir. Göz ile temastan kaçınılmalıdır. Yalnızca kitte sağlanan ve üretici tarafından önerilen reaktifler kullanılmalıdır. Farklı partilerden gelen reaktifler karıştırılmamalıdır. Üçüncü taraf üreticilerin kitlerinden gelen reaktifler kullanılmamalıdır. Tüm laboratuvar ekipmanları, pipetler, tüp rafları, laboratuvar cam eşyaları, laboratuvar önlükleri, bone şapkalar vb. ile birlikte reaktifler kesinlikle sabit bir şekilde tutulmalıdır. Bunların bir odadan diğerine taşınmasına izin verilmemelidir. Amplifikasyon reaksiyonlarının preparasyonu/ekstraksiyonu ve ampifikasyon/deteksiyon ürünlerinin hazırlanması için ayrı alanlar oluşturulmalıdır. Hiçbir zaman bir amplifikasyon ürününü, amplifikasyon reaksiyonlarının preparasyonu/ekstraksiyonu için tasarlanmış alana sokulmamalıdır. Amplifikasyon reaksiyonlarının preparasyonu/ekstraksiyonu ve amplifikasyon/deteksiyon ürünlerinin hazırlanma basamaklarında, her alan için özel olarak kullanılan laboratuvar önlükleri, eldivenler ve araçlar giyilmelidir. Hiçbir zaman amplifikasyon/deteksiyon ürünlerinin hazırlanması için tasarlanmış alandan, ampifikasyon reaksiyonlarının preparasyonu/ekstraksiyonu için tasarlanmış alana laboratuvar önlüklerini, eldivenlerini ve araçlarını taşımayın.

Acil Durum Eylemleri

Soluma: Kitin içindeki PCR-mixin solunması olası değildir, ancak dikkat edilmelidir.

Göz Teması: Kitin herhangi bir bileşeni göze girerse, gözleri nazikçe içme suyu altında 15 dakika veya daha uzun süre yıkayın, göz kapaklarının açık tutulduğundan emin olun. Ağrı veya tahriş oluşursa, tıbbi yardım alın.

Cilt Teması: Kitin herhangi bir bileşeni cilde temas eder ve rahatsızlık oluşturursa, kirlenmiş giysileri çıkarın. Etkilenen bölgeyi bol sabun ve su ile yıkayın. Ağrı veya tahriş oluşursa, tıbbi yardım alın.

Yutma: Kitin herhangi bir bileşeni yutulursa, ağzı su ile çalkalayın. Tahriş veya rahatsızlık oluşursa, tıbbi yardım alın.

| III. GÜVENLİK VE ÖNLEMLER |  |  |
| --- | --- | --- |
| 16. | Madde 20.4.1(j) | Özel Saklama Koşulları |

Son kullanma tarihi – Üretim tarihinden itibaren 12 ay.

Femobiome 16 Multiplex qPCR Kit tüm bileşenleri, depolama süresi boyunca 2°C ile 8°C arasındaki sıcaklıklarda saklanmalıdır. PCR karışımı, depolama süresi boyunca 2°C ile 8°C arasında ve ışıktan uzak tutulmalıdır. Aşırı sıcaklık ve ışık, ürün performansına zarar verebilir.

Kitin taşınması, tüm kapalı taşıma türleriyle 2°C ile 8°C arasındaki sıcaklıklarda yapılabilir. Kit, 2°C ile 8°C arasında taşınabilir ve taşınma süresi 5 günden fazla olmamalıdır.

Kitin kullanıma açıldıktan sonra raf ömrü:

− Kit bileşenleri, depolama süresi boyunca 2°C ile 8°C arasındaki sıcaklıklarda saklanmalıdır;

− Amplifikasyon için PCR mixi, depolama süresi boyunca 2°C ile 8°C arasında ve ışıktan uzak tutulmalıdır.

Uygunsuz koşullarda saklanan kit kullanılmamalıdır.

Son kullanma tarihi geçmiş Femobiome 16 Multiplex qPCR Kit kullanılmamalıdır.

Doğru ve güvenilir sonuçlar elde etmek için verilen talimatlara kesinlikle uyulması tavsiye edilir.

Femobiome 16 Multiplex qPCR Kit; belirtilen teknik gereksinimlere uygunluğu, üretici tarafından önerilen depolama, taşıma ve kullanım koşullarına uyulmasına bağlıdır.

| IV. TEST PROSEDÜRÜ VE KALİTE KONTROL |  |  |
| --- | --- | --- |
| 17. | Madde 20.4.1(d) | Örnek (Numune) Tipi |

Femobiome 16 Multiplex qPCR Kit, profesyonel/klinik yetkilinin yönlendirmesine bağlı olarak alınmasına karar verilen; servikal kanal, posterolateral vajinal vault ve üretradan epitel sürüntülerinden ekstrakte edilen DNA'yı tespit etmek için tasarlanmıştır.

Genel Gereksinimler

Sonuçları başarıyla ve güvenilir bir şekilde yorumlayabilmek/değerlendirebilmek için numunenin yüksek kalitede olması ve uygun saklama, taşıma ve çalışma koşulları gereklidir. Numune alımı, enfeksiyonun lokalizasyonu bölgesinden yapılmalıdır.

Numuneler, normo ve oportunistik mikroorganizmaların DNA’sının varlığı ve miktarı açısından analiz edilir. Aynı zamanda, numune kalitesi ve yeterliliği, insan genomik DNA'sının kantitatif değerlendirmesi ile değerlendirilir.

Numune Toplama ve Hazırlama

Örnekleme yeri (üretra, serviks veya vajinal duvar)  kararı, hastanın şikayetleri ve klinik belirtileri temel alınarak, sorumlu hekim tarafından verilmelidir. Numune alma işleminden önce hijyen prosedürleri veya vajinal yıkama yapmamalıdır.

Sonuçları başarıyla ve güvenilir bir şekilde değerlendirebilmek için, numune mümkün olan en fazla sayıda epitel hücresi içermeli ve minimum miktarda mukus ve kan bulunmalıdır. Uygun ve gerekli koşullar sağlanmadan alınmış örnek, şüpheli sonuçlara yol açabilir ve örnek toplama işlemi tekrarlanması gerekebilir.

Örnekleme, örnek işleme prosedürleri ve depolama, biyolojik materyalden DNA ekstraksiyon kiti talimatlarına uygun olarak yapılır.

Ürogenital sürüntü örneklemesi

Ürogenital örnekleme, steril bir pamuklu çubuk (veya fırça) ile yapılır. Örnek daha sonra 300 μL serum fizyoloji içeren 1,5 mL plastik tüplere veya “GENOMER” markalı STOR-F Transfer Medium içine transfer edilir.

Vajinal örnekleme özellikleri:

Numune, fiziksel muayeneden önce alınmalıdır. Prosedürden önce spekulum, ılık steril tuzlu solüsyonla temizlenebilir. Spekulum tedavisi için antiseptikler kullanılmamalıdır. Örnek, vajinanın lateral veya posterolateral duvarından alınmalıdır. Himen yapısı olan genç kadınlardan, örnek vajina girişinden alınmalı veya özel durumlarda posterior vajinal duvardan himen halkaları aracılığıyla alınmalıdır.

Üretral örnekleme özellikleri:

Hasta, numune alım işleminden 1,5-2 saat önce idrar yapmamalıdır. Dış üretral açıklık, numune alım işleminden hemen önce steril serum fizyoloji çözeltisi ile ıslatılmış bir çubukla temizlenmelidir.

Purulen akıntı durumunda, numune idrar yapıldıktan 15-20 dakika sonra alınmalıdır. Akıntı yoksa, üretra, örnekleme çubuğu veya fırçası ile masaj yapılmalıdır. Çubuğu dikkatlice kadının üretraya 1,0-1,5 cm derinliğe kadar sokun. Çocuklardan örnek, dış üretral açıklıktan alınmalıdır.

Servikal örnekleme özellikleri:

Numune alımı işleminden önce pamuklu bir çubukla mukusu temizleyin ve serviksi steril serum fizyoloji çözeltisi ile temizleyin. Numune alım çubuğunu servikse dikkatlice 0,5-1,5 cm derinliğe kadar yerleştirin. Çubuğu çıkarırken vajina duvarına temas edilmemelidir.

Örnekleme sırası:

- Tüpü açın.

- Steril bir çubukla ilgili biyotoptan (yani, vajina, üretra, serviks) epitel hücrelerini kazıyın.

- Çubuğu taşıma ortamı bulunan tüpe koyun ve iyice çalkalayın. Çözeltinin sıçramasından kaçının.

- Çubuğu çözeltiden çıkarın, tüpün duvarına bastırın ve kalan sıvıyı sıkarak çıkarın. Çubuğu atın. Eğer örneklemeyi tekrarlamanız veya başka bir biyotoptan örnek almanız gerekiyorsa yeni bir çubuk kullanın.

- Tüpü sıkıca kapatın ve işaretleyin.

Örneklerin taşınması ve depolanması

Örnek alımından analizine kadar geçen toplam süre 24 saati geçmemelidir. Örnekler, analizden önce 24 saati geçmemek kaydıyla 2°C ile 8°C arasında, serum fizyoloji çözeltisi içinde taşınabilir ve depolanabilir. Eğer materyalin laboratuvara gün içinde teslim edilmesi mümkün değilse, materyalin bir kez dondurulmasına izin verilir. Dondurulmuş materyal, -18°C ile -22°C arasında bir ay süreyle depolanabilir.

Taşıma ortamı kullanılması durumunda

Numuneler, PCR ile sonraki örnek analizine yönelik kullanılan taşıma ortamı için talimatlara göre taşınır ve depolanır.

Numune alımı ve numune çalışma prosedürlerinin yanı sıra örnek depolama ve taşıma gereksinimlerinin ayrıntılı açıklamaları, PREP-NA PLUS Ekstraksiyon Kiti kullanım kılavuzunda yer almaktadır.

| IV. TEST PROSEDÜRÜ VE KALİTE KONTROL |  |  |
| --- | --- | --- |
| 18. | Madde 20.3(j) | Kullanım Talimatları |
| 19. | Madde 20.4.1(l) | Prosedür Adımları |

Biyolojik materyalden DNA ekstraksiyonu

DNA ekstraksiyonu, ekstraksiyon kiti talimatlarına göre yapılır. PREP-NA PLUS Ekstraksiyon Kitleri tavsiye edilir.

Eğer numune, steril serum fizyoloji solüsyonu içeren bir tüpe alınmışsa, “GENOMER” tarafından üretilen PREP-NA PLUS Ekstraksiyon kitinin kullanılması önerilir.

Üçüncü taraflara ait  DNA ekstraksiyon kitlerinin Femobiome 16 Multiplex qPCR Kit ile uyumluluğu hakkında müşteri hizmetlerinden bilgi alınmalıdır. Kullanılan DNA ekstraksiyon kitine bağlı olarak, negatif kontrol örneği DNA ekstraksiyonunun tüm aşamalarından geçirilmelidir. Serum fizyoloji solüsyonu, kullanılan DNA ekstraksiyon kitine göre hacmi belirlenen negatif kontrol örneği olarak kullanılabilir.

Test Prosedürü

Reaktifler ve tüpler doğrudan güneş ışığından uzak tutulmalıdır.

Striplerin ve kapaklarının sayısını kontrol edilmelidir. Diğer kitlerin stripleri ve kapakları kullanılmamalıdır!

1. Her test örneği, pozitif kontrol (C+) ve negatif kontrol (C-) için gereken sayıda parafinli  PCR-mix içeren stripleri işaretlenir.

Örnek: 2 örnek çalışmak için 8 strip işaretlenir .

– 4 strip örnekler için, 2 strip “C-” için ve 2 strip “C+” için. Referans için Tablo 3’e bakınız.

|  | Femobiome 16 Multiplex qPCR Kit |
| --- | --- |
| Numune 1 | 1-8 tüpleri (strip-1 and strip-2) |
| Numune 2 | 1-8 tüpleri (strip-1 and strip-2) |
| C+ | 1-8 tüpleri (strip-1 and strip-2) |
| C- | 1-8 tüpleri (strip-1 and strip-2) |

Table 3: İşaretlenmiş tüpler

2. Taq-polimeraz solüsyonunu 3-5 saniye vortekslenir, 1-3 saniye santrifüjlenir.

3. Parafin tabakasının bozulmamasına dikkat edilerek, her tüpe 10 μL Taq-polimeraz solüsyonu eklenir.

4. Her tüpün içerisine bir damla (~20 μL) mineral yağ eklenir.

5. Numuneler, “C+” ve “C-” tüpleri 3-5 saniye vortekslenir ve 1-3 saniye santrifüjlenir.

Strip açılır, DNA numunesi (veya kontrol numunesini) eklenir ve kontaminasyonu önlemek için bir sonraki stripe geçmeden önce örnek koyduğumuz strip kapatılır. Filtreli uç kullanılır. Stripleri sıkıca kapatılır.

6. İlgili  5,0 μL DNA numunesi eklenir. “C+” ve “C-” striplerine DNA eklenmemelidir. Parafin tabakasının bozulmamasına dikkat edilmelidir.

7.  Tüm DNA ekstraksiyon sürecinden geçmiş olan negatif kontrol (C-) ilgili stripe 5,0 μL eklenir. Pozitif kontrol numunesini (C+) ilgili stripe 5,0 μL eklenir. Parafin tabakasının bozulmamasına dikkat edin.

8. Stripleri 3-5 saniye santrifüjleyin.

9. Stripleri Real-time Thermal Cycler’a yerleştirin.

10. G-Quant Real Time PCR ThermoCylers için GenoExpert yazılımını başlatın. İlgili testi seçin, numunelerin, pozitif ve negatif kontrol numunelerinin numara ve kimliklerini (ID) belirtin. Thermal ünitedeki striplerin pozisyonunu belirtin (Bkz. 8.9) ve PCR işlemini başlatın. Bkz. Tablo 4.

| Step | Sıcaklık, °C | Min. | Sec. | Cycle sayısı | Optik okuyucu | Step tipi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 80 | 0 | 30 | 1 |  | Cycle |
|  | 94 | 1 | 30 |  |  |  |
| 2 | 94 | 0 | 30 | 5 |  | Cycle |
|  | 64 | 0 | 15 |  | v |  |
| 3 | 94 | 0 | 10 | 45 |  | Cycle |
|  | 64 | 0 | 15 |  | v |  |
| 4 | 94 | 0 | 5 | 1 |  | Cycle |
| 5 | 101 | … | … | Holding |  | Holding |
| 1 – 25°C'de bekletilmesine izin verilir. |  |  |  |  |  |  |

Table 4: G-Quant Real Time PCR ThermoCylers için PCR programı

| IV. TEST PROSEDÜRÜ VE KALİTE KONTROL |  |  |
| --- | --- | --- |
| 20. | Madde 20.4.1(m) | Kalite Kontrol (QC) Prosedürü |

Femobiome 16 Multiplex qPCR Kit, pozitif kontrol numunesi içermektedir. Pozitif kontrol, spesifik genomun klonlanmış bir parçasıdır ve genetik mühendisliği teknikleri kullanılarak üretilmiş olup otomatik DNA sekanslama yöntemiyle karakterize edilmiştir. Kit içerisinde bulunan PCR-mix, internal kontrol (IC) içermektedir. Internal kontrol (IC), PCR performans kalitesini değerlendirmek amacıyla tasarlanmış sentetik bir plazmiddir. Ayrıca, örnek alım kontrolü (SIC) de PCR-mixe dahil edilmiştir. Örnek alım kontrolü (SIC), tüpte bulunan insan DNA’sının miktarını değerlendirmek için kullanılır. Olası kontaminasyonları tespit etmek amacıyla negatif kontrol kullanımı zorunludur.

Negatif kontrol örneği, DNA ekstraksiyonunun tüm aşamalarından geçmelidir. Negatif kontrol örneği olarak, sağlanan talimatlarda belirtilen hacimlerde serum fizyoloji solusyonu kullanılabilir.

Test sonucu, aynı numunede herhangi bir boya ve internal kontrol (IC) için fluoresans seviyesinin üssel artışı gözlemlenmediğinde geçersiz kabul edilir. SIC değeri sonuçları analiz ederken dikkate alınmalıdır: SIC değerleri 4.0’dan düşükse, numunenin yetersiz miktarda alındığı kabul edilir ve numune alma prosedürü tekrarlanmalıdır.

Test sonucu geçerli kabul edilmesi için;

- Pozitif kontrol örneğinde pozitif sonuç konsantrasyonun desimal logaritması veya “+” belirlenmelidir, Negatif değerler (“-”) durumunda, mevcut lot sonuçları yanlış kabul edilir. Bu durumda, tüm örneklerin amplifikasyonu tekrar yapılmalıdır.

- Negatif kontrol örneğinde negatif sonuç belirlenmelidir (“-”), numune sonucunda  internal kontrol için pozitif sonuç görülmelidir. Farklı değerler durumunda, mevcut parti sonuçları yanlış kabul edilir. Bu durumda dezenfeksiyon prosedürlerinin yapılması gerekmektedir.

| V. SONUÇLAR VE PERFORMANS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 21. | Madde 20.4.1(m) | Sonuçların Yorumlanması |

Real-Time PCR sonuçlarının kaydı ve yorumlanması otomatik modda yapılır. Her bir numunede tanımlayıcısı, test adı ve sonuç (miktar ve her örnekte normal flora ile oportunistik patojenlerin karşılaştırılmasına olanak sağlayan diyagram) pencerenin sağ modülünde görüntülenir. Patogenler için kalitatif bir analiz yapılacaktır. Elde edilen grafik, her bir tüp için floresan yoğunluğunun döngü sayısına bağlılığını gösterecektir.

G-Quant Real Time PCR ThermoCylers kullanıldığında, analiz otomatik olarak yapılır.

Kantitatif ölçüm (konsantrasyonun logaritması) ve diyagram, Femobiome 16 Multiplex qPCR Kit ile tespit edilen bakterilerin taksonomik tanımlayıcısı ile birlikte görüntülenir. Belirli bir ürün DNA'sından arınmış örneklerde, Real-Time PCR Thermal  Cycler, internal kontrolün belirgin bir şekilde büyüyen floresansını ve belirli ürün için floresansın yokluğunu kaydeder.

Diğer kanallardaki sinyal ve IC sinyali artışı gözlenmediğinde, verilen örnek için analiz tekrarlanmalıdır. Bu sonuç, DNA inhibitörlerin bulunmasından, analiz protokolünün yanlış uygulanmasından, amplifikasyon sıcaklık programının yanlış seçilmesinden vb. kaynaklanabilir. Bu durumda, PCR amplifikasyonunun tekrar yapılması, veya DNA izolasyonu ve PCR işleminin tekrarlanması, veya verilen hasta için örnek alma prosedürünün tekrarlanması gereklidir.

SIC değeri 4.0’dan düşük olduğunda, örnekte insan DNA’sının yetersiz miktarda olduğu anlamına gelir ve örnek alma prosedürü tekrarlanmalıdır.

Pozitif kontrol örnekleri için, program pozitif sonuç kaydeder. Negatif sonuçlar alındığında, ilgili deneyin tüm sonuçları yanlış olarak kabul edilmelidir. Tüm örnekler yeniden analiz edilmelidir. Negatif kontrol örnekleri için, program negatif sonuç kaydeder. Pozitif sonuçlar alındığında, ilgili deneyin tüm sonuçları yanlış olarak kabul edilmelidir ve PCR laboratuvarı dezenfekte edilmelidir.

| V. SONUÇLAR VE PERFORMANS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 22. | Madde 20.4.1(q) | Analitik Performans Verileri |
| 23. | Madde 20.4.1(q) | Klinik Performans Verileri |

a. Femobiome 16 Multiplex qPCR Kiti özgüllüğü, güncel ve kapsamlı genetik bilgilere sahip çevrimiçi veritabanları kullanılarak yapılan biyoinformatik analizle değerlendirilmiştir. Testte kullanılan spesifik oligonükleotitler, GenBank veritabanı dizileri ile karşılaştırılmıştır. Hiçbir dizinin, spesifik olmayan tespit için yeterli benzerlik göstermediği belirlenmiştir. Spesifik ürün DNA’sına sahip olan örnekler, spesifik ürün (spesifik ürün genomunun bir fragmanı) için pozitif olarak kaydedilecektir. Spesifik ürün DNA’sı içermeyen örnekler, spesifik ürün için negatif ve internal kontrol için pozitif olarak kaydedilecektir.
Kit tarafından tanımlanan mikroorganizmaların listesi, Tablo 5'te sunulmuştur.

| № of tube in a strip | Dye label/detection channel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fam | Hex | Rox |
| Strip-1 |  |  |  |
| 1 | Total bacterial load (TBL) | - | - |
| 2 | Lactobacillus spp. | IC | - |
| 3 | Enterobacteriaceae | - | - |
| 4 | Streptococcus spp. | - | - |
| 5 | Staphylococcus spp. | - | Marker |
| 6 | Gardnerella vaginalis/Prevotella bivia/ Porphyromonas spp. | - | - |
| 7 | Eubacterium spp. | - | - |
| 8 | Sneathia spp./Leptotrihia spp./ Fusobacterium spp. | - | - |
| Strip-2 |  |  |  |
| 1 | Megasphaera spp./Veilonella spp./ Dialister spp. | - | - |
| 2 | Lachnobacterium spp./Clostridium spp. | - | - |
| 3 | Mobiluncus spp./Corynebacterium spp. | - | - |
| 4 | Peptostreptococcus spp. | - | - |
| 5 | Atopobium vaginae | - | - |
| 6 | Mycoplasma hominis | Mycoplasma genitalium | - |
| 7 | Ureaplasma (urealyticum + parvum) | - | - |
| 8 | Candida spp. | SIC | Marker |

Table 5: Femobiome 16 Multiplex qPCR Kit tarafından tanımlanan mikroorganizmaların listesi

b. Analitik hassasiyetin belirlenmesinde, Femobiome 16 Multiplex qPCR Kit, her PCR reaksiyonu başına 5 veya daha fazla saflaştırılmış patojen DNA'sını tekrar edilebilir bir şekilde tespit etme yeteneğini göstermiştir. Patojenlerin kopya sayısı, Poisson analiziyle belirlenmiştir. Femobiome 16 Multiplex qPCR Kit, her PCR reaksiyonunda bir CFU (koloni oluşturma birimi) patojeni tespit etmektedir. Bu analitik hassasiyet, patojenlerin enfekte kültürlerinin kültür taşıma ortamında seri şekilde seyreltilerek belirlenmiştir. Her seyreltmenin örnekleri, standart Kit prosedürü ile işlenmiş ve test edilmiştir. Her bir çoğaltma reaksiyonunda 1 CFU içeren örnekler güçlü pozitif sinyal vermiştir.

Analitik hassasiyet, 10000 kopya/mL'yi geçmemektedir.

c. Tanısal özellikler

Tanısal duyarlılık: %97.

Tanısal özgüllük: %97.

Belirtilen özellikler, DNA ekstraksiyonu GENOMER PREP-NA PLUS DNA/RNA Extraction Kit ile gerçekleştirildiğinde garanti edilmektedir.

| V. SONUÇLAR VE PERFORMANS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 24. | Madde 20.4.1(m) | Tekrarlama Gerekliliği |

|  | Sonuç | Olası Neden | Çözüm |
| --- | --- | --- | --- |
| C+ | - | İşlem hatası, PCR inhibisyonu, Depolama ve taşıma koşullarına uyumsuzluk | Tüm testi tekrarlayın Mevcut lotu imha edin |
| C- | + | Kontaminasyon | Mevcut lotu imha edin Dezenfeksiyon işlemlerini gerçekleştir |
| IC | Geçersiz | PCR inhibisyonu | Tüm testi tekrarlayın Numune tekrarı |

| VI. EK BİLGİLER |  |  |
| --- | --- | --- |
| 25. | Madde 20.4.1(t) | Kullanılmış Malzemelerin İmhası |

Ampifikasyon ürünleri, çevreye yayılmasını mümkün olduğunca azaltacak şekilde hazırlanmalı, kontaminasyon olasılığı engellenmelidir. Amplifikasyon ürünlerini çalışmak için kullanılan pipetler sadece bu amaç için kullanılmalıdır. PCR atıkları kapalı bir şekilde temizlenmelidir. Atık malzemeler (tüpler, uçlar) dezenfektan solüsyonu içeren özel kapalı bir konteynerde çıkarılmalıdır. Çalışma yüzeyleri, ayrıca NA ekstraksiyonu ve PCR işlemlerinin yapıldığı odalar, işleme başlamadan önce ve sonra 30 dakika boyunca bakterisit ışınlayıcılar ile ışınlanmalıdır.

Amplifikasyon sonrası tüpler açılmamalıdır. Atık malzemeler, yerel ve ulusal standartlara uygun olarak imha edilmelidir. Laboratuvardaki tüm yüzeyler (çalışma masaları, tüp rafları, ekipmanlar vb.) her gün dezenfektan solüsyonu ile temizlenmelidir.

| VI. EK BİLGİLER |  |  |
| --- | --- | --- |
| 26. | Madde 20.4.1(x) | Kullanım Kılavuzu Revizyon Tarihi |

| VI. EK BİLGİLER |  |  |
| --- | --- | --- |
| 27. | Madde 20.4.1(v) | Uyumluluk Standartları |

ISO 15223-1, ISO 18113 İlgili standartlara referans

| VI. EK BİLGİLER |  |  |
| --- | --- | --- |
| 28. | Madde 20.4.1(r) | Kullanmadan Önce Kontrol Edilmesi Gerekenler |

Kiti Aşağıdaki Durumlarda Kullanmayın:

− Taşıma ve depolama koşulları ihlal edildiğinde;

− Reaktiflerin görünümü, kitin spesifikasyonuna uymadığında;

− Kit bileşenlerinin ambalajı bozulduğunda;

− Belirtilen son kullanma tarihinden sonra.

Kitin, mevcut kılavuzda belirtilen talimatlara uyulduğunda, rutin kullanımından önemli sağlık etkilerinin ortaya çıkması BEKLENMEMEKTEDİR.

Sadece moleküler tanı yöntemleri ve klinik ve tanı laboratuvarlarında çalışma kuralları konusunda eğitim almış personel, kit ile çalışmak için yetkilidir.

| VI. EK BİLGİLER |  |
| --- | --- |
| 29. | Teknik Destek İletişim Bilgileri |

Teknik destek için lütfen özel teknik destek ekibimizle şu e-posta adresinden iletişime geçin: support@genomer.com.tr

Telefon No: +90 0530 462 2637

VII. SEMBOLLER/PİKTOGRAMLAR

|  | İn vitro tanı amaçlı tıbbi cihaz |  | Üretim tarihi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sıcaklık |  | Kullanım talimatlarına başvurun |
|  | <n> test için yeterli miktarda içerir |  | Katalog numarası |
|  | Son kullanım tarihi |  | Üretici |
|  | Lot no |  | Güneş ışığından uzak tutun |
|  | Dikkat |  | Versiyon |
|  | Pozitif Kontrol |  | Non-steril |
|  |  |  | Tekrar kullanmayın |

# REVİZYON TAKİBİ

| Revizyon No | Rev. Tarihi | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| 00 | 14.11.2025 | İlk Yayın |

# DOKÜMAN ONAYI

| Hazırlayan | Onaylayan |
| --- | --- |
| Kalite Yönetim Temsilcisi | Genel Müdür |
| Elife ÖZDEMİR | Oktay ÖZTÜRK |