ÜRÜN ADI:

Femobiome II Multiplex qPCR Kit

KULLANIM AMACI:

Femobiome II Multiplex qPCR Kit, in vitro Nükleik Asit Testi (NAT) tabanlı bir üründür. Femobiome II Multiplex qPCR Kit; kadın üreme sisteminden alınan biyomateryallerde (servikal kanal ve vajina mukoza zarından alınan epitelyal sürüntüler) normobiyotaya ait DNA’nın Real-Time PCR yöntemi ile kantitatif tespiti için tasarlanmıştır.

Merkez Ofis: Dumlupınar Mahallesi, Nur Cad. No: 7/3 Posta Kodu: 41250 Kartepe/Kocaeli/TÜRKİYE

Şube: Barış SB Mahallesi, 5002 Sokak, Yeni Teknoloji Binası, Blok A, No: 4A/ Z09  TÜBİTAK MAM Teknoloji Serbest Bölgesi, Posta Kodu: 41400

Gebze/Kocaeli/TÜRKİYE

Ticaret Sicil Numarası: 34218

Email: info@genomer.com.tr

https://genomer.com.tr

Amaç

Bu belge, Femobiome II Multiplex qPCR Kit In Vitro Diagnostik (IVD) tıbbi cihazının kullanım Talimatları'nı (Instructions for Use - IFU) içermektedir.

Avrupa Birliği'nin 2017/746 sayılı In Vitro Diagnostik Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği (IVDR), cihazın tüm yaşam döngüsü boyunca hastalar ve kullanıcılar için yüksek düzeyde sağlık ve güvenlik koruması sağlamayı amaçlamaktadır.

Bu Kullanım Talimatları (IFU), IVDR yönetmeliğin Ek I: Genel Güvenlik ve Performans Gereklilikleri bölümünde yer alan, özellikle de Bölüm III: Etiketleme ve Kullanım Talimatları (Madde 20) altındaki tüm yükümlülükleri eksiksiz olarak yerine getirmek amacı ile oluşturulmuştur.

Temel amaç cihazının tasarlanan amaç doğrultusunda, güvenli, doğru ve etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamaktır. Bu talimatlar, cihazın performansı, sınırlamaları, olası riskleri ve uygun numune yönetimi de dahil olmak üzere, laboratuvar profesyonelleri için gerekli olan tüm teknik ve yasal bilgileri kapsamaktadır.

Yasal Uyum ve Şeffaflık

Bu kılavuz, yalnızca ulusal ve uluslararası standartlara (özellikle IVDR, EN ISO 15223-1 ve EN ISO 18113) uygun piktogramlar ve simgeler kullanmakla kalmaz, aynı zamanda cihazın tüm yasal tanımlayıcı bilgilerini (UDI, Üretici) şeffaf bir şekilde sunar.

Uyarı: Cihazı kullanmadan önce, güvenli ve doğru sonuçlar elde etmek amacıyla bu talimatların tamamının okunması, anlaşılması ve titizlikle uygulanması zorunludur. Talimatlara uyulmaması, hatalı sonuçlara, potansiyel tehlikelere veya CE işaretinin geçersiz hale gelmesine neden olabilir.

| I. TANIMLAYICI BİLGİLER |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cihazın Adı, Ticari Ünvanı ve Modeli | Madde 20.3(a), 20.4.1(b) | Femobiome II Multiplex qPCR Kit |
| 2. | İn Vitro Diagnostik Cihaz | Madde 20.3(b) | Femobiome II Multiplex qPCR Kit, in vitro Nükleik Asit Testi (NAT) tabanlı bir üründür. Femobiome II Multiplex qPCR Kit; kadın üreme sisteminden alınan biyomateryallerde (servikal kanal ve vajina mukoza zarından alınan epitelyal sürüntüler) normobiyotaya ait DNA’nın Real-Time PCR yöntemi ile kantitatif tespiti için tasarlanmıştır. |
| 3. | İmalatçı (Üretici) Bilgisi | Madde 20.3(d) | GENOMER BİYOTEKNOLOJİ ARGE SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ, Merkez Ofis: Dumlupınar Mahallesi, Nur Cad. No: 7/3 Posta Kodu: 41250 Kartepe/Kocaeli/TÜRKİYE Şube: Barış SB Mahallesi, 5002 Sokak, Yeni Teknoloji Binası, Blok A, No: 4A/ Z09 TÜBİTAK MAM Teknoloji Serbest Bölgesi, Posta Kodu: 41400 Gebze/Kocaeli/TÜRKİYE Ticaret Sicil Numarası: 34218 Email: info@genomer.com.tr Web:https://genomer.com.tr |
| 4. | Yetkili Temsilci Bilgisi | Madde 20.3(e) | Olması durumunda yetkili temsilci atanacaktır. |
| 5. | Lot/Parti Numarası | Madde 20.3(f) | UL- FBII-XX |
| 6. | Son Kullanma Tarihi | Madde 20.3(g) | YYYY-AA-GG |
| 7. | Katalog Numarası | Madde 20.3(c) | M-FBII-0701v01-12 |
| 8. | Tekil Cihaz Tanımlayıcısı (UDI) Atfı | Madde 20.3(n) | 868512670MFBIIKF |

Yukarıda belirtilen Kullanım Talimatları (IFU) kılavuzunda belirtilen prosedürler ve analitik kabul kriterlerine uygun olarak elde edilen sonuçlar, Femobiome II Multiplex qPCR Kit cihazının Genel Güvenlik ve Performans Gereklilikleri'ne (Ek I) uygunluğunu teyit etmektedir.

| II. KULLANIM AMACI, KAPSAM VE PRENSİP |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9. | Madde 20.4.1(c) | Kullanım Amacı ve Fonksiyonu |

Femobiome II Multiplex qPCR Kit, bir in vitro Nükleik Asit Testidir (NAT). Kit; kadın üreme sisteminden (servikal kanal ve vajina mukoza zarından alınan epitelyal sürüntüler) alınan biyomateryallerde aşağıda belirtilen mikroorganizma gruplarına ait DNA’nın Real-Time PCR yöntemiyle saptanması için tasarlanmıştır:

Normobiyota (Kantitatif): Lactobacillus spp., Lactobacillus iners, Lactobacillus crispatus, Lactobacillus jensenii/Lactobacillus mulieris, Lactobacillus gasseri/Lactobacillus paragasseri, Bifidobacterium spp.

Fırsatçı Mikroorganizmalar (Kantitatif): Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Mycoplasma hominis, Candida spp., Candida albicans, Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Streptococcus agalactiae, Enterobacteriaceae, Enterococcus spp., Haemophilus spp., Gardnerella vaginalis, Fannyhessea vaginae, Mobiluncus spp., Anaerococcus spp., Peptostreptococcus spp., Bacteroides spp./Porphyromonas spp./Prevotella spp., Sneathia spp./Leptotrichia spp./Fusobacterium spp., Megasphaera spp./Veilonella spp./Dialister spp., BVAB1/BVAB2/BVAB3.

Patojen Mikroorganizmalar (Kalitatif ve Kantitatif): Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis, HSV-1, HSV-2, CMV, HPV 16, HPV 18, HPV 45, HPV 31/33/35/39/51/52/56/58/59/66/68.

Popülasyon ve Demografik Özellikler: Reaktif kiti, post-pubertal (ergenlik sonrası) dönemdeki kadınların incelenmesi için tasarlanmıştır.

Potansiyel Kullanıcılar: Moleküler tanı yöntemleri konusunda eğitim almış kalifiye personeldir. Kiti yalnızca mevcut kullanım talimatlarında belirtilen yönlendirmelere uygun olarak uygulayınız.

| II. KULLANIM AMACI, KAPSAM VE PRENSİP |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10. | Madde 20.4.1(e) | Test Prensibi - Yöntem |

Yöntem: Real-time sonuç ile multipleks polimeraz zincir reaksiyonu (PCR); kantitatif ve kalitatif multipleks analiz.

Amplifikasyon süreci; DNA'nın sıcaklık etkisiyle denatürasyonu, primerlerin tamamlayıcı dizilerle eşleşmesi ve ardından Taq polimeraz ile polinükleotid zincirlerinin uzatılması basamaklarından oluşan tekrarlanan döngülerden meydana gelir. Amplifikasyon reaksiyonunun hassasiyetini ve özgüllüğünü artırmak için "hot start"  yöntemi kullanılır: "Hot start", reaksiyon karışımının bir parafin tabakasıyla ayrılmış iki katmandan oluşmasıyla sağlanır. PCR, yalnızca parafin eridiğinde başlar. Paket A ve A-TL için: "Hot start", Taq polimeraz aktivitesinin antikorlarla bloke edilmesiyle sağlanır. Enzim, ancak reaksiyon karışımının 94°C'de ön ısıtılmasıyla aktif hale gelir. Bu durum, tüpün ilk ısıtılması sırasında düşük sıcaklıklarda primerlerin DNA hedefine spesifik olmayan şekilde bağlanmasını önler.

PCR mixine, her biri bir floresan ve bir quencher içeren DNA probları eklenir. Spesifik ürün oluştuğunda DNA probu parçalanır; bu sayede baskılayıcı floresan etiketi etkilemeyi bırakır ve floresan seviyesinde artış meydana gelir. Floresan seviyesi, oluşan spesifik amplikon miktarıyla doğru orantılı olarak artar. Floresan seviyesi, real time olarak her amplifikasyon döngüsünde ölçülür.

Reaktif kiti; laktobasiller, patojenik ve fırsatçı mikroorganizmalar, tüm bakterilerin DNA'sı (Toplam Bakteriyel Yük - TBL) ve insan genomik DNA'sı (HGD) için spesifik PCR karışımlarını içerir. Internal Kontrol (IC): Belirli tüpler hariç (Strip 1-Tüp 3 ve Strip 2-Tüp 4), her tüpte PCR kalitesini değerlendirmek için Internal Kontrol (IC) bulunur.

Striplerin termobloktaki konumunu kontrol etmek amacıyla, Strip 1-Tüp 2 ve Strip 2-Tüp 3'e Rox floresan boyalı bir markör oligonükleotid eklenmiştir. Yazılım, operatörün tanımladığı konum ile gerçek konumu karşılaştırarak hatalı yerleşimde uyarı verir. Hatalı durumda operatör, mavi tamponla işaretlenmiş tüpleri kontrol ederek protokoldeki tüp kimlik bilgilerini düzeltmelidir.

Spesifik analitlerin tespiti için kullanılan DNA probları şu floresan etiketleri içerir: Fam, Rox, Hex, Cy5, Cy5.5. Internal kontrol (IC) ürününün tespiti için Hex boyası kullanılır. Birden fazla floresan boyanın kullanılması, birden fazla amplifikasyon reaksiyonunun eş zamanlı kaydedilmesini sağlayarak analiz için gereken tüp ve biyomateryal miktarını azaltır.

| Tüp No. |  |  |  |  |  | PCR mix renk kodu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fam | Hex | Rox | Cy5 | Cy5.5 |  |
| 1 | Total bacterial load (TBL) | IC | - | - | Gardnerella vaginalis | Mavi |
| 2 | Lactobacillus spp. | IC | Marker | - | - | Renksiz veya pembe |
| 3 | Lactobacillus crispatus | Lactobacillus iners | Lactobacillus jensenii/ Lactobacillus mulieris | Lactobacillus gasseri/ Lactobacillus paragasseri | - |  |
| 4 | Staphylococcus spp. | IC | Streptococcus spp. | Streptococcus agalactiae | - |  |
| 5 | Mobiluncus spp. | IC | - | Haemophilus spp. | - |  |
| 6 | Anaerococcus spp. | IC | Fannyhessea vaginae | - | - |  |
| 7 | Bacteroides spp./ Porphyromonas spp./ Prevotella spp. | IC | Enterobacteriaceae | Enterococcus spp. | - |  |
| 8 | Sneathia spp./ Leptotrichia spp./ Fusobacterium spp. | IC | - | - | - |  |
| 1 | Megasphaera spp./ Veilonella Spp./Dialister spp. | IC | - | - | - | Renksiz veya pembe |
| 2 | BVAB1/BVAB2/BVAB3 | IC | - | - | - | Mavi |
| 3 | Peptostreptococcus spp. | IC | Marker | Bifidobacterium spp. | - | Renksiz veya pembe |
| 4 | Mycoplasma hominis | Ureaplasma urealyticum | Ureaplasma parvum | Human genomic DNA | - |  |
| 5 | Candida spp. | IC | Candida albicans | - | - |  |
| 6 | Trichomonas vaginalis | IC | Mycoplasma genitalium | Chlamydia trachomatis | Neisseria gonorrhoeae |  |
| 7 | HSV-2 | IC | CMV | HSV-1 | - |  |
| 8 | HPV 16 | IC | HPV31/33/35/39/51/52/56/58/59/66/ 68 | HPV 18 | HPV45 |  |

Femobiome II Multiplex qPCR için Otomatik analizler,"GENOMER" üretimi G-Quant Real-Time PCR ThermoCycler cihazlarında gerçekleştirilebilmektedir.

Yazılımın güncel sürümü https://genomer.com.tr/ adresinden indirilebilir.   (mevcut tedarik seçenekleri için https://genomer.com.tr/ adresini ziyaret ediniz). Güncel yazılım sürümü aynı adresten indirilebilir.

Hedef analit miktarını hesaplamak için indikatör döngü sayısı ve PCR verimliliği kullanılır. İndikatör döngüsünü belirlemek için Crossing Point (Cp) yöntemi kullanılır. Cp yöntemi, floresan grafiğinin ikinci türevinin maksimum değerinin hesaplanmasına dayanır. PCR verimliliği ise, tek bir amplifikasyon döngüsü içerisinde DNA fragman sayısındaki artışın bir göstergesidir.

Numunedeki başlangıç DNA konsantrasyonunun (1,0 mL DNA örneği başına hedef DNA kopya sayısı) onluk logaritması ΔΔCt yöntemi olarak da bilinen indikatör döngü karşılaştırma yöntemi kullanılarak hesaplanır. ΔΔCt yöntemi, bir kalibrasyon eğrisi oluşturmaya gerek kalmadan numunedeki başlangıç hedef DNA miktarının belirlenmesine olanak tanır.

Hesaplama şu formüle göre gerçekleştirilir:

𝐿𝑜𝑔(𝑁𝑂𝑎) = 𝐿𝑜𝑔(𝐸) × (𝐶𝑝 − 𝐶𝑝𝑎),	(1)

Burada N0a 1,0 mL DNA örneğindeki başlangıç hedef DNA kopya sayısı;

- E: PCR verimliliği;

- Cp: Tek bir DNA molekülü içeren örneğin indikatör döngüsü;

- Cpa: Test numunesinin indikatör döngüsüdür.

Analiz aşamaları DNA ekstraksiyonu ve Femobiome II Multiplex qPCR Kit kullanılarak sonuçların real time tespiti ile DNA PCR amplifikasyonu şeklindedir.

| II. KULLANIM AMACI, KAPSAM VE PRENSİP |  |  |
| --- | --- | --- |
| 11. | Madde 20.3(k) | Test Sayısı - İçerik |

Femobiome II Multiplex qPCR Kit paketi içindekiler;

| Reaktif | Tanım/Görünüş | Toplam hacim | Miktar |
| --- | --- | --- | --- |
| Parafin kaplı PCR mix. Strip No. 1 | Renksiz, pembe veya mavi beyaz mumsu tabakanın altında şeffaf sıvı | 1.92 mL (Her tüpte 20 μL) | 12 8-strip tüpleri |
| Parafin kaplı PCR mix. Strip No. 2 | Mumsu beyaz fraksiyonun altında renksiz, pembe veya mavi sıvı | 1.92 mL (Her tüpte 20 μL) | 12 8-strip tüpleri |
| Taq polimeraz solüsyon | Şeffaf, renksiz sıvı | 2.0 mL (Her tüpte 1.0 mL) | 2 tüp |
| Mineral yağ | Şeffaf, renksiz, yağlı viskoz sıvı | 4.0 mL (Her tüpte 1.0 mL) | 4 tüp |
| Pozitif kontrol | Şeffaf, renksiz sıvı | 320 μL | 1 tüp |
| Strip kapakları | 8*24 kapak |  |  |

Tüm bileşenler kullanıma hazırdır.

Femobiome II Multiplex qPCR Kit, test numuneleri, negatif ve pozitif kontrollerin analizini içeren 12 test (en fazla 4 çalıştırma) için tasarlanmıştır.

EK GEREKLİ REAKTİFLER VE EKİPMAN

- UV PCR Kabini

- Real-time PCR thermal cycler

- Vorteks Karıştırıcı

- 0.2 mL Strip Tüpler için Vorteks Rotoru

- Buzdolabı veya Soğutma Odası

- Dondurucu

- 0.2 mL Strip Tüpler için rack

- 1.5 mL Tüpler için Tüp Askılığı

- Tek Kanallı Pipetler (2.0-20 µL, 20-200 µL, 200-1000 µL hacim aralıklarını kapsayan dağıtıcılar)

- RNaz- ve DNaz-İçermeyen Aerosol Bariyerli Pipet Uçları (10 µL, 20 µL, 200 µL, 1000 µL hacim)

- Pipet Askılığı

- RNaz- ve DNaz-İçermeyen Kapaklı 1.5 mL Mikrosantrifüj Tüpleri

- Pudrasız Cerrahi Eldivenler

- Kullanılmış Pipet Uçları, Tüpler ve Diğer Sarf Malzemeleri için Konteyner

- STOR F Transport Medium

- Sıvı Sitoloji için Transport Besiyerleri: PreservCyt® (Hologic Inc., USA); BD SurePath™ Liquid-Based Pap Test (Becton, Dickinson and Company, USA); EASYPREP (YD Diagnostics, South Korea); CellPrep (CP Biodyne, South Korea); Сell Preservative Solution (Human Lituo Biotechnology Co.Ltd, China)

- Tıbbi Swab'lar, Tip A, A1

- Kendinden Örnekleme Cihazları: Qvintip (Aprovix AB, Sweden); Copan swab system (Copan Italia S.p.A., Italy)

- Nükleik Asit (NA) Ekstraksiyon Kit'i: PREP-NA PLUS DNA/RNA Ekstraksiyon Kit'i ve PREP-MB MAX DNA Ekstraksiyon Kit'i

Yazılım: G-Quant Real Time PCR ThermoCylers için GenoExpert yazılımı en son sürümü,   https://genomer.com.tr/ adresinden indirilebilir.

| III. GÜVENLİK VE ÖNLEMLER |  |  |
| --- | --- | --- |
| 12. | Madde 20.4.1(n) | Uyarılar ve Önlemler |
| 13. | Madde 20.4.1(p) | Biyolojik Tehlike Uyarısı |
| 14. | Madde 20.4.1(o) | Tehlikeli Kimyasal Maddeler |
| 15. | Madde 20.1(f) | Kullanım Kısıtlaması |

- Sadece in vitro tanı amaçlı kullanım içindir.

- Nükleik asit ekstraksiyonu, PCR amplifikasyonu ve tespiti gibi moleküler biyoloji prosedürleri, özellikle örneklerdeki nükleik asitlerin bozulması veya amplifikasyon ürünleriyle örnek kontaminasyonu nedeniyle hatalı veya güvenilmez sonuç riskini önlemek için nitelikli personel gerektirir.

- Pudrasız tek kullanımlık cerrahi eldiven giyin. Patojen mikroorganizmalarla çalışırken iş elbiseleri ve kişisel koruyucu ekipman giyin. İş elbiseleri ve kişisel koruyucu ekipman, yapılacak işe uygun olmalı ve sağlık ve güvenlik gerekliliklerine uymalıdır.

- Analizi gerçekleştirmek için kullanılan biyolojik örnekler, reaktifler ve malzemelerle herhangi bir doğrudan temastan kaçının. Dökülme oluşturmaktan veya aerosol üretmekten kaçının. Kit bileşenlerini yemeyin/içmeyin. Kit bileşenlerinin ürettiği gaz/duman/buhar/aerosolleri solumayın. Gözlerle temastan kaçının.

- Örnekler bir laminar akış kabini altında işlenmelidir. Farklı örnekleri içeren tüpler asla aynı anda açılmamalıdır.

- Örnekleri işlemek için kullanılan pipetler sadece bir amaç için kullanılmalıdır. Pipetler pozitif deplasmanlı (positive displacement) tipte olmalı veya aerosol bariyerli pipet uçları ile kullanılmalıdır. Kullanılan uçlar steril, DNaz ve RNaz içermeyen ve DNA ile RNA'dan arındırılmış olmalıdır.

- Reaktifler bir laminar akış kabini altında işlenmelidir. Amplifikasyon için gerekli reaktifler, tek bir oturumda kullanılacak şekilde hazırlanmalıdır.

- Analizi gerçekleştirmek için kullanılan tüm biyolojik örnekleri, reaktifleri ve malzemeleri, enfeksiyözmuş gibi taşıyın ve imha edin. Biyolojik örneklere maruz kalan herhangi bir materyal, imha edilmeden önce en az 30 dakika dezenfektan solüsyonu ile muamele edilmeli veya 121°C'de 1 saat otoklavlanmalıdır.

- Tüm sıvı çözeltiler tek kullanımlık olarak tasarlanmıştır ve amplifikasyon reaksiyonlarında birden fazla kez kullanılamaz.

- Sadece kit içinde sağlanan ve üretici tarafından önerilen reaktifleri kullanın. Farklı partilere ait reaktifleri karıştırmayın. Üçüncü taraf üreticilerin kitlerindeki reaktifleri kullanmayın.

- Pipetler, tüp askılıkları, laboratuvar cam eşyaları, laboratuvar önlükleri, boneler, eldivenler vb. dahil tüm laboratuvar ekipmanı ve aletleri ile reaktifler kesinlikle sabit olmalıdır. Bunların bir odadan diğerine taşınmasına izin verilmez. Amplifikasyon reaksiyonlarının ekstraksiyonu/hazırlanması ve amplifikasyon ürünlerinin amplifikasyonu/tespiti için ayrı alanlar donatın. Amplifikasyon ürünlerinin amplifikasyonu/tespiti için ayrılmış alandan, hazırlık alanına laboratuvar önlükleri, eldivenler ve aletleri ASLA transfer etmeyin. Amplifikasyon ürünlerini hazırlık alanına ASLA sokmayın.

- Amplifikasyondan sonra tüpleri açmayın. Amplifikasyon ürünlerinin kazara dökülmesinden kaçının. Tüm PCR atık materyallerini (tüpler, uçlar vb.) sadece kapalı formda, dezenfektan solüsyonu içeren özel mühürlü bir konteynerde bertaraf edin. Atık materyaller, laboratuvar iç prosedürlerine ve ulusal/uluslararası standartlara uygun olarak uzaklaştırılmalıdır.

- Çalışma yüzeyleri ve ayrıca NA ekstraksiyonu ve PCR'nin yapıldığı odalar, analizden önce ve sonra 30 dakika süreyle bakterisidal ışınlayıcılar (UVGI) ile dezenfekte edilmelidir. Laboratuvardaki tüm yüzeyler (tüp askılıkları, ekipman, aletler vb.) günlük olarak dezenfektan solüsyonu ile muamele edilmelidir.

- Acil Durum Eylemleri
Göz Teması: Kitin herhangi bir bileşeni göze kaçarsa, göz kapaklarının açık tutulduğundan emin olarak, 15 dakika veya daha uzun süre içilebilir çeşme suyu ile gözü nazikçe yıkayın. Ağrı veya tahriş olursa tıbbi yardım alın.
Cilt Teması: Kitin herhangi bir bileşeni ciltle temas eder ve rahatsızlığa neden olursa, kirlenmiş giysileri çıkarın. Etkilenen bölgeyi bol sabun ve suyla yıkayın. Ağrı veya tahriş olursa tıbbi yardım alın.
Yutma: Kitin herhangi bir bileşeni yutulursa, ağzı bol içilebilir su ile çalkalayın. Tahriş veya rahatsızlık olursa tıbbi yardım alın.

Kit AŞAĞIDAKİ DURUMLARDA KULLANILMAMALIDIR:

- Taşıma ve depolama koşulları ihlal edildiğinde;

- Reaktiflerin görünümü ürün dokümantasyonuna uymadığında;

- Kit bileşenlerinin ambalajı hasar gördüğünde;

- Son kullanma tarihinden sonra.

- Bu kitin rutin kullanımı sırasında, mevcut kullanım talimatlarına uyulduğu sürece, olumsuz bir sağlık etkisi beklenmemektedir.

| III. GÜVENLİK VE ÖNLEMLER |  |  |
| --- | --- | --- |
| 16. | Madde 20.4.1(j) | Özel Saklama Koşulları |

Son Kullanma Tarihi: Üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

Depolama Koşulları

- Femobiome II Multiplex qPCR Kit'in tüm bileşenleri, depolama süresi boyunca +2°C ila +8°C sıcaklık aralığında muhafaza edilmelidir.

- Parafinle mühürlü PCR karışımı, depolama süresi boyunca ışıktan uzak saklanmalıdır.

Taşıma Koşulları

- Reaktif kitin taşınması, kit bileşenlerinin depolama koşullarına karşılık gelen sıcaklıklarda, tüm kapalı taşıma türleriyle, termoboxlar ve buz aküleri kullanılarak gerçekleştirilir.

- Kitin, termobox içi sıcaklık +2°C ila +25°C arasında olmak koşuluyla, 5 günden uzun olmamak kaydıyla, tüm kapalı taşıma türleriyle, termobox ve buz aküleri kullanılarak taşınmasına izin verilir.

Ambalajın ilk açılışından sonra kitin raf ömrü

- Kitin tüm bileşenleri, depolama süresi boyunca bir buzdolabında veya soğutma odasında, +2°C ila +8°C sıcaklık aralığında saklanmalıdır;

- Parafinle mühürlü PCR karışımı, depolama süresi boyunca bir buzdolabında veya soğutma odasında, +2°C ila +8°C sıcaklıkta ve ışıktan uzak saklanmalıdır;

UYARI! Depolama koşulları ihlal edilerek saklanmış kitler kullanılmamalıdır.
Son kullanma tarihi geçmiş Femobiome II Multiplex qPCR Kit kullanılmamalıdır.

Doğru ve güvenilir sonuçlar elde etmek için mevcut kullanım talimatlarına uyulması şiddetle tavsiye edilir.

| IV. TEST PROSEDÜRÜ VE KALİTE KONTROL |  |  |
| --- | --- | --- |
| 17. | Madde 20.4.1(d) | Örnek (Numune) Tipi |

Femobiome II Multiplex qPCR Kit, servikal kanal ve vajinanın mukoza zarından alınan epitel swablarından ekstrakte edilen DNA'yı tespit etmek üzere tasarlanmıştır.

Genel Gereklilikler
PCR analizi doğrudan bir tanı yöntemidir; bu nedenle biyolojik materyalin toplanması enfeksiyonun lokalize olduğu bölgeden gerçekleştirilmelidir. Biyomateryal tipi, hekim tarafından toplanan anamnez ve hastalığın klinik tablosuna göre seçilir.

Numune toplama, depolama, transport ve ön işleminin kalitesi, doğru sonuçlar elde edilmesi için çok önemlidir. Yanlış numune toplama, güvenilmez sonuçlara ve dolayısıyla numune toplama işleminin tekrarlanması ihtiyacına yol açabilir.

Eğer birkaç farklı biyotoptan biyomateryal gerekiyorsa, her bir biyotop için yeni bir swab kullanarak prosedürü tekrarlayın. Biyomateryal hazırlığı ve nükleik asit (NA) ekstraksiyonu sırasında RNaz ve DNaz içermeyen aerosol bariyerli pipet uçları kullanın.

Kontaminasyonu önlemek için, aynı anda sadece bir tüp kapağını açın ve bir sonraki tüpe geçmeden önce onu kapatın.

Numune Toplama ve Hazırlığı

DİKKAT!  DNA ekstraksiyonundan önce numune ön işlemi gerekli olabilir.

Numune toplama, aşağıda özetlenen prosedüre uygun olarak özel tıbbi cihazlar kullanılarak gerçekleştirilir. Ayrıca, Numunenin ön işlemi, alınması ve saklanması, DNA ekstraksiyon kitinin kullanım kılavuzuna uygun olarak gerçekleştirilir.

| TESTTEN ÖNCE YAPILMASINA İZİN VERİLMEZ | YÖNERGELERE UYULMAZSA, biyomateryal en erken şu süre sonra toplanabilir: |
| --- | --- |
| Antiseptiklerle vajinal yıkama (syringing/douching) yapmak | 24 saat |
| Tampon kullanmak |  |
| Ultrason jeli, heparin, klorheksidin ve diğer klor içeren tıbbi ürünler gibi PCR inhibitörü maddeler kullanmak |  |
| Transvajinal ultrason muayenesi olmak |  |
| Korunmalı cinsel ilişkide bulunmak |  |
| Kolposkopi olmak | 48 saat |
| Korunmasız cinsel ilişkide bulunmak | 72 saat |
| Antibakteriyel ilaçlar almak ve/veya kullanmak | 2 hafta FEMOFLOR II, seçilmiş hastalarda (örneğin tedavi izlemi için) antibiyotik tedavisi altındayken de reçete edilebilir. Ancak, antibiyotikler test sonucunu etkileyebileceğinden, sonuçlar hekim tarafından hastanın tıbbi öyküsüne göre dikkatle yorumlanmalıdır. |
| Probiyotikler almak ve/veya kullanmak |  |

Tablo 6: Biyomateryal Toplama Öncesi Hazırlık

DİKKAT! Arka vajinal forniks ve servikal kanaldan epitel hücre swabı almadan önce, serbest akan sekresyon steril bir pamuklu swab ile temizlenmelidir.

Vajinal Örnek alımı
Örnek, fiziksel muayeneden önce alınmalıdır. Spekulum, işlemden önce ılık su ile muamele edilebilir. Spekulum için antiseptikler kullanılmamalıdır. Örnek, vajinanın lateral veya posterolateral duvarından alınmalıdır.

Bakire kadınlarda örnek, vestibüler mukozadan veya özel durumlarda himen halkalarından geçerek arka vajinal duvardan alınmalıdır.

Servikal Örnek alımı
Örnek almadan önce mukusu bir pamuklu swab ile temizleyin ve serviksi steril fizyolojik salin solüsyonu ile muamele edin. Örnekleme swabını servikse 0.5-1.5 cm derinliğe dikkatlice yerleştirin. Swabı çıkarırken vajina duvarı ile temastan kaçının.

Numunelerin Taşınması ve Depolanması

Servikal kanal ve vajina mukoza zarından alınan epitel swablarının taşıma ve depolama koşulları, önerilen NA ekstraksiyon reaktif kitlerinin veya numunelerin taşınması ve depolanması için kullanılan transport besiyerlerinin kullanım talimatlarında belirtilmiştir.

| IV. TEST PROSEDÜRÜ VE KALİTE KONTROL |  |  |
| --- | --- | --- |
| 18. | Madde 20.3(j) | Kullanım Talimatları |
| 19. | Madde 20.4.1(l) | Prosedür Adımları |

DNA Ekstraksiyonu için Biyomateryal Hazırlığı
Servikal kanal, vajina mukoza zarından alınan epitel swablarının hazırlanması, NA ekstraksiyon reaktif kitlerinin ve transport besiyerlerinin kullanım talimatlarına uygun olarak gerçekleştirilir.

BD SurePath™ Liquid-Based Pap Test ve CellPrep besiyerlerine alınan numuneler için ön işlem gereklidir. Genomer  tarafından üretilen NA Ekstraksiyon Biyomateryal Ön İşlem Reaktif Kit'i (PREP-PK)'nin, kullanım talimatına göre kullanılması önerilir.

PreservCyt, EASYPREP ve Сell Preservative Solution besiyerlerine alınan numuneler için:

- Numune içeren vial'in içeriğini, vial'i şiddetlice çalkalayarak transport besiyeri (solüsyon) ile iyice karıştırın.

- 1.0 mL materyali, tek kullanımlık 1.5 mL'lik plastik bir tüpe aktarın. Tüpü sıkıca kapatın.

- Tüpü RCF(g) 12.000-16.000'de 3 dakika santrifüjleyin.

- Peleti dağıtmadan, mümkün olduğunca fazla süpernatantı dikkatlice uzaklaştırın.

- Çökeltiye, DNA ekstraksiyon reaktif kiti talimatında belirtilen hacimde STOR-F Transport Medium veya steril salin solüsyonu ekleyin ve çökeltiyi pipetleyerek yeniden süspanse edin.

Kendinden örnekleme cihazları kullanıldığında, prob (cihaz ucu), PCR testi için biyomateryal numunelerinin taşınması ve depolanması amacıyla kullanılan transport besiyeri içeren bir tüpe aktarılır. Daha sonraki hazırlık, NA ekstraksiyon reaktif kitlerinin kullanım talimatlarına veya kullanılan transport besiyerinin kullanım talimatlarına uygun olarak gerçekleştirilir.

Servikal kanal ve vajina mukozalarından alınan epitel swablarından DNA ekstraksiyonu için, biyomateryal ile uyumlu, yetkilendirilmiş NA ekstraksiyon reaktif kitlerinin kullanılması önerilir; örneğin PREP-NA PLUS DNA/RNA Ekstraksiyon Kit'i ve PREP-MB MAX DNA Ekstraksiyon Kit'i.

Yukarıda belirtilen reaktif kitler için minimum elüat hacmi 300 µL'dir.

DNA ekstraksiyonu, ilgili reaktif kitin kullanım talimatına uygun olarak gerçekleştirilir; PREP-NA PLUS DNA/RNA Ekstraksiyon Kit'i için kısa ekstraksiyon yöntemi kullanılabilir.

DİKKAT! Kullanılan DNA ekstraksiyon kitinden bağımsız olarak, negatif kontrol, DNA ekstraksiyonunun tüm aşamalarından geçmelidir. Negatif kontrol olarak, ilgili DNA ekstraksiyon kitinin kullanım talimatında belirtilen hacimlerde fizyolojik salin solüsyonu da kullanılabilir.

Test Analizi

DİKKAT!

- Reaktifler ve tüpler doğrudan güneş ışığından uzak tutulmalıdır.

- Strip'ler ve kapaklarının tamamlılığını yakından izleyin. Diğer kitlere ait strip kapaklarını kullanmayın!

- Her test numunesi, pozitif (C+) ve negatif (C-) kontroller için iki strip (Strip No. 1 ve Strip No. 2) parafinle mühürlü PCR karışımı ile işaretleyin.
Not: Bir numune için iki strip kullanılır.
Örnek: 4 numuneyi test etmek için, test numuneleri için 4'er adet Strip No. 1 ve Strip No. 2; "C-" için birer adet Strip No. 1 ve Strip No. 2; "C+" için birer adet Strip No. 1 ve Strip No. 2 işaretleyin. Toplam strip sayısı 12'dir.

- Taq polimeraz çözeltisi içeren tüpü vortekste 3-5 saniye çalkalayın ve RCF(g) 1.000-3.000'de 1-3 saniye santrifüjleyin.

- Her tüpe 10 µL Taq polimeraz çözeltisi ekleyin. Parafin tabakasının kırılmasından kaçının.

- Strip'teki her tüpe bir damla (~20 µL) mineral oil (mineral yağ) ekleyin. Strip'leri kapaklarla gevşek bir şekilde kapatın.

- Numuneleri, "C+" ve "C-" içeren tüpleri 3-5 saniye çalkalayın ve RCF(g) 1.000-3.000'de 1-3 saniye santrifüjleyin.

DİKKAT!

- DNA ve negatif kontrolleri reaksiyon karışımı içeren test tüplerine eklemeden önce, NA ekstraksiyon kitinin kullanım talimatında özetlenen DNA hazırlama yönergelerini takip edin.

- PREP-NA PLUS DNA/RNA Ekstraksiyon Kit'i için: Ekstrakte edilmiş DNA içeren çökelti yeni tüplere aktarıldıysa, DNA numunesi ve negatif kontrol içeren tüpleri vortekste 3-5 saniye çalkalayın, ardından RCF(g) 1.000-3.000'de 1-3 saniye santrifüjleyin.

- PREP-MB MAX DNA Ekstraksiyon Kit'i için: DNA numunesi ve negatif kontrol içeren tüpleri RCF(g) 1.000-3.000'de 1-3 saniye santrifüjleyin (çalkalamayın!), ardından tüpleri manyetik rafa yerleştirin. Ekstraksiyondan sonra ekstrakte edilmiş DNA içeren çökelti yeni tüplere aktarıldıysa, DNA numunesi ve negatif kontrol içeren tüpleri vortekste 3-5 saniye çalkalayın, ardından RCF(g) 1.000-3.000'de 1-3 saniye santrifüjleyin.

- DNA'yı eklemeden önce, kontaminasyonu önlemek için sadece kullanımda olan strip'lerin kapaklarını açın ve bir sonraki strip'e geçmeden önce onları kapatın. Strip'leri sıkıca kapatın. Aerosol bariyerli pipet uçları kullanın.

- İlgili işaretli strip'lerin her bir tüpüne 5.0 µL DNA numunesi ekleyin. "C+", "C-" strip'lerine DNA eklemeyin. Parafin tabakasının kırılmasından kaçının. Strip'leri sıkıca kapatın.

- İlgili işaretli strip'lerin her bir tüpüne, tüm DNA ekstraksiyon prosedüründen geçmiş negatif kontrolü (C-) 5.0 µL ekleyin. Strip'i sıkıca kapatın.

- İlgili işaretli strip'lerin her bir tüpüne pozitif kontrolü (C+) 5.0 µL ekleyin. Parafin tabakasının kırılmasından kaçının. Strip'i sıkıca kapatın.

- Tüm strip'leri RCF(g) 1.000-3.000'de 1-3 saniye santrifüjleyin.

- Tüm strip'leri gerçek zamanlı PCR termal döngür cihazına yerleştirin.

- G-Quant Real Time PCR ThermoCyler Cihazları için işletim yazılımını başlatın. İlgili testi ekleyin, numunelerin, pozitif ve negatif kontrollerin sayısını ve kimliklerini (ID) belirtin. Strip'lerin termobloktaki konumunu belirtin ve PCR'ı çalıştırın. Çalıştırmadan önce, seçtiğiniz programı Tablo 7'de verilen değerlerle karşılaştırın.

| Adım | Sıcaklık, °C | Dk | Sn | Cycle sayısı | Optik okuma | Adım tipi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 80 | 0 | 30 | 1 |  | Cycle |
|  | 94 | 1 | 30 |  |  |  |
| 2 | 94 | 0 | 30 | 5 |  | Cycle |
|  | 64 | 0 | 15 |  | √ |  |
| 3 | 94 | 0 | 10 | 45 |  | Cycle |
|  | 64 | 0 | 15 |  | √ |  |
| 4 | 94 | 0 | 5 | 1 |  | Cycle |
| 5 | 25* | … | … | Temperature hold |  | Temperature hold |
| *10°C'de sıcaklık bekletmesine izin verilir. |  |  |  |  |  |  |

Tablo 1: G: G-Quant Real Time PCR ThermoCylers için PCR programı

| IV. TEST PROSEDÜRÜ VE KALİTE KONTROL |  |  |
| --- | --- | --- |
| 20. | Madde 20.4.1(m) | Kalite Kontrol (QC) Prosedürü |

- Femobiome II Multiplex qPCR Kit, genetik mühendisliği teknikleri kullanılarak üretilen ve hedef DNA dizisini içeren bir pozitif kontrol içermektedir.

- Olası kontaminasyonu ortaya çıkarmak için bir negatif kontrol gereklidir.
DİKKAT! Negatif kontrol, DNA ekstraksiyonunun tüm aşamalarından geçmelidir.

- Kit, insan genomik DNA'sı (HGD) için bir PCR karışımı içerir. HGD, tüpteki insan genomik DNA miktarını tahmin eder.

- PCR karışımı, tüpteki insan genomik DNA (HGD) miktarına dayanan bir kontrol göstergesi (Strip No. 2, tüp 4, Cy5 tespit kanalı) içerir.

- PCR karışımı ayrıca, tüpteki toplam mikroorganizma miktarını ölçen Toplam Bakteriyel Yük'ü (TBL) (Strip No. 1, tüp 1, Fam kanalı) içerir.

- Kit içindeki PCR karışımı, Dahili Kontrol'ü (IC) (Strip No. 1, tüp 1-2, 4-8 ve Strip No. 2, tüp 1-3, 5-8, Hex tespit kanalı) içerir. IC, PCR performansının kalitesini değerlendirmek için kullanılan yapay bir plazmittir. IC, Strip No. 1 tüp 3 ve Strip No. 2 tüp 4'te bulunmaz.

Spesifik amplifikasyon ürünü ve dahili kontrol (IC) için floresans seviyesinin üstel büyümesi gözlemlenmediğinde test sonucu geçersiz kabul edilir.

Sonuçlar analiz edilirken HGD değeri dikkate alınmalıdır: 3.5'ten düşük HGD değerleri yetersiz numune miktarını gösterir; örnekleme işlemi tekrarlanmalıdır.

Test sonucu şu durumlarda geçerli kabul edilir:

- Pozitif kontrol için test sonucu, DNA konsantrasyonunun ondalık logaritması veya "tespit edildi" anlamına gelen "+" olarak görüntülenmelidir.

- Pozitif kontrol için negatif bir sonuç ("-", "tespit edilmedi") olması durumunda, mevcut çalıştırmanın sonuçları geçersiz kabul edilir. Bu durumda tüm DNA numunelerinin amplifikasyonunun tekrarlanması gerekmektedir.

- Negatif kontrol için test sonucu, spesifik amplifikasyon hedefi için "-" (yani "tespit edilmedi") ve dahili kontrol için "+" veya "tespit edildi" olarak görüntülenmelidir. Aksi takdirde, mevcut çalıştırmanın sonuçları geçersiz kabul edilir; dekontaminasyon prosedürü gereklidir.

| V. SONUÇLAR VE PERFORMANS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 21. | Madde 20.4.1(m) | Sonuçların Yorumlanması |

Sonuçların Analizi ve Geçerlilik Kriterleri

1. Amplifikasyon sonuçları, termal döngüleyici ile birlikte sağlanan yazılım tarafından otomatik olarak hesaplanır.

2. Amplifikasyondan sonra, yazılım operatör tarafından belirtilen tüp konumlarını işaretleyicinin (marker) gerçek konumu ile karşılaştırır. Bir uyuşmazlık varsa yazılım operatörü uyarır. Bu durumda, şeritlerin termobloktaki konumunu (Şerit No. 1'in 1 numaralı tüpü ve Şerit No. 2'nin 2 numaralı tüpü mavi tampon çözeltisi ile işaretlenmiştir) kontrol etmek ve protokoldeki tüp kimliklerini (ID'lerini) düzeltmek gerekir.

3. Sonuçlar analiz edilirken TBL, HGD ve internal kontrol (IC) değerleri mutlaka dikkate alınmalıdır:
   * 3.1. Aynı tüpte, ilgili tespit kanallarında hem IC hem de hedef analitler için aynı anda negatif sonuçlar elde edilirse (IC bulunmayan tüpler hariç), o numunenin sonucu geçersiz kabul edilir. Geçersiz bir sonuç, biyolojik materyalden elde edilen DNA örneğinde inhibitörlerin bulunmasından; test protokolünün yanlış uygulanmasından, yetersiz amplifikasyon sıcaklığından vb. kaynaklanabilir. Bu durumda, aynı DNA örneği ile PCR'ı tekrarlamak, bu numune için DNA ekstraksiyonu ve amplifikasyonu tekrarlamak veya hastadan biyolojik materyalin yeniden örneklenmesi gerekir (hata ortadan kalkana kadar sırayla uygulanır).
   * 3.2. TBL ve HGD değerleri, normobiyota temsilcilerinin ve fırsatçı mikroorganizmaların göreceli miktarını tahmin etmek için yeterli biyomateryal miktarının olup olmadığını belirlemek için kullanılır. Patojen mikroorganizmalar için sonuç, TBL ve HGD değerlerinden bağımsız olarak geçerli kabul edilir (bkz. 10.7).

4. Tespit eşiğinin üzerinde ancak kantifikasyon limitinin altında konsantrasyonlarda hedef analit DNA'sı içeren biyomateryal numunelerinin test sonuçları "<4.0" olarak görüntülenir.

5. Patojen mikroorganizmalar hariç, hedef analit DNA'sı içeren biyomateryal numuneleri için test sonuçları, hedef DNA konsantrasyonları tespit eşiğinin altındaysa, ilgili analitler için negatif ("-") ve IC için pozitif olacaktır (IC bulunmayan tüpler hariç).

6. Aşağıdaki kontrol koşulları sağlandığında çalışmanın sonuçları geçerlidir:
  * 6.1. Negatif kontrol için, ilgili tespit kanallarında hedef analitler açısından negatif bir sonuç ("-") elde edilmeli ve Hex tespit kanalında IC için pozitif bir sonuç görüntülenmelidir (IC bulunmayan tüpler hariç).
* Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis, HSV-1, HSV-2, CMV, HPV 16, HPV 18, HPV 45, HPV 31/33/35/39/51/52/56/58/59/66/68 hariç tüm analitler için tespit eşiğinin altındaki sonuçlar negatif ("-") olarak görüntülenir.

Negatif kontrolde hedef analitler için pozitif bir sonuç elde edilirse, tüm çalışmanın sonuçları geçersiz kabul edilir. Bu durumda, olası kontaminasyonu belirlemek ve ortadan kaldırmak için önlemler alınmalıdır.

6.2. Pozitif kontrol için pozitif bir sonuç (5.0±1.0 Lg GE/mL) elde edilmelidir. Bu durumda IC için elde edilen sonuç dikkate alınmaz.
Pozitif kontrol için negatif bir sonuç elde edilirse, tüm çalışmanın sonuçları geçersiz kabul edilir. Bu durumda tüm numuneler için amplifikasyon prosedürünün tekrarlanması gerekir.

7. Sonuçların Yorumlanması aşağıdaki adımlardan oluşur:

- TBL ve HGD değerlerini kontrol edin.

  - Servikal sürüntüler için TBL ve HGD Lg GE/mL değerleri <3.5 ise veya vajinal sürüntüler için TBL değeri <4.0 ve HGD değeri <3.5 ise, bu test için yetersiz biyomateryal miktarı olarak yorumlanmalıdır.

- Normobiyota temsilcileri, aeroblar ve anaeroblar için sonuç şunlardan biri olabilir:

  - Negatif ("Tespit Edilmedi"; "-");

  - Kantifikasyon limitinin (LoQ) altında DNA konsantrasyonu varsa, "<3.0" Lg GE/mL olarak pozitif;

  - Kantifikasyon limitinin (LoQ) üzerinde DNA konsantrasyonu varsa, "X" Lg GE/mL olarak pozitif (X, ölçülen değerdir).

- Maya mantarı Candida spp. ve fırsatçı genital mikoplazmalar (Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum) için sonuç şunlardan biri olabilir:

  - Negatif ("Tespit Edilmedi"; "-");

  - Kantifikasyon limitinin (LoQ) altında DNA konsantrasyonu varsa, "<4.0" Lg GE/mL olarak pozitif;

  - Kantifikasyon limitinin (LoQ) üzerinde DNA konsantrasyonu varsa, "X" Lg GE/mL olarak pozitif (X, ölçülen değerdir).

- Mikrobiyota kompozisyonunu değerlendirmek için, bakteriyel analitin (BA) toplam bakteri sayısına (TBL) göre oranı aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanır:

  - BAP (%) = [10^Lg(BA) / 10^Lg(TBL)] x 100%

  - Burada Lg(BA) ve Lg(TBL), sırasıyla hedef bakteriyel analit ve TBL için elde edilen Lg değerleridir.

  - Bu formül kullanılarak, bakteri gruplarının TBL'ye göre oranları da hesaplanabilir. Bu, normobiyota, vajinit/servisit ile ilişkili aeroblar (fakültatif anaerobik mikroorganizmalar) ve bakteriyel vajinozis ile ilişkili anaerobların (zorunlu anaerobik mikroorganizmalar) oranlarını içerir. Sonuç olarak, dominant mikroorganizma/mikroorganizma grubu belirlenebilir.

- Patojenler için sonuç, TBL ve HGD değerlerinden bağımsız olarak geçerli kabul edilir. Şunlardan biri olabilir:

  - Negatif ("Tespit Edilmedi"; "-");

- Pozitif, DNA konsantrasyonu kantifikasyon limitinin (LoQ) altındaysa, "<3.0" Lg GE/mL olarak;

- Pozitif, DNA konsantrasyonu kantifikasyon limitinin (LoQ) üzerindeyse, "X" Lg GE/mL olarak (burada X ölçülen değeri ifade eder).

| V. SONUÇLAR VE PERFORMANS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 22. | Madde 20.4.1(q) | Analitik Performans Verileri |
| 23. | Madde 20.4.1(q) | Klinik Performans Verileri |

a. Analitik Özgüllük

Hedef analit DNA'sı içeren biyomateryal numuneleri için, tespit termal döngüleyicisinin yazılımı amplifikasyon sırasında, belirlenmiş tespit kanallarındaki ilgili tüplerde spesifik amplifikasyon ürünleri için pozitif sonuçlar kaydeder.

Hedef analit DNA'sı içermeyen biyomateryal numuneleri için ise, yazılım belirlenmiş tespit kanallarındaki ilgili tüplerde spesifik amplifikasyon ürünleri için negatif sonuçlar ve Hex tespit kanalında dahili kontrol (IC) için pozitif amplifikasyon sonuçları kaydeder (IC içermeyen tüpler hariç, Tablo 1'e bakınız).

Femobiome II Multiplex qPCR Kit'in analitik özgüllüğü, bu reaktif kit ile tespit edilebilen ve biyomateryal numunesinde potansiyel olarak bulunabilecek mikroorganizmalardan oluşan bir panel kullanılarak değerlendirilmiştir. Panel, en az 1.0x10⁶ kopya/mL konsantrasyonda mikroorganizmaları içermekteydi. Spesifik olmayan pozitif amplifikasyon sonuçlarının olmaması ve reaktif kitindeki her bir

bileşeninin diğer panel mikroorganizmaları ile spesifik olmayan çapraz reaksiyona girmediği deneysel olarak doğrulanmıştır. spesifik primer/prob bileşeninin diğer hedef DNA'lar ile spesifik olmayan çapraz reaksiyona girmediği deneysel olarak doğrulanmıştır.

Tablo 9. Analitik Özgüllük Değerlendirmesinde Kullanılan Mikroorganizmalar

| Microorganisms |  |  |
| --- | --- | --- |
| Anaerococcus octavius | Haemophilus parainfluenzae | Mycoplasma hominis |
| Anaerococcus vaginalis | HSV-1 | Mycoplasma genitalium |
| Bacteroides fragilis | HSV-2 | Neisseria gonorrhoeae |
| Bacteroides ovatus | HPV 16 | Parvimonas micra |
| Bifidobacterium bifidum | HPV 18 | Peptoniphilus asaccharolyticus |
| Bifidobacterium breve | HPV 31 | Peptoniphilus septimus |
| Burkholderia cepacia | HPV 33 | Peptostreptococcus anaerobius |
| Burkholderia cenocepacia | HPV 35 | Peptostreptococcus faecalis |
| BVAB1 | HPV 39 | Porphyromonas vaginalis |
| BVAB2 | HPV 45 | Porphyromonas gingivalis |
| BVAB3 | HPV 51 | Prevotella copri |
| Candida albicans | HPV 52 | Prevotella stercorea |
| Candida parapsilosis | HPV 56 | Propionibacterium acnes |
| Chlamydia trachomatis | HPV 58 | Propionibacterium avidum |
| Corynebacterium glucuronolyticum | HPV 59 | Proteus mirabilis |
| Corynebacterium vaginale | HPV 66 | Pseudomonas aeruginosa |
| CMV | HPV 68 | Pseudomonas alcaligenes |
| Dialister invisus | Human herpesvirus 6 | Sneathia vaginalis |
| Eggerthella lenta | Human herpesvirus 8 | Staphylococcus saprophyticus |
| Eggerthella hominis | Lactobacillus salivarius | Staphylococcus aureus |
| Escherichia coli | Lactobacillus crispatus | Streptococcus pneumonia |
| Enterobacter intestinihominis | Lactobacillus iners | Streptococcus agalactiae |
| Enterococcus faecalis | Lactobacillus jensenii | Treponema pallidum |
| Enterococcus faecium | Lactobacillus mulieris | Trichomonas vaginalis |
| Epstein-Barr virus | Lactobacillus gasseri | Ureaplasma urealyticum |
| Fannyhessea vaginae | Leptotrichia massiliensis | Ureaplasma parvum |
| Fusobacterium nucleatum | Megasphaera cerevisiae | Veillonella dispar |
| Gardnerella vaginalis | Mobiluncus curtisii |  |
| Haemophilus influenzae | Mobiluncus mulieris |  |

b. Analitik Duyarlılık (Tespit Limiti)

Bu reaktif kiti ile tespit edilebilen DNA hedeflerinin tespit limiti (LoD), hedef analitlere ait spesifik DNA dizilerini taşıyan (hedef gen kopya sayısı kontrol edilmiş) vektörler içeren kantitatif olarak karakterize edilmiş referans kontrollerin sınır seyreltmelerinin analizi ile belirlenmiştir. LoD ayrıca, kantitatif olarak karakterize edilmiş mikroorganizma kültürlerinin seyreltmeleri üzerinde elde edilen sonuçlarla da doğrulanmıştır. Farklı DNA hedefleri için analitik duyarlılık Tablo 10'da verilmiştir.

UYARI! Tespit limiti (LoD), kullanılan DNA ekstraksiyon kitlerinin elüsyon (çözme) hacmine bağlıdır. Elüsyon hacmi ne kadar büyükse, DNA konsantrasyonu o kadar düşeceğinden, tespit limiti de o kadar yüksek (yani duyarlılık o kadar düşük) olur.

Tablo 10. Farklı DNA Hedefleri İçin Analitik Duyarlılık (Tespit Limiti)

| DNA targets | Analytical sensitivity in GE/mL |
| --- | --- |
| Trichomonas vaginalis | 1.0х102 |
| Candida spp., Candida albicans, Chlamydia trachomatis | 5.0х102 |
| TBL, HGD, Gardnerella vaginalis, Lactobacillus spp., Lactobacillus crispatus, Lactobacillus iners, Lactobacillus jensenii/mulieris, Lactobacillus gasseri/Lactobacillus paragasseri, Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Streptococcus agalactiae, Mobiluncus spp., Haemophilus spp., Anaerococcus spp., Fannyhessea vaginae, Bacteroides spp., Porphyromonas spp., Prevotella spp., Enterobacteiaceae, Enterococcus spp., Sneathia spp., Leptotrichia spp., Fusobacterium spp., Megasphaera spp., Veillonella spp., Dialister spp., BVAB1, BVAB2, BVAB3, Peptostreptococcus spp., Bifidobacterium spp., Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma genitalium, HSV-1, HSV-2, CMV | 1.0х103 |
| HPV 16, HPV 18, HPV 45, HPV 31/33/35/39/51/52/ 56/58/59/66/68 | 5.0х103 |

c. Kantifikasyon Aralığı, Limiti ve Doğrusallık

Reaktif kiti analitlerinin kantifikasyon (nicelik belirleme) aralığı 1.0x10⁴ GE/mL ile 1.0x10⁹ GE/mL arasındadır. Bu aralık, tespit edilebilir analitlere ait spesifik DNA dizilerini taşıyan (hedef gen kopya sayısı kontrol edilmiş) vektörler içeren, kantitatif olarak karakterize edilmiş referans kontrollerin limit seyreltmelerinin analiz edilmesiyle belirlenmiştir. Kantifikasyon aralığı, kantitatif olarak karakterize edilmiş mikroorganizma kültürlerinin seyreltmeleri üzerinde elde edilen sonuçlarla da doğrulanmıştır. Bu reaktif kiti için kantifikasyon limiti (LoQ), amplifikasyonun doğrusal aralığının alt sınırı olup, kitin tüm hedef analitleri için 1.0x10⁴ GE/mL değerine karşılık gelmektedir.  Kantifikasyon limiti için varyasyon katsayısı (Coefficient of Variation - CV) %10'u geçmemektedir.

d. Tanısal Performans Özellikleri

Kitin %95 güven aralığındaki tanısal duyarlılık ve özgüllük değerleri Tablo 11'de verilmiştir.

Tablo 11. Tanısal Duyarlılık ve Özgüllük Değerleri

| Biyolojik Materyal | Hedef Analiz | Numune Sayısı (n). | Tanısal Duyarlılık, % | Tanısal Özgüllük, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pozitif | Negatif |  |  |
|  | Chlamydia | 100 | 300 | 100% (97.2-100) | 100% (99.1-100) |
|  | trachomatis |  |  |  |  |
|  | Neisseria gonorrhoeae | 100 | 300 | 100% (97.2-100) | 100% (99.1-100) |
| Epithelial swab from | Mycoplasma genitalium | 100 | 300 | 100% (97.2-100) | 100% (99.1-100) |
|  | Trichomonas vaginalis | 100 | 300 | 100% (97.2-100) | 100% (99.1-100) |
| the mucous |  |  |  |  |  |
|  | HSV-1 | 100 | 200 | 100% (97.2-100) | 100% (98.6-100) |
| membrane |  |  |  |  |  |
|  | HSV-2 | 100 | 200 | 100% (97.2-100) | 100% (98.6-100) |
| of the |  |  |  |  |  |
|  | CMV | 100 | 200 | 100% (97.2-100) | 100% (98.6-100) |
| cervical |  |  |  |  |  |
|  | HPV 16 | 100 | 200 | 100% (97.2-100) | 100% (98.6-100) |
| canal, vagina |  |  |  |  |  |
|  | HPV 18 | 100 | 200 | 100% (97.2-100) | 100% (98.6-100) |
|  | HPV 45 | 100 | 200 | 100% (97.2-100) | 100% (98.6-100) |
|  | HPV 31/33/35/39/51/ | 100 | 200 | 100% (97.2-100) | 100% (98.6-100) |
|  | 52/56/58/59/66/68 |  |  |  |  |

Kitin normobiyota temsilcilerinin (Lactobacillus spp., L. iners, L. crispatus, L. jensenii/mulieris, L. gasseri/L. paragasseri, Bifidobacterium spp.), fırsatçı mikroorganizmaların (Ureaplasma urealyticum, U. parvum, Mycoplasma hominis, Candida spp., C. albicans, Staphylococcus spp., Streptococcus spp., S. agalactiae, Enterobacteriaceae, Enterococcus spp., Haemophilus spp., Gardnerella vaginalis, Fannyhessea vaginae, Mobiluncus spp., Anaerococcus spp., Peptostreptococcus spp., Bacteroides spp./Porphyromonas spp./Prevotella spp., Sneathia spp./Leptotrichia spp./Fusobacterium spp., Megasphaera spp./Veilonella spp./Dialister spp., BVAB1/BVAB2/BVAB3) ve insan genomik DNA'sının kantitatif DNA-temelli tespiti için tanısal duyarlılık ve özgüllük değerleri belirlenmemiştir. Bunun nedeni, yukarıda adı geçen analitlerin sağlıklı kadınların üreme sisteminde de bulunabilmesidir; bu nedenle yazılım bunları yalnızca kantitatif formatında görüntüler. Dolayısıyla, tanısal performans özellikleri kantitatif yöntemler için geçerli değildir.

e. Ölçüm Kesinliği (Tekrarlanabilirlik ve Reprodüsibilite)

Bu kitin ölçümlerinin tekrarlanabilirliği ve reprodüsibilitesi, model numuneler üzerinde test edilerek değerlendirilmiştir. Model numuneler, vajinal ve servikal biyolojik materyali matris olarak kullanıp içine bilinen miktarlarda mikroorganizma eklenerek hazırlanmıştır. Dört konsantrasyon kullanılmıştır: tespit limiti, kantifikasyon limiti ve amplifikasyon eğrisinin doğrusal aralığı içindeki iki değer – 1.0x10⁶ ve 1.0x10⁹ GE/mL. Her numune testin tüm aşamalarından (DNA ekstraksiyonu, amplifikasyon ve sonuç tespiti) geçirilmiştir.

Tekrarlanabilirlik, her bir paket (S, A, A-TL) için, dört konsantrasyonun her birinde, tek bir operatör tarafından, tek bir cihaz (S paketi için Genomer prime 5M*, A ve A-TL paketleri için Genomer prime 5X*) kullanılarak, 5 günlük bir süre içinde, günde 2 çalışma ve çalışma başına 2 tekrar olacak şekilde değerlendirilmiştir. Her paket için tüm çalışmalarda aynı reaktif kit partisi kullanılmıştır."Tespit limiti" konsantrasyonu için ölçüm tekrarlanabilirliği varyasyon katsayısı %20'yi, doğrusal aralıktaki diğer üç konsantrasyon için ise tüm paketlerde %10'u geçmemiştir. Reprodüsibilite, her bir paket (S, A, A-TL) için, dört konsantrasyonun her birinde değerlendirilmiştir. S paketi için iki tip cihaz (Genomer prime 5M, Genomer lite 5S) - her tipten ikişer adet, A ve A-TL paketleri için ise bir tip cihazdan üç adet (Genomer prime 5X*) kullanılmıştır. Tüm çalışmalar için her bir paketten iki parti reaktif kit kullanılmıştır. Tüm çalışmalar 2 farklı operatör tarafından 2 farklı günde gerçekleştirilmiştir. "Tespit limiti" konsantrasyonu için ölçüm reprodüsibilitesi varyasyon katsayısı %20'yi, doğrusal aralıktaki diğer üç konsantrasyon için ise tüm paketlerde %10'u geçmemiştir.

| V. SONUÇLAR VE PERFORMANS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 24. | Madde 20.4.1(m) | Tekrarlama Gerekliliği |

|  | Sonuç | Olası Neden | Çözüm |
| --- | --- | --- | --- |
| C+ | - | İşlem hatası, PCR inhibisyonu, Depolama ve taşıma koşullarına uyumsuzluk | Tüm testi tekrarlayın Mevcut lotu imha edin |
| C- | + | Kontaminasyon | Mevcut lotu imha edin Dezenfeksiyon işlemlerini gerçekleştir |
| IC | Geçersiz | PCR inhibisyonu | Tüm testi tekrarlayın Numune tekrarı |

| VI. EK BİLGİLER |  |  |
| --- | --- | --- |
| 25. | Madde 20.4.1(t) | Kullanılmış Malzemelerin İmhası |

Ampifikasyon ürünleri, çevreye yayılmasını mümkün olduğunca azaltacak şekilde hazırlanmalı, kontaminasyon olasılığı engellenmelidir. Amplifikasyon ürünlerini çalışmak için kullanılan pipetler sadece bu amaç için kullanılmalıdır. PCR atıkları kapalı bir şekilde temizlenmelidir. Atık malzemeler (tüpler, uçlar) dezenfektan solüsyonu içeren özel kapalı bir konteynerde çıkarılmalıdır. Çalışma yüzeyleri, ayrıca NA ekstraksiyonu ve PCR işlemlerinin yapıldığı odalar, işleme başlamadan önce ve sonra 30 dakika boyunca bakterisit ışınlayıcılar ile ışınlanmalıdır.

Amplifikasyon sonrası tüpler açılmamalıdır. Atık malzemeler, yerel ve ulusal standartlara uygun olarak imha edilmelidir. Laboratuvardaki tüm yüzeyler (çalışma masaları, tüp rafları, ekipmanlar vb.) her gün dezenfektan solüsyonu ile temizlenmelidir.

| VI. EK BİLGİLER |  |  |
| --- | --- | --- |
| 26. | Madde 20.4.1(x) | Kullanım Kılavuzu Revizyon Tarihi |

| VI. EK BİLGİLER |  |  |
| --- | --- | --- |
| 27. | Madde 20.4.1(v) | Uyumluluk Standartları |

| VI. EK BİLGİLER |  |  |
| --- | --- | --- |
| 28. | Madde 20.4.1(r) | Kullanmadan Önce Kontrol Edilmesi Gerekenler |

Kiti Aşağıdaki Durumlarda Kullanmayın:

− Taşıma ve depolama koşulları ihlal edildiğinde;

− Reaktiflerin görünümü, kitin spesifikasyonuna uymadığında;

− Kit bileşenlerinin ambalajı bozulduğunda;

− Belirtilen son kullanma tarihinden sonra.

Kitin, mevcut kılavuzda belirtilen talimatlara uyulduğunda, rutin kullanımından önemli sağlık etkilerinin ortaya çıkması BEKLENMEMEKTEDİR.

Sadece moleküler tanı yöntemleri ve klinik ve tanı laboratuvarlarında çalışma kuralları konusunda eğitim almış personel, kit ile çalışmak için yetkilidir.

| VI. EK BİLGİLER |  |
| --- | --- |
| 29. | Teknik Destek İletişim Bilgileri |

Teknik destek için lütfen özel teknik destek ekibimizle şu e-posta adresinden iletişime geçin: support@genomer.com.tr

Telefon No: +90 0530 462 2637

VII. SEMBOLLER/PİKTOGRAMLAR

|  | Temperature limit |  | Date of manufacture |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Contains sufficient for <n> tests |  | Consult instructions for use |
|  | Use-by date |  | Catalogue number |
|  | Batch code |  | Manufacturer |
|  | Caution |  | Keep away from sunlight |
|  | Do not reuse |  | Non-sterile |

Ek A

Servikal Kanal ve Vajen Mukozasından Alınan Epitelyal Sürüntülerden PREP-NA PLUS Reaktif Kiti Kullanılarak DNA Ekstraksiyonu İçin Kısaltılmış Prosedür

UYARI!
 Çalışmaya başlamadan önce:
* Termostatı 65°C'ye ısıtın.
* PREP-NA PLUS reaktif kitini buzdolabından çıkarın ve liziz solüsyonunda çökelti olmadığını kontrol edin. Çökelti gözlemlenirse, liziz solüsyonu içeren şişeyi önceden 65°C'ye ısıtılmış bir termostata yerleştirerek çökeltiyi tamamen çözün. Ardından şişeyi 5-10 kez ters çevirerek (köpürmeyi önleyerek) solüsyonu karıştırın. Kullanmadan önce solüsyonu oda sıcaklığına (18°C - 25°C) soğutun. Çökelti, yaklaşık 12 saat boyunca oda sıcaklığında (18°C - 25°C) da çözünebilir.
 Isıtma sırasında tüp kapakları açılabilir! Kendinden kilitli kapaklı tüpler veya kapak sıkıştırma mandallı programlanabilir termostatlar kullanın.

Prosedür:

- Bir adet 1.5 mL'lik plastik tüpü negatif kontrol (C-) olarak işaretleyin.

- İşaretlenmiş her bir tüpe (100 μL biyomateryal içeren) ve "C-" tüpüne 300 μL liziz solüsyonu ekleyin. Tüp kenarlarına temas etmeyin.

- "C-" tüpüne 100 μL negatif kontrol (örn. serum fizyolojik) ekleyin.

- Tüpleri sıkıca kapatın ve vortex üzerinde 3-5 saniye çalkalayın.

- Tüpleri termostatta 65°C'de 5 dakika ısıtın.

- Tüpleri vortex üzerinde 3-5 saniye çalkalayın.

- Her bir tüpe, tüp kenarlarına temas etmeden 400 μL çökelti tampon solüsyonu ekleyin, tüpleri kapatın ve vortex üzerinde 3-5 saniye çalkalayın.

- Tüpleri, oda sıcaklığında (18°C - 25°C) RCF(g) 12.000-16.000'de 10 dakika santrifüjleyin.

- Her tüp için ayrı bir pipet ucu kullanarak, çökeltiyi dağıtmadan mümkün olduğunca fazla süpernatantı dikkatlice uzaklaştırın.

- Çökeltiye 500 μL yıkama solüsyonu No. 1 ekleyin, tüpleri kapatın ve içeriği tüpleri dikkatlice   3-5 kez ters çevirerek karıştırın.

- Tüpleri, oda sıcaklığında (18°C - 25°C) RCF(g) 12.000-16.000'de 1 dakika santrifüjleyin.

- Her tüp için ayrı bir pipet ucu kullanarak, çökeltiyi dağıtmadan mümkün olduğunca fazla süpernatantı dikkatlice uzaklaştırın.

- Çökeltiye 300 μL yıkama solüsyonu No. 2 ekleyin, tüpleri kapatın ve içeriği tüpleri dikkatlice   3-5 kez ters çevirerek karıştırın.

- Tüpleri, oda sıcaklığında (18°C - 25°C) RCF(g) 12.000-16.000'de 1 dakika santrifüjleyin.

- Her tüp için ayrı bir pipet ucu kullanarak, çökeltiyi dağıtmadan mümkün olduğunca fazla süpernatantı dikkatlice uzaklaştırın. Çökeltinin üzerinde 20-30 μL'ye kadar sıvı bırakılması kabul edilebilir.

- Tüpleri açın ve çökeltiyi 65°C'de 5 dakika kurutun.

- Çökeltiye 300 μL seyreltme tamponu ekleyin, tüpleri vortex üzerinde 3-5 saniye çalkalayın ve RCF(g) 1.000-3.000'de 3-5 saniye santrifüjleyin.

- Tüpleri termostatta 65°C'de 5 dakika ısıtın. Tüpleri vortex üzerinde 3-5 saniye çalkalayın.

- Yoğunlaşmayı (kondensi) toplamak için tüpleri oda sıcaklığında (18°C - 25°C) RCF(g) 12.000-16.000'de 30 saniye santrifüjleyin.

DNA örneği artık PCR karışımına eklenmeye hazırdır.

DNA örneğini PCR'da kullanmadan önce, DNA örneğini ve negatif kontrolü oda sıcaklığında (18°C - 25°C) veya buzdolabında (2°C - 8°C) çözün. Ardından, DNA örneği ve negatif kontrol içeren tüpleri vortex üzerinde 3-5 saniye çalkalayın ve RCF(g) 1.000-3.000'de 1-3 saniye santrifüjleyin.

DİKKAT ! DNA örneği yalnızca bir kez çözülebilir!

# REVİZYON TAKİBİ

| Revizyon No | Rev. Tarihi | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| 00 | 14.11.2025 | İlk Yayın |

# DOKÜMAN ONAYI

| Hazırlayan | Onaylayan |
| --- | --- |
| Kalite Yönetim Temsilcisi | Genel Müdür |
| Elife ÖZDEMİR | Oktay ÖZTÜRK |