ÜRÜN ADI:

Femobiome Screen Multiplex qPCR Kit

KULLANIM AMACI:

Femobiome Screen Multiplex qPCR Kit, in vitro Nükleik Asit Testi (NAT) – patojen tespiti tabanlı bir üründür, multipleks Real-Time PCR yöntemiyle kadın ürogenital örneklerinde patojenleri, oportunistik florayı ve normal florayı tespit etmek için tasarlanmıştır. Femobiome Screen Multiplex qPCR Kit, aynı numuneyi kullanarak Kadın ürogenital hastalıkların patojenlerinin kalitatif; Mikrobiyota kompozisyonu değerlendirmesi için eşzamanlı, kapsamlı tanı sunar.

Merkez Ofis: Dumlupınar Mahallesi, Nur Cad. No: 7/3 Posta Kodu: 41250 Kartepe/Kocaeli/TÜRKİYE

Şube: Barış SB Mahallesi, 5002 Sokak, Yeni Teknoloji Binası, Blok A, No: 4A/ Z09  TÜBİTAK MAM Teknoloji Serbest Bölgesi, Posta Kodu: 41400

Gebze/Kocaeli/TÜRKİYE

Ticaret Sicil Numarası: 34218

Email: info@genomer.com.tr

https://genomer.com.tr

Amaç

Bu belge, Femobiome Screen Multiplex qPCR Kit In Vitro Diagnostik (IVD) tıbbi cihazının kullanım Talimatları'nı (Instructions for Use - IFU) içermektedir.

Avrupa Birliği'nin 2017/746 sayılı In Vitro Diagnostik Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği (IVDR), cihazın tüm yaşam döngüsü boyunca hastalar ve kullanıcılar için yüksek düzeyde sağlık ve güvenlik koruması sağlamayı amaçlamaktadır.

Bu Kullanım Talimatları (IFU), IVDR yönetmeliğin Ek I: Genel Güvenlik ve Performans Gereklilikleri bölümünde yer alan, özellikle de Bölüm III: Etiketleme ve Kullanım Talimatları (Madde 20) altındaki tüm yükümlülükleri eksiksiz olarak yerine getirmek amacı ile oluşturulmuştur.

Temel amaç cihazının tasarlanan amaç doğrultusunda, güvenli, doğru ve etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamaktır. Bu talimatlar, cihazın performansı, sınırlamaları, olası riskleri ve uygun numune yönetimi de dahil olmak üzere, laboratuvar profesyonelleri için gerekli olan tüm teknik ve yasal bilgileri kapsamaktadır.

Yasal Uyum ve Şeffaflık

Bu kılavuz, yalnızca ulusal ve uluslararası standartlara (özellikle IVDR, EN ISO 15223-1 ve EN ISO 18113) uygun piktogramlar ve simgeler kullanmakla kalmaz, aynı zamanda cihazın tüm yasal tanımlayıcı bilgilerini (UDI, Üretici, Yetkili Temsilci) şeffaf bir şekilde sunar.

Uyarı: Cihazı kullanmadan önce, güvenli ve doğru sonuçlar elde etmek amacıyla bu talimatların tamamının okunması, anlaşılması ve titizlikle uygulanması zorunludur. Talimatlara uyulmaması, hatalı sonuçlara, potansiyel tehlikelere veya CE işaretinin geçersiz hale gelmesine neden olabilir.

| I. TANIMLAYICI BİLGİLER |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Madde 20.3(a), 20.4.1(b) | Cihazın Adı, Ticari Ünvanı ve Modeli | Femobiome Screen Multiplex qPCR Kit |
| 2. | Madde 20.3(b) | İn Vitro Diagnostik Cihaz | Femobiome Screen Multiplex qPCR Kit, in vitro Nükleik Asit Testi (NAT) – patojen tespiti tabanlı bir üründür, multipleks Real-Time PCR yöntemiyle kadın ürogenital örneklerinde patojenleri, oportunistik florayı ve normal florayı tespit etmek için tasarlanmıştır. Femobiome Screen Multiplex qPCR Kit, aynı numuneyi kullanarak Kadın ürogenital hastalıkların patojenlerinin kalitatif; Mikrobiyota kompozisyonu değerlendirmesi için eşzamanlı, kapsamlı tanı sunar. |
| 3. | Madde 20.3(d) | İmalatçı (Üretici) Bilgisi | GENOMER BİYOTEKNOLOJİ ARGE SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ, Genel Merkez Dumlupınar Mahallesi, Nur Sokak No: 7/3 Posta Kodu: 41250 Kartepe/Kocaeli/TÜRKİYE Şube: TÜBİTAK MAM Teknoloji Serbest Bölgesi, Barış Mahallesi, 5002 Sokak, Yeni teknoloji binası, Blok A, No: 4A/Z09 Posta Kodu: 41400 Gebze/Kocaeli/TÜRKİYE Ticaret Sicil No: 34218 Email: info@genomer.com.tr Web:https://genomer.com.tr |
| 4. | Madde 20.3(e) | Yetkili Temsilci Bilgisi | Türkiye'de yerleşik üreticilerin, ürünlerini AB pazarında satmak için AB içinde ayrı bir yetkili temsilci atamasına gerek yoktur. Türkiye'deki adresleri yasal olarak yeterlidir. |
| 5. | Madde 20.3(f) | Lot/Parti Numarası | UL-FBS-XX |
| 6. | Madde 20.3(g) | Son Kullanma Tarihi | YYYY/AA/GG |
| 7. | Madde 20.3(c) | Katalog Numarası | M-FBS-0601v01-24 |
| 8. | Madde 20.3(n) | Tekil Cihaz Tanımlayıcısı (UDI) Atfı | 868512670MFBSMM |

Yukarıda belirtilen kullanım talimatları (IFU) kılavuzunda belirtilen prosedürler ve analitik kabul kriterleri uyarınca elde edilen sonuçlar, Femobiome Screen Multiplex qPCR Kit cihazının Genel Güvenlik ve Performans Gereklilikleri (Ek I) ile uyumunu teyit eder.

| II. KULLANIM AMACI, KAPSAM VE PRENSİP |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9. | Madde 20.4.1(c) | Kullanım Amacı ve Fonksiyonu |

Femobiome Screen Multiplex qPCR Kit, araştırma ve tanı uygulamaları için tasarlanmıştır. Femobiome Screen Multiplex qPCR Kit, in vitro Nükleik Asit Testi (NAT) – patojen tespiti tabanlı bir üründür, multipleks Real-Time PCR yöntemiyle kadın ürogenital örneklerinde patojenleri, oportunistik florayı ve normal florayı tespit etmek için tasarlanmıştır. Numune türü olarak, servikal kanaldan, postero-lateral vajinal vault ve üretradan alınan epiteliyal kazıntılar kullanılır.

Femobiome Screen Multiplex qPCR Kit, aynı numuneyi kullanarak eşzamanlı, kapsamlı tanı sunar:

- Kadınlarda ürogenital hastalıkların patojenlerinin kalitatif tespiti (Chlamydia trachomatis, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma genitalium, Cytomegalovirus, Herpes simplex virüs 1, Herpes simplex virüs 2, ürogenital mikrobiocenozda disbiyotik süreçlerin gelişimine dahil olan patojenler);

- Mikrobiyota kompozisyonu değerlendirmesi: ürogenital normoflora - laktobasiller, zorunlu anaerobik mikroorganizmalar - Gardnerella vaginalis/Prevotella bivia/Porphyromonas spp., kadın ürogenital kanalına özgü, mikoplazmalar - Mycoplasma hominis, Ureaplasma spp., Candida cinsi mantarlar."

Mikrobiyom durumu, üreme fonksiyonu üzerinde ciddi bir etkiye sahiptir ve kadının yaşam kalitesini etkiler. Oportunistik mikroflora tarafından oluşturulan hastalıklar, hem klinik belirtilerle hem de asemptomatik olarak gelişebilir. Asemptomatik hastalık süreci, genellikle doktora geç başvuruya ve ciddi komplikasyonların gelişimine yol açar. Oportunistik mikroorganizmalar nedeniyle meydana gelen hastalıklar, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar ve HIV enfeksiyonları ile enfekte olma riskini artırır. Zamanında teşhis edilmeyen, oportunistik mikroflora ile ilişkili enfeksiyonlar, kadın üreme fonksiyonunda anormalliklere, spontan düşükler, erken doğumlar, intrauterin enfeksiyon, düşük fetal doğum ağırlığı, postnatal komplikasyonlar ve pelvik organlara yönelik cerrahi müdahaleler sonrası komplikasyonlara yol açabilir. Ürogenital sistemdeki oportunistik mikroflora ile ilişkili enfeksiyonların tanısının aciliyeti söz konusudur. Rutin laboratuvar pratiğinde kullanılan tanı yöntemleri, doktorun hastanın durumunu gerektiğince değerlendirmesine ve gerekli tedaviyi reçetelendirmesine her zaman imkan vermemektedir. Modern PCR laboratuvarlarının olanakları, örneklerde çeşitli mikroorganizmaların DNA’sını aynı anda tespit ederek multipleks çalışmalar yapmayı mümkün kılmaktadır.

Femobiome Screen Multiplex qPCR Kit kullanımı için herhangi bir kontrendikasyon yoktur.

Femobiome Screen Multiplex qPCR Kit, klinik ve tanı laboratuvarlarında tıbbi kurumlar ve araştırma pratiğinde kullanılabilir.

Potansiyel kullanıcılar: Moleküler tanı yöntemlerinde yetkin personel ve klinik ve tanı laboratuvarlarında çalışanlar.

Kit, yalnızca bu kullanım talimatlarına uygun olarak uygulanmalıdır.

| II. KULLANIM AMACI, KAPSAM VE PRENSİP |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10. | Madde 20.4.1(e) | Test Prensibi - Yöntem |

Uygulanan PCR yöntemi, bir hedef DNA dizisinin amplifikasyonu temelinde çalışmaktadır. Döngüsel amplifikasyon sırasında DNA, ısıtılarak denatüre edilir. Hedefe özgü primerler, dNTP’ler ve Taq-polimeraz varlığında denatüre olmuş DNA templatelerine bağlanır. Taq-polimeraz, primerleri uzatarak, karşılık gelen DNA zincirlerinin sentezini sağlar ve hedef DNA dizisinin amplifikasyonunu gerçekleştirir.

Amplifikasyon reaksiyonunun özgüllüğünü ve hassasiyetini artırmak için, PCR-mix ve Taq-polimerazı ayıran bir parafin tabakası bulunmaktadır. Bu, hot start özelliği sayesinde düşük sıcaklıklarda PCR bileşenlerinin karışımını engeller, bu da nonspesifik bağlanmayı önler.

Real-time PCR teknolojisi, her reaksiyon döngüsünde fluoresansın ölçülmesine dayanır. PCR mixi, hedefe özgü hidrolize edici prob içeren ve florosan boya ile quencher molekülleri taşıyan prob içerir. Prob, hedef dizisine hibridize olduktan sonra aktive olur. Aktivasyon sonucu, fluoresans, hedef dizisinin amplifikasyonu ile orantılı olarak artar. Fluoresansın yoğunluğu, her reaksiyon döngüsünde bir Real-Time PCR thermal cycler veri toplama ünitesi ile ölçülür ve sağlanan yazılım ile analiz edilir.

Femobiome Screen Multiplex qPCR Kit, aşağıdaki bileşenleri içerir:

- Toplam bakteriyel yük amplifikasyonu için PCR mixleri,

- Lactobacillus spp. amplifikasyonu için PCR mixleri,

- Oportunistik flora için PCR mixleri ve

- Zorunlu patojenler DNA amplifikasyonu için PCR mixleri.

Tüplerden biri, insan genomik DNA’sının amplifikasyonu için bir PCR mixi içerir (örnek alım kontrolü (SIC)). SIC, preanalitik hataların dışlanmasını sağlar. Eğer alınan numunenin DNA  miktarı analiz için yetersizse, örnek alma prosedürünün tekrar edilmesi gereklidir. PCR mixi, PCR etkinliğini değerlendirmek için bir internal kontrol örneği (IC) içerir.

Floresan boyaların herbiri, bir diziyi tanımlamak/tespit etmek için atanmıştır. Fam, Rox ve Cy5 boya etiketleri, bu dizilerin tespiti için kullanılır. Hex boya etiketi, SIC ve IC'yi tespit etmek için kullanılır. İki veya daha fazla ayırt edilebilir boyanın kullanılması, PCR ürünlerinin aynı anda tespit edilmesine olanak tanır (Bkz. Tablo 1).

Rox boya etiketi ile belirtilmiş tüp, ek bir prob taşıyan - “Marker” içerir. Bu, strip yönünü etiketler. Program tamamlandığında, yazılım, operatör tarafından belirlenen pozisyona göre stripin gerçek pozisyonunu (“marker” pozisyonu aracılığıyla) tanımlar. Eğer uyuşmazlık varsa, yazılım varsayılan olarak tüplerin yeniden düzenlenmesini önerir. Operatörün onayıyla, düzenleme yapılabilir ve yeni dosyada kaydedilebilir.

Tablo 1, amplifikasyon ürünlerinin tespit kanallarını göstermektedir.

| Tüp № | Fam | Hex | Rox | Cy5 | Buffer Rengi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Total bacterial load (TBL)1 | IC | - | - | Mavi |
| 2 | Lactobacillus spp. | IC | - | - | Renksiz |
| 3 | Gardnerella vaginalis/ Prevotella bivia/ Porphyromonas spp | IC | - | - |  |
| 4 | Ureaplasma (urealyticum + parvum) | IC | - | - |  |
| 5 | Candida spp. | SIC | Marker | - |  |
| 6 | Mycoplasma hominis | IC | Mycoplasma genitalium | - |  |
| 7 | Trichomonas vaginalis | IC | Neisseria gonorrhoeae | Chlamydia trachomatis |  |
| 8 | Herpes simplex virus 2 | IC | Cytomegalovirus | Herpes simplex virus 1 |  |

Tablo 1: Amplifikasyon ürünlerinin deteksiyon kanalları

Çalışma tamamlandıktan sonra, thermal cycler yazılımı toplam bakteriyel DNA, Lactobacillus spp.'ye özgü cins düzeyindeki DNA ve oportunistik patojenlere (veya flora) ait cins/tür düzeyindeki DNA için göreceli kantitatif analiz gerçekleştirir. Elde edilen değer (hedef DNA kopya konsantrasyonunun ondalık logaritması (log)), biyomateryal örneğindeki mikroorganizmaların mutlak miktarını yansıtmaz. Bu değer, mikroorganizmaların sayısının karşılaştırılması için yardımcı bir parametre olarak kullanılır.

Konsantrasyonun ondalık logaritması (log) (1,0 ml DNA preparatında hedef DNA kopya sayısı), eşik döngü karşılaştırma yöntemi olarak da bilinen ΔΔCt yöntemi kullanılarak belirlenir. ΔΔCt yönteminin avantajı, kalibrasyon eğrisi oluşturma gereksinimi olmadan, suboptimal PCR verimliliği koşullarında bile hedef DNA sayısı oranının daha doğru belirlenmesine olanak sağlamasıdır (Shefe J. H. Quantitative real-time RT-PCR data analysis: current concepts and the novel "gene expression's Ct difference" formula [Text] / J. H. Shefe, K. E. Lehmann, I. R. Buschmann, T. Unger, H. Funke-Kaiser // J. Mol. Med. - 2006. - Vol. 84. - P. 901–910 [DOI 10.1007/s00109-006-0097 -6]).

Hesaplama, eşik döngü (Ct) değerlerini ve amplifikasyon verimliliğini dikkate alır. Eşik döngü, amplifikasyon döngü sayısına bağlı olarak ürün birikim grafiğinin apsisinde bulunan bir noktadır. Eşik döngüyü belirlemek için Crossing point yöntemi kullanılır; bu yöntem, ikinci türevin maksimumunun (Cp) belirlenmesine dayanır (Rebrikov et al., 2014). PCR verimliliği, bir amplifikasyon döngüsünde DNA parça sayısının kaç kat artacağını gösteren bir değerdir.

Hesaplama aşağıdaki formüle göre gerçekleştirilir:

𝐿𝑜𝑔(𝑁𝑂a) = 𝐿𝑜𝑔(𝐸) × (𝐶𝑝 − 𝐶𝑝a), (1)

Burada, N0a, test örneğinin 1,0 ml DNA preparatındaki başlangıçtaki hedef DNA kopya sayısını ifade eder.

- E, PCR verimliliğidir.

- Cp, tek bir DNA molekülü içeren bir örnek için eşik döngüdür.

- Cpa, analiz edilen örnek için eşik döngüdür.

E ve Cp değerleri sabittir ve yaklaşık olarak sırasıyla 2 ve 45 olarak kabul edilir. PCR verimliliğinin maksimum değeri olan 2 ve test örneğinde tespit edilebilir DNA'nın varlığı durumunda, hedef amplikon miktarı 3, 4 amplifikasyon döngüsünde 10 kat (1 Log) artar. Bu parametrelerin kesin değeri, her bir primer ve prob seti için ilgili hedefin kopya sayısı dikkate alınarak, tespit cihazı yazılımında belirtilmiştir (kullanım talimatlarının Ek A bölümüne bakınız).

Elde edilen değerlere dayanarak, bir mikroorganizmanın temsili diğer mikroorganizmalara ve toplam bakteriyel yüke kıyasla karşılaştırılabilir ve mikrobiyota kompozisyonu hakkında bir çıkarım yapılabilir. 1 Log farkı, konsantrasyonda 10 kat farkı; 2 Log farkı, 100 kat farkı ifade eder ve bu şekilde devam eder.

| II. KULLANIM AMACI, KAPSAM VE PRENSİP |  |  |
| --- | --- | --- |
| 11. | Madde 20.3(k) | Test Sayısı - İçerik |

Femobiome Screen Multiplex qPCR Kit, Tablo 2'de gösterilmektedir.

| Reaktif | Tanım/Görünüş | Toplam Hacim | Miktar |
| --- | --- | --- | --- |
| Parafin kaplı PCR- mix | Beyaz mumsu fraksiyon altında berrak, renksiz veya mavi sıvı | 3840 μL (her tüpte 20 μL) | 24 8-strip tüp |
| Taq-polimeraz MAX solüsyonu | Şeffaf, renksiz sıvı | 2000 μL (her tüpte 500 μL) | 4 tüp |
| Mineral Yağ | Şeffaf, renksiz, viskoz, yağlı sıvı | 4.0 mL (her tüpte 1.0 mL) | 4 tüp |
| Pozitif Kontrol | Şeffaf, renksiz sıvı | 160 μL | 1 tüp |
| Strip Kapakları | 24 8-kapak |  |  |

Tablo 2: Femobiome Screen Multiplex qPCR Kit içeriği

Tüm bileşenler kullanıma hazırdır ve işlem için ek bir hazırlık gerektirmez.

Femobiome Screen Multiplex qPCR Kit, pozitif ve negatif kontroller dahil olmak üzere 24 test çalışmak için kullanılır.

YARDIMCI REAKTİFLER VE EKİPMANLAR

Örnek Toplama

− Örnek toplama çubukları: plastik veya alüminyum içermeyen tel saplı; Dacron, rayon veya kalsiyum alginat uçlu toplama çubukları kullanılmalıdır.

− Steril tüpler içinde taşıma ortamı: örneğin taşınması için “GENOMER” tarafından üretilen GENOMER STOR-F Transport Medium veya eşdeğeri.

DNA Ekstraksiyonu ve PCR

Ön amplifikasyon-örnek ve kontrol hazırlama alanı:

˗ Biyolojik güvenlik kabini sınıf II;

˗ Vortex;

˗ Buzdolabı;

˗ Serum fizyoloji %0.9 NaCl (Steril);

˗ Nükleik asit ekstraksiyon kiti (“GENOMER” tarafından üretilen PREP-NA PLUS DNA/RNA Extraction Kit önerilmektedir);

˗ Yüksek hızlı santrifüj (RCF(g) en az 16000);

˗ Termostat (sıcaklık aralığı 50-98°C);

˗ 1.5 mL tüpler için tüp rack;

˗ 1.5 mL tüpler;

˗ Tek kanallı pipetler (20-1000 μL hacim aralığını kapsayan);

˗ RNaz ve DNaz içermeyen filtreli pipet uçları (hacim 200 μL, 1000 μL);

˗ Kullanılmış pipet uçları, tüpler ve diğer sarf malzemeleri için kap;

˗ Pudrasız cerrahi eldivenler;

˗ Dezenfektan çözeltisi.

Ön amplifikasyon-reaktif hazırlama alanı:

˗ UV PCR kabini;

˗ Vortex;

˗ Buzdolabı;

˗ 8*0.2 mL PCR tüp racki;

˗ Tek kanallı pipetler (0.5-1000 μL hacim aralığını kapsayan);

˗ RNaz ve DNaz içermeyen filtreli pipet uçları (hacim 20 μL, 50 μL, 200 μL, 1000 μL);

˗ Kullanılmış pipet uçları, tüpler ve diğer sarf malzemeleri için kap;

˗ Pudrasız cerrahi eldivenler;

˗ Dezenfektan çözeltisi.

Post-Amplifikasyon

– Amplifikasyon deteksiyon alanı

˗ Real Time PCR Thermal Cycler.

Yazılım:

G-Quant Real Time PCR ThermoCylers için GenoExpert yazılımı, https://genomer.com.tr/ adresinden indirilebilir.

| III. GÜVENLİK VE ÖNLEMLER |  |  |
| --- | --- | --- |
| 12. | Madde 20.4.1(n) | Uyarılar ve Önlemler |
| 13. | Madde 20.4.1(p) | Biyolojik Tehlike Uyarısı |
| 14. | Madde 20.4.1(o) | Tehlikeli Kimyasal Maddeler |
| 15. | Madde 20.1(f) | Kullanım Kısıtlaması |

Numuneler, reaktifler ve analizde kullanılan malzemeler, enfektif ajanların bulaş potansiyeli taşıyor olacağı şekilde işlenmeli ve atılmalıdır. Alınan numuneler, sadece bu test için kullanılmalıdır. Örnekler laminar flow kabini altında işlenmelidir. Farklı numuneler içeren tüpler aynı anda asla açılmamalıdır. Numuneleri çalışmak için kullanılan pipetler sadece bu amaç için kullanılmalıdır. Pipetler, pozitif dispansiyon tipinde olmalı ya da aerosol filtre uçları ile kullanılmalıdır. Kullanılan uçlar steril olmalı, DNaz, RNaz, DNA ve RNA'dan arındırılmış olmalıdır . Reaktifler, laminar flow kabini altında işlenmelidir. Amplifikasyon için gereken reaktifler, yalnızca bir kullanımlık olacak şekilde hazırlanmalıdır. Reaktifleri çalışmak için kullanılan pipetler sadece bu amaç için kullanılmalıdır. Pipetler, pozitif dispansiyon tipinde olmalı ya da aerosol filtre uçları ile kullanılmalıdır. Kullanılan uçlar steril olmalı, DNaz, RNaz, DNA ve RNA'dan arındırılmış olmalıdır. Numuneler, reaktifler ve testin yapılmasında kullanılan malzemelerle doğrudan temastan kaçınılmalıdır. Pudrasız cerrahi eldiven giyilmelidir. Dökülmeleri veya aerosol oluşmasını önleyiniz. Numunelere maruz kalan her türlü malzeme, yerel biyolojik atık yönetmeliklerine uygun olarak işlenmelidir.

Moleküler biyoloji prosedürleri, örneklerdeki nükleik asitlerin degredasyonu veya amplifikasyon ürünleriyle örneklerin kontaminasyonu nedeniyle yanlış sonuçlar riski oluşturmamak için nitelikli personel çalışmasını gerektirir. Tüm oligonükleotid bileşenleri, dahili kalite kontrol protokolüne göre yapay sentez teknolojisi ile üretilmiştir ve kan veya kan işleme ürünleri içermez. Pozitif kontrol, yapay DNA sentez teknolojisi ile üretilmiştir. Pozitif kontrol, enfeksiyöz ajanların parçalarını içermez.

Tüm sıvı çözeltiler tek kullanımlık olarak tasarlanmıştır ve amplifikasyon reaksiyonlarında bir kereden fazla kullanılmamalıdır. Plastik tüpler fitalat içermez. Kitin bileşenlerinden kaynaklanan gaz/buhar/sıvı püskürtme solunmamalıdır. Kitin bileşenleri yenilmemeli/içilmemelidir. Göz ile temastan kaçınılmalıdır. Yalnızca kitte sağlanan ve üretici tarafından önerilen reaktifler kullanılmalıdır. Farklı partilerden gelen reaktifler karıştırılmamalıdır. Üçüncü taraf üreticilerin kitlerinden gelen reaktifler kullanılmamalıdır. Tüm laboratuvar ekipmanları, pipetler, tüp rafları, laboratuvar cam eşyaları, laboratuvar önlükleri, bone şapkalar vb. ile birlikte reaktifler kesinlikle sabit bir şekilde tutulmalıdır. Bunların bir odadan diğerine taşınmasına izin verilmemelidir. Amplifikasyon reaksiyonlarının preparasyonu/ekstraksiyonu ve ampifikasyon/deteksiyon ürünlerinin hazırlanması için ayrı alanlar oluşturulmalıdır. Hiçbir zaman bir amplifikasyon ürününü, amplifikasyon reaksiyonlarının preparasyonu/ekstraksiyonu için tasarlanmış alana sokulmamalıdır. Amplifikasyon reaksiyonlarının preparasyonu/ekstraksiyonu ve amplifikasyon/deteksiyon ürünlerinin hazırlanma basamaklarında, her alan için özel olarak kullanılan laboratuvar önlükleri, eldivenler ve araçlar giyilmelidir. Hiçbir zaman amplifikasyon/deteksiyon ürünlerinin hazırlanması için tasarlanmış alandan, ampifikasyon reaksiyonlarının preparasyonu/ekstraksiyonu için tasarlanmış alana laboratuvar önlüklerini, eldivenlerini ve araçlarını taşımayın. Amplifikasyon ürünleri, çevreye yayılmasını mümkün olduğunca azaltacak şekilde hazırlanmalı, kontaminasyon olasılığı engellenmelidir. Amplifikasyon ürünlerini çalışmak için kullanılan pipetler sadece bu amaç için kullanılmalıdır.

Acil Durum Eylemleri

Soluma: Kitte bulunan PCR-mixinin solunması olası değildir, ancak dikkatli olunmalıdır.

Göz Teması: Kitin herhangi bir bileşeni göze temas ederse, gözleri nazikçe içme suyu altında 15 dakika veya daha uzun süre yıkanmalıdır ve göz kapaklarının açık tutulmalıdır. Ağrı veya tahriş oluşursa, tıbbi yardım alınmalıdır.

Cilt Teması: Kitin herhangi bir bileşeni ciltle temas eder ve rahatsızlık oluşturursa, kirli giysileri çıkarılmalıdır. Etkilenen bölgeyi bol miktarda sabun ve su ile yıkanmalıdır. Ağrı veya tahriş oluşursa, tıbbi yardım alınmalıdır.

Yutma: Kitin herhangi bir bileşeni yutulursa, ağız su ile çalkalanmalıdır. Tahriş veya rahatsızlık oluşursa, tıbbi yardım alınmalıdır.

| III. GÜVENLİK VE ÖNLEMLER |  |  |
| --- | --- | --- |
| 16. | Madde 20.4.1(j) | Özel Saklama Koşulları |

Son kullanma tarihi – Üretim tarihinden itibaren 12 ay.

Femobiome Screen Multiplex qPCR Kit, tüm bileşenleri depolama süresi boyunca 2°C ile 8°C arasındaki sıcaklıklarda saklanmalıdır. PCR mixi, depolama süresi boyunca 2°C ile 8°C arasında ve ışık almayan bir ortamda saklanmalıdır. Aşırı sıcaklık ve ışık, ürün performansını olumsuz etkileyebilir

Kiti, tüm kapalı taşıma araçlarıyla 2°C ile 8°C arasındaki sıcaklıklarda taşıyabilirsiniz.
Kit kullanıma açıldıktan sonra, kiti bileşenleri aşağıdaki koşullarda saklanmalıdır:

- Kitin bileşenleri, depolama süresi boyunca 2°C ile 8°C arasında saklanmalıdır (kitin üretim tarihinden itibaren 12 ay);

- PCR mixi ve amplifikasyon için parafinle kaplanmış PCR-mixi, depolama süresi boyunca 2°C ile 8°C arasında ve ışık almayan bir ortamda saklanmalıdır (kitin üretim tarihinden itibaren 12 ay);

Son kullanım tarihi geçmiş Femobiome Screen Multiplex qPCR Kit kullanılmamalıdır.
Doğru ve güvenilir sonuçlar elde etmek için verilen talimatlara kesinlikle uyulması tavsiye edilir.

Femobiome Screen Multiplex qPCR Kiti belirtilen teknik gereksinimlere uygunluğu, üretici tarafından önerilen depolama, taşıma ve işlem koşullarına uyulmasına bağlıdır.

| IV. TEST PROSEDÜRÜ VE KALİTE KONTROL |  |  |
| --- | --- | --- |
| 17. | Madde 20.4.1(d) | Örnek (Numune) Tipi |

Femobiome Screen Multiplex qPCR Kit, profesyonel hekim görüşüyle istenmiş, servikal kanal, postero-lateral vajinal vault ve üretra gibi epitel fırçalarından (veya sürüntülerinden) çıkarılan DNA'yı tespit etmek için tasarlanmıştır.

Örnekleme /Numune alımı

Örnekleme, steril bir sürüntü (veya fırça) ile yapılır. Örnek daha sonra, 300 μL serum fizyoloji çözeltisi içeren 1.5 mL plastik tüplere veya taşıma ortamı içeren tüplere (taşıma örneği için " GENOMER" marka GENOMER STOR-F Transport Medium veya eşdeğer bir taşıma ortamına aktarılır.

Genel gereksinimler

Sonuçları başarıyla ve güvenilir bir şekilde yorumlayabilmek/değerlendirebilmek için numunenin yüksek kalitede olması ve uygun saklama, taşıma ve çalışma koşulları gereklidir. Numune alımı, enfeksiyonun lokalizasyonu bölgesinden yapılmalıdır.

Malzeme
Numune alım yerini (üretra, serviks veya vajina duvarı) belirlemek için profesyonel yetkinlik gereklidir. Karar, hastanın şikayetlerine ve klinik bulgularına dayanarak, sorumlu hekim tarafından verilmelidir.

Kadınlar, numune alım işleminden önce hijyen prosedürleri veya vajinal yıkama yapmamalıdır.
Sonuçları yeterli ve güvenilir bir şekilde değerlendirebilmek için, numune mümkün olan en fazla sayıda epitel hücresi içermeli ve minimum miktarda mukus ve kan bulunmalıdır. Uygun ve gerekli koşullar sağlanmadan alınmış numune, şüpheli sonuçlara yol açabilir ve numune toplama işlemi tekrarlanması gerekebilir.

Vajinal numune alımının özellikleri:

Numune, fiziksel muayeneden önce alınmalıdır. Prosedürden önce spekulum, ılık steril tuzlu solüsyonla temizlenebilir. Spekulum tedavisi için antiseptikler kullanılmamalıdır. Örnek, vajinanın lateral veya posterolateral duvarından alınmalıdır.

Himen yapısı olan genç kadınlardan, örnek vajina girişinden alınmalı veya özel durumlarda posterior vajinal duvardan himen halkaları aracılığıyla alınmalıdır.

Servikal Örnek Alımının Özellikleri:

Numune almadan önce mukus, bir swap ile uzaklaştırılmalı ve serviks steril serum fizyoloji solüsyonü ile temizlenmelidir.

Örnek alma swabı, servikse 0.5-1.5 cm derinliğe kadar yerleştirilmelidir.

Swab çıkarılırken vajinal duvar ile temas edilmemelidir.

Taşıma ortamı içeren tüplerde örnek alma sırası:

- Tüpü açın.

- Steril bir swab kullanarak ilgili biyotoptan (örn. vajina, üretra, serviks) epitelyal hücreleri kazıyın.

- Swabı taşıma ortamı içeren tüpe yerleştirin ve iyice çalkalayın. Solüsyonun sıçramasını önleyin.

- Swabı solüsyondan çıkarın, tüpün kenarına bastırarak kalan sıvıyı sıkın ve swabı atın. Örnek alımını tekrarlamak veya başka bir biyotoptan örnek almak gerekiyorsa yeni bir swab kullanın.

- Tüpü sıkıca kapatın ve işaretleyin.

Örneklerin Taşınması ve Saklanması

DİKKAT! Numune alımından analiz anına kadar geçen toplam süre 24 saati aşmamalıdır.

Numuneler, analizden önce 24 saatten fazla olmamak kaydıyla, 2°C ile 8°C arasındaki sıcaklıklarda serum fizyolojide taşınabilir ve saklanabilir.

Numunelerin laboratuvara aynı gün içinde ulaştırılamadığı durumlarda, tek seferlik dondurma işlemi uygulanabilir.

Dondurulmuş materyal, -18°C ile  -22°C arasındaki sıcaklıklarda bir aya kadar saklanabilir.

NOT: Örnek alım ve işleme prosedürlerine, ayrıca örneklerin saklanması ve taşınmasına ilişkin detaylı bilgilere PREP-NA PLUS DNA/RNA Extraction Kit kullanım kılavuzlarında yer verilmektedir.

PCR İnhibitörlerinin Varlığı ve Etkileri

PCR inhibitörlerinin varlığı, yanlış negatif sonuçlara neden olabilir.

Müdahale edebilecek maddeler şunları içerir (ancak bunlarla sınırlı değildir):

- Servikal numunelerde mukus varlığı: Mukus, PCR'i inhibe edebilir ve yanlış negatif sonuçlara yol açabilir. Servikal sekresyonları gidermek için sünger veya büyük bir sürüntü çubuğu kullanılması önerilir.

- Hemoglobin içeren kan izleri: Testin performansını etkileyebilir.

- Heparin: PCR için güçlü bir inhibitör olduğu gösterilmiştir.

- İlaçların olası inhibe edici etkileri hakkında veri bulunmamaktadır.

| IV. TEST PROSEDÜRÜ VE KALİTE KONTROL |  |  |
| --- | --- | --- |
| 18. | Madde 20.3(j) | Kullanım Talimatları |
| 19. | Madde 20.4.1(l) | Prosedür Adımları |

Biyolojik Materyalden DNA Ekstraksiyonu

DNA ekstraksiyonu, ilgili ekstraksiyon kitinin talimatlarına göre gerçekleştirilmelidir. PREP-NA PLUS DNA/RNA Extraction Kit kullanımı önerilir.

NOT: DNA ekstraksiyon kiti, Femobiome Screen Multiplex qPCR Kiti'ne dahil değildir.

- Numune steril serum fizyoloji solüsyonu içeren bir tüpte alınmışsa, DNA ekstraksiyonu için “GENOMER” PREP-NA PLUS DNA/RNA Extraction Kit önerilir.

Femobiome Screen Multiplex qPCR Kiti ile üçüncü taraf DNA ekstraksiyon kitlerinin uyumluluğu hakkında bilgi almak için müşteri hizmetlerine danışınız.

DİKKAT! Kullanılan DNA ekstraksiyon kitinden bağımsız olarak, negatif kontrol numunesi DNA ekstraksiyonunun tüm aşamalarından geçirilmelidir. Serum fizyoloji solüsyonu, belirtilen hacimlerde negatif kontrol numunesi olarak kullanılabilir.

Test Analiz Prosedürü

DİKKAT! Reaktifler ve tüpler doğrudan güneş ışığından uzak tutulmalıdır.

DİKKAT!   Kiti kullanırken aynı kitten gelen stripleri ve strip kapaklarını kullandığınızdan emin olun. Başka kitlere ait strip kapaklarını kullanmayınız!

1. Parafinle kapatılmış PCR-mix içeren stripleri, hasta/test numuneleri, pozitif kontrol (C⁺) ve negatif kontrol (C⁻) için işaretleyin. Her bir strip, bir numunenin analizi için tasarlanmıştır.
Örnek: 2 numunenin çalışılması için:

- Her bir numune için 1'er strip,

- Negatif kontrol (C⁻) için 1 strip,

- Pozitif kontrol (C⁺) için 1 strip işaretlenmelidir. Toplam strip sayısı: 4.

2. Taq-polimeraz MAX solüsyonunu 3-5 saniye vorteksleyin, ardından 1-3 saniye santrifüjleyin.

3. Parafin tabakasının bozulmamasına dikkat ederek, her tüpe 10 μL Taq-polimeraz MAX solüsyonu ekleyin.

4. Her tüpe yaklaşık 1 damla (~20 μL) mineral yağ ekleyin. Tüpleri kapatın.

Kontaminasyonu Önlemek İçin: Stripi açın, DNA’yı ekleyin ve hemen kapatın. Sonraki DNA örneğine geçmeden önce stripin kapatıldığından emin olun. Stripleri sıkıca kapatın. Filtreli uç kullanın.

5. Her bir ilgili strip tüpüne 5 μL DNA numunesi ekleyin. “C-” ve “C+” strip tüplerine DNA eklemeyin. Parafin tabakasını bozmamaya özen gösterin.

6. Tam DNA ekstraksiyon prosedüründen geçmiş olan 5 μL C-‘yi “C-” strip tüpüne ekleyin. 5 μL C+’yi ilgili strip tüplerine ekleyin. Parafin tabakasını bozmamaya dikkat edin.

7. Tüpleri 1-3 saniye santrifüjleyin.

8. Stripleri thermal cyclera yerleştirin. Tüplerin thermoblokun merkezine konumlandırılmasına özen gösterin.

9. G-Quant Real Time PCR ThermoCylers için GenoExpert yazılımını başlatın. İlgili testi ekleyin ve numune, pozitif kontrol (C+) ve negatif kontrol (C-) sayısını ve kimliklerini belirtin. Striplerin termal ünitedeki konumlarını belirtin (bkz. 8.1.8). qPCR işlemini başlatın. Bkz. Tablo 4.

| Step | Sıcaklık, °С | Dk. | Sn. | Cycle sayısı | Optik okuyucu | Step tipi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 80 | 0 | 30 | 1 |  | Cycle |
|  | 94 | 1 | 30 |  |  |  |
| 2 | 94 | 0 | 30 | 5 |  | Cycle |
|  | 64 | 0 | 15 |  | √ |  |
| 3 | 94 | 0 | 10 | 45 |  | Cycle |
|  | 64 | 0 | 15 |  | √ |  |
| 4 | 94 | 0 | 5 | 1 |  | Cycle |
| 5 | 101 |  | … | Holding |  | Holding |
| √ - optik okuyucu 1 – 25°C'de bekletmeye izin verilir. |  |  |  |  |  |  |

Tablo 4:

Not: G-Quant Real Time PCR ThermoCylers cihazı için test, Ek A'ya uygun parametrelerle girilerek oluşturulabilir veya bu test, reaktif kit üreticisi tarafından sağlanabilir.

| IV. TEST PROSEDÜRÜ VE KALİTE KONTROL |  |  |
| --- | --- | --- |
| 20. | Madde 20.4.1(m) | Kalite Kontrol (QC) Prosedürü |

Femobiome Screen Multiplex qPCR Kit, pozitif kontrol örneği içerir. Pozitif kontrol, belirli genomların klonlanmış bir parçasıdır. Genetik mühendislik teknikleri ile üretilmiş ve otomatik DNA dizileme ile karakterize edilmiştir.

Kiti içeren PCR-mix, internal kontrol (IC) içerir. IC, PCR performansının kalitesini değerlendirmek için tasarlanmış yapay bir plazmiddir. Olası kontaminasyonu tespit etmek için negatif kontrol gereklidir.

DİKKAT! Negatif kontrol örneği, DNA ekstraksiyonunun tüm aşamalarından geçmelidir. Negatif kontrol örneği olarak, verilen talimatlarda belirtilen hacimlerde serum fizyoloji solüsyonu kullanılabilir.

Test sonuçları aşağıdaki durumlarda geçerli sayılır:

- Belirli ürün için fluoresans seviyesinin üssel büyümesi mevcutsa, bu durumda internal kontrol dikkate alınmaz.

- Belirli ürün için fluoresans seviyesinin üssel büyümesi yoksa ve internal kontrol için üssel büyüme mevcutsa sonuç geçerlidir.

Test sonuçları aşağıdaki durumlarda geçersiz sayılır:

- Belirli ürün ve internal kontrol için fluoresans seviyesinin üssel büyümesi gözlemlenmezse sonuç geçersizdir.

Eğer pozitif kontrol (C+) belirli ürünün büyüyen fluoresansını veya pozitif sonucu göstermiyorsa, tüm test çalışmasının tekrarlanması gerekir. Bu durum, inhibitörler, işlem hatası veya depolama ve taşıma koşullarının ihlali nedeniyle olabilir.

Eğer negatif kontrol (C-) belirli ürünün büyüyen fluoresansını veya pozitif sonucu gösteriyorsa, mevcut lotun tüm testleri yanlış kabul edilir. Dezenfeksiyon işlemi gereklidir.

| V. SONUÇLAR VE PERFORMANS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 21. | Madde 20.4.1(m) | Sonuçların Yorumlanması |

PCR sonuçlarının kaydı otomatik modda yapılır. Her bir hedef için örneğin tanımlayıcısı, test adı ve sonucu (her örnekteki normal flora ve oportunistik patojenlerin karşılaştırılmasına olanak tanıyan diyagram) görüntülenecektir. Patojenler için nitel bir analiz yapılacaktır.

Spesifik DNA ürünü içeren örneklerde, PCR programı pozitif sonucu tespit eder. Bu durumda, internal kontrolün amplifikasyon sonucu dikkate alınmaz. Thermal cycler cihazının tespit ettiği, özel ürün için ifade edilen büyüyen floresansı kaydeder, internal kontrolün amplifikasyon sonucu dikkate alınmaz.

Spesifik DNA ürünü içermeyen örneklerde, PCR programı özel ürünün negatif sonucunu ve internal kontrolün pozitif sonucunu tespit eder. Thermal cycler cihazının tespit ettiği, internal kontrolde ifade edilen büyüyen floresansı ve spesifik DNA ürününde floresansın yokluğunu kaydeder.

Spesifik DNA örneğinin ve internal kontrolün her ikisinde de floresans artışın görünmemesi veya negatif sonuç durumunda, amplifikasyon sonucu belirsiz kabul edilir. Bu, inhibitörler, yanlış uygulama, amplifikasyon sıcaklıklarına uyumsuzluk vb. nedenlerden kaynaklanabilir. Bu durumda, amplifikasyon, DNA ekstraksiyonu veya klinik materyalin toplanması tekrarlanmalıdır.

SIC (Örnek Alma Kontrolü) değeri 4.0'dan düşükse, numunede yetersiz miktarda insan DNA'sı olduğu anlamına gelir ve numune alma prosedürü tekrarlanmalıdır.

Negatif kontrol örneğinde sonuç pozitif olarak belirlenirse, tüm deney yanlış kabul edilmelidir. Yeniden test yapılması ve dezenfeksiyon gereklidir. Kontroller, yanlış pozitif ve yanlış negatif sonuçları dışlamak için de dikkate alınmalıdır (bu el kitabının 9. sayfasına bakınız).

| V. SONUÇLAR VE PERFORMANS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 22. | Madde 20.4.1(q) | Analitik Performans Verileri |
| 23. | Madde 20.4.1(q) | Klinik Performans Verileri |

a. Femobiome Screen Multiplex qPCR Kit analitik özgüllüğü, mevcut çevrimiçi veritabanlarıyla yapılan biyoinformatik analiz kullanılarak değerlendirilmiştir. Testte kullanılan özgül oligonükleotitler, GenBank veritabanındaki dizilerle karşılaştırılmıştır. Hiçbir dizinin spesifik olmayan bir tespit için yeterli benzerlik gösterdiği tespit edilmemiştir.

Spesifik ürün DNA'sı içeren örnekler, spesifik ürün (spesifik ürün genomunun bir fragmanı) için pozitif olarak kaydedilmelidir. Spesifik ürün DNA'sı içermeyen örnekler ise, spesifik ürün için negatif ve iç kontrol için pozitif olarak kaydedilmelidir.

Kiti ile tespit edilen mikroorganizmaların listesi Tablo 5'te sunulmaktadır.

| № | Deteksiyon Kanalları |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fam | Hex | Rox | Cy5 |
| 1 | Total bacterial load (TBL) | IC | - | - |
| 2 | Lactobacillus spp. | IC | - | - |
| 3 | Gardnerella vaginalis/ Prevotella bivia/ Porphyromonas spp. | IC | - | - |
| 4 | Ureaplasma (urealyticum + parvum) | IC | - | - |
| 5 | Candida spp. | SIC | Marker | - |
| 6 | Mycoplasma hominis | IC | Mycoplasma genitalium | - |
| 7 | Trichomonas vaginalis | IC | Neisseria gonorrhoeae | Chlamydia trachomatis |
| 8 | Herpes simplex virus 2 | IC | Cytomegalovirus | Herpes simplex virus 1 |

Tablo 5: Femobiome Screen Multiplex qPCR Kit tarafından tanımlanan mikroorganizmaların listesi.

b. Analitik hassasiyetin belirlenmesinde, Femobiome Screen Multiplex qPCR Kit, saflaştırılmış patojen DNA'sının 5 veya daha fazla kopyasını her qPCR reaksiyonunda yeniden üretilebilir bir şekilde tespit etme yeteneğini göstermiştir. Patojenlerin kopya sayısı, Poisson analizi ile belirlenmiştir.

Femobiome Screen Multiplex qPCR Kit, her qPCR reaksiyonunda bir CFU'yu (koloni oluşturma birimi) tespit edebilmektedir. Bu analitik hassasiyet, patojen enfekte kültürlerinin kültür taşıma ortamında seri seyreltilmesi ile değerlendirilmiştir. Her seyreltilen örnek, standart Kit prosedürü ile işlenip test edilmiştir. Her bir çoğaltma reaksiyonunda 1 CFU içeren örnekler güçlü pozitif sinyal vermiştir.

Analitik hassasiyet, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Cytomegalovirüs, Herpes simpleks virüs 1 ve Herpes simpleks virüs 2 hariç, 10.000 kopya/mL'yi geçmemektedir. Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Cytomegalovirüs, Herpes simpleks virüs 1 ve Herpes simpleks virüs 2 için analitik hassasiyet 2.000 kopya/mL'ye kadar düşmektedir.

c. Numune Alma Kontrolü, İnsan genomik DNA'sı içeren biyolojik örneklerin amplifikasyonu sırasında, gerçek zamanlı PCR cihazı, ilgili tüpte fluoresans seviyesinin üssel büyümesini kaydetmelidir.

İnsan genomik DNA'sı içermeyen biyolojik örneklerin amplifikasyonu sırasında, Real Time PCR cihazı, ilgili tüpte fluoresans seviyesinin üssel büyümesinin olmadığını kaydetmelidir.

d. Tanısal Özellikler

|  | Tanısal Duyarlılık (CI 95%) | Tanısal Özgüllük (CI 95%) |
| --- | --- | --- |
| Normoflora – Lactobacillus spp. | 99.71% (98.41 - 99.99%) | 97.73% (87.98 - 99.94%) |
| Gardnerella vaginalis/ Prevotella bivia /Porphyromonas spp. | 100.00% (98.37 - 100.00%) | 99.40% (96.73 - 99.98%) |
| Mycoplasma hominis | 98.61% (92.50 - 99.96%) | 100.00% (98.86 - 100.00%) |
| Mycoplasma genitalium | 100.00% (88.06 - 100.00%) | 100.00% (98.99 - 100.00) |
| Ureaplasma (urealyticum + parvum) | 100.00% (96.92 - 100.00%) | 100.00% (98.67 - 100.00%) |
| Candida spp. | 100.00% (97.47 - 100.00%) | 98.80% (96.52 - 99.75%) |
| Trichomonas vaginalis | 100.00% (88.78 - 100.00%) | 99.72% (98.47 - 99.99%) |
| Neisseria gonorrhoeae | 100.00% (88.78 - 100.00%) | 100.00% (98.99 - 100.00%) |
| Chlamydia trachomatis | 100.00% (90.00 - 100.00%) | 100.00% (98.97 - 100.00%) |
| Herpes simplex virus 1 | 96.30% (81.03 - 99.91%) | 100.00% (99.00 - 100.00%) |
| Сytomegalovirus | 100.00% (87.66 - 100.00%) | 100.00% (98.99 - 100.00%) |
| Herpes simplex virus 2 | 100.00% (86.77 - 100.00%) | 100.00% (99.00 - 100.00%) |

NOT - Belirtilen spesifikasyonlar, DNA ekstraksiyonu PREP-NA PLUS DNA/RNA Ekstraksiyon Kiti ile yapıldığında garanti edilir.

| V. SONUÇLAR VE PERFORMANS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 24. | Madde 20.4.1(m) | Tekrarlama Gerekliliği |

|  | Sonuç | Olası Neden | Çözüm |
| --- | --- | --- | --- |
| C+ | - | İşlem hatası, PCR inhibisyonu, Depolama ve taşıma koşullarına uyumsuzluk | Tüm testi tekrarlayın Mevcut lotu imha edin |
| C- | + | Kontaminasyon | Mevcut lotu imha edin Dezenfeksiyon işlemlerini gerçekleştir |
| IC | Invalid | PCR inhibisyonu | Tüm testi tekrarlayın Numune tekrarı |

| VI. EK BİLGİLER |  |  |
| --- | --- | --- |
| 25. | Madde 20.4.1(t) | Kullanılmış Malzemelerin İmhası |

Ampifikasyon ürünleri, çevreye yayılmasını mümkün olduğunca azaltacak şekilde hazırlanmalı, kontaminasyon olasılığı engellenmelidir. Amplifikasyon ürünlerini çalışmak için kullanılan pipetler sadece bu amaç için kullanılmalıdır. PCR atıkları kapalı bir şekilde temizlenmelidir. Atık malzemeler (tüpler, uçlar) dezenfektan solüsyonu içeren özel kapalı bir konteynerde çıkarılmalıdır. Çalışma yüzeyleri, ayrıca NA ekstraksiyonu ve PCR işlemlerinin yapıldığı odalar, işleme başlamadan önce ve sonra 30 dakika boyunca bakterisit ışınlayıcılar ile ışınlanmalıdır.

Amplifikasyon sonrası tüpler açılmamalıdır. Atık malzemeler, yerel ve ulusal standartlara uygun olarak imha edilmelidir. Laboratuvardaki tüm yüzeyler (çalışma masaları, tüp rafları, ekipmanlar vb.) her gün dezenfektan solüsyonu ile temizlenmelidir.

| VI. EK BİLGİLER |  |  |
| --- | --- | --- |
| 26. | Madde 20.4.1(x) | Kullanım Kılavuzu Revizyon Tarihi |

| VI. EK BİLGİLER |  |  |
| --- | --- | --- |
| 27. | Madde 20.4.1(v) | Uyumluluk Standartları |

ISO 15223-1, ISO 18113 İlgili standartlara referans

| VI. EK BİLGİLER |  |  |
| --- | --- | --- |
| 28. | Madde 20.4.1(r) | Kullanmadan Önce Kontrol Edilmesi Gerekenler |

Kiti Aşağıdaki Durumlarda Kullanmayın:

- Taşıma ve saklama koşulları ihlal edildiğinde;

- Reaktiflerin görünümü kit spesifikasyonlarına uymadığında;

- Kit bileşenlerinin ambalajı zarar gördüğünde;

- Belirtilen son kullanma tarihi geçtiğinde.

Mevcut kılavuzda listelenen talimatlara uyulduğunda, kitin rutin kullanımından kaynaklanan önemli bir sağlık etkisi beklenmemektedir.

| VI. EK BİLGİLER |  |
| --- | --- |
| 29. | Teknik Destek İletişim Bilgileri |

Teknik destek için lütfen özel teknik destek ekibimizle şu e-posta adresinden iletişime geçin: support@genomer.com.tr

Telefon No: +90 0530 462 2637

VII. SEMBOLLER/PİKTOGRAMLAR

|  | In vitro tanı amaçlı tıbbi cihaz |  | Üretim tarihi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sıcaklık sınırı |  | Kullanım talimatlarına başvurun |
|  | <n> test için yeterli miktarda içerir |  | Katalog numarası |
|  | Son kullanım tarihi |  | Üretici |
|  | Lot no |  | Güneş ışığından uzak tutun |
|  | Versiyon |  | Pozitif kontrol |
|  | Dikkat |  | Tekrar kullanmayın |

# REVİZYON TAKİBİ

| Revizyon No | Rev. Tarihi | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| 00 | 14.11.2025 | İlk Yayın |

# DOKÜMAN ONAYI

| Hazırlayan | Onaylayan |
| --- | --- |
| Kalite Yönetim Temsilcisi | Genel Müdür |
| Elife ÖZDEMİR | Oktay ÖZTÜRK |