ÜRÜN ADI:

HPV 16/18 Genotyping qPCR Kit

KULLANIM AMACI:

HPV 16/18 Genotyping qPCR Kit, in vitro bir Nükleik Asit Testi (NAT) olup patojen tespiti temelli bir üründür. HPV 16/18 Genotyping qPCR Kit; insan biyolojik örneklerinde (üretra, servikal kanal ve serviksten alınan epitel hücre kazıntıları), en yüksek onkojenik potansiyele sahip ve persistan (kalıcı) olan iki yüksek riskli Human Papilloma virüsü tipinin (HPV 16 ve HPV 18), multipleks Real-Time PCR yöntemi ile tespiti ve tiplendirilmesi amacıyla tasarlanmıştır.

Merkez Ofis: Dumlupınar Mahallesi, Nur Cad. No: 7/3 Posta Kodu: 41250 Kartepe/Kocaeli/TÜRKİYE

Şube: Barış SB Mahallesi, 5002 Sokak, Yeni Teknoloji Binası, Blok A, No: 4A/ Z09  TÜBİTAK MAM Teknoloji Serbest Bölgesi, Posta Kodu: 41400

Gebze/Kocaeli/TÜRKİYE

Ticaret Sicil Numarası: 34218

Email: info@genomer.com.tr

https://genomer.com.tr

Amaç

Bu belge, HPV 16/18 Genotyping qPCR Kit In Vitro Diagnostik (IVD) tıbbi cihazının kullanım Talimatları'nı (Instructions for Use - IFU) içermektedir.

Avrupa Birliği'nin 2017/746 sayılı In Vitro Diagnostik Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği (IVDR), cihazın tüm yaşam döngüsü boyunca hastalar ve kullanıcılar için yüksek düzeyde sağlık ve güvenlik koruması sağlamayı amaçlamaktadır.

Bu Kullanım Talimatları (IFU), IVDR yönetmeliğin Ek I: Genel Güvenlik ve Performans Gereklilikleri bölümünde yer alan, özellikle de Bölüm III: Etiketleme ve Kullanım Talimatları (Madde 20) altındaki tüm yükümlülükleri eksiksiz olarak yerine getirmek amacı ile oluşturulmuştur.

Temel amaç cihazının tasarlanan amaç doğrultusunda, güvenli, doğru ve etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamaktır. Bu talimatlar, cihazın performansı, sınırlamaları, olası riskleri ve uygun numune yönetimi de dahil olmak üzere, laboratuvar profesyonelleri için gerekli olan tüm teknik ve yasal bilgileri kapsamaktadır.

Yasal Uyum ve Şeffaflık

Bu kılavuz, yalnızca ulusal ve uluslararası standartlara (özellikle IVDR, EN ISO 15223-1 ve EN ISO 18113) uygun piktogramlar ve simgeler kullanmakla kalmaz, aynı zamanda cihazın tüm yasal tanımlayıcı bilgilerini (UDI, Üretici) şeffaf bir şekilde sunar.

Uyarı: Cihazı kullanmadan önce, güvenli ve doğru sonuçlar elde etmek amacıyla bu talimatların tamamının okunması, anlaşılması ve titizlikle uygulanması zorunludur. Talimatlara uyulmaması, hatalı sonuçlara, potansiyel tehlikelere veya CE işaretinin geçersiz hale gelmesine neden olabilir.

| I. TANIMLAYICI BİLGİLER |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cihaz Adı, Ticari Adı ve Modeli | Madde 20.3(a), 20.4.1(b) | HPV 16/18 Genotyping qPCR Kit |
| 2. | İn Vitro Tanı Cihazı | Madde 20.3(b) | HPV 16/18 Genotyping qPCR Kit, in vitro bir Nükleik Asit Testi (NAT) olup patojen tespiti temelli bir üründür. HPV 16/18 Genotyping qPCR Kit; insan biyolojik örneklerinde (üretra, servikal kanal ve serviksten alınan epitel hücre kazıntıları), en yüksek onkojenik potansiyele sahip ve persistan (kalıcı) olan iki yüksek riskli Human Papilloma virüsü tipinin (HPV 16 ve HPV 18), multipleks Real-Time PCR yöntemi ile tespiti ve tiplendirilmesi amacıyla tasarlanmıştır. |
| 3. | Üretici Bilgileri | Madde 20.3(d) | GENOMER BİYOTEKNOLOJİ ARGE SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ, Merkez Ofis: Dumlupınar Mahallesi, Nur Cad. No: 7/3 Posta Kodu: 41250 Kartepe/Kocaeli/TÜRKİYE Şube: Barış SB Mahallesi, 5002 Sokak, Yeni Teknoloji Binası, Blok A, No: 4A/ Z09 TÜBİTAK MAM Teknoloji Serbest Bölgesi, Posta Kodu: 41400 Gebze/Kocaeli/TÜRKİYE Ticaret Sicil Numarası: 34218 Email: info@genomer.com.tr Web:https://genomer.com.tr |
| 4. | Yetkili Temsilci Bilgileri | Madde 20.3(e) | Yalnızca üretici AB dışında yer alıyorsa gereklidir. |
| 5. | Lot/Parti Numarası | Madde 20.3(f) | UL-HPV1618-XX |
| 6. | Son Kullanma Tarihi | Madde 20.3(g) | YYYY/AA/GG |
| 7. | Katalog Numarası | Madde 20.3(c) | P-HPV1618-0301v01-96 |
| 8. | Benzersiz Cihaz Tanımlayıcı (UDI) Referansı | Madde 20.3(n) | 868512670PHPV1618A8 |

Yukarıda belirtilen Kullanım Talimatları (IFU) kılavuzunda belirtilen prosedürler ve analitik kabul kriterlerine uygun olarak elde edilen sonuçlar, HPV 16/18 Genotyping qPCR Kit cihazının Genel Güvenlik ve Performans Gereklilikleri'ne (Ek I) uygunluğunu teyit etmektedir.

| II. KULLANIM AMACI, KAPSAM VE PRENSİP |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9. | Madde 20.4.1(c) | Kullanım Amacı ve Fonksiyonu |

HPV 16/18 Genotyping qPCR Kit, in vitro bir Nükleik Asit Testi (NAT) olup patojen tespiti temelli bir üründür. HPV 16/18 Genotyping qPCR Kit; insan biyolojik örneklerinde (üretra, servikal kanal ve serviksten alınan epitel hücre kazıntıları), en yüksek onkojenik potansiyele sahip ve persistan (kalıcı) olan iki yüksek riskli Human Papilloma Virüsü tipinin (HPV 16 ve HPV 18), multipleks Real-Time PCR yöntemi ile tespiti ve tiplendirilmesi amacıyla tasarlanmıştır.

Kitin uygulanabilirliği, popülasyon ve demografik unsurlara bağlı değildir. HPV 16/18 Genotyping qPCR Kit kullanımı için bilinen bir kontrendikasyon bulunmamaktadır.

HPV 16/18 Genotyping qPCR Kit, tıbbi kurumların klinik ve tanı laboratuvarlarında ve araştırma uygulamalarında kullanılabilir.

Potansiyel kullanıcılar: Moleküler tanı yöntemleri konusunda yetkin olan ve klinik tanı laboratuvarlarında görev yapan personeldir.

Kitin, yalnızca bu kullanım talimatlarında belirtildiği şekilde uygulanması gerekmektedir.

| II. KULLANIM AMACI, KAPSAM VE PRENSİP |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10. | Madde 20.4.1(e) | Test Prensibi - Yöntem |

Uygulanan PCR yöntemi, hedef bir DNA dizisinin amplifikasyonuna dayanmaktadır. Amplifikasyon süreci; thermal DNA denatürasyonu, primerlerin komplementer dizilerle eşleşmesi ve DNA polimeraz aracılığıyla uzama basamaklarının tekrarlanan döngülerini içerir.

Amplifikasyon reaksiyonunun özgüllüğünü ve duyarlılığını artırmak için, PCR-mix ve Taq-polimerazı ayıran bir parafin tabakası bulunur. Bu, düşük sıcaklıklarda PCR bileşenlerinin karışmasını engeller, böylece “hot-start” özelliği sayesinde nonspesifik bağlanmayı engeller.

PCR mix, her biri floresan boyalar ve quencher moleküller taşıyan hedefe özgü problar içerir. Hedef diziye bağlandıklarında problar aktive olur. Aktivasyon sonucunda floresan yüksekliği, hedef dizinin amplifikasyonuyla doğru orantılı olarak artar. Floresan yoğunluğu, reaksiyonun her döngüsünde bir Real-Time PCR termal döngü cihazı veri toplama ünitesi ile ölçülür ve sağlanan yazılım aracılığıyla analiz edilir.

PCR mixi, polimeraz zincir reaksiyonunun kalitesini değerlendirmek üzere tasarlanmış bir internal kontrol (IC) içerir. HPV ürün amplifikasyonunun tespiti için kullanılan DNA probu Fam ve Cy5 floresan boyalarını; internal kontrol amplifikasyon ürününün tespiti için kullanılan DNA probu ise Hex floresan boyasını içerir. Tablo 1, amplifikasyon ürünlerinin deteksiyon kanallarını göstermektedir.

| Fam | Hex | Rox | Cy5 | Cy5.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HPV 18 | IC | - | HPV 16 | - |

Tablo 1: Amplifikasyon ürünleri ve  deteksiyon kanalları

HPV 16/18 Genotyping qPCR Kit için otomatik analiz, "GENOMER" üretimi G-Quant Real-Time PCR ThermoCycler cihazlarında gerçekleştirilebilmektedir (mevcut tedarik seçeneklerini incelemek için https://genomer.com.tr/ adresindeki kataloğa bakınız). Yazılımın güncel sürümü https://genomer.com.tr/ adresinden indirilebilir.

| II. KULLANIM AMACI, KAPSAM VE PRENSİP |  |  |
| --- | --- | --- |
| 11. | Madde 20.3(k) | Test Sayısı - İçerik |

HPV 16/18 Genotyping qPCR Kit, PCR mixi, Taq-polimeraz çözeltisi, mineral yağ ve pozitif kontrol örneği içermektedir. İçeriğin ayrıntılı açıklaması Tablo 2'de verilmiştir.

| Reaktif | Tanım/Görünüş | Toplam Hacim | Miktar |
| --- | --- | --- | --- |
| Parafin kaplı PCR-mix | Beyaz veya mavi mumsu tabakanın altında, renksiz şeffaf sıvı | 1920 µL (Her tüpte 20 μL) | 12 8- strip tüpleri |
| Taq-polimeraz solüsyon | Şeffaf, renksiz sıvı | 500 µL | 2 tüp |
| Mineral yağ | Şeffaf, renksiz, yağlı viskoz sıvı | 1.0 mL | 2 tüp |
| Pozitif Kontrol* | Şeffaf, renksiz sıvı | 150 µL | 1 tüp |
| Strip kapakları | 12 8-kapak |  |  |

Tablo 2: HPV 16/18 Genotyping qPCR Kit içeriği
* - C+ olarak işaretlenebilir.

Tüm bileşenler kullanıma hazırdır ve çalıştırılması için ek bir hazırlık gerektirmez. Kit tek kullanımlıktır ve en fazla 94 örnek, negatif kontrol ve pozitif kontrol örnekleri dahil olmak üzere 96 test için tasarlanmıştır.

TEMİN/TEDARİK  EDİLMEYEN GEREKLİ REAKTİFLER VE EKİPMANLAR

Numune Toplama

- Biyomateryal örneklemesi için steril tek kullanımlık pamuklu çubuklar, sitobrushlar, pamuklu çubuklar vb.;

- Numunenin taşınması için “GENOMER” tarafından üretilen STOR F Transport Medium veya eşdeğeri ya da steril fizyolojik salin çözeltisi içeren steril tüpler.

DNA Ekstraksiyonu ve PCR

Ön amplifikasyon numunesi ve kontrol hazırlama alanı:

- Sınıf II Biyogüvenlik Kabini;

- Buzdolabı;

- Vorteks Karıştırıcı;

- Yüksek Hızlı Santrifüj (RCF(g) en az 16000);

- Termostat (sıcaklık aralığı 25-98 °C);

- 1.5 mL Tüpler için rack;

- 1.5 mL Tüpler;

- Süpernatant Uzaklaştırmak için Şişeli Elektrikli Laboratuvar Aspiratörü;

- Şişeli Aspiratör için RNaz ve DNaz İçermeyen Pipet Uçları;

- Tek Kanallı Pipetler (20-1000 µL hacim aralığını kapsayan dağıtıcılar);

- RNaz ve DNaz İçermeyen Filtreli Pipet Uçları (200 µL, 1000 µL hacim);

- Nükleik Asit Ekstraksiyon Kit'i ("GENOMER" yapımı PREP-NA PLUS DNA/RNA Ekstraksiyon Kit'i önerilir);

- Fizyolojik Salin Solüsyonu %0.9 NaCl (Steril);

- Kullanılmış Pipet Uçları, Tüpler ve Diğer Sarf Malzemeleri için kap;

- Pudrasız Cerrahi Eldivenler;

- Dezenfektan Solüsyonu.

Amplifikasyon Öncesi - Reaktif Hazırlama Alanı:

- UV PCR Kabini;

- Buzdolabı;

- Vorteks Karıştırıcı;

- Strip'ler için Vorteks Rotoru;

- 1.5 mL Tüpler için Tüp Askılığı.

- 0.2 mL Tüpler veya Strip'ler için PCR Tüp Racki;

- Tek Kanallı Pipetler (2.0-1000 µL hacim aralığını kapsayan).

- RNaz ve DNaz İçermeyen Filtreli Pipet Uçları (20 µL, 200 µL, 1000 µL hacim);

- Kullanılmış Pipet Uçları, Tüpler ve Diğer Sarf Malzemeleri için Kap;

- Pudrasız Cerrahi Eldivenler;

- Dezenfektan Solüsyonu.

Amplifikasyon Sonrası – Amplifikasyon Deteksiyon Alanı:

- Real-time PCR Thermal Cycler

Yazılım:

G-Quant Real Time PCR ThermoCylers için GenoExpert yazılımı en son sürümü, https://genomer.com.tr/ adresinden indirilebilir.

| III. GÜVENLİK VE ÖNLEMLER |  |  |
| --- | --- | --- |
| 12. | Madde 20.4.1(n) | Uyarılar ve Önlemler |
| 13. | Madde 20.4.1(p) | Biyolojik Tehlike Uyarısı |
| 14. | Madde 20.4.1(o) | Tehlikeli Kimyasal Maddeler |
| 15. | Madde 20.1(f) | Kullanım Kısıtlaması |

Sadece moleküler tanı yöntemleri ve klinik tanı laboratuvarlarındaki çalışma kuralları konusunda eğitim almış personelin kiti çalışmasına izin verilir.

Analizi gerçekleştirmek için kullanılan tüm biyolojik örnekleri, reaktifleri ve materyalleri; enfeksiyöz ajan bulaştırma riski taşıyormuş olma ihtimali göz önünde bulundurularak ele alınır ve imha edilir. Örnekler yalnızca belirlenmiş analiz türleri için kullanılmalıdır. Numuneler, mutlaka laminar flow kabin altında çalışılmalıdır. Farklı numuneler içeren tüpler asla aynı anda açılmamalıdır. Numune hazırlama aşamasında kullanılan pipetler sadece bu amaca yönelik olarak kullanılmalıdır. Pipetler, pozitif displacement tipte olmalı veya aerosol filtreli uçlarla kullanılmalıdır. Kullanılan steril uçlar; DNase, RNase, DNA ve RNA’dan arındırılmış olmalıdır. Reaktifler laminar flow kabin altında hazırlanmalıdır. Amplifikasyon için gereken reaktifler, tek reaksiyonda kullanılacak şekilde hazırlanmalıdır. Reaktiflerin hazırlanmasında kullanılan pipetler de sadece bu amaca yönelik olarak kullanılmalıdır. Bu pipetler pozitif dispensiyon olmalı veya aerosol filtreli uçlarla kullanılmalıdır. Kullanılan steril uçlar; DNase, RNase, DNA ve RNA’dan arındırılmış olmalıdır. Biyolojik örnekler, reaktifler ve analiz materyalleri ile doğrudan temastan kaçınılmalıdır. Pudrasız cerrahi eldiven kullanılmalıdır. Özellikle patojen olarak sınıflandırılan mikroorganizmalarla çalışırken koruyucu giysi (iş kıyafetleri ve kişisel koruyucu donanım) giyilmelidir. Koruyucu giysi ve ekipmanlar, yapılan işe, sağlık ve güvenlik gerekliliklerine uygun olmalıdır. Dökülme veya aerosol oluşumundan kaçınılmalıdır. Biyolojik örneklerle temas eden her türlü materyal, imha edilmeden önce en az 30 dakika dezenfektan solüsyonla muamele edilmeli veya 121°C'de 1 saat otoklavlanmalıdır.

Nükleik asit ekstraksiyonu, PCR amplifikasyonu ve deteksiyon gibi moleküler biyoloji prosedürleri; özellikle numunelerdeki nükleik asitlerin degradasyonu veya numunelerin amplifikasyon ürünleri ile kontamine olması nedeniyle oluşabilecek hatalı sonuç riskini önlemek için nitelikli personel ile çalışmayı gerektirir. Tüm oligonükleotid bileşenler, internal kalite kontrol protokolüne göre yapay sentez teknolojisi ile üretilmiştir; kan veya kan işleme ürünleri içermez. Pozitif kontrol, yapay DNA sentez teknolojisi ile üretilmiştir ve enfeksiyöz ajan parçaları içermez.

Tüm sıvı karışımlar tek kullanımlık olarak tasarlanmıştır ve amplifikasyon reaksiyonlarında birden fazla kez kullanılamaz. Plastik tüpler fitalat içermez. Kit bileşenleri tarafından üretilen gaz, duman, buhar veya spreyi solunmamalıdır. Kit bileşenlerini yenilmemelidr veya içilmemelidir. Gözle temasından kaçınılmalıdır. Sadece kit içinde sağlanan ve üretici tarafından önerilen reaktifleri kullanılmalıdır. Farklı lot numaralarına sahip reaktifleri birbirine karıştırılmamalıdır. Üçüncü taraf üreticilerin kitlerine ait reaktifleri kullanılmamalıdır. Pipetler, tüp rafları, laboratuvar cam malzemeleri, laboratuvar önlükleri ve boneler dahil tüm laboratuvar ekipmanları ve reaktifler kesinlikle sabit olmalıdır. Bunların bir odadan diğerine taşınmasına izin verilmemelidir.

Ekstraksiyon/amplifikasyon hazırlığı alanı ile amplifikasyon/deteksiyon alanlarını birbirinden ayırılmalıdır. Bir amplifikasyon ürününü asla ekstraksiyon/hazırlık alanına sokulmamalıdır. Ekstraksiyon/hazırlık ve amplifikasyon/deteksiyon aşamaları için sadece o alanlara özgülenmiş önlük, eldiven ve aletleri kullanılmalıdır. Bu ekipmanları asla amplifikasyon alanından ekstraksiyon alanına transfer edilmemelidir. Kontaminasyon olasılığını önlemek için amplifikasyon ürünleri, çevreye dağılımı en aza indirecek şekilde çalışılmalıdır. Amplifikasyon ürünleri ile çalışılan pipetler sadece bu amaca yönelik kullanılmalıdır.

Acil Durum Eylemleri

Solunum: Bu kit içeriğindeki PCR mix’inin solunması olası değildir, ancak dikkatli olunmalıdır.

Göz Teması: Kitin herhangi bir bileşeni göze kaçarsa, göz kapaklarının açık tutulduğundan emin olarak, 15 dakika veya daha uzun süre içilebilir çeşme suyu altında gözü nazikçe yıkanılmalıdır. Ağrı veya tahriş olursa tıbbi yardım alınmalıdır.

Cilt Teması: Kitin herhangi bir bileşeni ciltle temas eder ve rahatsızlığa neden olursa, kirlenmiş giysiler çıkarılmalıdır. Etkilenen bölgeyi bol sabun ve suyla yıkanmalıdır. Ağrı veya tahriş olursa tıbbi yardım alınmalıdır.

Yutma: Kitin herhangi bir bileşeni yutulursa, ağız su ile çalkalanmalıdır. Tahriş veya rahatsızlık olursa tıbbi yardım alınmalıdır.

| III. GÜVENLİK VE ÖNLEMLER |  |  |
| --- | --- | --- |
| 16. | Madde 20.4.1(j) | Özel Saklama Koşulları |

Son kullanma tarihi – üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

HPV 16/18 Genotyping qPCR Kit'in tüm bileşenleri, saklama süresi boyunca 2°C ile 8°C arasındaki sıcaklıklarda muhafaza edilmelidir. PCR-mix; saklama süresi boyunca 2°C ile 8°C arasında ve ışık almayan bir ortamda saklanmalıdır. Aşırı sıcaklık ve ışığa maruz kalması, ürün performansı üzerinde olumsuz etki yaratabilir.

Kit; bileşenlerin saklama koşullarına uygun sıcaklıklarda, buz aküleri içeren thermal kutular (termobox) içerisinde ve her türlü kapalı nakliye aracıyla taşınmalıdır. Kitin, buz aküleri içeren termal kutularda 2°C ile 25°C arasındaki sıcaklıklarda taşınmasına 5 günü geçmemek kaydıyla izin verilir; ancak teslim alındığı anda derhal 2°C ile 8°C sıcaklıktaki depolama koşullarına alınmalıdır.

Ambalajın ilk açılışından itibaren kitin raf ömrü boyunca:

- Kit bileşenleri, saklama süresi boyunca 2°C ile 8°C arasında muhafaza edilmelidir.

- Amplifikasyon için kullanılacak PCR-mix, saklama süresi boyunca 2°C ile 8°C arasında ve ışık almayan bir ortamda muhafaza edilmelidir.

Uygun olmayan koşullarda saklanan kitler kullanılmamalıdır. Son kullanma tarihi geçmiş bir HPV 16/18 Genotyping qPCR Kit kesinlikle kullanılmamalıdır.

Doğru ve güvenilir sonuçlar elde etmek için belirtilen talimatlara uyulmasını tavsiye ederiz. HPV 16/18 Genotyping qPCR Kit'in öngörülen teknik gerekliliklere uygunluğu; üretici tarafından önerilen saklama, taşıma ve uygulama koşullarına tam uyum sağlanmasına bağlıdır.

| IV. TEST PROSEDÜRÜ VE KALİTE KONTROL |  |  |
| --- | --- | --- |
| 17. | Madde 20.4.1(d) | Örnek (Numune) Tipi |

Üretra, servikal kanal ve serviksten alınan epitel hücre kazıntıları analiz için kullanılabilir.

Örnekleme, örnek işleme prosedürleri ve saklama, biyolojik materyalden DNA ekstraksiyon kiti talimatlarına uygun olarak gerçekleştirilir. PREP-NA PLUS DNA/RNA Ekstraksiyon Kiti önerilir.

PCR İnhibitörleri

Bir numunede PCR inhibitörlerinin bulunması, belirsiz ve tartışmalı sonuçlara neden olabilir. PCR inhibisyonunun belirtisi, internal kontrol ve spesifik amplifikasyon ürününün eş zamanlı bulunmamasıdır.

PCR inhibitörleri; kanda kirlilik içeren biyomateryal örneğinden DNA ekstraksiyonu sırasında tam uzaklaştırılamayan hemoglobin ile numune hazırlama ve DNA ekstraksiyon sürecindeki yıkama solüsyonlarından kalan izopropil alkol ve metil asetat kalıntılarıdır. Laboratuvar kontrol örneği ve internal kontrolün amplifikasyonunu etkilemeyen maksimum interferan madde konsantrasyonları şöyledir:

- Hemoglobin: DNA örneğinde 0.35 mg/mL

- İzopropil alkol: DNA örneğinde 100 µL/mL

- Metil asetat: DNA örneğinde 100 µL/mL

Numunede bulunan kirlilik, DNA ekstraksiyonu sırasında tamamen uzaklaştırılır. PCR inhibitörlerinin miktarını azaltmak için numune alma prensiplerine uyulması gerekmektedir. Numunede yüksek miktarda PCR inhibitörü olduğundan şüpheleniliyorsa, inhibitörleri numuneden mümkün olduğunca uzaklaştırmaya olanak tanıyan DNA ekstraksiyon yöntemlerinin seçilmesi önerilir. Hızlı DNA ekstraksiyon yöntemlerinin kullanılması önerilmez.

Genel Gereksinimler

Sonuçların başarılı ve güvenilir bir şekilde yorumlanabilmesi için yüksek numune kalitesi ile uygun saklama, taşıma ve işleme koşulları şarttır. PCR analizi, doğrudan laboratuvar araştırma yöntemlerinden biri olduğundan, biyolojik materyal toplama işlemi enfeksiyonun lokalize olduğu bölgeden yapılmalıdır.

Numune alım yerinin lokalizasyonu için uzman görüşü gereklidir. Karar, hastanın şikayetlerine ve klinik belirtilerine dayanmalı ve sorumlu uzman tarafından verilmelidir. Kadınlar, numune alımından önceki gün genital bölge temizliği ve vajinal duş yapmamalıdır. Doğru ve güvenilir bir sonuç elde etmek için, materyalin en yüksek sayıda epitel hücresi ve en az miktarda mukus ve kan kirliliğine neden olan inhibitör içermesi gerekir. Biyolojik materyalin yanlış alınması, belirsiz sonuçlara ve dolayısıyla numunenin yeniden örneklenmesine yol açabilir.

DİKKAT! DNA ekstraksiyonundan önce numunelerin ön işleme tabi tutulması gerekmektedir.

Numune Alımı

DİKKAT! Numunenin ön işlemi, alınması ve saklanması, DNA ekstraksiyon kitinin kullanım kılavuzuna uygun olarak gerçekleştirilir.

Genitoüriner Sürüntüler

Arka Vajinal Forniksten Örnek Alımı

Materyal alımı, fiziksel muayeneden önce gerçekleştirilmelidir. Muayene spekulumu, işlemden önce sıcak su ile nemlendirilebilir; spekulumun temizliğinde antiseptik kullanımı kontrendikedir. Kazıntı örneği, posterior vajinal forniksten (arka vajinal kubbe) alınır. Himen yapısı olan genç kadınlardan, kazıntı vestibüler mukoza zarından ve bazı durumlarda himenal halkalar aracılığıyla posterior vajinal forniksten alınır.

Servikal Örnek Alımı

Örnek alma işleminden önce, mukusun bir pamuklu tamponla temizlenmesi ve ardından serviksin steril fizyolojik solüsyonla muamele edilmesi gereklidir. Örnek alım swabı, servikal kanala 0.5 - 1.5 cm derinliğe yerleştirilir. Swab çıkarılırken vajina duvarlarıyla temasından kaçınılmalıdır.

Rahim Ağzından Örnek Alımı

Örnek, fiziksel muayeneden önce alınmalıdır. Örneği almadan önce, mukusu, iltihaplı sıvıyı veya kanı (varsa) steril bir pamuklu çubukla temizleyin.

Çok katlı yassı epitel ve silindirik epitelin bağlantı bölgesi servikal kanala doğru hareket etmişse, serviksin vajinal kısmından, transformasyon bölgesinden (CT) ve/veya servikal kanaldan dökülen hücresel materyal ve yüzeysel epitel dikkatlice kazınarak uzaklaştırılmalıdır.

Üretral Örnek Almanın Özellikleri

Örnek alım prosedüründen önce, hastanın 1,5 – 2 saat boyunca idrar yapmaması önerilir.

Örnek alım işleminden hemen önce, dış üretra deliğinin (orifis) steril fizyolojik solüsyonla nemlendirilmiş bir tampon ile temizlenmesi gereklidir.

Pürülan (irinli) akıntı varlığında numune, idrar yapıldıktan 15-20 dakika sonra alınmalıdır. Akıntı yoksa eğer, üretra kanalı örnekleme sürüntü çubuğu (swab) veya fırçası ile masaj yapılarak uyarılmalıdır. Kadınlarda sürüntü çubuğu veya fırçası 1,0-1,5 cm derinliğe kadar yerleştirilir; çocuklarda ise materyal sadece dış üretra deliğinden alınır.

Genitoüriner Kazıntı Örneklemesi (Servikal Kanal, Serviks Uteri, Vajina, Üretra)

Numune Alım İşlemi Kısıtlamaları : Bölgesel ilaç uygulamaları ve prosedürden önceki 24 saat içinde yapılan vajinal ultrason, işlem kısıtlamaları kapsamındadır. Kadınlar, örnek alım işleminden önce hijyen prosedürlerini uygulamamalı veya vajinal duş yapmamalıdır.

Örnek alımı; klinik örneğin kaynağına bağlı olarak, uygun şekilde ürogenital sürüntü çubukları (swab), cytobrush veya tamponlar gibi özel steril tek kullanımlık aletler kullanılarak gerçekleştirilir. Kendi kendine numune alımı cihazı (self-sampling device) ile yapılan örnek alımı, cihazın kullanım talimatlarına uygun olarak yürütülür.

DİKKAT! Gebelik durumunda cytobrush kullanımı kontrendikedir.

Sürüntü alımı:

- 300-500 μL steril fizyolojik solüsyon içeren 1,5 mL'lik plastik tüplere;

- Üretici tarafından numunelerin taşınması ve PCR için saklanması amacıyla öngörülen transport medium içeren tüplere yapılır.

Alım Sırası:

- Tüpü açın.

- Steril bir swab ile ilgili biyotoptan (örn. vajina, üretra, servikal kanal) epitel hücrelerini kazıyın.

- Swab'ı transport solüsyon içeren tüpe koyun ve iyice çalkalayın. Solüsyonun sıçramasından kaçın.

- Swab'ı solüsyondan çıkarın, tüp duvarına bastırarak kalan sıvıyı sıkın. Swab'ı atın.

- Tüpü sıkıca kapatın ve işaretleyin.

Numuneler, PCR ile sonraki analiz için kullanılan transport medium talimatına göre saklanır.

Numunelerin Taşınması ve Depolanması

Steril fizyolojik solüsyon içinde alınan numuneler, +2°C ila +8°C sıcaklıkta 24 saatten fazla saklanmamalıdır. Numunenin laboratuvara gün içinde ulaştırılması mümkün değilse, bir kez dondurulmasına izin verilir. Dondurulmuş numunenin, -18°C ila -22°C sıcaklıkta bir ay süreyle saklanmasına izin verilir.

Numuneler, PCR ile sonraki analiz için kullanılan transport besiyerinin talimatına göre saklanır.

Numune Hazırlığı

PREP-NA PLUS DNA/RNA Extraction Kit ile DNA ekstraksiyonundan önce ön işlem yapılması gereklidir. İlgili biyomateryal tiplerinden DNA ekstraksiyonu için tıbbi cihaz olarak kayıtlı ve üreticiler tarafından önerilen herhangi bir reaktif kitinin kullanılmasına izin verilir.

Genitoüriner Kazıntılar

- Tüpü, oda sıcaklığında (18°C ila 25°C) RCF(g) 16000'de 10 dakika santrifüjleyin.

- DNA ekstraksiyon kiti talimatında önerilen hacimde çökelti + sıvı fraksiyonu tüpte kalacak şekilde süpernatantı uzaklaştırın.

Elde edilen materyal, DNA ekstraksiyonu için hazırdır.

DİKKAT! Numune alma ve numune işleme prosedürlerinin ayrıntılı açıklaması ile numune depolama ve taşıma gereklilikleri, PREP-NA PLUS DNA/RNA Extraction Kit'i kullanım kılavuzlarında belirtilmiştir.

| IV. TEST PROSEDÜRÜ VE KALİTE KONTROL |  |  |
| --- | --- | --- |
| 18. | Madde 20.3(j) | Kullanım Talimatları |
| 19. | Madde 20.4.1(l) | Prosedür Adımları |

Biyolojik Materyalden DNA Ekstraksiyonu

DNA ekstraksiyonu, ekstraksiyon kiti talimatlarına uygun olarak gerçekleştirilir. PCR'da DNA'nın daha sonra kullanılması için ve ilgili biyomateryal türleri için tasarlanmış DNA ekstraksiyon kitleri önerilir.

DİKKAT! Kullanılan DNA ekstraksiyon kitinden bağımsız olarak, negatif kontrol örneği DNA ekstraksiyonunun tüm aşamalarından geçmelidir. Fizyolojik salin çözeltisi veya ekstraksiyon kitinden alınan negatif kontrol örneği, belirtilen hacimlerde negatif kontrol olarak kullanılabilir.

Test Prosedürü

DİKKAT! Reaktifler ve tüpler doğrudan güneş ışığından uzak tutulmalıdır.

DİKKAT! ! Strip sayısı ve kapakları eksiksiz olmalıdır. Diğer kitlerin strip kapaklarını kullanılmamalıdır!

Reaktifler ve tüpler doğrudan güneş ışığından uzak tutulmalıdır.

1. Her bir test numunesi, pozitif kontrol (C+) ve negatif kontrol (C-) için gerekli sayıda parafinle kapatılmış PCR mixi içeren tüp işaretlenir.

Örnek: 4 örneği çalışmak için, 4 tüpü örnekler için, 1 tüpü “C-” için ve 1 tüpü “C+” için işaretlenir. Sonuç olarak tüp sayısı 6 olur.

2. Taq-polimeraz solüsyonu 3-5 saniye vortekslenir, ardından 1-3 saniye santrifüjlenir.

3. Her tüpe 10 µL Taq-polimeraz solüsyonu eklenir. Parafin tabakasının kırılmamasına dikkat edilmelidir.

4. Her tüpe bir damla (~20 µL) mineral yağ eklenir.

5. Numuneler, “C+” ve “C-” içeren tüpleri 3-5 saniye boyunca vortekslenir ve 1-3 saniye santrifüjlenir.

DİKKAT! Strip tüpler kullanılırken, kontaminasyonu önlemek için bir sonraki stripe geçmeden önce mevcut strip kapatılır. Filtreli pipet uçları kullanılır. Stripler sıkıca kapatılır.

6. Her tüpe 5,0 µL DNA örneği eklenip “C+” ve “C-” tüplerine DNA eklenmemelidir. Parafin tabakasının kırılmamasına dikkat edilmelidir.

7. Tüm DNA ekstraksiyon prosedürü işlemlerinden geçen negatif kontrol (C-) numunesinden 5,0 µL'yi ilgili tüpe ekleyin. Pozitif kontrol numunesinden (C+) 5,0 µL'yi ilgili tüpe ekleyin. Parafin tabakasının kırılmamasına dikkat edilmelidir.

8. Stripleri 3-5 saniye boyunca santrifüjlenir.

9. Stripleri Real-time Thermal Cycler’a yerleştirilir.

10. G-Quant Real Time PCR ThermoCylers için işletim yazılımını başlatılır. İlgili test eklenip, numunelerin sayısını ve bilgilerini, pozitif ve negatif kontrol numuneleri belirtilir. Striplerin thermal ünitedeki konumu belirtilir (bkz. 9) ve amplifikasyon programı için Tablo 4’e bakınız.

| Step | Sıcaklık, °C | Dk. | Sn. | Cycle sayısı | Optik okuma | Step tipi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 80 | 0 | 30 | 1 |  | Cycle |
|  | 94 | 1 | 30 |  |  |  |
| 2 | 94 | 0 | 30 | 5 |  | Cycle |
|  | 64 | 0 | 15 |  | v |  |
| 3 | 94 | 0 | 10 | 45 |  | Cycle |
|  | 64 | 0 | 15 |  | v |  |
| 4 | 94 | 0 | 5 | 1 |  | Cycle |
| 5 | 101 |  |  | Holding |  | Holding |
| 1 – 25°С’de tutulabilir. |  |  |  |  |  |  |

Tablo 3: G-Quant Real Time PCR ThermoCylers için PCR programı

| IV. TEST PROSEDÜRÜ VE KALİTE KONTROL |  |  |
| --- | --- | --- |
| 20. | Madde 20.4.1(m) | Kalite Kontrol (QC) Prosedürü |

HPV 16/18 Genotyping qPCR Kit, pozitif kontrol örneği içermektedir. Pozitif kontrol, HPV 16 ve HPV 18 genomunun klonlanmış bir parçasıdır; genetik mühendisliği teknikleriyle üretilmiş ve otomatik DNA dizileme ile karakterize edilmiştir. Kit içeriğindeki PCR-mix, Real-Time PCR performansının kalitesini değerlendirmek amacıyla tasarlanmış yapay bir plazmit olan Internal Kontrolü (IC) içerir.

DİKKAT! Negatif kontrol örneği, DNA ekstraksiyonunun tüm aşamalarından geçmelidir. Negatif kontrol örneği olarak, sağlanan talimatlarda belirtilen hacimlerde fizyolojik salin solüsyonu veya bir ekstraksiyon kitinden alınan negatif kontrol örneği kullanılabilir.

Test sonucu şu durumlarda geçerli kabul edilir:

- Spesifik örnek için floresan seviyesinde eksponansiyel (üstel) bir artış mevcut olduğunda; bu durumda dahili kontrol dikkate alınmaz.

- Spesifik örnek için floresan seviyesinde eksponansiyel (üstel) artış gözlenmediğinde ancak dahili kontrol için artış mevcut olduğunda.

Spesifik örnek ve internal kontrol için floresan seviyesinde eksponansiyel artış gözlenmediğinde test sonucu geçersiz kabul edilir.

Pozitif kontrol (C+), spesifik örnek için artan floresan veya pozitif sonuç göstermezse, tüm testin tekrarlanması gereklidir. Bu durum inhibitörlerden, uygulama hatasından veya saklama ve taşıma koşullarının ihlalinden kaynaklanabilir.

Negatif kontrol (C-), spesifik örnek için artan floresan veya pozitif sonuç gösterirse, mevcut serideki (batch) tüm testler hatalı kabul edilir. Dekontaminasyon prosedürü uygulanması zorunludur.

| V. SONUÇLAR VE PERFORMANS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 21. | Madde 20.4.1(m) | Sonuçların Yorumlanması |

Sonuçların kaydı, algılama termal döngüleyici ile birlikte verilen yazılım tarafından amplifikasyon sırasında otomatik olarak gerçekleştirilir.

Elde edilen grafik, her tüp için floresans yoğunluğunun döngü sayısına bağlılığını gösterecektir. Pencerenin sağ modülünde numune türü, test adı, eşik döngü değeri (Cp) ve test sonucu (kalitatif) görüntülenecektir.

Analiz sonuçları, bir rapor oluşturmak ve yazdırmak için kullanılabilir. PCR sonuçlarının yorumlanması Tablo 4'e göre yapılmalıdır.

| Deteksiyon Kanalı |  |  | Sonuç | Sonuç yorumları |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fam | Hex | Cy5 |  |  |
| Analiz Edilen Örnekler |  |  |  |  |
| Cp artışı | Dikkate alınmaz. | Cp artışı | + | HPV16 ve HPV18 DNA'sı saptandı. |
| Cp artışı yok | Dikkate alınmaz. | Cp artışı | + | HPV16 DNA'sı saptandı. |
| Cp artışı | Dikkate alınmaz. | Cp artışı yok | + | HPV18 DNA'sı saptandı. |
| Cp artışı yok | Cp artışı | Cp artışı yok | - | HPV16 ve HPV18 DNA'sı saptanmadı. |
| Cp artışı yok | Cp artışı yok | Cp artışı yok | Geçersiz | Geçersiz sonuç* |
| Pozitif kontrol örneği |  |  |  |  |
| Cp artışı | Dikkate alınmaz | Cp artışı | + | Sonuç pozitif Sonuçlar geçerlidir. |
| Negatif kontrol örneği |  |  |  |  |
| Cp artışı yok | Cp artışı yok | Cp artışı yok | - | Sonuç negatif Sonuçlar geçerlidir. |

Tablo 4: PCR sonuçlarının yorumlanması ve değerlendirilmesi

*Bu durumda, amplifikasyon, DNA ekstraksiyonu veya klinik örnek alım işlemlerinin (sırayla) tekrarlanması gerekmektedir.

Negatif kontrol örneğinin sonuçları Tablo 4'tekilerden farklıysa, tüm serilerin sonuçları geçersiz sayılır. Bu durumda dekontaminasyon işlemleri gereklidir.

Pozitif kontrol örneğinin sonuçları Tablo 4'tekilerden farklıysa, tüm seriler için amplifikasyonun tekrarlanması gerekmektedir.

| V. SONUÇLAR VE PERFORMANS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 22. | Madde 20.4.1(q) | Analitik Performans Verileri |
| 23. | Madde 20.4.1(q) | Klinik Performans Verileri |

a. Analitik Spesifite (Özgüllük)

HPV 16/18 Genotyping qPCR Kit'in analitik spesifitesi, güncel ve kapsamlı genetik bilgiler içeren çevrimiçi veri tabanları kullanılarak biyoinformatik analiz yoluyla değerlendirilmiştir. Testte kullanılan spesifik oligonükleotidler, GenBank veri tabanı dizilerine karşı kontrol edilmiştir. Dizilerin hiçbirinde, spesifik olmayan (unspecific) saptamaya yol açabilecek yeterli benzerlik gözlenmemiştir.

HPV DNA'sı içeren örnekler, spesifik ürün (HPV genomuna ait bir fragman) için pozitif olarak kaydedilmelidir. HPV DNA'sı içermeyen örnekler ise spesifik ürün için negatif, internal kontrol için ise pozitif olarak kaydedilmelidir.

Aşağıdaki mikroorganizmaların varlığında, DNA örneğinin amplifikasyonunda spesifik olmayan pozitif sonuçlar gözlenmemiştir: Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Gardnerella vaginalis, Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis, Chlamydia trachomatis, Candida albicans, Streptococcus sp., Staphylococcus sp., Lactobacillus spp., EBV, HHV6, HHV8, HSV1, HSV2, VZV.

b. Analitik Hassasiyet (Duyarlılık)

Saptama eşiği, amplifikasyon tüpü başına 5 DNA kopyasıdır. Saptama eşiği, laboratuvar kontrol örneğinin (LCS) seri seyreltmeleri (dilüsyon serisi) ile belirlenmiştir.

DİKKAT! Spesifikasyonlar, DNA ekstraksiyonu PREP-NA PLUS DNA/RNA Extraction Kit ile gerçekleştirildiğinde garanti edilmektedir.

| V. SONUÇLAR VE PERFORMANS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 24. | Madde 20.4.1(m) | Tekrarlama Gerekliliği |

|  | Sonuç | Olası neden | Çözüm |
| --- | --- | --- | --- |
| C+ | - | Operasyon hatası PCR inhibisyonu | Tüm testi tekrarlanır. Mevcut lot imha edilir. |
| C- | + | Depolama ve kullanım gerekliliklerinin ihlali | Mevcut lot imha edilir. Dekontaminasyon işlemleri gerçekleştirilir. |
| IC | Geçersiz | ---- | Tüm testi tekrarlanır. Örnek alımını tekrarlanır. |

Tablo 5: Sorun Giderme

| VI. EK BİLGİLER |  |  |
| --- | --- | --- |
| 25. | Madde 20.4.1(t) | Kullanılmış Malzemelerin İmhası |

PCR atıklarını, kapalı tüpleri kapalı olarak atılır. Atık materyalleri (tüpler, uçlar) sadece dezenfektan solüsyon içeren özel kapalı kaplarda uzaklaştırılır. Nükleik asit ekstraksiyonu ve PCR'ın yapıldığı çalışma yüzeyleri ve odalar, çalışmadan önce ve sonra 30 dakika boyunca bakterisidal lambalar (UV) ile irradyasyona tabi tutulmalıdır.

Amplifikasyondan sonra tüpler açılmamalıdır. Atık materyaller yerel ve ulusal standartlara uygun olarak imha edilmelidir. Laboratuvardaki tüm yüzeyler (çalışma masaları, tüp rafları, ekipmanlar vb.) günlük olarak dezenfektan solüsyonla temizlenmelidir.

| VI. EK BİLGİLER |  |  |
| --- | --- | --- |
| 26. | Madde 20.4.1(x) | Kullanım Kılavuzu Revizyon Tarihi |

| VI. EK BİLGİLER |  |  |
| --- | --- | --- |
| 27. | Madde 20.4.1(v) | Uyumluluk Standartları |

ISO 15223-1, ISO 18113 İlgili standartlara referans

| VI. EK BİLGİLER |  |  |
| --- | --- | --- |
| 28. | Madde 20.4.1(r) | Kullanmadan Önce Kontrol Edilmesi Gerekenler |

Kiti Aşağıdaki Durumlarda Kullanılmamalıdır:

- Taşıma ve saklama koşulları ihlal edildiğinde;

- Reaktiflerin görünümü kit spesifikasyonlarına uymadığında;

- Kit bileşenlerinin ambalajı zarar gördüğünde;

- Belirtilen son kullanma tarihi geçtiğinde.

Mevcut kılavuzda listelenen talimatlara uyulduğunda, kitin rutin kullanımından kaynaklanan önemli bir sağlık etkisi beklenmemektedir.

| VI. EK BİLGİLER |  |
| --- | --- |
| 29. | Teknik Destek İletişim Bilgileri |

Teknik destek için lütfen özel teknik destek ekibimizle şu e-posta adresinden iletişime geçin: support@genomer.com.tr

Telefon No: +90 0530 462 2637

VII. SEMBOLLER/PİKTOGRAMLAR

|  | İn vitro tanı tıbbi cihazı |  | Üretim tarihi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sıcaklık limiti |  | Kullanım kılavuzuna bakınız |
|  | <n> test için yeterli miktarda içerir |  | Katalog numarası |
|  | Son kullanma tarihi |  | Üretim yeri |
|  | Lot no |  | Güneş ışığından uzak tutunuz |
|  | Pozitif kontrol |  | Versiyon |

# REVİZYON TAKİBİ

| Revizyon No | Rev. Tarihi | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| 00 | 14.11.2025 | İlk Yayın |

# DOKÜMAN ONAYI

| Hazırlayan | Onaylayan |
| --- | --- |
| Kalite Yönetim Temsilcisi | Genel Müdür |
| Elife ÖZDEMİR | Oktay ÖZTÜRK |