ÜRÜN ADI:

HPV 25 Screening qPCR Kit

KULLANIM AMACI:

HPV 25 Screening qPCR Kiti, in vitro Nükleik Asit Testi (NAT) – patojen tespiti temelli üründür. HPV 25 Screening qPCR Kiti, rahim ağzı kanseriyle ilişkili yüksek kanserojen riskli on dört tip Human Papilloma virüsünün (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 tipleri) kalitatif DNA tespiti ve insan biyolojik materyalinde HPV 16, 18 ve 45 tiplerinin diferansiyel tespiti için tasarlanmıştır.

Merkez Ofis: Dumlupınar Mahallesi, Nur Cad. No: 7/3 Posta Kodu: 41250 Kartepe/Kocaeli/TÜRKİYE

Şube: Barış SB Mahallesi, 5002 Sokak, Yeni Teknoloji Binası, Blok A, No: 4A/ Z09  TÜBİTAK MAM Teknoloji Serbest Bölgesi, Posta Kodu: 41400

Gebze/Kocaeli/TÜRKİYE

Ticaret Sicil Numarası: 34218

Email: info@genomer.com.tr

https://genomer.com.tr

Amaç

Bu belge, HPV 25 Screening qPCR Kit In Vitro Diagnostik (IVD) tıbbi cihazının kullanım Talimatları'nı (Instructions for Use - IFU) içermektedir.

Avrupa Birliği'nin 2017/746 sayılı In Vitro Diagnostik Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği (IVDR), cihazın tüm yaşam döngüsü boyunca hastalar ve kullanıcılar için yüksek düzeyde sağlık ve güvenlik koruması sağlamayı amaçlamaktadır.

Bu Kullanım Talimatları (IFU), IVDR yönetmeliğin Ek I: Genel Güvenlik ve Performans Gereklilikleri bölümünde yer alan, özellikle de Bölüm III: Etiketleme ve Kullanım Talimatları (Madde 20) altındaki tüm yükümlülükleri eksiksiz olarak yerine getirmek amacı ile oluşturulmuştur.

Temel amaç cihazının tasarlanan amaç doğrultusunda, güvenli, doğru ve etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamaktır. Bu talimatlar, cihazın performansı, sınırlamaları, olası riskleri ve uygun numune yönetimi de dahil olmak üzere, laboratuvar profesyonelleri için gerekli olan tüm teknik ve yasal bilgileri kapsamaktadır.

Yasal Uyum ve Şeffaflık

Bu kılavuz, yalnızca ulusal ve uluslararası standartlara (özellikle IVDR, EN ISO 15223-1 ve EN ISO 18113) uygun piktogramlar ve simgeler kullanmakla kalmaz, aynı zamanda cihazın tüm yasal tanımlayıcı bilgilerini (UDI, Üretici) şeffaf bir şekilde sunar.

Uyarı: Cihazı kullanmadan önce, güvenli ve doğru sonuçlar elde etmek amacıyla bu talimatların tamamının okunması, anlaşılması ve titizlikle uygulanması zorunludur. Talimatlara uyulmaması, hatalı sonuçlara, potansiyel tehlikelere veya CE işaretinin geçersiz hale gelmesine neden olabilir.

| I. TANIMLAYICI BİLGİLER |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Madde 20.3(a), 20.4.1(b) | Cihaz Adı, Ticari Adı ve Modeli | HPV 25 Screening qPCR Kit |
| 2. | Madde 20.3(b) | In Vitro Tanı Cihazı | HPV 25 Screening qPCR Kiti, in vitro Nükleik Asit Testi (NAT) – patojen tespiti temelli bir üründür. HPV 25 Screening qPCR Kiti, rahim ağzı kanseriyle ilişkili yüksek kanserojen riskli on dört tip Human Papilloma virüsünün (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 tipleri) kalitatif DNA tespiti ve insan biyolojik materyalinde HPV 16, 18 ve 45 tiplerinin diferansiyel tespiti için tasarlanmıştır. |
| 3. | Madde 20.3(d) | Üretici Bilgileri | GENOMER BİYOTEKNOLOJİ ARGE SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ, Genel Merkez Dumlupınar Mahallesi, Nur Sokak No: 7/3 Posta Kodu: 41250 Kartepe/Kocaeli/TÜRKİYE Şube: TÜBİTAK MAM Teknoloji Serbest Bölgesi, Barış Mahallesi, 5002 Sokak, Yeni teknoloji binası, Blok A, No: 4A/Z09 Posta Kodu: 41400 Gebze/Kocaeli/TÜRKİYE Ticaret Sicil No: 34218 Email: info@genomer.com.tr Web:https://genomer.com.tr |
| 4. | Madde 20.3(e) | Yetkili Temsilci Bilgileri | Bu belge yalnızca üreticinin AB dışında bulunması durumunda gereklidir. |
| 5. | Madde 20.3(f) | Parti/Seri Numarası | UL- HPV25-XX |
| 6. | Madde 20.3(g) | Son Kullanma Tarihi | YYYY/AA/GG |
| 7. | Madde 20.3(c) | Katalog Numarası | P-HPV25-0201v01-96 |
| 8. | Madde 20.3(n) | Benzersiz Cihaz Tanımlayıcısı (UDI) Referansı | 868512670PHPV25QH |

Yukarıda belirtilen Kullanım Talimatları (IFU) kılavuzunda belirtilen prosedürler ve analitik kabul kriterlerine uygun olarak elde edilen sonuçlar, HPV 25 Screening qPCR Kiti cihazının Genel Güvenlik ve Performans Gereklilikleri'ne (Ek I) uygunluğunu teyit etmektedir.

| II. KULLANIM AMACI, KAPSAM VE PRENSİP |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9. | Madde 20.4.1(c) | Kullanım Amacı ve Fonksiyonu |

HPV 25 Screening qPCR Kit, araştırma ve tanı uygulamaları için tasarlanmıştır. HPV 25 Screening qPCR Kit, in vitro bir Nükleik Asit Testi (NAT) olup patojen tespiti temelli bir üründür. HPV 25 Screening qPCR Kit; insan biyolojik örneklerinde bulunan HPV nükleik asitlerini, Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) yöntemi aracılığıyla tespit etmek üzere tasarlanmıştır. Örnekler, insan biyolojik materyalleri olan servikal kanal ve vajina mukoza zarlarından alınan epitel sürüntü/kazıntılardır.

HPV 25 Screening qPCR Kit; servikal kanser ile ilişkili, yüksek karsinojenik riske sahip on dört tip Human Papilloma Virüsünün (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 tipleri) kalitatif (nitel) DNA tespiti ve insan biyolojik materyallerinde HPV 16, 18 ve 45 tiplerinin diferansiyel (ayırıcı) tespiti için tasarlanmıştır.

Kullanım Endikasyonları:

- Kanser öncesi lezyonlar ve servikal kanser taraması,

- HPV enfeksiyonu semptomları.

Kitin uygulanabilirliği, popülasyon ve demografik unsurlara bağlı değildir. HPV 25 Screening qPCR Kit kullanımı için bilinen bir kontrendikasyon bulunmamaktadır.

HPV 25 Screening qPCR Kit, tıbbi kurumların klinik ve tanı laboratuvarlarında ve araştırma uygulamalarında kullanılabilir.

Potansiyel Kullanıcılar: Moleküler tanı yöntemleri konusunda yetkin olan ve klinik tanı laboratuvarlarında görev yapan personeldir.

Kitin, yalnızca bu kullanım talimatlarında belirtildiği şekilde uygulanması gerekmektedir.

| II. KULLANIM AMACI, KAPSAM VE PRENSİP |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10. | Madde 20.4.1(e) | Test Prensibi - Yöntem |

Yöntem: Real-Time PCR, kalitatif multipleks analiz.

Uygulanan PCR yöntemi, hedef bir DNA dizisinin amplifikasyonuna dayanmaktadır. Amplifikasyon süreci; thermal DNA denatürasyonu, primerlerin komplementer dizilerle eşleşmesi ve DNA polimeraz aracılığıyla uzama basamaklarının tekrarlanan döngülerini içerir.

Amplifikasyon reaksiyonunun duyarlılığını ve özgüllüğünü artırmak amacıyla "hot-start" özelliği kullanılmıştır. Hot-start uygulaması, bir parafin tabakası ile ayrılmış iki katmandan oluşan reaksiyon karışımı hazırlığı ile gerçekleştirilir. PCR ancak parafin eridiğinde başlar; bu sayede tüpün ilk ısıtılma aşamasında primerlerin hedef DNA'ya non-spesifik şekilde bağlanması engellenir.

HPV 25 Screening qPCR Kit, PCR yönteminin floresan modifikasyonuna dayanmaktadır. PCR mixi, floresan boyalar ve quencher moleküller taşıyan hedefe özgü problar içerir. Hedef diziye hibridize olduklarında problar aktive olur. Aktivasyon sonucunda floresan şiddeti, hedef dizinin amplifikasyonuyla doğru orantılı olarak artar. Floresan yoğunluğu, reaksiyonun her döngüsünde bir Real-Time PCR thermal cycler cihazı veri toplama ünitesi ile ölçülür ve sağlanan yazılım aracılığıyla analiz edilir.

PCR mixi, insan genomik DNA'sının bir parçasının çoğaltılmasına yönelik bir sistem (örnek alım kontrolü, SIC) içerir; bu sistem, amplifikasyon tüpünde DNA varlığını değerlendirmeye ve analizin tüm aşamalarını kontrol etmeye olanak tanır.

Spesifik DNA amplifikasyon ürünlerini saptamak için kullanılan DNA probları Fam, Rox, Cy5 ve Cy5.5 floresan etiketlerini içerir. Örnek alım kontrolünün amplifikasyon ürününü saptamak için kullanılan DNA probu ise Hex floresan boyasını içerir. Çeşitli floresan boyaların kullanılması, tek bir tüpte eş zamanlı olarak gerçekleşen farklı amplifikasyon reaksiyonlarının sonuçlarının kaydedilmesini mümkün kılar. Tablo 1, amplifikasyon ürünlerinin saptama kanallarını göstermektedir.

| Fam | Hex | Rox | Cy5 | Cy5.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | SIC | 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 | 18 | 45 |

Tablo 1: Amplifikasyon ürünlerinin deteksiyon kanalları

Otomatik analiz, “GENOMER” markalı cihazlarda mevcuttur: HPV 25 Screening qPCR Kiti için G-Quant Real-Time PCR ThermoCylers (mevcut tedarik seçeneklerini görmek için https://genomer.com.tr/ adresindeki kataloğa bakın). Yazılımın güncel sürümü https://genomer.com.tr/ adresinden indirilebilir.

| II. KULLANIM AMACI, KAPSAM VE PRENSİP |  |  |
| --- | --- | --- |
| 11. | Madde 20.3(k) | Test Sayısı - İçerik |

HPV 25 Screening qPCR Kiti, PCR mixi, Taq-polimeraz solüsyon, mineral yağ ve pozitif kontrol örneği içermektedir. İçeriğin ayrıntılı açıklaması Tablo 2'de verilmiştir.

| Reaktif | Tanım/Görünüş | Toplam hacim | Miktar |
| --- | --- | --- | --- |
| Parafin kaplı PCR-mix | Beyaz veya mumsu tabakanın altında renksiz, şeffaf sıvı | 1920 μL (Her tüpte 20 μL) | 12 8-strip tüpleri |
| Taq-polimeraz solüsyon | Şeffaf, renksiz sıvı | 1000 μL (Her tüpte 500 μL) | 2 tüp |
| Mineral yağ | Şeffaf, renksiz, yağlı viskoz sıvı | 2.0 mL (Her tüpte 1.0 mL) | 2 tüp |
| Pozitif Kontrol* | Şeffaf, renksiz sıvı | 130 μL | 1 tüp |
| Strip kapakları | 12 8-kapak |  |  |

Tablo 2: HPV 25 Screening qPCR Kit içeriği
* - C+ olarak işaretlenebilir

Tüm bileşenler kullanıma hazırdır ve çalıştırılması için ek hazırlık gerektirmez.

HPV 25 Screening qPCR Kit, tek kullanımlıktır ve 96 test (en fazla 94 tanımlanmış numune, bir pozitif kontrol ve bir negatif kontrol) için tasarlanmıştır.

TEDARİK EDİLMEYEN GEREKLİ REAKTİFLER VE EKİPMAN

Numune Toplama

- Numune alımı için steril tek kullanımlık swablar, cytobrush, pamuklu çubuklar vb.;

- Numunenin transportu için transport besiyeri içeren steril tüpler: "GENOMER" yapımı STOR F Transport Medium veya eşdeğeri veya fizyolojik serum (%0.9 NaCl) veya steril PBS.

DNA Ekstraksiyonu ve PCR
Amplifikasyon Öncesi - Numune ve Kontrol Hazırlama Alanı:

- Sınıf II Biyogüvenlik Kabini;

- Buzdolabı;

- Vorteks Karıştırıcı;

- Yüksek Hızlı Santrifüj (RCF(g) en az 16000);

- Termostat (sıcaklık aralığı 50-65 °C);

- 1.5 mL Tüpler için Tüp Racki;

- 1.5 mL Tüpler;

- Tek Kanallı Pipetler (1.0-1000 μL hacim aralığı);

- RNaz ve DNaz İçermeyen Filtreli Pipet Uçları (10 μL, 20 μL, 200 μL, 1000 μL hacim);

- Nükleik Asit Ekstraksiyon Kit'i ("GENOMER" tarafından üretilmiş PREP-NA PLUS DNA/RNA Extraction Kit önerilir (erkek üretral swabları için uygun değildir).

- Fizyolojik Salin Solüsyonu %0.9 NaCl (Steril);

- Kullanılmış Pipet Uçları, Tüpler ve Diğer Sarf Malzemeleri için Konteyner;

- Pudrasız Cerrahi Eldivenler;

- Dezenfektan Solüsyonu.

Amplifikasyon Öncesi - Reaktif Hazırlama Alanı:

- UV’li PCR Kabini;

- Buzdolabı;

- Vorteks Karıştırıcı;

- Strip'ler için Vorteks Rotoru;

- 0.2 mL Tüpler için PCR Tüp Racki;

- 8*0.2 mL Tüp Strip'leri için PCR Tüp Racki;

- Tek Kanallı Pipetler (0.5-1000 µL hacim aralığını kapsayan dağıtıcılar);

- RNaz ve DNaz İçermeyen Filtreli Pipet Uçları (10 µL, 20 µL, 200 µL, 1000 µL hacim);

- Kullanılmış Pipet Uçları, Tüpler ve Diğer Sarf Malzemeleri için Kap;

- Pudrasız Cerrahi Eldivenler;

- Dezenfektan Solüsyonu.

Amplifikasyon Sonrası – Amplifikasyon Tespit Alanı:

- Real-time PCR thermal cycler

Yazılım

- G-Quant Real-Time PCR ThermoCylers yazılımının en son sürümü https://genomer.com.tr/ adresinden indirilebilir.

| III. GÜVENLİK VE ÖNLEMLER |  |  |
| --- | --- | --- |
| 12. | Madde 20.4.1(n) | Uyarılar ve Önlemler |
| 13. | Madde 20.4.1(p) | Biyolojik Tehlike Uyarısı |
| 14. | Madde 20.4.1(o) | Tehlikeli Kimyasal Maddeler |
| 15. | Madde 20.1(f) | Kullanım Kısıtlaması |

Sadece moleküler tanı yöntemleri ve klinik tanı laboratuvarlarındaki çalışma kuralları konusunda eğitim almış personelin kiti çalışmasına izin verilir.

Analizi gerçekleştirmek için kullanılan tüm biyolojik örnekleri, reaktifleri ve materyalleri; enfeksiyöz ajan bulaştırma riski taşıyor olma ihtimali göz önünde bulundurularak ele alınır ve imha edilir. Örnekler yalnızca belirlenmiş analiz türleri için kullanılmalıdır. Numuneler, mutlaka laminar flow kabin altında çalışılmalıdır. Farklı numuneler içeren tüpler asla aynı anda açılmamalıdır. Numune hazırlama aşamasında kullanılan pipetler sadece bu amaca yönelik olarak kullanılmalıdır. Pipetler, pozitif displacement tipte olmalı veya aerosol filtreli uçlarla kullanılmalıdır. Kullanılan steril uçlar; DNase, RNase, DNA ve RNA’dan arındırılmış olmalıdır.

Reaktifler laminar flow kabin altında hazırlanmalıdır. Amplifikasyon için gereken reaktifler, tek reaksiyonda kullanılacak şekilde hazırlanmalıdır. Reaktiflerin hazırlanmasında kullanılan pipetler de sadece bu amaca yönelik olarak kullanılmalıdır. Bu pipetler pozitif displacement tipte olmalı veya aerosol filtreli uçlarla kullanılmalıdır. Kullanılan steril uçlar; DNase, RNase, DNA ve RNA’dan arındırılmış olmalıdır. Biyolojik örnekler, reaktifler ve analiz materyalleri ile doğrudan temastan kaçınılmalıdır. Pudrasız cerrahi eldiven kullanılmalıdır. Özellikle patojen olarak sınıflandırılan mikroorganizmalarla çalışırken koruyucu giysi (iş kıyafetleri ve kişisel koruyucu donanım) giyilmelidir. Koruyucu giysi ve ekipmanlar, yapılan işe, sağlık ve güvenlik gerekliliklerine uygun olmalıdır. Dökülme veya aerosol oluşumundan kaçınılmalıdır. Biyolojik örneklere maruz kalan her türlü materyal, imha edilmeden önce en az 30 dakika dezenfektan solüsyonla muamele edilmeli veya 121°C'de 1 saat otoklavlanmalıdır.

Nükleik asit ekstraksiyonu, PCR amplifikasyonu ve deteksiyon gibi moleküler biyoloji prosedürleri; özellikle numunelerdeki nükleik asitlerin degradasyonu veya numunelerin amplifikasyon ürünleri ile kontamine olması nedeniyle oluşabilecek hatalı sonuç riskini önlemek için nitelikli personel ile çalışmayı gerektirir. Tüm oligonükleotid bileşenler, internal kalite kontrol protokolüne göre yapay sentez teknolojisi ile üretilmiştir; kan veya kan işleme ürünleri içermez. Pozitif kontrol, yapay DNA sentez teknolojisi ile üretilmiştir ve enfeksiyöz ajan parçaları içermez.

Tüm sıvı karışımlar tek kullanımlık olarak tasarlanmıştır ve amplifikasyon reaksiyonlarında birden fazla kez kullanılamaz. Plastik tüpler fitalat içermez. Kit bileşenleri tarafından üretilen gaz, duman, buhar veya spreyi solunmamalıdır. Kit bileşenleri veya içilmemelidir. Göz ile temasından kaçınılmalıdır. Sadece kit içinde sağlanan ve üretici tarafından önerilen reaktifleri kullanılmalıdır. Farklı lot numaralarına sahip reaktifler birbirine karıştırılmamalıdır. Üçüncü taraf üreticilerin kitlerine ait reaktifler kullanılmamalıdır. Pipetler, tüp rafları, laboratuvar cam malzemeleri, laboratuvar önlükleri ve boneler dahil tüm laboratuvar ekipmanları ve reaktifler kesinlikle sabit olmalıdır. Bunların bir odadan diğerine taşınmasına izin verilmemelidir.

Ekstraksiyon/amplifikasyon hazırlığı alanı ile amplifikasyon/deteksiyon alanlarını birbirinden ayrılmalıdır. Bir amplifikasyon ürününü asla ekstraksiyon/hazırlık alanına sokulmamalıdır. Ekstraksiyon/hazırlık ve amplifikasyon/deteksiyon aşamaları için sadece o alanlara özgülenmiş önlük, eldiven ve aletler kullanılmalıdır. Bu ekipmanlar asla amplifikasyon alanından ekstraksiyon alanına transfer edilmemelidir. Kontaminasyon olasılığını önlemek için amplifikasyon ürünleri, çevreye dağılımı en aza indirecek şekilde çalışılmalıdır. Amplifikasyon ürünleri ile çalışılan pipetler sadece bu amaca yönelik kullanılmalıdır.

Acil Durum Eylemleri

Solunum: Bu kit içeriğindeki PCR karışımının solunması olası değildir, ancak dikkatli olunmalıdır.

Göz Teması: Kitin herhangi bir bileşeni göze kaçarsa, göz kapaklarının açık tutulduğundan emin olarak, 15 dakika veya daha uzun süre içilebilir musluk suyu altında gözü nazikçe yıkanmalıdır. Ağrı veya tahriş olursa tıbbi yardım alınmalıdır.

Cilt Teması: Kitin herhangi bir bileşeni ciltle temas eder ve rahatsızlığa neden olursa, kirlenmiş giysileri çıkarılmalıdır. Etkilenen bölge bol sabun ve suyla yıkanmalıdır. Ağrı veya tahriş olursa tıbbi yardım alınmalıdır.

Yutma: Kitin herhangi bir bileşeni yutulursa, ağzı su ile çalkalanmalıdır. Tahriş veya rahatsızlık olursa tıbbi yardım alınmalıdır.

| III. GÜVENLİK VE ÖNLEMLER |  |  |
| --- | --- | --- |
| 16. | Madde 20.4.1(j) | Özel Saklama Koşulları |

Son kullanma tarihi – üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

HPV 25 Screening qPCR Kit’in tüm bileşenleri, saklama süresi boyunca 2°C ile 8°C arasındaki sıcaklıklarda muhafaza edilmelidir. PCR-mix; saklama süresi boyunca 2°C ile 8°C arasında ve ışık almayan bir ortamda saklanmalıdır. Aşırı sıcaklık ve ışık, ürün performansı üzerinde olumsuz etki yaratabilir.

Kit; bileşenlerin saklama koşullarına uygun sıcaklıklarda, buz aküleri içeren thermal kutular (termobox) içerisinde ve her türlü kapalı nakliye aracıyla taşınmalıdır. Kitin, buz aküleri içeren thermal kutularda 2°C ile 25°C arasındaki sıcaklıklarda taşınmasına 5 günü geçmemek kaydıyla izin verilir; ancak teslim alındığı anda derhal 2°C ile 8°C sıcaklıktaki depolama koşullarına alınmalıdır.

Ambalajın ilk açılmasından sonra kitin raf ömrü:

- Kit bileşenleri, saklama süresi boyunca 2°C ile 8°C arasında muhafaza edilmelidir.

- Amplifikasyon için kullanılacak PCR-mix, saklama süresi boyunca 2°C ile 8°C arasında ve ışık almayan bir ortamda muhafaza edilmelidir.

Uygun olmayan rejimlerde (koşullarda) saklanan kitler kullanılmamalıdır. Son kullanma tarihi geçmiş bir HPV 25 Screening qPCR Kit kesinlikle kullanılmamalıdır.

Doğru ve güvenilir sonuçlar elde etmek için belirtilen talimatlara uyulması önemle tavsiye edilir. HPV 25 Screening qPCR Kit’in öngörülen teknik gerekliliklere uygunluğu; üretici tarafından önerilen saklama, taşıma ve uygulama koşullarına tam uyum sağlanmasına bağlıdır.

| IV. TEST PROSEDÜRÜ VE KALİTE KONTROL |  |  |
| --- | --- | --- |
| 17. | Madde 20.4.1(d) | Örnek (Numune) Tipi |

HPV 25 Screening qPCR Kit; servikal kanal ve vajina mukoza zarlarından alınan epitel sürüntü/kazıntılarından ekstrakte edilen DNA'yı tespit etmek üzere tasarlanmıştır.

Numune alımı, numune işleme prosedürleri ve saklama koşulları, biyolojik materyalden DNA ekstraksiyonu kiti talimatlarına uygun olarak gerçekleştirilir.

PCR İnhibitörleri

Örnekte PCR inhibitörlerinin bulunması, tartışmalı (belirsiz) sonuçlara yol açabilir. PCR inhibisyonunun belirtisi, internal kontrolün ve spesifik amplifikasyon ürününün eş zamanlı olarak saptanamamasıdır.

PCR inhibisyonunun gözlenmediği maksimum girişim yapan madde konsantrasyonları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

| Biyomateryal Tipi | Girişimci Madde (İnterferan) | Numunedeki İncelenen Konsantrasyon |
| --- | --- | --- |
| Endojen maddeler |  |  |
| Servikal kanal ve vajinanın mukoza zarından alınan epitel sürüntü/kazımaları | Hemoglobin* | 0.35 mg/mL |
| Servikal kanal ve vajinanın mukoza zarından alınan epitel sürüntü/kazımaları | Mucus (mucin) | 20 % |
| Eksojen maddeler |  |  |
| Servikal kanal ve vajinanın mukoza zarından alınan epitel sürüntü/kazımaları | Isopropyl alcohol* | 10% |
| Servikal kanal ve vajinanın mukoza zarından alınan epitel sürüntüleri/kazımaları | Metil asetat* | 10% |
| Servikal kanal ve vajinanın mukoza zarından alınan epitel sürüntüleri/kazımaları | Klorheksidin biglukonat | 10% |
| Servikal kanal ve vajinanın mukoza zarından alınan epitel sürüntüleri/kazımaları | Miramistin® | 10% |

*-DNA ekstraksiyonu sırasında tam olarak uzaklaştırılmaması nedeniyle DNA elüsyonu içinde inhibitör madde bulunabilir.

Genel Gereksinimler

Sonuçların başarılı ve güvenilir bir şekilde yorumlanması için yüksek kaliteli örnek ve uygun saklama, taşıma ve işleme koşulları gereklidir.

PCR analizi, laboratuvar araştırmalarının doğrudan yöntemlerine atıfta bulunur; bu nedenle numunenin toplanması enfeksiyon lokalizasyonundan gerçekleştirilmelidir.

Numune alım yerinin lokalizasyonu için uzman doktor istemi gereklidir. Karar, hastanın şikayetlerine ve klinik belirtilerine dayanmalı ve sorumlu doktor tarafından verilmelidir.

Kadınlar, numune alımından önceki gün genital bölge temizliği ve vajinal duş yapmamalıdır.

Doğru ve güvenilir bir sonuç elde etmek için, materyalin en yüksek sayıda epitel hücresi ve en az miktarda mukus ve kan kirliliğine neden olan inhibitör içermesi gerekir. Biyolojik materyalin yanlış alınması, belirsiz sonuçlara ve dolayısıyla numunenin yeniden örneklenmesine yol açabilir.

Numune Alımı

Rahim ağzı kanalının ve vajinanın mukozasından alınan epitel sürüntüleri

Numune alımı, biyolojik materyal kaynağına ve yerleşik prosedüre bağlı olarak, özel steril tek kullanımlık aletler – problar, cytobrushlar, swablar kullanılarak yapılır.

DİKKAT! Hamilelik durumunda, genitoüriner yayma örneklemesi için cytobrush kullanımı kontrendikedir.

Materyal almak için swab kullanılmasına izin verilir.

Numune Alım İşlemi Kısıtlamaları : Bölgesel ilaç uygulamaları ve prosedürden önceki 24 saat içinde yapılan vajinal ultrason, işlem kısıtlamaları kapsamındadır. Sürüntü (swab) alımı, üretici tarafından numunelerin taşınması ve depolanması amacıyla belirlenmiş transport besiyeri içeren tüplerde gerçekleştirilir.

Alım Sırası:

- Tüp açılmalıdır.

- Steril bir swab ile biyolojik materyali alınmalıdır.

- Swab'ı transport besiyeri içeren tüpe konnulup ve 10-15 saniye boyunca iyice çalkalanmalıdır. Solüsyonun sıçramasından kaçınılmalıdır.

- Swab solüsyondan çıkarılır, tüp duvarına bastırarak kalan sıvıyı sıkılır. Swab atılır.

- Tüpü sıkıca kapatılır ve işaretlenir.

Eğer biyomateryalin birkaç farklı biyotoptan alınması gerekiyorsa, prosedürü her seferinde materyali yeni bir prob ile yeni bir tüpe alarak tekrarlanır.

Örnek alma işleminden önce, mukusun bir pamuklu tamponla temizlenmesi gereklidir.

Kendi Kendine Numune Alım Aparatı Kullanılarak Yapılan Vajinal Örnekleme

Örnekleme, cihazın kullanım talimatlarına uygun olarak gerçekleştirilir.

Materyal, sıvı sitoloji için transport & fiksasyon besiyerinin talimatına uygun olarak, sıvı sitoloji için transport & fiksasyon besiyerine alınır.

Materyalin ön işlemi, örneklenmesi ve depolanması, DNA ekstraksiyon kitinin kullanım kılavuzuna uygun olarak gerçekleştirilir.

Numunelerin Taşınması ve Depolanması

Servikal kanal ve vajina mukozasından alınan epitel yayma/kazıntılarının taşıma ve depolama koşulları, numune taşınması ve depolanması için kullanılan transport besiyerlerinin talimatlarına veya önerilen DNA ekstraksiyon kit'lerinin talimatlarına göre belirlenir.

Numune Hazırlığı
PCR çalışmaları için transport besiyerlerinde toplanan, servikal kanal ve vajina mukozasından alınan epitel yayma/numuneleri.

- Tüpü, oda sıcaklığında (18°C ila 25°C) RCF(g) 16000'de 10 dakika santrifüjleyin.

- DNA ekstraksiyon kiti talimatında önerilen hacimde çökelti + sıvı fraksiyonu tüpte kalacak şekilde süpernatant uzaklaştırılır.

Elde edilen materyal, DNA ekstraksiyonu için hazırdır.

Kendinden örnekleme cihazı kullanılarak alınan vajinal materyal

- Cihaz ucunu tutan tüpe (veya kendinden örnekleme cihazı talimatlarında belirtilen diğer kaba) 500 µL fizyolojik salin solüsyonu eklenir.

- Tüpü 15 saniye çalkalanır.

- Cihaz ucunu tüpten çıkarılır ve atılır.

- Temiz bir 1.5 mL'lik tüpe aktarılır.

- Tüpü RCF(g) 16000'de 10 dakika santrifüjlenir.

- Tüpte yaklaşık 100 µL (çökelti + sıvı fraksiyonu) kalacak şekilde süpernatant uzaklas.

Elde edilen materyal, DNA ekstraksiyonu için hazırdır.

Sıvı sitoloji için transport & fiksasyon besiyerinde alınan kazıntılar

Bazı sıvı sitoloji alkollü transport besiyerlerinde (örneğin, BD SurePath (Becton Dickinson, USA) koruyucu sıvısında) fiksasyon sırasında, nükleik asitlerin proteinlerle çapraz bağlanması meydana gelir. Bu nedenle, DNA'nın proteinle ilişkili komplekslerden salınması ve hücre lizisi için numunelerin ön işleme tabi tutulması gereklidir.

Sıvı sitoloji için BD SurePath (Becton Dickinson, USA) transport & fiksasyon besiyerinde alınan kazıntılar, PREP-PK reaktif kitinin ("DNA TECH", LLC) talimatlarına uygun olarak PREP-PK reaktif kiti kullanılarak ön işleme tabi tutulmalıdır.

PreservCyt®ThinPrep (Hologic Inc, USA) veya CellPrep (Biodyne, Kore) transport & fiksasyon besiyerleri, PREP-PK reaktif kiti kullanılarak numune ön işlemi gerektirmez.

| IV. TEST PROSEDÜRÜ VE KALİTE KONTROL |  |  |
| --- | --- | --- |
| 18. | Madde 20.3(j) | Kullanım Talimatları |
| 19. | Madde 20.4.1(l) | Prosedür Adımları |

Biyolojik Materyalden DNA Ekstraksiyonu

DNA ekstraksiyonu, ekstraksiyon kiti talimatlarına göre gerçekleştirilir. PREP-NA PLUS DNA/RNA Ekstraksiyon Kiti önerilir. İlgili biyomateryal türlerinden DNA ekstraksiyonu için üreticiler tarafından önerilen ve tıbbi cihaz olarak tescil edilmiş herhangi bir reaktif kiti kullanılabilir.

DİKKAT! Kullanılan DNA ekstraksiyon kitinden bağımsız olarak, negatif kontrol örneği DNA ekstraksiyonunun tüm aşamalarından geçmelidir. Fizyolojik salin çözeltisi veya bir ekstraksiyon kitinden alınan negatif kontrol, belirtilen hacimlerde negatif kontrol olarak kullanılabilir.

Analiz Prosedürü

DİKKAT! Reaktifler ve tüpler doğrudan güneş ışığından uzak tutulmalıdır.

DİKKAT! ! Strip sayısı ve kapakları eksiksiz olmalıdır. Diğer kitlerin strip kapaklarını kullanılmamalıdır!

Reaktifler ve tüpler doğrudan güneş ışığından uzak tutulmalıdır.

1. Her test numunesi, negatif kontrol (C-) ve pozitif kontrol (C+) için PCR mix içeren tüpler işaretlenir. Örnek: 4 numuneyi test etmek için, numuneler için 4 tüp, "C-" için 1 tüp ve "C+" için 1 tüp işaretlenir. Ortaya çıkan toplam tüp sayısı 6'dır.

2. Taq-polimeraz solüsyonunu 3-5 saniye vortekslenir, ardından 1-3 saniye santrifüjlenir.

3. Her tüpe 10 µL Taq-polimeraz solüsyonu eklenir. Parafin tabakasının kırılmamasına dikkat edilmelidir.

4. Her tüpe bir damla (~20 µL) mineral yağ eklenir. Stripler kapatılır.

5. Numuneleri, "C-" ve "C+" içeren tüpleri 3-5 saniye vortekslenir, ardından 1-3 saniye santrifüjlenir.

DİKKAT! Tüpü açılır ve DNA örneğini (veya kontrol örneğini) ekle, ardından kontaminasyonu önlemek için bir sonraki DNA örneğine geçmeden önce tüp kapatılır. Strip tüpler kullanılırken, kontaminasyonu önlemek için bir sonraki stripe geçmeden önce strip kapatılır. Stripler sıkıca kapatılmalıdır. Filtreli uçlar kullanılmalıdır.

6. 5 μL DNA örneği ilgili tüplere eklenir. “C-” ve “C+” tüplerine DNA eklenmemelidir. Parafin tabakasının kırılmamasına dikkat edilmelidir.

7. Tüm DNA ekstraksiyon prosedürünü geçen negatif kontrol (C-) örneğinden 5,0 μL'yi “C-” tüpüne eklenir. Parafin tabakasının kırılmamasına dikkat edilmelidir.

8. Pozitif kontrol (C+) örneğinden 5,0 μL'yi “C+” tüpüne ekleyin. Parafin tabakasının kırılmamasına dikkat edilmelidir.

9. Stripler 3-5 saniye santrifüjlenir.

10. Stripler Real-time Thermal Cycler’a yerleştirilir.

11. G-Quant Real Time PCR ThermoCylers için işletim yazılımı başlatılır. İlgili testi eklenip, numunelerin sayısı ve bilgileri, pozitif ve negatif kontrol numunelerini belirtin. Striplerin thermal ünitedeki konumunu belirtilir (bkz. 9) ve amplifikasyon programını çalıştırmak için Tablo 3’e bakınız.

| Adım | Sıcaklık, °C | Dk | Sn | Cycle sayısı | Optik okuma | Adım tipi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 80 | 0 | 30 | 1 |  | Cycle |
|  | 94 | 1 | 30 |  |  |  |
| 2 | 94 | 0 | 30 | 5 |  | Cycle |
|  | 64 | 0 | 15 |  | v |  |
| 3 | 94 | 0 | 10 | 45 |  | Cycle |
|  | 64 | 0 | 15 |  | v |  |
| 4 | 94 | 0 | 5 | 1 |  | Cycle |
| 5 | 101 | … | … | Holding |  | Holding |
| 1 – holding at 25 °C is allowed |  |  |  |  |  |  |

Table 3: G-Quant Real Time PCR ThermoCylers için PCR programı

| IV. TEST PROSEDÜRÜ VE KALİTE KONTROL |  |  |
| --- | --- | --- |
| 20. | Madde 20.4.1(m) | Kalite Kontrol (QC) Prosedürü |

HPV 25 Screening qPCR Kit, pozitif kontrol örneği içermektedir. Pozitif kontrol, HPV genomunun klonlanmış bir parçasıdır; genetik mühendisliği teknikleriyle üretilmiş ve otomatik DNA dizileme ile karakterize edilmiştir. PCR-mix, tüpteki insan DNA'sı miktarını ölçen Örnek Alım Kontrolü (SIC) içerir. Olası kontaminasyonu ortaya çıkarmak için bir negatif kontrol gereklidir.

DİKKAT! Negatif kontrol örneği, DNA ekstraksiyonunun tüm aşamalarından geçmelidir. Sağlanan talimatlarda belirtilen hacimlerde fizyolojik salin solüsyonu veya bir ekstraksiyon kitinden alınan negatif kontrol örneği kullanılabilir.

Kalite Kontrol Kriterleri:

- Pozitif kontrol (C+), spesifik ürün için artan floresan veya pozitif sonuç göstermezse, tüm testin tekrarlanması gerekir. Bu durum; inhibitörlerden, uygulama hatasından veya saklama ve taşıma koşullarının ihlalinden kaynaklanabilir.

- Negatif kontrol (C-), spesifik ürün için artan floresan veya pozitif sonuç gösterirse, mevcut serideki (batch) tüm testler hatalı (yalancı pozitif) kabul edilir. Dekontaminasyon prosedürü uygulanması zorunludur.

| V. SONUÇLAR VE PERFORMANS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 21. | Madde 20.4.1(m) | Sonuçların Yorumlanması |

PCR sonuçlarının kaydedilmesi otomatik modda gerçekleştirilir. Analiz, Real-Time PCR uygulaması tarafından yürütülecektir. Sonuç grafiği, her tüp için floresan yoğunluğunun döngü sayısında amplifikasyon eğrisi görüntüleyecektir. Programı, analiz raporu oluşturabilir, kaydedebilir ve yazdırabilir.

PCR tamamlandığında, program tablo içerisindeki "Sonuç" (Result) sütununda "+" veya "-" simgelerini görüntüler. Bu verilere dayanarak çalışmanın sonuçlarına ilişkin nihai kanaat/karar verilir.

PCR sonuçlarının yorumlanması, Tablo 4'e göre yapılmalıdır.

| Tespit Kanalı |  |  |  |  | Yorumlama |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fam | Hex | Rox | Cy5 | Cy5.5 |  |
| + | Dikkate alınmaz. | + | - | - | HPV16 DNA'sı saptandı |
| - | Dikkate alınmaz. | + | + | - | HPV18 DNA'sı saptandı |
| - | Dikkate alınmaz. | + | - | + | HPV45 DNA'sı saptandı |
| - |  | + | - | - | HPV 31, 33, 35, 39, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 DNA'sı saptandı (no differentiation) |
| - | + | - | - | - | DNA HPV 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 DNA'sı saptanmadı |
| - | - | - | - | - | Geçersiz sonuç* |
| Pozitive kontrol örneği |  |  |  |  |  |
| + | + | + | + | + | Sonuçlar geçerlidir |
| Negatif kontrol örneği |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | Sonuçlar geçerlidir |

Tablo 4: PCR sonuçlarının yorumlanması ve değerlendirilmesi

*-Geçersiz sonuçlar, biyolojik materyalden elde edilen DNA’daki inhibitörlerin varlığından; analiz protokolünün yanlış uygulanmasından; amplifikasyon sıcaklık protokolüne uyulmamasından vb. kaynaklanabilir. Bu durumda, mevcut DNA ile PCR'ın tekrarlanması veya DNA ekstraksiyonu ve PCR'ın tekrarlanması veya biyolojik materyal toplama işleminin tekrarlanması gerekmektedir (sırayla gerçekleştirilir).

-Negatif kontrol örneği için sonuçlar Tablo 5'teki gibi değilse, tüm serinin sonuçları geçersiz kabul edilir. Bu durumda dekontaminasyon prosedürleri gereklidir. Bu durumda olası kontaminasyonu tespit etmek ve ortadan kaldırmak için özel önlemler alınması gerekmektedir.

-Pozitif kontrol örneği için sonuçlar Tablo 5'teki gibi değilse, tüm seri için amplifikasyonun tekrarlanması gerekmektedir.

| V. SONUÇLAR VE PERFORMANS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 22. | Madde 20.4.1(q) | Analitik Performans Verileri |
| 23. | Madde 20.4.1(q) | Klinik Performans Verileri |

a.	HPV 25 Screening qPCR Kit'in analitik özgüllüğü, güncel kapsamlı genetik bilgi içeren çevrimiçi veritabanları kullanılarak biyoinformatik analiz ile değerlendirilmiştir. Testte kullanılan spesifik oligonükleotidler, GenBank veritabanı dizilerine karşı kontrol edilmiştir. Hiçbir dizi, spesifik olmayan bir tespit için yeterli benzerlik göstermemiştir.

Human Papilloma Virüsü tip 16 DNA'sı içeren insan biyolojik materyal numunelerinde, thermal cycler yazılımı tarafından, amplifikasyon sırasında spesifik ürün için Fam ve Rox kanallarında pozitif amplifikasyon sonuçları kaydedilir.

Human Papilloma Virüsü tip 18 DNA'sı içeren insan biyolojik materyal numunelerinde, thermal cycler yazılımı tarafından, amplifikasyon sırasında spesifik ürün için Cy5 ve Rox kanallarında pozitif amplifikasyon sonuçları kaydedilir.

Human Papilloma Virüsü 45 DNA'sı içeren insan biyolojik materyal numunelerinde, thermal cycler yazılımı tarafından, amplifikasyon sırasında spesifik ürün için Cy5.5 ve Rox kanallarında pozitif amplifikasyon sonuçları kaydedilir.

Yüksek karsinojenik riskli (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 ve 68) bir veya daha fazla Human Papilloma Virüsü (HPV) tipinin DNA'sını içeren insan biyolojik materyal numunelerinde, thermal cycler yazılımı tarafından, amplifikasyon sırasında spesifik ürün için Rox kanalında pozitif amplifikasyon sonuçları kaydedilir.

14 tip yüksek karsinojenik Human Papilloma Virüsünün (HPV) (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) DNA'sını içermeyen biyolojik materyal numunelerinde, thermal cycler yazılımı tarafından, spesifik ürün için Fam, Rox, Cy5 ve Cy5.5 tespit kanallarında negatif amplifikasyon sonuçları ve SIC için Hex tespit kanalında pozitif amplifikasyon sonuçları tespit edilir.

Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Gardnerella vaginalis, Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis, Chlamydia trachomatis, Candida albicans, Streptococcus sp., Staphylococcus sp., Lactobacillus spp., EBV, HHV6, HHV8, HSV1, HSV2, VZV varlığında, DNA numunesinin amplifikasyonunda spesifik olmayan pozitif sonuçlar yoktur.

b.	Analitik hassasiyet

Analitik duyarlılık, amplifikasyon tüpü başına her bir Human Papilloma Virüsü tipinden 5 DNA kopyasıdır, bu da 1.0 mL başına her bir insan papilloma virüsü tipinden 10³ DNA kopyasına karşılık gelmektedir.

c.	Tanısal Karakteristik
Numune sayısı (n) - 436

| Tespit Edilen Analit | Tanısal Duyarlılık (%95 GA) | Tanısal Özgüllük (%95 GA) |
| --- | --- | --- |
| HPV16 | 100.00% (96.38%-100.00%) | 100.00% (98.91%-100.00%) |
| HPV18 | 100.00% (83.16%-100.00%) | 100.00% (99.12%-100.00%) |
| HPV45 | 100.00% (69.15%-100.00%) | 100.00% (99.14%-100.00%) |
| HPV 31, 33, 35, 39, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 No differentiation) (16, 18 ve 45 tipleri hariç) | 100.00% (98.54%-100.00%) | 100.00% (98.04%-100.00%) |

DİKKAT! Belirtilen spesifikasyonlar, DNA ekstraksiyonunun PREP-NA PLUS DNA/RNA Ekstraksiyon Kit ile gerçekleştirilmesi durumunda garanti edilir.

| V. SONUÇLAR VE PERFORMANS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 24. | Madde 20.4.1(m) | Tekrarlama Gerekliliği |

|  | Sonuç | Olası neden | Çözüm |
| --- | --- | --- | --- |
| C+ | - | - İşletim hatası - PCR inhibisyonu - Depolama ve kullanım gerekliliklerini ihlali | - Tüm test tekrar edilir. - Mevcut lot imha edilir. |
| C- | + | - Kontaminasyon | - Mevcut lot imha edilir. - Dekontaminasyon prosedürleri uygulanmalıdır. |
| SIC | - | - PCR inhibisyonu - Yetersiz DNA miktarı | - Tüm test tekrar edilir. - Numune tekrarı |

Tabo 5: Sorun Giderme

| VI. EK BİLGİLER |  |  |
| --- | --- | --- |
| 25. | Madde 20.4.1(t) | Kullanılmış Malzemelerin İmhası |

PCR atıkları, kapalı tüpleri açılmadan kapalı olarak atılır. Atık materyalleri (tüpler, uçlar) sadece dezenfektan solüsyon içeren özel kapalı kaplarda uzaklaştırılır. Nükleik asit ekstraksiyonu ve PCR'ın yapıldığı çalışma yüzeyleri ve odalar, çalışmadan önce ve sonra 30 dakika boyunca bakterisidal lambalar (UV) ile irradyasyona tabi tutulmalıdır.

Amplifikasyondan sonra tüpler açılmamalıdır. Atık materyaller yerel ve ulusal standartlara uygun olarak imha edilmelidir. Laboratuvardaki tüm yüzeyler (çalışma masaları, tüp rafları, ekipmanlar vb.) günlük olarak dezenfektan solüsyonla temizlenmelidir.

| VI. EK BİLGİLER |  |  |
| --- | --- | --- |
| 26. | Madde 20.4.1(x) | Kullanım Kılavuzu Revizyon Tarihi |

| VI. EK BİLGİLER |  |  |
| --- | --- | --- |
| 27. | Madde 20.4.1(v) | Uyumluluk Standartları |

ISO 15223-1, ISO 18113 İlgili standartlara referans

| VI. EK BİLGİLER |  |  |
| --- | --- | --- |
| 28. | Madde 20.4.1(r) | Kullanmadan Önce Kontrol Edilmesi Gerekenler |

Kiti Aşağıdaki Durumlarda Kullanılmamalıdır:

- Taşıma ve saklama koşulları ihlal edildiğinde;

- Reaktiflerin görünümü kit spesifikasyonlarına uymadığında;

- Kit bileşenlerinin ambalajı zarar gördüğünde;

- Belirtilen son kullanma tarihi geçtiğinde.

Mevcut kılavuzda listelenen talimatlara uyulduğunda, kitin rutin kullanımından kaynaklanan önemli bir sağlık etkisi beklenmemektedir.

| VI. EK BİLGİLER |  |
| --- | --- |
| 29. | Teknik Destek İletişim Bilgileri |

Teknik destek için lütfen özel teknik destek ekibimizle şu e-posta adresinden iletişime geçin: support@genomer.com.tr

Telefon No: +90 0530 462 2637

VII. SEMBOLLER/PİKTOGRAMLAR

|  | In vitro tanı tıbbi cihazı |  | Üretim tarihi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sıcaklık limiti |  | Kullanım kılavuzuna bakınız |
|  | <n> test için yeterli miktarda içerir |  | Katalog numarası |
|  | Son kullanma tarihi |  | Üretim yeri |
|  | Lot no |  | Güneş ışığından uzak tutunuz |
|  | Pozitif kontrol |  | Versiyon |

# REVİZYON TAKİBİ

| Revizyon No | Rev. Tarihi | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| 00 | 14.11.2025 | İlk Yayın |

# DOKÜMAN ONAYI

| Hazırlayan | Onaylayan |
| --- | --- |
| Kalite Yönetim Temsilcisi | Genel Müdür |
| Elife ÖZDEMİR | Oktay ÖZTÜRK |