ÜRÜN ADI:

HPV QNT-15 Detection qPCR Kit

KULLANIM AMACI:

HPV QNT-15 Detection qPCR Kit, in vitro Nükleik Asit Testi (NAT) – patojen tespiti temelli bir üründür. HPV QNT-15 Detection qPCR Kit, insan biyolojik örneklerinde onkojenik özelliklerine ilişkin olarak düşük riskli insan papilloma virüsü tiplerinin (HPV 6, 11) ve yüksek riskli insan papilloma virüsü tiplerinin (HPV 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68) spesifik olarak tanımlanması ve kantifikasyonu için tasarlanmıştır.

Merkez Ofis: Dumlupınar Mahallesi, Nur Cad. No: 7/3 Posta Kodu: 41250 Kartepe/Kocaeli/TÜRKİYE

Şube: Barış SB Mahallesi, 5002 Sokak, Yeni Teknoloji Binası, Blok A, No: 4A/ Z09  TÜBİTAK MAM Teknoloji Serbest Bölgesi, Posta Kodu: 41400

Gebze/Kocaeli/TÜRKİYE

Ticaret Sicil Numarası: 34218

Email: info@genomer.com.tr

https://genomer.com.tr

Amaç

Bu belge, HPV QNT-15 Detection qPCR Kit In Vitro Diagnostik (IVD) tıbbi cihazının kullanım Talimatları'nı (Instructions for Use - IFU) içermektedir.

Avrupa Birliği'nin 2017/746 sayılı In Vitro Diagnostik Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği (IVDR), cihazın tüm yaşam döngüsü boyunca hastalar ve kullanıcılar için yüksek düzeyde sağlık ve güvenlik koruması sağlamayı amaçlamaktadır.

Bu Kullanım Talimatları (IFU), IVDR yönetmeliğin Ek I: Genel Güvenlik ve Performans Gereklilikleri bölümünde yer alan, özellikle de Bölüm III: Etiketleme ve Kullanım Talimatları (Madde 20) altındaki tüm yükümlülükleri eksiksiz olarak yerine getirmek amacı ile oluşturulmuştur.

Temel amaç cihazının tasarlanan amaç doğrultusunda, güvenli, doğru ve etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamaktır. Bu talimatlar, cihazın performansı, sınırlamaları, olası riskleri ve uygun numune yönetimi de dahil olmak üzere, laboratuvar profesyonelleri için gerekli olan tüm teknik ve yasal bilgileri kapsamaktadır.

Yasal Uyum ve Şeffaflık

Bu kılavuz, yalnızca ulusal ve uluslararası standartlara (özellikle IVDR, EN ISO 15223-1 ve EN ISO 18113) uygun piktogramlar ve simgeler kullanmakla kalmaz, aynı zamanda cihazın tüm yasal tanımlayıcı bilgilerini (UDI, Üretici) şeffaf bir şekilde sunar.

Uyarı: Cihazı kullanmadan önce, güvenli ve doğru sonuçlar elde etmek amacıyla bu talimatların tamamının okunması, anlaşılması ve titizlikle uygulanması zorunludur. Talimatlara uyulmaması, hatalı sonuçlara, potansiyel tehlikelere veya CE işaretinin geçersiz hale gelmesine neden olabilir.

| I. TANIMLAYICI BİLGİLER |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cihaz Adı, Ticari Adı ve Modeli | Madde 20.3(a), 20.4.1(b) | HPV QNT-15 Detection qPCR Kit |
| 2. | İn Vitro Tanı Cihazı | Madde 20.3(b) | HPV QNT-15 Detection qPCR Kit, in vitro Nükleik Asit Testi (NAT) – patojen tespiti temelli bir üründür. HPV QNT-15 Detection qPCR Kit, insan biyolojik örneklerinde onkojenik özelliklerine ilişkin olarak düşük riskli insan papilloma virüsü tiplerinin (HPV 6, 11) ve yüksek riskli insan papilloma virüsü tiplerinin (HPV 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68) spesifik olarak tanımlanması ve kantifikasyonu için tasarlanmıştır. |
| 3. | Üretici Bilgileri | Madde 20.3(d) | GENOMER BIOTECHNOLOGY R&D IND. TRD. LIMITED COMPANY, Genel Merkez: Dumlupınar Mahallesi, Nur Sokak No: 7/3 Posta Kodu: 41250 Kartepe/Kocaeli/TÜRKİYE Şube: TÜBİTAK MAM Teknoloji Serbest Bölgesi, Barış Mahallesi, 5002 Sokak, Yeni teknoloji binası, Blok A, No: 4A/Z09 Posta Kodu: 41400 Gebze/Kocaeli/TÜRKİYE Ticaret Sicil No: 34218 Email: info@genomer.com.tr Web:https://genomer.com.tr |
| 4. | Yetkili Temsilci Bilgileri | Madde 20.3(e) | Olması durumunda yetkili temsilci atanacaktır. |
| 5. | Lot/Parti Numarası | Madde 20.3(f) | UL- HPVQ15-XX |
| 6. | Son Kullanma Tarihi | Madde 20.3(g) | YYYY/AA/GG |
| 7. | Katalog Numarası | Madde 20.3(c) | P-HPVQ15-0501v01-48 |
| 8. | Benzersiz Cihaz Tanımlayıcı (UDI) Referansı | Madde 20.3(n) | 868512670PHPVQ154B |

Yukarıda belirtilen Kullanım Talimatları (IFU) kılavuzunda belirtilen prosedürler ve analitik kabul kriterlerine uygun olarak elde edilen sonuçlar, HPV QNT-15 Detection qPCR Kit cihazının Genel Güvenlik ve Performans Gereklilikleri'ne (Ek I) uygunluğunu teyit etmektedir.

| II. KULLANIM AMACI, KAPSAM VE PRENSİP |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9. | Madde 20.4.1(c) | Kullanım Amacı ve Fonksiyonu |

HPV QNT-15 Detection qPCR Kit, araştırma ve tanısal uygulamalar için tasarlanmıştır. Kit, in vitro bir Nükleik Asit Testi (NAT) – patojen tespiti temelli bir üründür. HPV QNT-15 Detection qPCR Kit, insan biyolojik örneklerindeki HPV nükleik asitlerini Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) yöntemi yardımıyla tespit etmek üzere geliştirilmiştir. Örnekler olarak insan biyolojik materyalleri kullanılır: epitel hücre swabları, prostat sıvısı, ejakülat, idrar, biyopsi materyali.

HPV QNT-15 Detection qPCR Kit, insan biyolojik örneklerinde, düşük riskli insan papilloma virüs tiplerinin (HPV 6, 11) ve onkojenik özellikleri bakımından yüksek riskli insan papilloma virüs tiplerinin (HPV 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68) spesifik tanımlanması ve kantifikasyonu için kullanılan bir in vitro DNA testidir.

Kullanım Endikasyonları: Servikal kanser öncülü lezyonlar ve kanser için koruyucu HPV taraması, HPV enfeksiyonu olan hastaların takibi, serviks, penis, prostat, anüs, larinks onkopatolojisinde ve kadın-erkek genitoüriner sistem inflamatuar hastalıklarında HPV enfeksiyonunun tanısı.

Kitin uygulanması, populasyon ve demografik özelliklere bağlı değildir. HPV QNT-15 Detection qPCR Kit'in kullanımı için herhangi bir kontrendikasyon bulunmamaktadır.

HPV QNT-15 Detection qPCR Kit, tıbbi kurumların klinik ve tanı laboratuvarlarında ve araştırma pratiğinde kullanılabilir.

Potansiyel Kullanıcılar: Moleküler tanı yöntemleri konusunda yetkin olan ve klinik tanı laboratuvarlarında görev yapan personeldir.

Kitin, yalnızca bu kullanım talimatlarında belirtildiği şekilde uygulanması gerekmektedir.

| II. KULLANIM AMACI, KAPSAM VE PRENSİP |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10. | Madde 20.4.1(e) | Test Prensibi - Yöntem |

Uygulanan PCR yöntemi, bir hedef DNA dizisinin amplifikasyonuna dayanmaktadır. Amplifikasyon reaksiyonunun duyarlılığını ve özgüllüğünü artırmak için bir "hot-start" (sıcak başlatma) kullanımı öngörülmüştür. Sıcak başlatma, iki katman ve bunları ayıran bir parafin katmanından oluşan bir reaksiyon karışımı hazırlanması veya antikorlarla bloke edilmiş Taq-polimeraz kullanımı ile sağlanır.

Polimeraz zincir reaksiyonu, yalnızca parafin eridiğinde veya Taq polimeraz ile antikorların oluşturduğu kompleksin termal dissosiyasyonu gerçekleştiğinde başlar. Bu mekanizma, tüpün ilk ısıtma aşamasında primerlerin hedef DNA'ya spesifik olmayan bir şekilde bağlanmasını (annealing) engeller.

HPV QNT-15 Detection qPCR Kit, floresan modifikasyonlu PCR yöntemine dayanmaktadır.

PCR karışımı (mix), reporter floresan boyalar ve söndürücü (quencher) moleküller taşıyan hedefe-özgül problar içerir. Problar hedef diziye hibridize olduğunda aktif hale gelir. Aktivasyon sonucunda, floresans sinyali hedef dizinin amplifikasyonuyla orantılı olarak artar. Floresans şiddeti, bir real tıme PCR termal döngü cihazının veri toplama ünitesi ile reaksiyonun her döngüsünde ölçülür ve sağlanan yazılım ile analiz edilir.

Bir tüp, insan genomik DNA'sının amplifikasyonu için bir PCR karışımı (örnek alım kontrolü (SIC)) içerir. SIC, preanalitik hatayı dışlamaya olanak tanır. Toplanan materyal miktarı analiz için yetersizse, numune alma işleminin tekrarlanması gerekmektedir.

PCR karışımı, polimeraz zincir reaksiyonunun kalitesini değerlendirmek amacıyla kullanılan Dahili Kontrol'ü (IC) içermektedir. HPV ürün amplifikasyonunun tespiti için kullanılan DNA probları, Fam ve Cy5 floresan boyalarını taşır. Dahili kontrol amplifikasyon ürününün tespiti için kullanılan DNA probu ise Hex floresan boyasını içerir. Fam boya işaretleyicisi aynı zamanda SIC tespiti için de kullanılır.

Belirlenmiş tüpler, Rox boya işaretleyicili ek bir prob ("Marker") içerir. Bu işaretleyici, strip yönlendirmesini (oryantasyonunu) belirler. Çalıştırma tamamlandığında, yazılım, operatör tarafından

| № of the tube in a strip | Boya etiketi /Dedektasyon kanalı |  |  |  | Tampon çözelti/parafinin renk etiketlemesi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fam | Hex | Rox | Cy5 |  |
| 1, 5 | HPV 16, 31, 33, 35, 52, 58 type | IC | - | HPV 56 type | Mavi/Beyaz |
| 2, 6 | HPV 18, 39, 45, 59 type | IC | - | HPV 6, 11 type | Renksiz/Beyaz |
| 3, 7 | HPV 51 type | IC | Marker | HPV 68 type |  |
| 4, 8 | SIC | IC | - | - |  |

Tablo 1: Amplifikasyon ürünlerinin tespit kanalları

HPV DNA'nın kantifikasyonu, 2 analiz türü ile mümkündür: mutlak ve göreceli. Mutlak analiz, amplifikasyon sonrası eşik döngüsü (Cp) değerine dayanarak virüs kopya sayısının yazılım tarafından hesaplanmasını içerir. Göreceli analiz ise, virüs DNA miktarının, ilgili örnekteki insan genomik DNA (SIC) miktarına (yani örnekteki insan hücre sayısına) normalize edilmesini içerir. Bu yaklaşım, numune alma varyansını dikkate almayı sağlar.

Klinik olarak anlamlı virüs konsantrasyonu, en az 10³ kopya HPV DNA'ya karşılık 10⁵ insan hücresidir (doğru materyal örneklemesi ile). Bu değer, yüksek enfeksiyon seviyesini karakterize eder ve servikal neoplazi gelişimine yol açabilir. Bu nedenle, veri analizi sırasında, klinik olarak anlamlı aralığa düşmeyen elde edilmiş virüs konsantrasyon değerleri için yazılım tarafından bir kısıtlama uygulanır.

HPV QNT-15 Detection qPCR Kit için için otomatik analiz, "GENOMER" üretimi G-Quant Real-Time PCR ThermoCycler cihazlarında gerçekleştirilebilmektedir (mevcut tedarik seçeneklerini incelemek için https://genomer.com.tr/ adresindeki kataloğa bakınız). Yazılımın güncel sürümü https://genomer.com.tr/ adresinden indirilebilir.

| II. KULLANIM AMACI, KAPSAM VE PRENSİP |  |  |
| --- | --- | --- |
| 11. | Madde 20.3(k) | Test Sayısı - İçerik |

HPV QNT-15 Detection qPCR Kit, PCR karışımı (mix), MAX Taq-polimeraz çözeltisi, mineral oil (mineral yağ) ve pozitif kontrol örneğini içermektedir. İçeriğin ayrıntılı açıklaması Tablo 2'de sunulmuştur.

| Reaktif | Açıklama | Total Hacim | Miktar |
| --- | --- | --- | --- |
| Parafin kaplı PCR-mix | Beyaz veya mavi mumsu tabakanın altında, renksiz şeffaf sıvı | 3840 μL (20 μL in each tube) | 24 8-tube strips |
| Taq-polimeraz solüsyon | Şeffaf, renksiz sıvı | 2000 μL (500 μL in each tube) | 4 tubes |
| Mineral yağ | Şeffaf, renksiz, yağlı viskoz sıvı | 4.0 mL (1.0 mL in each tube) | 4 tubes |
| Pozitif Kontrol* | Şeffaf, renksiz sıvı | 160 μL | 1 tube |
| Strip kapakları | 24 8-caps |  |  |

Tablo 2: HPV QNT-15 Detection qPCR Kit İçeriği

Tüm bileşenler kullanıma hazırdır ve işlem için ek hazırlık gerektirmez.

HPV QNT-15 Detection qPCR Kit, tek kullanımlıktır ve 48 test için tasarlanmıştır.

GEREKLİ ANCAK SAĞLANMAYAN REAKTİFLER VE EKİPMANLAR

Numune toplama

1. Numune Toplama

- Numune toplama swabları: biyomateryal örneklemesi için steril, tek kullanımlık swablar, sitofırçalar, pamuklu çubuklar vb.;

- Klinik materyal toplamak için steril kaplar;

- Numunenin transportu için transport besiyeri içeren steril tüpler: "GENOMER" yapımı STOR F Transport Medium veya eşdeğeri veya fizyolojik serum (%0.9 NaCl) veya steril PBS.

2. DNA Ekstraksiyonu ve PCR
Amplifikasyon Öncesi - Numune ve Kontrol Hazırlama Alanı:

- Sınıf II Biyogüvenlik Kabini;

- Vorteks karıştırıcı;

- Buzdolabı;

- Nükleik asit ekstraksiyon kiti ("GENOMER" yapımı PREP-NA PLUS DNA/RNA Ekstraksiyon Kit'i önerilir);

- Yüksek hızlı santrifüj (RCF(g) en az 16000);

- Katı hal termostatı (sıcaklık aralığı 50-65 °C);

- 1.5 mL tüpler için tüp askılığı;

- 1.5 mL tüpler;

Amplifikasyon Öncesi - Reaktif Hazırlama Alanı:

- UV PCR Kabini;

- Vorteks Karıştırıcı;

- Strip'ler için Vorteks Rotoru;

- Buzdolabı;

- Strip halindeki 0.2 mL tüpler için PCR Tüp Askılığı;

- Tek kanallı pipetler (0.5-1000 μL hacim aralığını kapsayan dağıtıcılar);

- RNaz ve DNaz içermeyen filtreli pipet uçları (20 μL, 200 μL, 1000 μL hacim);

- Kullanılmış pipet uçları, tüpler ve diğer sarf malzemeleri için konteyner;

- Pudrasız cerrahi eldivenler;

- Dezenfektan çözeltisi.

Amplifikasyon Sonrası – Amplifikasyon Tespit Alanı:

- Real-time PCR thermal cycler

Yazılım:
G-Quant Real Time PCR ThermoCylers için GenoExpert yazılımı en son sürümü, https://genomer.com.tr/ adresinden indirilebilir.

| III. GÜVENLİK VE ÖNLEMLER |  |  |
| --- | --- | --- |
| 12. | Madde 20.4.1(n) | Uyarılar ve Önlemler |
| 13. | Madde 20.4.1(p) | Biyolojik Tehlike Uyarısı |
| 14. | Madde 20.4.1(o) | Tehlikeli Kimyasal Maddeler |
| 15. | Madde 20.1(f) | Kullanım Kısıtlaması |

Kit ile çalışmaya yalnızca moleküler tanı yöntemleri ve klinik-tanı laboratuvarı çalışma kuralları konusunda eğitimli personel yetkilidir.

Analizi gerçekleştirmek için kullanılan tüm biyolojik örneklerin, reaktiflerin ve malzemelerin, enfektif ajan bulaştırabilirmiş gibi taşınması ve imha edilmesi gerekmektedir. Örnekler yalnızca belirli bir analiz türü için kullanılmalıdır. Örnekler bir laminar akış kabini altında işlem görmelidir. Farklı örnekleri içeren tüpler asla aynı anda açılmamalıdır. Örnekleri işlemek için kullanılan pipetler yalnızca bu spesifik amaç için kullanılmalıdır. Pipetler pozitif dağıtımlı (positive dispensation) tipte olmalı veya aerosol filtreli uçlarla kullanılmalıdır. Kullanılan uçlar steril, DNaz ve RNaz içermeyen, DNA ve RNA kontaminasyonundan arındırılmış olmalıdır. Reaktifler bir laminar akış kabini altında işlenmelidir. Amplifikasyon için gerekli

Reaktifler tek bir çalışma oturumunda kullanılabilecek şekilde hazırlanmalıdır. Reaktifleri işlemek için kullanılan pipetler yalnızca bu spesifik amaç için kullanılmalıdır. Pipetler pozitif dağıtımlı tipte olmalı veya aerosol filtreli uçlarla kullanılmalıdır. Kullanılan uçlar steril, DNaz ve RNaz içermeyen, DNA ve RNA kontaminasyonundan arındırılmış olmalıdır. Analizi gerçekleştirmek için kullanılan biyolojik örnekler, reaktifler ve malzemelerle doğrudan temastan kaçının. Pudrasız cerrahi eldiven giyin. Özellikle patojen olarak sınıflandırılan mikroorganizmalarla çalışırken koruyucu giysi (iş elbisesi ve kişisel koruyucu ekipman) giyin. Koruyucu giysi ve kişisel koruyucu ekipman, yapılacak işe ve sağlık-güvenlik gerekliliklerine uygun olmalıdır. Dökülme veya aerosol oluşturmaktan kaçının. Biyolojik örneklere maruz kalan herhangi bir materyal, imha edilmeden önce en az 30 dakika dezenfektan solüsyonu ile muamele edilmeli veya 121 °C'de 1 saat otoklavlanmalıdır.

Nükleik asit ekstraksiyonu, PCR amplifikasyonu ve tespiti gibi moleküler biyoloji prosedürleri, özellikle örneklerdeki nükleik asitlerin bozulması veya amplifikasyon ürünleriyle örnek kontaminasyonu nedeniyle hatalı sonuç riskini önlemek için nitelikli personel gerektirir.

Tüm oligonükleotid bileşenleri, iç kalite kontrol protokolüne göre yapay sentez teknolojisi ile üretilmiştir ve kan veya kan işleme ürünleri içermez.

Pozitif kontrol, yapay DNA sentez teknolojisi ile üretilmiştir. Pozitif kontrol, enfeksiyöz ajan parçaları içermez.

Tüm sıvı çözeltiler tek kullanımlıktır ve amplifikasyon reaksiyonlarında birden fazla kez kullanılamaz. Plastik tüpler ftalat içermez. Kit bileşenlerinin ürettiği gaz/duman/buhar/sprey solunmamalıdır. Kit bileşenleri yenilmemeli/içilmemelidir. Gözlerle temasından kaçının. Yalnızca kit içinde sağlanan ve üretici tarafından önerilen reaktifleri kullanın. Farklı partilere ait reaktifleri karıştırmayın. Üçüncü taraf üreticilerin kitlerindeki reaktifleri kullanmayın. Pipetler, tüp askılıkları, laboratuvar cam eşyaları, laboratuvar önlükleri, bone vb. dahil tüm laboratuvar ekipmanları ve reaktifler kesinlikle sabit olmalıdır. Bunların bir odadan diğerine taşınmasına izin verilmez. Amplifikasyon reaksiyonlarının ekstraksiyonu/hazırlanması ve amplifikasyon ürünlerinin amplifikasyonu/tespiti için ayrı alanlar donatın. Amplifikasyon reaksiyonlarının hazırlanması için ayrılmış alana asla bir amplifikasyon ürünü sokmayın. Yalnızca amplifikasyon reaksiyonunun ekstraksiyonu/hazırlanması ve amplifikasyon ürünlerinin amplifikasyonu/tespiti için kullanılan laboratuvar önlükleri, eldivenler ve aletler giyin/kullanın. Amplifikasyon ürünlerinin amplifikasyonu/tespiti için ayrılmış alandan, amplifikasyon reaksiyonlarının hazırlanması için ayrılmış alana laboratuvar önlükleri, eldivenler ve aletleri asla transfer etmeyin. Amplifikasyon ürünleri, kontaminasyon olasılığını önlemek için çevreye yayılmayı mümkün olduğunca azaltacak şekilde işlenmelidir. Amplifikasyon ürünlerini işlemek için kullanılan pipetler yalnızca bu spesifik amaç için kullanılmalıdır. PCR atıkları yalnızca kapalı formda uzaklaştırılmalıdır. Atık materyaller (tüpler, uçlar) yalnızca

dezenfektan çözeltisi içeren özel kapalı bir konteynere atılmalıdır. Çalışma yüzeyleri ve ayrıca nükleik asit ekstraksiyonu ve PCR'nin gerçekleştirildiği odalar, çalışmadan önce ve sonra 30 dakika süreyle bakterisidal ışınlayıcılarla (UV lamba) ışınlanmalıdır.

Amplifikasyon sonrasında tüpler açılmamalıdır. Atık materyaller, yerel ve ulusal standartlara uygun olarak bertaraf edilir. Laboratuvardaki tüm yüzeyler (çalışma masaları, tüp askılıkları, ekipman vb.) günlük olarak dezenfektan çözelti ile muamele edilmelidir.

Acil Durum Eylemleri

Solunum: Bu kit içeriğindeki PCR karışımının solunması olası değildir, ancak dikkatli olunmalıdır.

Göz Teması: Kitin herhangi bir bileşeni göze kaçarsa, göz kapaklarının açık tutulduğundan emin olarak, 15 dakika veya daha uzun süre içilebilir çeşme suyu altında gözü nazikçe yıkayın. Ağrı veya tahriş olursa tıbbi yardım alın.

Cilt Teması: Kitin herhangi bir bileşeni ciltle temas eder ve rahatsızlığa neden olursa, kirlenmiş giysileri çıkarın. Etkilenen bölgeyi bol sabun ve suyla yıkayın. Ağrı veya tahriş olursa tıbbi yardım alın.

Yutma: Kitin herhangi bir bileşeni yutulursa, ağzı su ile çalkalayın. Tahriş veya rahatsızlık olursa tıbbi yardım alın.

Kiti Kullanmayın:

- Taşıma ve depolama koşulları ihlal edildiğinde;

- Reaktiflerin görünümü kit pasaportuna uymadığında;

- Kit bileşenlerinin ambalajı hasar gördüğünde;

- Belirtilen son kullanma tarihinden sonra.

Bu kitin rutin kullanımı sırasında, mevcut kullanım kılavuzunda listelenen talimatlara uyulduğu sürece, önemli bir sağlık etkisi beklenmemektedir.

| III. GÜVENLİK VE ÖNLEMLER |  |  |
| --- | --- | --- |
| 16. | Madde 20.4.1(j) | Özel Saklama Koşulları |

| III. UYARILAR VE ÖNLEMLER |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 16. | Özel Depolama Koşulları | Madde 20.4.1(j) | Reaktif depolama için gerekli sıcaklık aralığı |

Son kullanma tarihi – üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

HPV QNT-15 Detection qPCR Kit'in tüm bileşenleri, depolama süresi boyunca +2°C ila +8°C sıcaklık aralığında muhafaza edilmelidir. PCR karışımı (mix), depolama süresi boyunca +2°C ila +8°C sıcaklıkta ve ışıktan korunarak saklanmalıdır. Aşırı sıcaklık ve ışık, ürün performansına zararlı olabilir.

Taşıma, kapalı tüm taşıma türleriyle, termal konteynerler ve buz aküleri kullanılarak, konteyner içi sıcaklık +2°C ila +8°C arasında tutularak veya konteyner içi sıcaklık +2°C ila +25°C arasında olmak koşuluyla, ancak 5 günden uzun olmamak kaydıyla yapılabilir.

Açıldıktan sonra kit bileşenleri aşağıdaki koşullarda saklanmalıdır:

- Kit bileşenleri, depolama süresi boyunca +2°C ila +8°C sıcaklık aralığında saklanmalıdır;

- Amplifikasyon için PCR karışımı (mix), depolama süresi boyunca +2°C ila +8°C sıcaklıkta ve ışıktan korunarak saklanmalıdır.

Uygun olmayan rejim altında depolanmış kit kullanılmamalıdır. Son kullanma tarihi geçmiş HPV QNT-15 Detection qPCR Kit kullanılmamalıdır. Doğru ve güvenilir sonuçlar elde etmek için verilen talimatlara uyulması şiddetle tavsiye edilir.

HPV QNT-15 Detection qPCR Kit'in öngörülen teknik gerekliliklere uygunluğu, üretici tarafından önerilen depolama, taşıma ve kullanım koşullarına uyulmasına bağlıdır.

| IV. TEST PROSEDÜRÜ VE KALİTE KONTROL |  |  |
| --- | --- | --- |
| 17. | Madde 20.4.1(d) | Örnek (Numune) Tipi |

HPV QNT-15 Detection qPCR Kit, profesyonel reçeteye bağlı olarak, epitel swablarından, prostat sıvısından, ejakülattan, idrardan ve biyopsi örneklerinden ekstrakte edilen DNA'yı tespit etmek üzere tasarlanmıştır.

Numune alma, numune işleme prosedürleri ve depolama, biyolojik materyalden DNA ekstraksiyon kitinin talimatlarına uygun olarak gerçekleştirilir.

İnhibitörler
Bir numunedeki PCR inhibitörlerinin varlığı, tartışmalı (belirsiz) sonuçlara neden olabilir. PCR inhibisyonunun işareti, dahili kontrol ve spesifik amplifikasyon ürününün aynı anda bulunmamasıdır.

PCR inhibitörleri şunlardır: Kan içeren biyomateryal örneklerinden DNA ekstraksiyonu sırasında tam olarak uzaklaştırılamaması sonucu DNA örneğinde hemoglobin varlığı; ayrıca numune hazırlama sırasında yıkama çözeltilerinin tam olarak uzaklaştırılamaması sonucu DNA örneğinde izopropil alkol ve metil asetat varlığı.

Laboratuvar kontrol örneği ve dahili kontrolün amplifikasyonunu etkilemeyen girişimci madde maksimum konsantrasyonları şu şekildedir: hemoglobin – DNA örneğinde 0.35 mg/mL, izopropil alkol – DNA örneğinde 100 µL/mL, metil asetat – DNA örneğinde 100 µL/mL.

Biyomateryal örneğinde bulunan safsızlıklar, DNA ekstraksiyonu sırasında neredeyse tamamen uzaklaştırılır. PCR inhibitörlerinin miktarını azaltmak için, biyolojik materyal alma prensiplerine uyulması gerekmektedir. Numunede yüksek miktarda PCR inhibitörü şüphesi varsa, PCR inhibitörlerini numuneden mümkün olduğunca uzaklaştırmaya olanak tanıyan DNA ekstraksiyon yöntemlerinin seçilmesi önerilir. Hızlı (ekspres) DNA ekstraksiyon yöntemlerinin kullanılması tavsiye edilmez.

Genel gereklilikler

Sonuçların başarılı ve güvenilir bir şekilde yorumlanabilmesi için, yüksek kalitede numune ile uygun depolama, transport ve işleme koşulları gereklidir.PCR Analiz, laboratuvarın doğrudan yöntemlerine atıfta bulunur. Araştırma; bu nedenle biyolojik materyalin toplanması, enfeksiyonun lokalize olduğu bölgeden gerçekleştirilmelidir.

Numune alınacak yerin lokalizasyonu için profesyonel bir reçete gereklidir. Bu karar, hastanın şikayetleri ve klinik bulguları temel alınarak, sorumlu hekim tarafından verilmelidir.

Kadınların, araştırmadan bir gün önce genital tuvalet ve vajinal duş uygulamamaları gerekmektedir. Objektif bir sonuç elde edebilmek için, materyalin mümkün olan en fazla epitel hücresi ile en az miktarda mukus ve kan safsızlığı içermesi gereklidir. Biyolojik materyalin yanlış alınması, belirsiz sonuçlara ve dolayısıyla biyomateryalin yeniden örneklenmesine yol açabilir.

Genitoüriner Swablar

Arka Vajinal Forniksten Örnek Almanın Özellikleri
Materyal, fiziksel muayeneden önce alınmalıdır. Spekulum, manipülasyondan önce sıcak su ile nemlendirilebilir; spekulumun antiseptiklerle muamele edilmesi kontrendikedir. Kazıntı (sürüntü) arka vajinal forniksten alınır. Bakire kadınlarda, kazıntı vestibüler mukozadan ve bazı durumlarda himen halkaları aracılığıyla arka vajinal forniksten alınır.

Kendinden Örnekleme Cihazı Kullanılarak Vajinal Örnek Almanın Özellikleri
Örnekleme, cihazın kullanım talimatlarına uygun olarak gerçekleştirilir.

Üretral Örnek Almanın Özellikleri
Örnek alma işleminden önce, hastanın 1.5 - 2 saat idrar yapmaktan kaçınması önerilir.
Örnek alma işleminden hemen önce, eksternal üretral orifisin steril fizyolojik solüsyonla nemlendirilmiş bir tamponla temizlenmesi gereklidir.
Pürülan akıntı varlığında, örnek idrardan 15-20 dakika sonra alınmalıdır. Akıntı olmaması durumunda, örnekleme swabı veya fırçası ile üretra masajı yapılmalıdır. Kadınlarda swab veya fırça 1.0-1.5 cm derinliğe yerleştirilir; çocuklarda ise materyal yalnızca eksternal üretral orifisten alınır.

Servikal Örnekleme Özellikleri

Örnek alma işleminden önce, mukusun bir pamuklu tamponla temizlenmesi ve ardından serviksin steril fizyolojik solüsyonla muamele edilmesi gereklidir. Örnekleme swabı, servikal kanala 0.5 - 1.5 cm derinliğe yerleştirilir. Swab çıkarılırken vajina duvarlarıyla temasından kaçınılmalıdır.

Serviks Uteri (Rahim Boynu) Örnekleme Özellikleri

Örnek, fiziksel muayeneden önce alınmalıdır.
Materyal alınmadan önce, mukus, inflamatuar eksüda veya kan (varsa) steril bir pamuklu swab ile temizlenmelidir.
Eksfoliyatif hücresel materyal ve yüzey epiteli, serviksin vajinal kısmından, transformasyon zonu (CT) alanından ve/veya yassı epitel ile silindirik epitelin birleşim zonu servikal kanala doğru yer değiştirmişse servikal kanaldan dikkatlice kazınarak alınmalıdır.

Ürogenital Swab Örneklemesi (Servikal Kanal, Serviks Uteri, Vajina, Üretra)

Prosedürel Kısıtlamalar - Lokal ilaç uygulaması, prosedürden 24 saatten daha kısa süre önce yapılmış vajinal ultrason. Kadınlar, örnekleme prosedüründen önce hijyen prosedürleri veya vajinal yıkama (syringing) yapmamalıdır.

Örnekleme Prosedürü, klinik materyalin kaynağına ve yerleşik prosedürlere bağlı olarak, özel steril tek kullanımlık aletler – ürogenital swablar, sitofırçalar veya tamponlar kullanılarak gerçekleştirilir. Kendinden örnekleme cihazı kullanılarak örnekleme, cihazın kullanım talimatına uygun olarak yapılır.
Hamilelik durumunda sitofırça kullanımı kontrendikedir.

Swab alımı şu şekilde gerçekleştirilir:

- İçinde 300-500 µL steril fizyolojik solüsyon bulunan plastik 1.5 mL'lik tüplerde;

- Üretici tarafından PCR için numunelerin taşınması ve depolanması amacıyla belirlenmiş transport besiyeri içeren tüplerde.

Alım Sırası:

- Tüpü açın.

- Steril bir swab ile ilgili biyotoptan (örn. vajina, üretra, servikal kanal, anus, orofarinks) epitel hücrelerini kazıyın.

- Swab'ı transport besiyeri içeren tüpe koyun ve iyice çalkalayın. Solüsyonun sıçramasından kaçının.

- Swab'ı solüsyondan çıkarın, tüp duvarına bastırarak kalan sıvıyı sıkın. Swab'ı atın.

- Tüpü sıkıca kapatın ve işaretleyin.

Numuneler, PCR ile sonraki analiz için kullanılan transport besiyerinin talimatına göre saklanır.
Materyalin ön işlem, örnekleme ve depolanması, DNA ekstraksiyon kitinin kullanım kılavuzuna uygun olarak yapılır.

Kendi kendine numune alma aparatı kullanılarak vajinal örnek almanın özellikleri

PREP-NA PLUS DNA/RNA Ekstraksiyon Kit'i ile DNA ekstraksiyonundan önce ön işlem yapılması gereklidir.

- Cihaz ucu bulunan tüpe (veya kendinden örnekleme cihazının kullanım talimatında belirtilen diğer kap) 500 µL salin solüsyonu ekleyin.

- Tüpü vortexleyin (15 saniye).

- Cihaz ucunu tüpten çıkarın ve atın.

- Yeni bir 1.5 mL'lik tüpe transfer edin.

- Tüpü RCF(g) 16000'de 10 dakika santrifüjleyin.

- PREP-NA PLUS DNA/RNA Ekstraksiyon Kit'i kullanarak, tüpte 100 µL (çökelti + sıvı fraksiyonu) bırakacak şekilde süpernatantı uzaklaştırın. Tüpleri sıkıca kapatın.

Elde edilen materyal, DNA ekstraksiyonu için hazırdır.

Sabah İdrarının İlk Kısmı

Analiz için sabah idrarının ilk kısmından 20–30 mL alınır.
İdrar, 60 mL hacme kadar, hermetik vidalı kapaklı, özel kuru steril bir kaba alınır.
İdrar toplandıktan sonra kapak sıkıca kapatılır ve işaretlenir.

İdrar Materyalinin Hazırlanması
PREP-NA PLUS DNA/RNA Ekstraksiyon Kit'i ile DNA ekstraksiyonundan önce ön işlem yapılması gereklidir.

- Kaptan 1.0 mL materyali 1.5 mL'lik plastik bir tüpe aktarın.

- Tüpü RCF(g) 16000'de 10 dakika santrifüjleyin.

- Süpernatantı tamamen uzaklaştırın.

- Çökeltiye 1.0 mL steril salin ekleyin.

- Tüpü RCF(g) 16000'de 10 dakika santrifüjleyin.

- PREP-NA PLUS DNA/RNA Ekstraksiyon Kit'i kullanarak, tüpte 100 µL (çökelti + sıvı fraksiyonu) bırakacak şekilde süpernatantı uzaklaştırın. Tüpleri sıkıca kapatın.

Prostat Sıvısı
Prostat sıvısı alınmadan önce, işlemden 3 gün öncesinden cinsel perhiz önerilir.
Prostat sıvısı alınmadan önce, penis glansı (balanus) fizyolojik solüsyonla nemlendirilmiş steril bir pamuklu tamponla temizlenir.
Prostat sıvısı, rektum yoluyla prostat masajı sonrası toplanır. Masaj, doktor tarafından, bezin tabanından tepesine doğru kuvvetli bastırma hareketleriyle yapılır.
Masajın sonunda, serbest akan bir damla (0.15-1.0 mL) şeklinde açığa çıkan prostat sıvısı, 2.0 mL'lik tek kullanımlık kuru steril bir tüpe veya 60 mL hacimli bir kaba toplanır.
Prostat sıvısı içeren kap hermetik olarak kapatılır ve işaretlenir.
DİKKAT! Akut prostatit şüphesi durumunda, prostat masajı kesinlikle yasaktır!!!

Ejakülat
Ejakülatın (semen/sperma sıvısı) toplanmasından önce, muayeneden 3 gün öncesinden cinsel perhiz önerilir.
Ejakülat toplanmadan önce, hasta mesanesini tamamen boşaltarak tuvalete idrar yapar.
İdrardan sonra, hasta ellerini sabunla iyice yıkamalı ve dış genital organların tuvaletini sabun ve suyla yapmalıdır. Penis glansı ve sünnet derisi steril bir mendille kurulanmalıdır.
Ejakülat, mastürbasyon yoluyla elde edilir ve 60 mL hacimli steril bir kaba toplanır. Ejakülat içeren kap hermetik olarak kapatılır ve işaretlenir.

Biyopsi örnekleri (biyoptat), steril fizyolojik salin solüsyonu veya su içeren (en fazla 5.0 mL) steril bir tüpe veya boş bir steril tüpe yerleştirilir.

Tüp sıkıca kapatılır ve işaretlenir.

Numunelerin Taşınması ve Depolanması

Numuneler +2°C ila +8°C sıcaklıkta 24 saatten fazla saklanmamalıdır. Materyalin laboratuvara gün içinde ulaştırılması mümkün değilse, materyalin bir kez dondurulmasına izin verilir. Dondurulmuş materyalin, -18°C ila -22°C sıcaklıkta bir ay süreyle saklanmasına izin verilir.

Transport besiyeri kullanımı durumunda, biyolojik materyal numuneleri, PCR ile sonraki analiz için kullanılan transport besiyerinin talimatına göre taşınır ve saklanır.

Numune alma ve numune işleme prosedürlerinin ayrıntılı açıklaması ile numune depolama ve taşıma gereklilikleri, PREP-NA PLUS DNA/RNA Ekstraksiyon Kit'i kullanım kılavuzlarında belirtilmiştir.

| IV. TEST PROSEDÜRÜ VE KALİTE KONTROL |  |  |
| --- | --- | --- |
| 18. | Madde 20.3(j) | Kullanım Talimatları |
| 19. | Madde 20.4.1(l) | Prosedür Adımları |

Biyolojik materyalden DNA ekstraksiyonu

DNA ekstraksiyonu, ekstraksiyon kitinin talimatlarına göre gerçekleştirilir. PREP-NA PLUS DNA/RNA Ekstraksiyon Kit'inin kullanılması önerilir. İlgili biyomateryal tiplerinden DNA ekstraksiyonu için tıbbi cihaz olarak kayıtlı ve üreticiler tarafından önerilen herhangi bir reaktif kitinin kullanılmasına izin verilir.

Kullanılan DNA ekstraksiyon kitinden bağımsız olarak, bir negatif kontrol örneği DNA ekstraksiyonunun tüm aşamalarından geçmelidir. Negatif kontrol olarak, belirtilen hacimlerde fizyolojik salin solüsyonu kullanılabilir.

Analiz Prosedürü

DİKKAT! Reaktifler ve tüpler doğrudan güneş ışığından uzak tutulmalıdır

DİKKAT! Şeritlerin ve onların kapaklarının tam olmasına kesinlikle dikkat edin. Diğer kitlere ait şerit kapaklarını kullanmayınız!

- Her test numunesi, pozitif kontrol (C+) ve negatif kontrol (C-) için parafinle mühürlenmiş PCR karışımı içeren gerekli sayıdaki şeritleri işaretleyin.

  - Bir şerit, iki numune testi için PCR karışımlarını içerir.

  - Örnek: 2 numune test etmek için, test numuneleri için 1 şerit, "C+" ve "C-" için 1 şerit işaretleyin. Ortaya çıkan toplam şerit sayısı 2'dir.

- MAX Taq-polimeraz çözeltisini 3-5 saniye vorteksleyin, ardından damlaları toplamak için 1-3 saniye santrifüjleyin.

- Her tüpe 10 μL MAX Taq-polimeraz çözeltisi ekleyin. Parafin katmanının zarar görmesinden kaçının.

- Şeritteki her tüpe bir damla (~20 μL) mineral yağ ekleyin. Şeritleri sıkıca kapatın.

- Numunelerin, "C+" ve "C-" nin bulunduğu tüpleri 3-5 saniye vorteksleyin ve damlaları toplamak için 1-3 saniye santrifüjleyin.  Bir sonraki DNA numunesine (veya kontrol numunesine) geçmeden önce, kontaminasyonu önlemek için şeridi kapatın. Filtre uçlu pipetler kullanın. Şeritleri sıkıca kapatın.

- Her bir şeride 5.0 μL DNA örneği ekleyin. DNA'yı "C+" ve "C-" şeritlerine eklemeyin. Parafin katmanının zarar görmesinden kaçının.

- Şeritteki ilgili tüplere, tüm DNA ekstraksiyon prosedüründen geçmiş olan negatif kontrol (C-) örneğinden 5.0 μL ekleyin. Şeritteki ilgili tüplere pozitif kontrol örneğinden (C+) 5.0 μL ekleyin. Parafin katmanının zarar görmesinden kaçının.

- Şeritleri 3-5 saniye santrifüjleyin.

- Şeritleri  Real-time Thermal Cycler yerleştirin.

- G-Quant Real Time PCR ThermoCylers için işletim yazılımını başlatın. İlgili testi ekleyin, numunelerin, pozitif ve negatif kontrol numunelerinin sayısını ve kimliklerini (ID'lerini) belirtin. Şeritlerin termal ünitedeki konumunu belirtin (bkz. madde 9) ve PCR'ı çalıştırın. Tablo 3'e bakınız.

| Adım | Sıcaklık, °С | Dk | Sn | Cycle numarası | Optik okuma | Adım tipi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 80 | 0 | 30 | 1 |  | Cycle |
|  | 94 | 1 | 30 |  |  |  |
| 2 | 94 | 0 | 30 | 5 |  | Cycle |
|  | 60 | 0 | 15 |  | √ |  |
| 3 | 94 | 0 | 10 | 45 |  | Cycle |
|  | 60 | 0 | 15 |  | √ |  |
| 4 | 94 | 0 | 5 | 1 |  | Cycle |
| 5 | 101 | … | … | Holding |  | Holding |
| √ - optik okuma 1 – 25°С’de bekletilebilir |  |  |  |  |  |  |

Tablo 3: G-Quant Real Time PCR ThermoCylers PCR Programı

| IV. TEST PROSEDÜRÜ VE KALİTE KONTROL |  |  |
| --- | --- | --- |
| 20. | Madde 20.4.1(m) | Kalite Kontrol (QC) Prosedürü |

HPV QNT-15 Detection qPCR Kit pozitif kontrol numunesi içermektedir. Pozitif kontrol, HPV genomunun klonlanmış bir parçasıdır. Genetik mühendisliği teknikleri ile üretilmiş olup otomatik DNA dizileme ile karakterize edilmiştir. Kit içindeki PCR karışımı, Dahili Kontrol'ü (IC) içerir. IC, PCR performansının kalitesini değerlendirmek amacıyla kullanılan yapay bir plazmittir. PCR mixi ayrıca Örnek Alım Kontrolü'nü (SIC) içerir. Örnek Alım Kontrolü (SIC), tüpteki insan DNA miktarını tahmin eder. HPV'nin göreceli sayısı değerlendirilirken, normalizasyon için SIC değeri kullanılır. Olası kontaminasyonu tespit etmek için bir negatif kontrol gereklidir.

Bir negatif kontrol örneği, DNA ekstraksiyonunun tüm aşamalarından geçmelidir. Negatif kontrol örneği olarak, sağlanan talimatlarda belirtilen hacimlerde fizyolojik salin solüsyonu kullanılabilir.

Aşağıdaki durumlarda test sonucu geçerli kabul edilir:

- Spesifik ürün için pozitif sonuç mevcutsa; bu durumda dahili kontrol dikkate alınmaz. Test numunesinde HPV DNA varlığında, bu virüs tipinin mutlak miktarı (konsantrasyonun genel logaritması, numune başına HPV DNA kopya sayısı), ilgili HPV tipinin adının bulunduğu satırdaki "Kantitatif" alanında belirtilecektir (mutlak analiz).

- Spesifik ürün için pozitif sonuç yoksa ve dahili kontrol için pozitif sonuç mevcutsa.

Sonuçlar analiz edilirken SIC değeri dikkate alınmalıdır: 4.0'dan düşük SIC değerleri yetersiz numune miktarı olarak kabul edilmeli ve numune alma işlemi tekrarlanmalıdır.

Test sonucu, spesifik ürün ve dahili kontrol için pozitif sonuç alınmadığı durumda geçersiz kabul edilir. Pozitif kontrolün (C+) spesifik ürün için pozitif sonuç vermemesi durumunda, tüm testin tekrarlanması gerekmektedir. Bu durum inhibitörler, işletim hatası veya depolama ve işleme gerekliliklerinin ihlalinden kaynaklanabilir.

Negatif kontrol numunesinden pozitif sonuç elde edilmesi durumunda, mevcut PCR çalıştırmasının tüm sonuçları yanlış kabul edilir. Bu durumda, olası kontaminasyona karşı özel prosedürlerin uygulanması gerekmektedir.

| V. SONUÇLAR VE PERFORMANS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 21. | Madde 20.4.1(m) | Sonuçların Yorumlanması |

PCR sonuçlarının kaydedilmesi ve yorumlanması otomatik modda gerçekleştirilir. Analiz, Real-Time PCR uygulaması tarafından yapılacaktır. Ortaya çıkan grafik, her bir tüp için floresans yoğunluğunun döngü numarasına bağımlılığını gösterecektir. Numune türü, test adı, eşik döngüsü (Cp) değeri ve test sonucu (göreceli, mutlak ve kantitatif), pencerenin sağ modülünde görüntülenecektir. Operatör bir rapor oluşturabilir, kaydedebilir ve yazdırabilir.

HPV DNA içeren (spesifik ürün pozitif) numunelerde, bu virüs tipinin mutlak miktarı (konsantrasyonun genel logaritması, numune başına HPV DNA kopya sayısı), ilgili HPV tipinin adının bulunduğu satırdaki "Kantitatif" alanında belirtilecektir (mutlak analiz). Bu durumda dahili kontrolün amplifikasyon sonucu dikkate alınmaz.

Sonuçlar analiz edilirken SIC değeri dikkate alınmalıdır: 4.0'dan düşük SIC değerleri yetersiz numune miktarı olarak kabul edilmeli ve numune alma işlemi tekrarlanmalıdır.

HPV DNA içermeyen numunelerde, program spesifik ürün için negatif, dahili kontrol için ise pozitif sonuç kaydeder.

Yazılım, varsayılan olarak yalnızca klinik olarak anlamlı virüs konsantrasyonunu belirtir (doğru örnekleme ile 10⁵ insan hücresine karşılık 10³ kopyadan fazla HPV DNA). Bu virüs konsantrasyonu, servikal neoplazi gelişimine yol açabilen yüksek enfeksiyon oranını karakterize eder. Daha düşük konsantrasyona sahip numuneler için sonuç, "< [varsayılan miktar veya kullanıcı tarafından belirlenen miktar]" formatında kaydedilir. Virüs konsantrasyonuna yönelik yazılım kısıtlaması, kullanıcı tarafından kaldırılabilir veya başka bir değer ve analiz tipi ile değiştirilebilir.

"Göreceli" alanında belirtilen HPV DNA miktarı, test numunesindeki insan hücre sayısına göre normalize edilecektir. Varsayılan olarak normalizasyon 10⁵ insan hücresi üzerinden yapılır.

Gerektiğinde, kullanıcı normalizasyon parametresini değiştirebilir. Bunun için "Veri analizi parametrelerini değiştir" butonuna tıklayın, açılan pencerede "Ek ayarlar" butonuna tıklayın, ardından "Ek ayar" sekmesini seçin.

Göreceli analiz tipi ile elde edilen veriler, tedavi sırasındaki viral yük değişimlerinin dinamiklerini izlemeye ve ayrıca farklı numunelerin karşılaştırmalı analizini yapmaya olanak tanır.

Her numune için toplam HPV yükünün hesaplanma sonucu, özel bir raporda sunulur.

"Nitel" alanında (nitel analiz), eğer yapılıyorsa, yalnızca numunede HPV DNA'nın varlığı veya yokluğu belirtilir.

Spesifik HPV sinyali ve Dahili Kontrol (IC) sinyalinin olmaması durumunda program güvenilmez bir sonuç kaydeder. İlgili numune için analizin tekrarlanması gerekmektedir. Güvenilmez bir sonuç, DNA preparatında inhibitörlerin varlığından; analiz protokolünün yanlış uygulanmasından, amplifikasyon sıcaklık rejiminin ihlalinden vb. kaynaklanabilir. Bu durumda, ilgili hasta için PCR amplifikasyonunun veya DNA izolasyonu ve PCR'ın veya örnekleme işleminin (sırayla yapılacak şekilde) tekrarlanması gerekmektedir.

Pozitif kontrol numuneleri için program pozitif bir sonuç kaydeder. Negatif sonuçlar elde edilmesi durumunda, ilgili deneyin tüm sonuçları yanlış kabul edilmeli ve tüm numuneler yeniden analiz edilmelidir.

Negatif kontrol numuneleri için program negatif bir sonuç kaydeder. Pozitif sonuçlar elde edilmesi durumunda, ilgili deneyin tüm sonuçları yanlış kabul edilmeli ve PCR laboratuvarı dekontamine edilmelidir.

| V. SONUÇLAR VE PERFORMANS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 22. | Madde 20.4.1(q) | Analitik Performans Verileri |
| 23. | Madde 20.4.1(q) | Klinik Performans Verileri |

a. Analitik Özgüllük
HPV QNT-15 Detection qPCR Kit'in analitik özgüllüğü, güncel kapsamlı genetik bilgi içeren çevrimiçi veri tabanları kullanılarak biyoinformatik analiz ile değerlendirilmiştir. Testte kullanılan spesifik oligonükleotidler, GenBank veri tabanı dizilerine karşı kontrol edilmiştir. Hiçbir dizi, spesifik olmayan bir tespit için yeterli benzerlik göstermemiştir.

HPV DNA içeren numuneler, spesifik ürün (HPV genomunun bir fragmanı) için pozitif olarak kaydedilmelidir. HPV DNA içermeyen numuneler ise spesifik ürün için negatif, dahili kontrol için ise pozitif olarak kaydedilmelidir.

Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Gardnerella vaginalis, Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis, Chlamydia trachomatis, Candida albicans, Streptococcus sp., Staphylococcus sp., Lactobacillus spp., EBV, HHV6, HHV8, HSV1, HSV2, VZV varlığında DNA numunesinin amplifikasyonunda spesifik olmayan pozitif sonuçlar gözlenmemiştir.

b. Analitik Duyarlılık
Analitik duyarlılığın belirlenmesinde, HPV QNT-15 Detection qPCR Kit, PCR reaksiyonu başına 5 veya daha fazla kopya saflaştırılmış patojen DNA'sını tekrarlanabilir şekilde tespit etme yeteneği göstermiştir (10³ kopya/mL DNA numunesi). HPV kopya sayısı Poisson analizi ile belirlenmiştir.

HPV QNT-15 Detection qPCR Kit, PCR reaksiyonu başına 1 CFU (Koloni Oluşturan Birim) patojeni tespit edebilmektedir. Bu analitik duyarlılık, patojenle enfekte edilmiş kültürlerin kültür transport besiyerinde seri olarak seyreltilmesiyle belirlenmiştir. Her seyreltiden alınan numuneler işlenmiş ve standart Kit prosedürü ile test edilmiştir. Amplifikasyon reaksiyonu başına 1 CFU içeren her bir tekrarda güçlü bir pozitif sinyal elde edilmiştir.

Analitik duyarlılık, biyomateryal tipine, DNA ekstraksiyon kitine ve ekstrakte edilmiş DNA elüsyonunun nihai hacmine bağlıdır. Örneğin: DNA, PREP-NA PLUS DNA/RNA Ekstraksiyon Kit'i kullanılarak bir numuneden ekstrakte edildiğinde (elüsyon hacmi 300 µL), kitin analitik duyarlılığı numune başına 600 kopyadır.

c. Örnek Alım Kontrolü (SIC)
İnsan genomik DNA'sı içeren biyolojik numunelerin amplifikasyonu sırasında, Real-Time PCR cihazı, ilgili tüpte floresans seviyesinin üstel büyümesini kaydetmelidir. 4.0'dan düşük SIC değerleri, yetersiz numune miktarı olarak kabul edilmeli ve numune alma işlemi tekrarlanmalıdır.

İnsan genomik DNA'sı içermeyen biyolojik numunelerin amplifikasyonu sırasında, Gerçek Zamanlı PCR cihazı, ilgili tüpte floresans seviyesinin üstel büyümesinin olmadığını kaydetmelidir.

d. Tanısal Karakteristikler
Numune Sayısı (n) - 191;
Tanısal Duyarlılık (%95 GA) – %99,3 (%96,7-%100);
Tanısal Özgüllük (%95 GA) – %99,9 (%99,8-%99,9).

Bu iddia edilen özellikler, DNA ekstraksiyonunun PREP-NA PLUS DNA/RNA Ekstraksiyon Kit'i ile gerçekleştirilmesi durumunda garanti edilir.

| V. SONUÇLAR VE PERFORMANS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 24. | Madde 20.4.1(m) | Tekrarlama Gerekliliği |

|  | Sonuç | Olası neden | Çözüm |
| --- | --- | --- | --- |
| C+ | - | İşletim hatası PCR inhibisyonu Depolama ve kullanım gerekliliklerinin ihlali | Tüm testi tekrar et Mevcut lotu imha et |
| C- | + | Kontaminasyon | Mevcut lotu imha et Dekontaminasyon prosedürünü uygula |
| IC | Geçersiz | PCR inhibisyonu | Tüm testi tekrarlayın. Numuneyi yeniden alın. |
| SIC | - | PCR inhibisyonu Yetersiz DNA miktarı | Tüm testi tekrarlayın. Numuneyi yeniden alın. |

Tablo 4: Sorun Giderme

| VI. EK BİLGİLER |  |  |
| --- | --- | --- |
| 25. | Madde 20.4.1(t) | Kullanılmış Malzemelerin İmhası |

| VI. EK BİLGİLER |  |  |
| --- | --- | --- |
| 26. | Madde 20.4.1(x) | Kullanım Kılavuzu Revizyon Tarihi |

| VI. EK BİLGİLER |  |  |
| --- | --- | --- |
| 27. | Madde 20.4.1(v) | Uyumluluk Standartları |

| VI. EK BİLGİLER |  |  |
| --- | --- | --- |
| 28. | Madde 20.4.1(r) | Kullanmadan Önce Kontrol Edilmesi Gerekenler |

| VI. EK BİLGİLER |  |
| --- | --- |
| 29. | Teknik Destek İletişim Bilgileri |

Teknik destek için lütfen özel teknik destek ekibimizle şu e-posta adresinden iletişime geçin: support@genomer.com.tr

VII. SEMBOLLER/PIKTOGRAMLAR

|  | İn vitro tanı tıbbi cihazı |  | Üretim tarihi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sıcaklık limiti |  | Kullanım talimatlarına başvurunuz |
|  | <n> test için yeterli miktarda içerir |  | Katalog numarası |
|  | Son kullanma tarihi |  | Üretici |
|  | Parti kodu |  | Güneş ışığından uzak tutunuz |
|  | Dikkat |  | Sürüm |
|  | Steril değildir |  | Pozitif kontrol |
|  |  |  | Yeniden kullanmayınız |

# REVİZYON TAKİBİ

| Revizyon No | Rev. Tarihi | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| 00 | 14.11.2025 | İlk Yayın |

# DOKÜMAN ONAYI

| Hazırlayan | Onaylayan |
| --- | --- |
| Kalite Yönetim Temsilcisi | Genel Müdür |
| Elife ÖZDEMİR | Oktay ÖZTÜRK |