PRODUCT NAME:

HPV QNT-21 Detection qPCR Kit

INTENDED USE:

HPV-QUANT-21® quantitative PCR Detection Kit araştırma ve tanı uygulamaları için tasarlanmıştır. HPV-QUANT-21® kantitatif PCR Tespit Kiti, in vitro Nükleik Asit Testi (NAT) – patojen tespiti temelli bir üründür. HPV-QUANT-21® kantitatif PCR Tespit Kiti, Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) yöntemi yardımıyla insan biyolojik örneklerinde HPV nükleik asitlerini tespit etmek için tasarlanmıştır

Headquarters: Neighborhood of Dumlupınar, Nur St. No: 7/3 Post Code: 41250 Kartepe/Kocaeli/TURKEY

Branch: TUBITAK MAM Technology Free Zone, Neighborhood of Barıs SB, 5002 Street, New Tech. Building, Blok A, No: 4A/ Z09 Post Code: 41400

Gebze/Kocaeli/TURKEY

Trd Register Number: 34218

Email: info@genomer.com.tr

https://genomer.com.tr

Amaç

Bu belge, HPV QNT-21 Detection qPCR Kit In Vitro Diagnostik (IVD) tıbbi cihazının kullanım Talimatları'nı (Instructions for Use - IFU) içermektedir.

Avrupa Birliği'nin 2017/746 sayılı In Vitro Diagnostik Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği (IVDR), cihazın tüm yaşam döngüsü boyunca hastalar ve kullanıcılar için yüksek düzeyde sağlık ve güvenlik koruması sağlamayı amaçlamaktadır.

Bu Kullanım Talimatları (IFU), IVDR yönetmeliğin Ek I: Genel Güvenlik ve Performans Gereklilikleri bölümünde yer alan, özellikle de Bölüm III: Etiketleme ve Kullanım Talimatları (Madde 20) altındaki tüm yükümlülükleri eksiksiz olarak yerine getirmek amacı ile oluşturulmuştur

Temel amaç cihazının tasarlanan amaç doğrultusunda, güvenli, doğru ve etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamaktır. Bu talimatlar, cihazın performansı, sınırlamaları, olası riskleri ve uygun numune yönetimi de dahil olmak üzere, laboratuvar profesyonelleri için gerekli olan tüm teknik ve yasal bilgileri kapsamaktadır.

Yasal Uyum ve Şeffaflık

Bu kılavuz, yalnızca ulusal ve uluslararası standartlara (özellikle IVDR, EN ISO 15223-1 ve EN ISO 18113) uygun piktogramlar ve simgeler kullanmakla kalmaz, aynı zamanda cihazın tüm yasal tanımlayıcı bilgilerini (UDI, Üretici) şeffaf bir şekilde sunar.

Uyarı: Cihazı kullanmadan önce, güvenli ve doğru sonuçlar elde etmek amacıyla bu talimatların tamamının okunması, anlaşılması ve titizlikle uygulanması zorunludur. Talimatlara uyulmaması, hatalı sonuçlara, potansiyel tehlikelere veya CE işaretinin geçersiz hale gelmesine neden olabilir.

| I TANIMLAYICI BİLGİLER |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cihaz Adı, Ticari Adı ve Modeli | Madde 20.3(a), 20.4.1(b) | HPV QNT-21 Detection qPCR Kit |
| 2. | İn Vitro Tanı Cihazı | Madde 20.3(b) | HPV-QUANT-21® kantitatif PCR Tespit Kiti, araştırma ve tanı uygulamaları için tasarlanmıştır. HPV-QUANT-21® kantitatif PCR Tespit Kiti, in vitro Nükleik Asit Testi (NAT) – patojen tespiti temelli bir üründür. HPV-QUANT-21® kantitatif PCR Tespit Kiti, Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) yöntemi yardımıyla insan biyolojik örneklerinde HPV nükleik asitlerini tespit etmek için tasarlanmıştır |
| 3. | Üretici Bilgileri | Madde 20.3(d) | GENOMER BİYOTEKNOLOJİ AR-GE SAN. TİC. LİMİTED ŞİRKETİ, Genel Merkez: Dumlupınar Mahallesi, Nur Sokak No: 7/3 Posta Kodu: 41250 Kartepe/Kocaeli/TÜRKİYE Şube: TÜBİTAK MAM Teknoloji Serbest Bölgesi, Barış Mahallesi, 5002 Sokak, Yeni Teknoloji Binası, Blok A, No: 4A/Z09 Posta Kodu: 41400 Gebze/Kocaeli/TÜRKİYE Ticaret Sicil No: 34218 E-posta: info@genomer.com.tr Web: https://genomer.com.tr |
| 4. | Yetkili Temsilci Bilgileri | Madde 20.3(e) | Yalnızca üretici AB dışında yer alıyorsa gereklidir. |
| 5. | Lot/Parti Numarası | Madde 20.3(f) | UL-HPVQ21-XX |
| 6. | Son Kullanma Tarihi | Madde 20.3(g) | YYYY/AA/GG |
| 7. | Katalog Numarası | Madde 20.3(c) | P-HPVQ21-0501v01-24 |
| 8. | Benzersiz Cihaz Tanımlayıcı (UDI) Referansı | Madde 20.3(n) | 868512670PHPVQ2146 |

Yukarıda belirtilen Kullanım Talimatları (IFU) kılavuzunda belirtilen prosedürler ve analitik kabul kriterlerine uygun olarak elde edilen sonuçlar, HPV QNT-21 Detection qPCR Kit cihazının Genel Güvenlik ve Performans Gereklilikleri'ne (Ek I) uygunluğunu teyit etmektedir.

| II. KULLANIM AMACI, KAPSAM VE PRENSİP |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9. | Madde 20.4.1(c) | Kullanım Amacı ve Fonksiyonu |

HPV QNT-21 Detection qPCR Kit, araştırma ve tanısal uygulamalar için tasarlanmıştır. HPV-QUANT-21® kantitatif PCR Tespit Kit'i, in vitro bir Nükleik Asit Testi (NAT) – patojen tespiti temelli üründür. HPV QNT-21 Detection qPCR Kit, insan biyolojik örneklerindeki HPV nükleik asitlerini Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) yöntemi yardımıyla tespit etmek üzere tasarlanmıştır. Örnekler insan biyolojik materyalleridir: epitel hücre swabları, prostat sıvısı, ejakülat, idrar, biyopsi materyali.

HPV QNT-21 Detection qPCR Kit, insan biyolojik örneklerinde düşük riskli insan papilloma virüs tiplerinin (HPV 6, 11, 44) ve yüksek riskli insan papilloma virüs tiplerinin (HPV 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82) spesifik tanımlanması ve kantifikasyonu için kullanılan bir in vitro DNA testidir.

Kullanım Endikasyonları: Servikal kanser öncülü lezyonlar ve kanser için koruyucu HPV taraması, HPV enfeksiyonu olan hastaların takibi, serviks, penis, prostat, anus, larinks onkopatolojisinde ve kadın-erkek genitoüriner sistem inflamatuar hastalıklarında HPV enfeksiyonunun tanısı.

Kitin uygulanması populasyon ve demografik özelliklere bağlı değildir. HPV QNT-21 Detection qPCR Kit 'in kullanımı için herhangi bir kontrendikasyon bulunmamaktadır.

HPV QNT-21 Detection qPCR Kit, tıbbi kurumların klinik ve tanı laboratuvarlarında ve araştırma pratiğinde kullanılabilir.

Potansiyel Kullanıcılar: Moleküler tanı yöntemlerinde nitelikli ve klinik-tanı laboratuvarında çalışan personel.

Kitin yalnızca bu kullanım talimatında belirtildiği şekilde uygulanması gerekmektedir.

| II. KULLANIM AMACI, KAPSAM VE PRENSİP |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10. | Madde 20.4.1(e) | Test Prensibi - Yöntem |

Uygulanan PCR yöntemi, bir hedef DNA dizisinin amplifikasyonuna dayanmaktadır. Amplifikasyon reaksiyonunun duyarlılığını ve özgüllüğünü artırmak için bir "sıcak başlatma" (hot-start) kullanımı öngörülmüştür. Sıcak başlatma, iki katman ve bunları ayıran bir parafin katmanından oluşan bir reaksiyon karışımı hazırlanması veya antikorlarla bloke edilmiş Taq-polimeraz kullanımı ile sağlanır. Polimeraz zincir reaksiyonu, yalnızca parafin eridiğinde veya Taq polimeraz ile antikorların oluşturduğu kompleksin termal ayrışması gerçekleştiğinde başlar. Bu mekanizma, tüpün ilk ısıtma aşamasında primerlerin hedef DNA'ya spesifik olmayan bir şekilde bağlanmasını (annealing) engeller.

HPV QNT-21 Detection qPCR Kit, floresan modifikasyonlu PCR yöntemine dayanmaktadır. PCR karışımı (mix), reporter floresan boyalar ve söndürücü (quencher) moleküller taşıyan hedefe-özgül problar içerir. Problar hedef diziye hibridize olduğunda aktif hale gelir. Aktivasyon sonucunda floresans sinyali...

...hedef dizinin amplifikasyonuyla orantılı olarak artar. Floresans şiddeti, bir Gerçek Zamanlı PCR termal döngür cihazının veri toplama ünitesi ile reaksiyonun her döngüsünde ölçülür ve sağlanan yazılım ile analiz edilir.

Bir tüp, insan genomik DNA'sının amplifikasyonu için bir PCR karışımı (örnek alım kontrolü (SIC)) içerir. SIC, preanalitik hatayı dışlamaya olanak tanır. Toplanan materyal miktarı analiz için yetersizse, numune alma işleminin tekrarlanması gerekmektedir.

PCR karışımı, polimeraz zincir reaksiyonunun kalitesini değerlendirmek amacıyla kullanılan Dahili Kontrol'ü (IC) içermektedir. HPV ürün amplifikasyonunun tespiti için kullanılan DNA probları, Fam, Rox ve Cy5 floresan boyalarını taşır. Dahili kontrol amplifikasyon ürününün tespiti için kullanılan DNA probu ise Hex floresan boyasını içerir. Fam boya işaretleyicisi aynı zamanda SIC tespiti için de kullanılır.

Belirlenmiş tüpler, Rox boya işaretleyicili ek bir prob ("Marker") içerir. Bu işaretleyici, strip yönlendirmesini (oryantasyonunu) belirler. Çalıştırma tamamlandığında, yazılım, operatör tarafından önceden ayarlanan pozisyona göre stripin gerçek pozisyonunu ("marker" pozisyonu aracılığıyla) tanımlar. Eşleşmezlik durumunda, yazılım varsayılan olarak tüplerin yeniden düzenlenmesini önerir. Operatör onayı ile düzen, yeni bir dosyada yeniden düzenlenip kaydedilebilir.

Amplifikasyon ürünlerinin tespit kanalları Tablo 1'de gösterilmektedir.

| Şeritteki tüpün numarası | Boya etiketi/algılama kanalı |  |  |  | PCR karışımının renk etiketlemesi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fam | Hex | Rox | Cy5 |  |
| 1 | HPV 31 type | IC | HPV 35 type | HPV 16 type | Mavi |
| 2 | HPV 52 type | IC | HPV 33 type | HPV 68 type | Renksiz |
| 3 | HPV 45 type | IC | HPV 82 type | HPV 51 type |  |
| 4 | HPV 6 type | IC | HPV 44 type | HPV 11 type |  |
| 5 | HPV 18 type | IC | HPV 39 type | HPV 58 type |  |
| 6 | HPV 66 type | IC | HPV 26 type | HPV 53 type |  |
| 7 | HPV 59 type | IC | HPV 56 type | HPV 73 type |  |
| 8 | SIC | IC | Marker | - |  |

Tablo 1: Amplifikasyon ürünlerinin tespit kanalları

HPV DNA'nın kantifikasyonu, 2 analiz türü ile mümkündür: mutlak ve göreceli. Mutlak analiz, amplifikasyon sonrası eşik döngüsü (Cp) değerine dayanarak virüs kopya sayısının yazılım tarafından hesaplanmasını içerir. Göreceli analiz ise, virüs DNA miktarının, ilgili örnekteki insan genomik DNA (SIC) miktarına (yani örnekteki insan hücre sayısına) normalize edilmesini içerir. Bu yaklaşım, numune alma varyansını dikkate almayı sağlar.

Klinik olarak anlamlı virüs konsantrasyonu, doğru materyal örneklemesi ile en az 10³ kopya HPV DNA'ya karşılık 10⁵ insan hücresidir. Bu değer yüksek enfeksiyon seviyesini karakterize eder ve servikal neoplazi gelişimine yol açabilir. Bu nedenle, veri analizi sırasında, klinik olarak anlamlı aralığa düşmeyen elde edilmiş virüs konsantrasyon değerleri için yazılım tarafından bir kısıtlama uygulanır.

HPV QNT-21 Detection qPCR Kit için otomatik analiz, "GENOMER" üretimi G-Quant Real-Time PCR ThermoCycler cihazlarında gerçekleştirilebilmektedir (mevcut tedarik seçeneklerini incelemek için https://genomer.com.tr/ adresindeki kataloğa bakınız). Yazılımın güncel sürümü https://genomer.com.tr/ adresinden indirilebilir.

| II. KULLANIM AMACI, KAPSAM VE PRENSİP |  |  |
| --- | --- | --- |
| 11. | Madde 20.3(k) | Test Sayısı - İçerik |

HPV QNT-21 Detection qPCR Kit, PCR mixi, Taq-polimeraz çözeltisi, mineral yağ ve pozitif kontrol örneği içermektedir. İçeriğin ayrıntılı açıklaması Tablo 2'de verilmiştir

| Reaktif | Açıklama | Toplam Hacim | Miktar |
| --- | --- | --- | --- |
| Parafin kaplı PCR-mix | Beyaz veya mavi mumsu tabakanın altında, renksiz şeffaf sıvı | 3840 µL (her tüpte 20 µL) | 24 8-tube strips |
| Taq-polimeraz solüsyon | Renksiz şeffaf sıvı | 2000 µL (her tüpte 500 µL) | 4 tubes |
| Mineral Yağ | Şeffaf, renksiz, yağlı viskoz sıvı | 4.0 mL (her tüpte 1.0 mL) | 4 tubes |
| Pozitif kontrol | Renksiz şeffaf sıvı | 160 μL | 1 tube |
| Strip kapakları | 24 8-kapak |  |  |

Tablo 2: HPV QNT-21 Detection qPCR Kit  İçeriği

Tüm bileşenler kullanıma hazırdır ve işlem için ek hazırlık gerektirmez.
Kit tek kullanımlıktır ve HPV QNT-21 Detection qPCR Kit için 24 test olarak tasarlanmıştır

GEREKLİ ANCAK SAĞLANMAYAN REAKTİFLER VE EKİPMANLAR

Numune Toplama

- Biyomateryal örneklemesi için steril tek kullanımlık pamuklu çubuklar, sitobrushlar, pamuklu çubuklar vb.;

- Klinik materyal toplamak için steril kaplar;

- Numunenin transportu için transport besiyeri içeren steril tüpler: "GENOMER" yapımı STOR F Transport Medium veya eşdeğeri veya fizyolojik serum (%0.9 NaCl) veya steril PBS.

- DNA Ekstraksiyonu ve PCR
Amplifikasyon Öncesi - Numune ve Kontrol Hazırlama Alanı:

- Sınıf II Biyogüvenlik Kabini;

- Vorteks Karıştırıcı;

- Buzdolabı;

- Yüksek Hızlı Santrifüj (RCF(g) en az 16000);

- Katı Hal Termostatı (sıcaklık aralığı 50-65 °C);

- 1.5 mL Tüpler için rack;

- 1.5 mL Tüpler;

- RNaz ve DNaz İçermeyen Filtreli Pipet Uçları (20 μL, 200 μL, 1000 μL hacim);

- Tek Kanallı Pipetler (1.0-1000 μL hacim aralığını kapsayan dağıtıcılar);

- Nükleik Asit Ekstraksiyon Kit'i ("GENOMER" yapımı PREP-NA PLUS DNA/RNA Ekstraksiyon Kit'i önerilir);

- Fizyolojik Salin Solüsyonu %0.9 NaCl (Steril);

- Kullanılmış Pipet Uçları, Tüpler ve Diğer Sarf Malzemeleri için Konteyner;

- Pudrasız Cerrahi Eldivenler;

- Dezenfektan Solüsyonu.

- Ön yükseltme reaktifi hazırlama alanı:

- UV PCR Kabini;

- Vorteks Karıştırıcı;

- Strip'ler için Vorteks Rotoru;

- Buzdolabı;

- Strip halindeki 0.2 mL Tüpler için PCR Tüp Askılığı;

- Tek Kanallı Pipetler (0.5-1000 μL hacim aralığını kapsayan dağıtıcılar);

- RNaz ve DNaz İçermeyen Filtreli Pipet Uçları (20 μL, 200 μL, 1000 μL hacim);

- Kullanılmış Pipet Uçları, Tüpler ve Diğer Sarf Malzemeleri için Konteyner;

- Pudrasız Cerrahi Eldivenler;

- Dezenfektan Solüsyonu.

Amplifikasyon Sonrası – Amplifikasyon Tespit Alanı:

- Real-time PCR thermal cycler

Yazılım:

- G-Quant Real-Time PCR ThermoCylers yazılımının en son sürümü https://genomer.com.tr/ adresinden indirilebilir.

- Cihazınıza uygun yazılımı seçtiğinizden ve kurulum öncesinde güncel kullanım kılavuzlarına göz attığınızdan emin olun.

| III. GÜVENLİK VE ÖNLEMLER |  |  |
| --- | --- | --- |
| 12. | Madde 20.4.1(n) | Uyarılar ve Önlemler |
| 13. | Madde 20.4.1(p) | Biyolojik Tehlike Uyarısı |
| 14. | Madde 20.4.1(o) | Tehlikeli Kimyasal Maddeler |
| 15. | Madde 20.1(f) | Kullanım Kısıtlaması |

Sadece moleküler tanı yöntemleri ve klinik tanı laboratuvarlarındaki çalışma kuralları konusunda eğitim almış personelin kiti çalışmasına izin verilir.

Analizi gerçekleştirmek için kullanılan tüm biyolojik örnekleri, reaktifleri ve materyalleri; enfeksiyöz ajan bulaştırma riski taşıyormuş olma ihtimali göz önünde bulundurularak ele alınır ve imha edilir. Örnekler yalnızca belirlenmiş analiz türleri için kullanılmalıdır. Numuneler, mutlaka laminar flow kabin altında çalışılmalıdır. Farklı numuneler içeren tüpler asla aynı anda açılmamalıdır. Numune hazırlama aşamasında kullanılan pipetler sadece bu amaca yönelik olarak kullanılmalıdır. Pipetler, pozitif displacement tipte olmalı veya aerosol filtreli uçlarla kullanılmalıdır. Kullanılan steril uçlar; DNase, RNase, DNA ve RNA’dan arındırılmış olmalıdır.

Reaktifler laminar flow kabin altında hazırlanmalıdır. Amplifikasyon için gereken reaktifler, tek reaksiyonda kullanılacak şekilde hazırlanmalıdır. Reaktiflerin hazırlanmasında kullanılan pipetler de sadece bu amaca yönelik olarak kullanılmalıdır. Bu pipetler pozitif displacement tipte olmalı veya aerosol filtreli uçlarla kullanılmalıdır. Kullanılan steril uçlar; DNase, RNase, DNA ve RNA’dan arındırılmış olmalıdır. Biyolojik örnekler, reaktifler ve analiz materyalleri ile doğrudan temastan kaçının. Pudrasız cerrahi eldiven kullanın. Özellikle patojen olarak sınıflandırılan mikroorganizmalarla çalışırken koruyucu giysi (iş kıyafetleri ve kişisel koruyucu donanım) giyin. Koruyucu giysi ve ekipmanlar, yapılan işe, sağlık ve

güvenlik gerekliliklerine uygun olmalıdır. Dökülme veya aerosol oluşumundan kaçının. Biyolojik örneklere maruz kalan her türlü materyal, imha edilmeden önce en az 30 dakika dezenfektan solüsyonla muamele edilmeli veya 121°C'de 1 saat otoklavlanmalıdır.

Nükleik asit ekstraksiyonu, PCR amplifikasyonu ve deteksiyon gibi moleküler biyoloji prosedürleri; özellikle numunelerdeki nükleik asitlerin degradasyonu veya numunelerin amplifikasyon ürünleri ile kontamine olması nedeniyle oluşabilecek hatalı sonuç riskini önlemek için nitelikli personel ile çalışmayı gerektirir. Tüm oligonükleotid bileşenler, internal kalite kontrol protokolüne göre yapay sentez teknolojisi ile üretilmiştir; kan veya kan işleme ürünleri içermez. Pozitif kontrol, yapay DNA sentez teknolojisi ile üretilmiştir ve enfeksiyöz ajan parçaları içermez.

Tüm sıvı karışımlar tek kullanımlık olarak tasarlanmıştır ve amplifikasyon reaksiyonlarında birden fazla kez kullanılamaz. Plastik tüpler fitalat içermez. Kit bileşenleri tarafından üretilen gaz, duman, buhar veya spreyi solumayın. Kit bileşenlerini yemeyin veya içmeyin. Gözle temasından kaçının. Sadece kit içinde sağlanan ve üretici tarafından önerilen reaktifleri kullanın. Farklı lot numaralarına sahip reaktifleri birbirine karıştırmayın. Üçüncü taraf üreticilerin kitlerine ait reaktifleri kullanmayın. Pipetler, tüp rafları, laboratuvar cam malzemeleri, laboratuvar önlükleri ve boneler dahil tüm laboratuvar ekipmanları ve reaktifler kesinlikle sabit olmalıdır. Bunların bir odadan diğerine taşınmasına izin verilmez.

Ekstraksiyon/amplifikasyon hazırlığı alanı ile amplifikasyon/deteksiyon alanlarını birbirinden ayırın. Bir amplifikasyon ürününü asla ekstraksiyon/hazırlık alanına sokmayın. Ekstraksiyon/hazırlık ve amplifikasyon/deteksiyon aşamaları için sadece o alanlara özgülenmiş önlük, eldiven ve aletleri kullanın. Bu ekipmanları asla amplifikasyon alanından ekstraksiyon alanına transfer etmeyin. Kontaminasyon olasılığını önlemek için amplifikasyon ürünleri, çevreye dağılımı en aza indirecek şekilde çalışılmalıdır. Amplifikasyon ürünleri ile çalışılan pipetler sadece bu amaca yönelik kullanılmalıdır.

Acil Durum Eylemleri

Solunum: Bu kit içeriğindeki PCR karışımının solunması olası değildir, ancak dikkatli olunmalıdır.

Göz Teması: Kitin herhangi bir bileşeni göze kaçarsa, göz kapaklarının açık tutulduğundan emin olarak, 15 dakika veya daha uzun süre içilebilir çeşme suyu altında gözü nazikçe yıkayın. Ağrı veya tahriş olursa tıbbi yardım alın.

Cilt Teması: Kitin herhangi bir bileşeni ciltle temas eder ve rahatsızlığa neden olursa, kirlenmiş giysileri çıkarın. Etkilenen bölgeyi bol sabun ve suyla yıkayın. Ağrı veya tahriş olursa tıbbi yardım alın.

Yutma: Kitin herhangi bir bileşeni yutulursa, ağzı su ile çalkalayın. Tahriş veya rahatsızlık olursa tıbbi yardım alın.

| III. GÜVENLİK VE ÖNLEMLER |  |  |
| --- | --- | --- |
| 16. | Madde 20.4.1(j) | Özel Saklama Koşulları |

Son kullanma tarihi – üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

HPV QNT-21 Detection qPCR Kit 'in tüm bileşenleri, depolama süresi boyunca +2°C ila +8°C sıcaklık aralığında muhafaza edilmelidir. PCR karışımı (mix), depolama süresi boyunca +2°C ila +8°C sıcaklıkta ve ışıktan korunarak saklanmalıdır. Aşırı sıcaklık ve ışık, ürün performansına zararlı olabilir.

Taşıma, kapalı tüm taşıma türleriyle, termal konteynerler ve buz aküleri kullanılarak, konteyner içi sıcaklık +2°C ila +8°C arasında tutularak veya konteyner içi sıcaklık +2°C ila +25°C arasında olmak koşuluyla, ancak 5 günden uzun olmamak kaydıyla yapılabilir.

Ambalajın ilk açılmasından sonra kitin raf ömrü:

- Kit bileşenleri, saklama süresi boyunca 2°C ile 8°C arasında muhafaza edilmelidir.

- Amplifikasyon için kullanılacak PCR-mix, saklama süresi boyunca 2°C ile 8°C arasında ve ışık almayan bir ortamda muhafaza edilmelidir.

Uygun olmayan koşullarda saklanan kitler kullanılmamalıdır. Son kullanma tarihi geçmiş bir HPV QNT-21 Detection qPCR Kit kesinlikle kullanılmamalıdır.

Doğru ve güvenilir sonuçlar elde etmek için belirtilen talimatlara uyulmasını tavsiye ederiz. HPV QNT-21 Detection qPCR Kit'in öngörülen teknik gerekliliklere uygunluğu; üretici tarafından önerilen saklama, taşıma ve uygulama koşullarına tam uyum sağlanmasına bağlıdır.

| IV. TEST PROSEDÜRÜ VE KALİTE KONTROL |  |  |
| --- | --- | --- |
| 17. | Madde 20.4.1(d) | Örnek (Numune) Tipi |

HPV QNT-21 Detection qPCR Kit, profesyonel reçeteye bağlı olarak epitel swablarından, prostat sıvısından, ejakülattan, idrardan ve biyopsi örneklerinden ekstrakte edilen DNA'yı tespit etmek üzere tasarlanmıştır.

Numune alma, numune işleme prosedürleri ve depolama, biyolojik materyalden DNA ekstraksiyon kitinin talimatlarına uygun olarak gerçekleştirilir.

İnhibitörler

Bir numunede PCR inhibitörlerinin bulunması, belirsiz ve tartışmalı sonuçlara neden olabilir. PCR inhibisyonunun belirtisi, dahili kontrol ve spesifik amplifikasyon ürününün aynı anda bulunmamasıdır.

PCR inhibitörleri şunlardır:

- Kanda kirlilik içeren biyomateryal örneğinden DNA ekstraksiyonu sırasında tam olarak uzaklaştırılamaması sonucu DNA örneğinde bulunan hemoglobin,

- Numune hazırlama sırasında yıkama solüsyonlarının tam olarak uzaklaştırılamaması sonucu DNA örneğinde bulunan izopropil alkol ve metil asetat,

Laboratuvar kontrol örneği ve internal kontrolün amplifikasyonunu etkilemeyen maksimum interferan madde konsantrasyonları şöyledir:

- Hemoglobin: DNA örneğinde 0.35 mg/mL

- İzopropil alkol: DNA örneğinde 100 µL/mL

- Metil asetat: DNA örneğinde 100 µL/mL

Numunede bulunan kirlilik, DNA ekstraksiyonu sırasında tamamen uzaklaştırılır. PCR inhibitörlerinin miktarını azaltmak için numune alma prensiplerine uyulması gerekmektedir. Numunede yüksek miktarda PCR inhibitörü olduğundan şüpheleniliyorsa, inhibitörleri numuneden mümkün olduğunca uzaklaştırmaya olanak tanıyan DNA ekstraksiyon yöntemlerinin seçilmesi önerilir. Hızlı DNA ekstraksiyon yöntemlerinin kullanılması önerilmez.

Genel Gereklilikler
Sonuçların başarılı ve güvenilir bir şekilde yorumlanması için yüksek kaliteli örnek ve uygun saklama, taşıma ve işleme koşulları gereklidir.

PCR analizi, laboratuvar araştırmalarının doğrudan yöntemlerine atıfta bulunur; bu nedenle numunenin toplanması enfeksiyon lokalizasyonundan gerçekleştirilmelidir.

Numune alım yerinin lokalizasyonu için uzman doktor istemi gereklidir. Karar, hastanın şikayetlerine ve klinik belirtilerine dayanmalı ve sorumlu doktor tarafından verilmelidir.

Kadınlar, numune alımından önceki gün genital bölge temizliği ve vajinal duş yapmamalıdır.

Doğru ve güvenilir bir sonuç elde etmek için, materyalin en yüksek sayıda epitel hücresi ve en az miktarda mukus ve kan kirliliğine neden olan inhibitör içermesi gerekir. Biyolojik materyalin yanlış alınması, belirsiz sonuçlara ve dolayısıyla numunenin yeniden örneklenmesine yol açabilir.

Genitoüriner Swablar

Arka Vajinal Forniksten Örnek Almanın Özellikleri

Materyal, fiziksel muayeneden önce alınmalıdır. Spekulum, manipülasyondan önce sıcak su ile nemlendirilebilir; spekulumun antiseptiklerle muamele edilmesi kontrendikedir. Kazıntı (sürüntü) arka vajinal forniksten alınır. Bakire kadınlarda, kazıntı vestibüler mukozadan ve bazı durumlarda himen halkaları aracılığıyla arka vajinal forniksten alınır.

Kendinden Örnekleme Cihazı Kullanılarak Vajinal Örnek Almanın Özellikleri
Örnekleme, cihazın kullanım talimatlarına uygun olarak gerçekleştirilir.

Üretral Örnek Almanın Özellikleri
Örnek alma işleminden önce, hastanın 1.5 - 2 saat idrar yapmaktan kaçınması önerilir.
Örnek alma işleminden hemen önce, eksternal üretral orifisin steril fizyolojik solüsyonla nemlendirilmiş bir tamponla temizlenmesi gereklidir.
Pürülan akıntı varlığında, örnek idrardan 15-20 dakika sonra alınmalıdır. Akıntı olmaması durumunda, örnekleme swabı veya fırçası ile üretra masajı yapılmalıdır. Kadınlarda swab veya fırça 1.0-1.5 cm derinliğe yerleştirilir; çocuklarda ise materyal yalnızca eksternal üretral orifisten alınır.

Servikal Örnek Alımı
Örnek alma işleminden önce, mukusun bir pamuklu tamponla temizlenmesi ve ardından serviksin steril fizyolojik solüsyonla muamele edilmesi gereklidir. Örnekleme swabı, servikal kanala 0.5 - 1.5 cm derinliğe yerleştirilir. Swab çıkarılırken vajina duvarlarıyla temasından kaçınılmalıdır.

Rahim Ağzından Örnek Alımı

Örnek, fiziksel muayeneden önce alınmalıdır.
Materyal alınmadan önce, mukus, inflamatuar eksüda veya kan (varsa) steril bir pamuklu swab ile temizlenmelidir. Eksfoliyatif hücresel materyal ve yüzey epiteli, serviksin vajinal kısmından, transformasyon zonu (CT) alanından ve/veya yassı epitel ile silindirik epitelin birleşim zonu servikal kanala doğru yer değiştirmişse servikal kanaldan dikkatlice kazınarak alınmalıdır.

Genitoüriner Kazıntı Örneklemesi (Servikal Kanal, Serviks Uteri, Vajina, Üretra)

Numune Alım İşlemi Kısıtlamaları : - Bölgesel ilaç uygulamaları ve prosedürden önceki 24 saat içinde yapılan vajinal ultrason, işlem kısıtlamaları kapsamındadır. Kadınlar, örnek alım prosedüründen önce hijyen prosedürlerini uygulamamalı veya vajinal duş (syringing) yapmamalıdır.

Örnek alımı; klinik örneğin kaynağına bağlı olarak, uygun şekilde ürogenital sürüntü çubukları (swab), sitobrush veya tamponlar gibi özel steril tek kullanımlık aletler kullanılarak gerçekleştirilir. Kendi kendine numune alımı cihazı (self-sampling device) ile yapılan örnek alımı, cihazın kullanım talimatlarına uygun olarak yürütülür.
DİKKAT! Gebelik durumunda sitobrush kullanımı kontrendikedir.

Swab alımı şu şekilde gerçekleştirilir:

- 300-500 μL steril fizyolojik solüsyon içeren 1,5 mL'lik plastik tüplere;

- Üretici tarafından numunelerin taşınması ve PCR için saklanması amacıyla öngörülen transport medium içeren tüplere yapılır.

Alım Sırası:

- Tüpü açın.

- Steril bir swab ile ilgili biyotoptan (örn. vajina, üretra, servikal kanal, anus, orofarinks) epitel hücrelerini kazıyın.

- Swab'ı transport besiyeri içeren tüpe koyun ve iyice çalkalayın. Solüsyonun sıçramasından kaçın.

- Swab'ı solüsyondan çıkarın, tüp duvarına bastırarak kalan sıvıyı sıkın. Swab'ı atın.

- Tüpü sıkıca kapatın ve işaretleyin.

Numuneler, PCR ile sonraki analiz için kullanılan transport besiyerinin talimatına göre saklanır.
Materyalin ön işlem, örnekleme ve depolanması, DNA ekstraksiyon kitinin kullanım kılavuzuna uygun olarak yapılır.

Kendinden Örnekleme Cihazı Kullanılarak Alınan Vajinal Materyalin Hazırlanması
PREP-NA PLUS DNA/RNA Ekstraksiyon Kit'i ile DNA ekstraksiyonundan önce ön işlem yapılması gereklidir.

- Cihaz ucunu tutan tüpe (veya kendinden örnekleme cihazı talimatlarında belirtilen diğer kaba) 500 µL fizyolojik salin solüsyonu ekleyin.

- Tüpü 15 saniye çalkalayın.

- Cihaz ucunu tüpten çıkarın ve atın.

- Temiz bir 1.5 mL'lik tüpe aktarın.

- Tüpü RCF(g) 16000'de 10 dakika santrifüjleyin.

- PREP-NA PLUS DNA/RNA Ekstraksiyon Kit'i kullanarak, tüpte 100 µL (çökelti + sıvı fraksiyonu) bırakacak şekilde süpernatantı uzaklaştırın. Tüpleri sıkıca kapatın.

Elde edilen materyal, DNA ekstraksiyonu için hazırdır.

Sabah İdrarının İlk Kısmı
Analiz için sabah idrarının ilk kısmından 20–30 mL alınır.

İdrar, 60 mL hacme kadar, hermetik vidalı kapaklı, özel kuru steril bir kaba alınır.
İdrar toplandıktan sonra kapak sıkıca kapatılır ve işaretlenir.

İdrar Materyalinin Hazırlanması

PREP-NA PLUS DNA/RNA Ekstraksiyon Kit'i ile DNA ekstraksiyonundan önce ön işlem yapılması gereklidir.

- Kaptan 1.0 mL materyali 1.5 mL'lik plastik bir tüpe aktarın.

- Tüpü RCF(g) 16000'de 10 dakika santrifüjleyin.

- Süpernatantı tamamen uzaklaştırın.

- Çökeltiye 1.0 mL steril salin ekleyin.

- Tüpü RCF(g) 16000'de 10 dakika santrifüjleyin.

- PREP-NA PLUS DNA/RNA Ekstraksiyon Kit'i kullanarak, tüpte 100 µL (çökelti + sıvı fraksiyonu) bırakacak şekilde süpernatantı uzaklaştırın. Tüpleri sıkıca kapatın.

Prostat Sıvısı

Prostat sıvısı alınmadan önce, işlemden 3 gün öncesinden cinsel perhiz önerilir.
Prostat sıvısı alınmadan önce, penis glansı (balanus) fizyolojik solüsyonla nemlendirilmiş steril bir pamuklu tamponla temizlenir.
Prostat sıvısı, rektum yoluyla prostat masajı sonrası toplanır. Masaj, doktor tarafından, bezin tabanından tepesine doğru kuvvetli bastırma hareketleriyle yapılır.
Masajın sonunda, serbest akan bir damla (0.15-1.0 mL) şeklinde açığa çıkan prostat sıvısı, 2.0 mL'lik tek kullanımlık kuru steril bir tüpe veya 60 mL hacimli bir kaba toplanır.
Prostat sıvısı içeren kap hermetik olarak kapatılır ve işaretlenir.
Dikkat :Akut prostatit şüphesi durumunda, prostat masajı kesinlikle yasaktır!!!

Ejakülat
Ejakülatın (semen/sperma sıvısı) toplanmasından önce, muayeneden 3 gün öncesinden cinsel perhiz önerilir.
Ejakülat toplanmadan önce, hasta mesanesini tamamen boşaltarak tuvalete idrar yapar.
İdrardan sonra, hasta ellerini sabunla iyice yıkamalı ve dış genital organların tuvaletini sabun ve suyla yapmalıdır. Penis glansı ve sünnet derisi steril bir mendille kurulanmalıdır.
Ejakülat, mastürbasyon yoluyla elde edilir ve 60 mL hacimli steril bir kaba toplanır. Ejakülat içeren kap hermetik olarak kapatılır ve işaretlenir.

Biyopsi Örnekleri

Biyopsi örnekleri (biyoptat), steril fizyolojik salin solüsyonu veya su içeren (en fazla 5.0 mL) steril bir tüpe veya boş bir steril tüpe yerleştirilir.Tüp sıkıca kapatılır ve işaretlenir.

Numunelerin Taşınması ve Depolanması

Numuneler +2°C ila +8°C sıcaklıkta 24 saatten fazla saklanmamalıdır. Materyalin laboratuvara gün içinde ulaştırılması mümkün değilse, materyalin bir kez dondurulmasına izin verilir. Dondurulmuş materyalin, -18°C ila -22°C sıcaklıkta bir ay süreyle saklanmasına izin verilir.

Transport besiyeri kullanımı durumunda, biyolojik materyal numuneleri, PCR ile sonraki analiz için kullanılan transport besiyerinin talimatına göre taşınır ve saklanır.

DİKKAT! Numune alma ve numune işleme prosedürlerinin ayrıntılı açıklaması ile numune depolama ve taşıma gereklilikleri, PREP-NA PLUS DNA/RNA Extraction Kit'i kullanım kılavuzlarında belirtilmiştir.

| IV. TEST PROSEDÜRÜ VE KALİTE KONTROL |  |  |
| --- | --- | --- |
| 18. | Madde 20.3(j) | Kullanım Talimatları |
| 19. | Madde 20.4.1(l) | Prosedür Adımları |

Biyolojik Materyalden DNA Ekstraksiyonu

DNA ekstraksiyonu, ekstraksiyon kitinin talimatlarına göre gerçekleştirilir. PREP-NA PLUS DNA/RNA Ekstraksiyon Kit'inin kullanılması önerilir. İlgili biyomateryal tiplerinden DNA ekstraksiyonu için tıbbi cihaz olarak kayıtlı ve üreticiler tarafından önerilen herhangi bir reaktif kitinin kullanılmasına izin verilir.

Kullanılan DNA ekstraksiyon kitinden bağımsız olarak, bir negatif kontrol örneği DNA ekstraksiyonunun tüm aşamalarından geçmelidir. Negatif kontrol olarak, belirtilen hacimlerde fizyolojik salin solüsyonu kullanılabilir.

Analiz Prosedürü

DİKKAT! Reaktifler ve tüpler doğrudan güneş ışığından uzak tutulmalıdır.

DİKKAT! Stripleri kullanırken, striplerin ve kapaklarının eksiksiz olduğundan emin olun. Diğer kitlerin strip kapaklarını kullanmayın!

- 1. Her çalışılacak örneği, pozitif kontrol (C+) ve negatif kontrol (C-) için gerekli sayıda parafinle kapatılmış PCR mixi içeren tüpü işaretleyin.

Örnek: 2 numuneyi test etmek için, test numuneleri için 2 strip, "C+" ve "C-" için 1'er strip işaretleyin. Ortaya çıkan strip sayısı 4'tür.

- MAX Taq-polimeraz çözeltisini 3-5 saniye vorteksleyin, ardından damlaları toplamak için 1-3 saniye santrifüjleyin.

- Her tüpe 10 µL MAX Taq-polimeraz çözeltisi ekleyin. Parafin tabakasının kırılmasından kaçının.

- Strip'teki her tüpe bir damla (~20 µL) mineral oil (mineral yağ) ekleyin. Strip'leri sıkıca kapatın.

- Numuneleri, "C+" ve "C-" içeren tüpleri 3-5 saniye vorteksleyin ve damlaları toplamak için 1-3 saniye santrifüjleyin.

Strip'i açın, DNA numunesini (veya kontrol numunesini) ekleyin, ardından kontaminasyonu önlemek için bir sonraki DNA numunesine geçmeden önce strip'i kapatın. Filtreli uçlar kullanın. Strip'leri sıkıca kapatın.

- İlgili strip'lere 5.0 µL DNA numunesi ekleyin. "C+" ve "C-" strip'lerine DNA eklemeyin. Parafin tabakasının kırılmasından kaçının.

- İlgili strip'e, tüm DNA ekstraksiyon prosedüründen geçmiş negatif kontrolü (C-) 5.0 µL ekleyin. İlgili strip'e pozitif kontrol numunesini (C+) 5.0 µL ekleyin. Parafin tabakasının kırılmasından kaçının.

- Strip'leri 3-5 saniye santrifüjleyin.

- Strip'leri Gerçek Zamanlı Termal Döngür Cihazına yerleştirin.

- G-Quant Real Time PCR ThermoCylers için işletim yazılımını başlatın. İlgili testi ekleyin, numunelerin sayısını ve bilgilerini, pozitif ve negatif kontrol numunelerini belirtin. Striplerin thermal ünitedeki konumunu belirtin (bkz. 9) ve programı çalıştırmak için Tablo 4’e bakınız.

- (bkz. Madde 9) ve PCR'ı çalıştırın. Bkz. Tablo 3.

| Adım | Sıcaklık, °C | Dk | Sn | Cycle sayısı | Optik okuma | Adım tipi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 80 | 0 | 30 | 1 |  | Cycle |
|  | 94 | 1 | 30 |  |  |  |
| 2 | 94 | 0 | 30 | 5 |  | Cycle |
|  | 64 | 0 | 15 |  | √ |  |
| 3 | 94 | 0 | 10 | 45 |  | Cycle |
|  | 64 | 0 | 15 |  | √ |  |
| 4 | 94 | 0 | 5 | 1 |  | Cycle |
| 5 | 101 | … | … | Holding |  | Holding |
| √ - optik ölçüm 1 – 25°C'de tutulmasına izin verilir |  |  |  |  |  |  |

Tablo 3: G-Quant Gerçek Zamanlı PCR ThermoCylers için PCR programı

| IV. TEST PROSEDÜRÜ VE KALİTE KONTROL |  |  |
| --- | --- | --- |
| 20. | Madde 20.4.1(m) | Kalite Kontrol (QC) Prosedürü |

HPV QNT-21 Detection qPCR Kit pozitif kontrol numunesi içermektedir. Pozitif kontrol, HPV genomunun klonlanmış bir parçasıdır. Genetik mühendisliği teknikleri ile üretilmiş olup otomatik DNA dizileme ile karakterize edilmiştir.

Kit içindeki PCR karışımı Dahili Kontrol'ü (IC) içerir. IC, PCR performansının kalitesini değerlendirmek amacıyla kullanılan yapay bir plazmittir. PCR karışımı ayrıca Örnek Alım Kontrolü'nü (SIC) içerir. Örnek Alım Kontrolü (SIC) tüpteki insan DNA miktarını tahmin eder. HPV'nin göreceli sayısı değerlendirilirken normalizasyon için SIC değeri kullanılır. Olası kontaminasyonu tespit etmek için bir negatif kontrol gereklidir.

Bir negatif kontrol örneği DNA ekstraksiyonunun tüm aşamalarından geçmelidir. Negatif kontrol örneği olarak, sağlanan talimatlarda belirtilen hacimlerde fizyolojik salin solüsyonu kullanılabilir.

Test sonucu aşağıdaki durumlarda geçerli kabul edilir:

- Spesifik ürün için pozitif sonuç mevcutsa; bu durumda dahili kontrol dikkate alınmaz. Test numunesinde HPV DNA varlığında, bu virüs tipinin mutlak miktarı (konsantrasyonun genel logaritması, numune başına HPV DNA kopya sayısı) ilgili HPV tipinin adının bulunduğu satırdaki "Kantitatif" alanında belirtilecektir (mutlak analiz).

- Spesifik ürün için pozitif sonuç yoksa ve dahili kontrol için pozitif sonuç mevcutsa.

Sonuçlar analiz edilirken SIC değeri dikkate alınmalıdır: 4.0'dan düşük SIC değerleri yetersiz numune miktarı olarak kabul edilmeli ve numune alma işlemi tekrarlanmalıdır.

Test sonucu, spesifik ürün ve dahili kontrol için pozitif sonuç alınmadığı durumda geçersiz kabul edilir.

Pozitif kontrolün (C+) spesifik ürün için pozitif sonuç vermemesi durumunda tüm testin tekrarlanması gerekmektedir. Bu durum inhibitörler, işletim hatası veya depolama ve işleme gerekliliklerinin ihlalinden kaynaklanabilir.

Negatif kontrol numunesinden pozitif sonuç elde edilmesi durumunda, mevcut PCR çalıştırmasının tüm sonuçları yanlış kabul edilir. Bu durumda olası kontaminasyona karşı özel prosedürlerin uygulanması gerekmektedir.

| V. SONUÇLAR VE PERFORMANS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 21. | Madde 20.4.1(m) | Sonuçların Yorumlanması |

PCR sonuçlarının kaydedilmesi ve yorumlanması otomatik modda gerçekleştirilir. Analiz, Real tıme PCR uygulaması tarafından yapılacaktır. Ortaya çıkan grafik, her bir tüp için floresans yoğunluğunun döngü numarasına bağımlılığını gösterecektir.

Numune türü, test adı, eşik döngüsü (Cp) değeri ve test sonucu (göreceli, mutlak ve kantitatif), pencerenin sağ modülünde görüntülenecektir. Operatör bir rapor oluşturabilir, kaydedebilir ve yazdırabilir.

HPV DNA içeren (spesifik ürün pozitif) numunelerde, bu virüs tipinin mutlak miktarı (konsantrasyonun genel logaritması, numune başına HPV DNA kopya sayısı), ilgili HPV tipinin adının bulunduğu satırdaki "Kantitatif" alanında belirtilecektir (mutlak analiz). Bu durumda dahili kontrolün amplifikasyon sonucu dikkate alınmaz.

Sonuçlar analiz edilirken SIC değeri dikkate alınmalıdır: 4.0'dan düşük SIC değerleri yetersiz numune miktarı olarak kabul edilmeli ve numune alma işlemi tekrarlanmalıdır.

HPV DNA içermeyen numunelerde, program spesifik ürün için negatif, dahili kontrol için ise pozitif sonuç kaydeder.

Yazılım, varsayılan olarak yalnızca klinik olarak anlamlı virüs konsantrasyonunu belirtir (doğru örnekleme ile 10⁵ insan hücresine karşılık 10³ kopyadan fazla HPV DNA). Bu virüs konsantrasyonu, servikal neoplazi gelişimine yol açabilen yüksek enfeksiyon oranını karakterize eder. Daha düşük konsantrasyona sahip numuneler için sonuç, "< [varsayılan miktar veya kullanıcı tarafından belirlenen miktar]..." formatında kaydedilir.

Virüs konsantrasyonuna yönelik yazılım kısıtlaması, kullanıcı tarafından kaldırılabilir veya başka bir değer ve analiz tipi ile değiştirilebilir.

"Göreceli" alanında belirtilen HPV DNA miktarı, test numunesindeki insan hücre sayısına göre normalize edilecektir. Varsayılan olarak normalizasyon 10⁵ insan hücresi üzerinden yapılır.

Gerektiğinde, kullanıcı normalizasyon parametresini değiştirebilir. Bunun için "Veri analizi parametrelerini değiştir" butonuna tıklayın, açılan pencerede "Ek ayarlar" butonuna tıklayın, ardından "Ek ayar" sekmesini seçin.

Göreceli analiz tipi ile elde edilen veriler, tedavi sırasındaki viral yük değişimlerinin dinamiklerini izlemeye ve ayrıca farklı numunelerin karşılaştırmalı analizini yapmaya olanak tanır.

Her numune için toplam HPV yükünün hesaplanma sonucu, özel bir raporda sunulur.

"Nitel" alanında (nitel analiz), eğer yapılıyorsa, yalnızca numunede HPV DNA'nın varlığı veya yokluğu belirtilir.

Spesifik HPV sinyali ve Dahili Kontrol (IC) sinyalinin olmaması durumunda program güvenilmez bir sonuç kaydeder. İlgili numune için analizin tekrarlanması gerekmektedir. Güvenilmez bir sonuç, DNA preparatında inhibitörlerin varlığından; analiz protokolünün yanlış uygulanmasından, amplifikasyon sıcaklık rejiminin ihlalinden vb. kaynaklanabilir. Bu durumda, ilgili hasta için PCR amplifikasyonunun veya DNA izolasyonu ve PCR'ın veya örnekleme işleminin (sırayla yapılacak şekilde) tekrarlanması gerekmektedir.

Pozitif kontrol numuneleri için program pozitif bir sonuç kaydeder. Negatif sonuçlar elde edilmesi durumunda, ilgili deneyin tüm sonuçları yanlış kabul edilmeli ve tüm numuneler yeniden analiz edilmelidir.

Negatif kontrol numuneleri için program negatif bir sonuç kaydeder. Pozitif sonuçlar elde edilmesi durumunda, ilgili deneyin tüm sonuçları yanlış kabul edilmeli ve PCR laboratuvarı dekontamine edilmelidir.

| V. SONUÇLAR VE PERFORMANS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 22. | Madde 20.4.1(q) | Analitik Performans Verileri |
| 23. | Madde 20.4.1(q) | Klinik Performans Verileri |

a. HPV QNT-21 Detection qPCR Kit'in analitik özgüllüğü: Güncel kapsamlı genetik bilgi içeren çevrimiçi veri tabanları kullanılarak biyoinformatik analiz ile değerlendirilmiştir. Testte kullanılan spesifik oligonükleotidler, GenBank veri tabanı dizilerine karşı kontrol edilmiştir. Hiçbir dizi spesifik olmayan bir tespit için yeterli benzerlik göstermemiştir.

HPV DNA içeren numuneler spesifik ürün (HPV genomunun bir fragmanı) için pozitif olarak kaydedilmelidir. HPV DNA içermeyen numuneler ise spesifik ürün için negatif, dahili kontrol için ise pozitif olarak kaydedilmelidir.

Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Gardnerella vaginalis, Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis, Chlamydia trachomatis, Candida albicans, Streptococcus sp., Staphylococcus sp., Lactobacillus spp., EBV, HHV6, HHV8, HSV1, HSV2, VZV varlığında DNA numunesinin amplifikasyonunda spesifik olmayan pozitif sonuçlar gözlenmemiştir.

b. Analitik Hassasiyet (Duyarlılık)
Analitik duyarlılığın belirlenmesinde, HPV QNT-21 Detection qPCR Kit PCR reaksiyonu başına 5 veya daha fazla kopya saflaştırılmış patojen DNA'sını tekrarlanabilir şekilde tespit etme yeteneği göstermiştir (10³ kopya/mL DNA numunesi). HPV kopya sayısı Poisson analizi ile belirlenmiştir.

HPV QNT-21 Detection qPCR Kit PCR reaksiyonu başına 1 CFU (Koloni Oluşturan Birim) patojeni tespit edebilmektedir. Bu analitik duyarlılık, patojenle enfekte edilmiş kültürlerin kültür transport besiyerinde seri olarak seyreltilmesiyle belirlenmiştir. Her seyreltiden alınan numuneler işlenmiş ve standart Kit prosedürü ile test edilmiştir. Amplifikasyon reaksiyonu başına 1 CFU içeren her bir tekrarda güçlü bir pozitif sinyal elde edilmiştir.

Analitik duyarlılık biyomateryal tipine, DNA ekstraksiyon kitine ve ekstrakte edilmiş DNA elüsyonunun nihai hacmine bağlıdır. Örneğin: DNA, PREP-NA PLUS DNA/RNA Ekstraksiyon Kit'i kullanılarak bir numuneden ekstrakte edildiğinde (elüsyon hacmi 300 µL), kitin analitik duyarlılığı numune başına 600 kopyadır.

c. Örnek Alım Kontrolü (SIC)
İnsan genomik DNA'sı içeren biyolojik numunelerin amplifikasyonu sırasında: G-Quant Real Time PCR ThermoCylers  ilgili tüpte floresans seviyesinin üstel büyümesini kaydetmelidir. 4.0'dan düşük SIC değerleri yetersiz numune miktarı olarak kabul edilmeli ve numune alma işlemi tekrarlanmalıdır.

İnsan genomik DNA'sı içermeyen biyolojik numunelerin amplifikasyonu sırasında, : G-Quant Real Time PCR ThermoCylers ilgili tüpte floresans seviyesinin üstel büyümesinin olmadığını kaydetmelidir.

d. Tanısal Karakteristikler
Numune Sayısı (n) - 191;
Tanısal Duyarlılık (%95 GA) – %99,3 (%96,7-%100);

Diagnostic specificity (95% CI) – 99.9% (99.8-99.9%).

PREP-NA PLUS DNA/RNA Ekstraksiyon Kiti ile DNA ekstraksiyonu yapıldığında, belirtilen özelliklerin doğruluğu garanti edilir.

| V. SONUÇLAR VE PERFORMANS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 24. | Madde 20.4.1(m) | Tekrarlama Gerekliliği |

|  | Sonuç | Olası neden | çözüm |
| --- | --- | --- | --- |
| C+ | - | Operasyon hatası PCR inhibisyonu Depolama ve kullanım gerekliliklerinin ihlali | Tüm testi tekrarlayın. Mevcut partiyi atın. |
| C- | + | Kontaminasyon | Mevcut partiyi imha edin Dekontaminasyon işlemlerini gerçekleştirin |
| IC | Geçersiz | PCR inhibisyonu | Tüm testi tekrarlayın. Yeniden örnek alın. |
| SIC | - | PCR inhibisyonu Yetersiz DNA miktarı | Tüm testi tekrarlayın. Yeniden örnek alın. |

| VI. EK BİLGİLER |  |  |
| --- | --- | --- |
| 25. | Madde 20.4.1(t) | Kullanılmış Malzemelerin İmhası |

PCR atıklarını, kapalı tüpleri kapalı olarak atın. Atık materyalleri (tüpler, uçlar) sadece dezenfektan solüsyon içeren özel kapalı kaplarda uzaklaştırın. Nükleik asit ekstraksiyonu ve PCR'ın yapıldığı çalışma yüzeyleri ve odalar, çalışmadan önce ve sonra 30 dakika boyunca bakterisidal lambalar (UV) ile irradyasyona tabi tutulmalıdır. Amplifikasyondan sonra tüpleri açmayın. Atık materyaller yerel ve ulusal standartlara uygun olarak imha edilir. Laboratuvardaki tüm yüzeyler (çalışma masaları, tüp rafları, ekipmanlar vb.) günlük olarak dezenfektan solüsyonla temizlenmelidir.

| VI. EK BİLGİLER |  |  |
| --- | --- | --- |
| 26. | Madde 20.4.1(x) | Kullanım Kılavuzu Revizyon Tarihi |

| VI. EK BİLGİLER |  |  |
| --- | --- | --- |
| 27. | Madde 20.4.1(v) | Uyumluluk Standartları |

| VI. EK BİLGİLER |  |  |
| --- | --- | --- |
| 28. | Madde 20.4.1(r) | Kullanmadan Önce Kontrol Edilmesi Gerekenler |

Kiti Aşağıdaki Durumlarda Kullanmayın:

- Taşıma ve saklama koşulları ihlal edildiğinde;

- Reaktiflerin görünümü kit spesifikasyonlarına uymadığında;

- Kit bileşenlerinin ambalajı zarar gördüğünde;

- Belirtilen son kullanma tarihi geçtiğinde.

Mevcut kılavuzda listelenen talimatlara uyulduğunda, kitin rutin kullanımından kaynaklanan önemli bir sağlık etkisi beklenmemektedir.

| VI. EK BİLGİLER |  |
| --- | --- |
| 29. | Teknik Destek İletişim Bilgileri |

Teknik destek için lütfen özel teknik destek ekibimizle şu e-posta adresinden iletişime geçin: support@genomer.com.tr

Telefon No: +90 0530 462 2637

VII. SEMBOLLER/PİKTOGRAMLAR

|  | In vitro tanı tıbbi cihazı |  | Üretim tarihi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sıcaklık |  | Kullanım talimatlarına bakınız. |
|  | <n> test için yeterli miktarda içerir |  | Katalog numarası |
|  | Son kullanma tarihi |  | Üretici |
|  | Parti kodu |  | Güneş ışığından uzak tutun. |
|  | Dikkat |  | Versiyon |
|  | Steril değil |  | Pozitif kontrol |
|  |  |  | Tekrar kullanmayın. |

VIII. REFERANS

1.	Basu P. et al. Implications of semi-quantitative HPV viral load estimation by Hybrid capture 2 in colposcopy practice // J Med Screen. — 2016. — Vol. 23. — Issue 2. — P. 104–110.

2.	Del Río-Ospina L. et al. The DNA load of six high-risk human papillomavirus types and its association with cervical lesions // BMC Cancer. — 2015. — Vol. 15. — P. 100.

3.	Deng T. Low initial human papillomavirus viral load may indicate worse prognosis in patients with cervical carcinoma treated with surgery // J Gynecol Oncol. — Vol. 26. — № 2. — Р. 111–117.

4.	Evdokimov V. V. et al. Quantitative DNA evaluation of the high carcinogenic risk of human papilloma viruses and human herpes viruses in males with fertility disorders // Problems of Virology. — 2016. — Vol. 61. — No 2. — P. 63–68.

5.	Gilson R. et al. 2019 IUSTI-Europe guideline for the management of anogenital warts //Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology. – 2020. – Т. 34. – №. 8. – С. 1644-1653.

6.	Hahn A., Spach D. H. Human Papillomavirus Infection. — National STD Curriculum, 2018.

7.	Ibragimova M.K. et al. Integrative and episomal forms of genotype 16 of human papillomavirus in patients with cervical intraepithelial neoplasia and cervical cancer // Problems of Virology. — 2016. — No 61 (6). — P. 270–274.

8.	Kedrova A. G., Levakov S. A., Tsarenko M. D. Long-term results of treatment for benign cervical epithelial changes associated with human papillomavirus // Gynecology. — 2016. — Vol. 12. — No 2. — P. 77–83.

9.	Laprise C. et al. Prevalence of human papillomaviruses in semen: a systematic review and meta- analysis // Hum. Reprod. — Vol. 29. — № 4. — Р. 640–651.

10.	Marongiu L. et al. Human Papillomavirus 16, 18, 31 and 45 viral load, integration and methylation status stratified by cervical disease stage // BMC Cancer. — 2014. — Vol. 14. — P. 384.30.

11.	Pereira N. et al. Human Papillomavirus Infection, Infertility, and Assisted Reproductive Outcomes

// Journal of Pathogens. — 2015. — Vol. 2015. — ID 578423.

12.	Savchenko A. A. et al Immunological parameters in patients with monoinfection by human papillomavirus and in patients co-infected by papillomavirus and urogenital pathogens // Infection and Immunity. — 2014. — Vol. 4. — No 3. — P. 241–248.

13.	Sawaya G. F. et al. Cervical cancer screening in average-risk women: best practice advice from the Clinical Guidelines Committee of the American College of Physicians //Annals of internal medicine. – 2015. – Т. 162. – №. 12. – С. 851-859.

14.	Schiffman M., Wentzensen N. Human papillomavirus (HPV) infection and the multi-stage carcinogenesis of cervical cancer // Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. — 2013. — Vol. 22. — №

4. — P. 553–560.

15.	Shen G. et al. Viral DNA load of high-risk human papilloma virus is closely associated with the grade of cervical lesions // Int J Clin Exp Med. — 2014. — Vol. 7. — № 12. — Р. 5826–5831.

16.	Song D. et al. Effect of human papillomavirus infection on the immune system and its role in the course of cervical cancer // Oncol Lett. — 2015. — Vol. 10. — № 2. — P. 600–606.

17.	Trevisan А. et al. Human papillomavirus type 16 viral load measurement as a predictor of infection clearance // Journal of General Virology. — 2013. — Vol. 94. — P. 1850–1857.

18.	Workowski K. A. et al. Sexually transmitted infections treatment guidelines, 2021 //MMWR Recommendations and Reports. – 2021. – Т. 70. – №. 4. – С. 1.

19.	Zykova T. A. et al. Prevalence, viral load and types diversity of high-risk HPV in patients with inflammatory and tumor diseases // Medical Herald of the South of Russia. — 2018. — Vol. 9. — No 1. — P. 42–50.

# REVİZYON GEÇMİŞİ

| Revizyon No. | Rev. Tarih | Tanım |
| --- | --- | --- |
| 00 | 14.11.2025 | İlk Yayın |

# BELGE ONAYI

| Hazırlayan | Onaylayan |
| --- | --- |
| Kalite Yönetimi Temsilcisi | Genel Müdür |
| Elife ÖZDEMİR | Oktay ÖZTÜRK |