ÜRÜN ADI:

HPV QNT-4 Detection qPCR  Kit

KULLANIM AMACI:

HPV QNT-4 Detection qPCR Kit, in vitro Nükleik Asit Testi (NAT) - patojen tespiti temelli üründür. HPV QNT-4 Detection qPCR Kit; insan biyolojik örneklerinde en yüksek onkojenik potansiyele sahip ve kalıcı olan iki yüksek riskli Human Papilloma Virüsü tipinin (HPV 16, HPV 18) ve düşük onkojenik riskli iki Human Papilloma Virüsü tipinin (HPV 6, HPV 11) spesifik tanımlanması ve kantifikasyonu (nicel ölçümü) için tasarlanmış bir in vitro DNA testidir.

Merkez Ofis: Dumlupınar Mahallesi, Nur Cad. No: 7/3 Posta Kodu: 41250 Kartepe/Kocaeli/TÜRKİYE

Şube: Barış SB Mahallesi, 5002 Sokak, Yeni Teknoloji Binası, Blok A, No: 4A/ Z09  TÜBİTAK MAM Teknoloji Serbest Bölgesi, Posta Kodu: 41400

Gebze/Kocaeli/TÜRKİYE

Ticaret Sicil Numarası: 34218

Email: info@genomer.com.tr

https://genomer.com.tr

Amaç

Bu belge, HPV QNT-4 Detection qPCR  Kit In Vitro Diagnostik (IVD) tıbbi cihazının kullanım Talimatları'nı (Instructions for Use - IFU) içermektedir.

Avrupa Birliği'nin 2017/746 sayılı In Vitro Diagnostik Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği (IVDR), cihazın tüm yaşam döngüsü boyunca hastalar ve kullanıcılar için yüksek düzeyde sağlık ve güvenlik koruması sağlamayı amaçlamaktadır.

Bu Kullanım Talimatları (IFU), IVDR yönetmeliğin Ek I: Genel Güvenlik ve Performans Gereklilikleri bölümünde yer alan, özellikle de Bölüm III: Etiketleme ve Kullanım Talimatları (Madde 20) altındaki tüm yükümlülükleri eksiksiz olarak yerine getirmek amacı ile oluşturulmuştur.

Temel amaç cihazının tasarlanan amaç doğrultusunda, güvenli, doğru ve etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamaktır. Bu talimatlar, cihazın performansı, sınırlamaları, olası riskleri ve uygun numune yönetimi de dahil olmak üzere, laboratuvar profesyonelleri için gerekli olan tüm teknik ve yasal bilgileri kapsamaktadır.

Yasal Uyum ve Şeffaflık

Bu kılavuz, yalnızca ulusal ve uluslararası standartlara (özellikle IVDR, EN ISO 15223-1 ve EN ISO 18113) uygun piktogramlar ve simgeler kullanmakla kalmaz, aynı zamanda cihazın tüm yasal tanımlayıcı bilgilerini (UDI, Üretici, Yetkili Temsilci) şeffaf bir şekilde sunar.

Uyarı: Cihazı kullanmadan önce, güvenli ve doğru sonuçlar elde etmek amacıyla bu talimatların tamamının okunması, anlaşılması ve titizlikle uygulanması zorunludur. Talimatlara uyulmaması, hatalı sonuçlara, potansiyel tehlikelere veya CE işaretinin geçersiz hale gelmesine neden olabilir.

| I. TANIMLAYICI BİLGİLER |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Madde 20.3(a), 20.4.1(b) | Cihazın Adı, Ticari Ünvanı ve Modeli | HPV QNT-4 Detection qPCR Kit |
| 2. | Madde 20.3(b) | In Vitro Diagnostik Cihaz | HPV QNT-4 Detection qPCR Kit, in vitro Nükleik Asit Testi (NAT) - patojen tespiti temelli üründür. HPV QNT-4 Detection qPCR Kit; insan biyolojik örneklerinde en yüksek onkojenik potansiyele sahip ve kalıcı olan iki yüksek riskli Human Papilloma Virüsü tipinin (HPV 16, HPV 18) ve düşük onkojenik riskli iki Human Papilloma Virüsü tipinin (HPV 6, HPV 11) spesifik tanımlanması ve kantifikasyonu (nicel ölçümü) için tasarlanmış bir in vitro DNA testidir. |
| 3. | Madde 20.3(d) | İmalatçı (Üretici) Bilgisi | GENOMER BİYOTEKNOLOJİ ARGE SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ, Genel Merkez Dumlupınar Mahallesi, Nur Sokak No: 7/3 Posta Kodu: 41250 Kartepe/Kocaeli/TÜRKİYE Şube: TÜBİTAK MAM Teknoloji Serbest Bölgesi, Barış Mahallesi, 5002 Sokak, Yeni teknoloji binası, Blok A, No: 4A/Z09 Posta Kodu: 41400 Gebze/Kocaeli/TÜRKİYE Ticaret Sicil No: 34218 Email: info@genomer.com.tr Web:https://genomer.com.tr |
| 4. | Madde 20.3(e) | Yetkili Temsilci Bilgisi | Yalnızca üretici AB dışında ise gereklidir. |
| 5. | Madde 20.3(f) | Lot/Parti Numarası | UL-HPVQ4-XX |
| 6. | Madde 20.3(g) | Son Kullanma Tarihi | YYYY/AA/GG |
| 7. | Madde 20.3(c) | Katalog Numarası | P-HPVQ4-0501v01-48 |
| 8. | Madde 20.3(n) | Tekil Cihaz Tanımlayıcısı (UDI) Atfı | 868512670PHPVQ4T9 |

Yukarıda belirtilen kullanım talimatları (IFU) kılavuzunda belirtilen prosedürler ve analitik kabul kriterleri uyarınca elde edilen sonuçlar, HPV QNT-4 Detection qPCR  Kit cihazının Genel Güvenlik ve Performans Gereklilikleri (Ek I) ile uyumunu teyit eder.

| II. KULLANIM AMACI, KAPSAM VE PRENSİP |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9. | Madde 20.4.1(c) | Kullanım Amacı ve Fonksiyonu |

HPV QNT-4 Detection qPCR Kit, araştırma ve tanı uygulamaları için tasarlanmıştır. HPV QNT-4 Detection qPCR Kit, in vitro Nükleik Asit Testi (NAT) bazlı bir patojen tespit ürünüdür. HPV QNT-4 Detection qPCR Kit, insan biyolojik örneklerindeki HPV nükleik asitlerini “Polymerase Chain Reaction” (PCR) yöntemi yardımıyla saptamak üzere tasarlanmıştır. Örnekler, insan biyolojik materyalleri olan epitelyal hücre sürüntüleri, prostat sıvısı, ejakülat, idrar ve biyopsi materyalleridir.

HPV QNT-4 Detection qPCR Kit; insan biyolojik örneklerinde en yüksek onkojenik potansiyele sahip ve kalıcı olan iki yüksek riskli Human Papilloma Virüsü tipinin (HPV 16, HPV 18) ve düşük onkojenik riskli iki Human Papilloma Virüsü tipinin (HPV 6, HPV 11) spesifik tanımlanması ve kantifikasyonu için tasarlanmış bir in vitro DNA testidir.

Kullanım Endikasyonları: Servikal prekanser ve kanser için önleyici HPV taraması, HPV enfeksiyonu olan hastaların takibi; serviks, penis, prostat, anüs ve larenks onkopatolojilerinde HPV enfeksiyonu tanısı ile kadın ve erkeklerde genitoüriner sistemin inflamatuar hastalıklarını kapsamaktadır.

Kitin uygulanması nüfus ve demografik özelliklere bağlı değildir. HPV QNT-4 Detection qPCR Kit’inin kullanımında herhangi bir çelişki bulunmamaktadır.

HPV QNT-4 Detection qPCR Kit, tıbbi kurumların klinik ve tanı laboratuvarları ile araştırma uygulamalarında kullanılabilir.

Potansiyel Kullanıcılar: Moleküler tanı yöntemlerinde yetkin ve klinik tanı laboratuvarlarında görev yapan personeldir. Kitin, yalnızca bu kullanım talimatında belirtilen direktiflere uygun olarak uygulanması gerekmektedir.

| II. KULLANIM AMACI, KAPSAM VE PRENSİP |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10. | Madde 20.4.1(e) | Test Prensibi - Yöntem |

Uygulanan PCR yöntemi, hedef DNA diziliminin amplifikasyonuna dayanmaktadır. Amplifikasyon reaksiyonunun hassasiyetini ve özgüllüğünü artırmak amacıyla hot-start uygulaması kullanılmıştır. Hot-start; reaksiyon karışımının bir parafin tabakasıyla ayrılan iki katman şeklinde hazırlanması veya antikor kompleksinin bloke edilmiş Taq-polimeraz kullanımı ile sağlanır. Polimeraz zincir reaksiyonu, ancak parafinin erimesiyle veya Taq-polimeraz ve antikor kompleksinin thermal ayrışması gerçekleştiğinde başlar. Bu durum, tüpün ilk ısıtma aşamasında primerlerin hedef DNA dizilerine non-spesifik bağlanmasını engeller.

HPV QNT-4 Detection qPCR Kit, PCR yönteminin floresan modifikasyonuna dayanmaktadır. PCR mix’i, floresan boyalar (Fam ve Hex) ve quencher moleküller taşıyan iki adet hedefe özgü prob içermektedir. Hedef dizilime bağlandıklarında problar aktif hale gelir. Aktivasyon sonucunda, floresan şiddeti hedef dizilim amplifikasyonuyla doğru orantılı olarak artar. Floresan yoğunluğu, reaksiyonun her döngüsünde bir Real-Time PCR thermal cycler cihazının veri toplama ünitesi ile ölçülür ve sağlanan yazılım aracılığıyla analiz edilir.

SIC- örnek alım kontrolü tüpünde, insan genomik DNA'sının amplifikasyonu için bir PCR mix vardır. SIC, preanalitik hataların dışlanmasına olanak tanır. Çalışma ve analiz için toplanan materyal miktarı yetersiz ise örnekleme prosedürünün tekrarlanması gerekir.

PCR mixi, polimeraz zincir reaksiyonunun kalitesini değerlendirmek için tasarlanmış olan Internal Kontrolü (IC) içerir. HPV ürün amplifikasyonunun tespiti için kullanılan DNA probları Fam ve Cy5 floresan boyalarını içerir. Internal kontrol amplifikasyon ürününün tespiti için kullanılan DNA probu ise Hex floresan boyasını içerir. Tablo 1, amplifikasyon ürünlerinin deteksiyon kanallarını göstermektedir.

| PCR-mix | floresan boya /deteksiyon kanalı |  |  |  | Tampon çözelti/parafinin renk etiketlemesi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fam | Hex | Rox | Cy5 |  |
| HPV 6, 11 | HPV 6 type | IC | - | HPV 11 type | Mavi/Beyaz |
| HPV 16, 18 | HPV 18 type | IC | - | HPV 16 type | Renksiz/Mavi |
| SIC | SIC | IC | - | - | Renksiz/Beyaz |

Tablo 1: Amplifikasyon ürünleri deteksiyon kanalları

HPV DNA kantifikasyonu, iki tip analiz ile yapılır: mutlak (absolüt) ve bağıl (relatif). Mutlak analiz, amplifikasyon sonrası cycle threshold (Cp) değerinden yola çıkarak virüs kopya sayısının yazılım aracılığıyla hesaplanmasını içerir. Bağıl analiz ise virüs DNA miktarının, belirli bir örnekteki insan genomik DNA (SIC) miktarına (yani örnekteki insan hücresi sayısına) normalize edilmesini kapsar. Bu yöntem, örnek alımındaki farklılıkların hesaba katılmasına olanak tanır. Klinik olarak anlamlı virüs konsantrasyonu, (doğru materyal örneklemesi yapıldığında) 105 insan hücresi başına en az 103 HPV DNA kopyasıdır. Bu değer, yüksek enfeksiyon seviyesini karakterize eder ve servikal neoplazi gelişimine yol açabilir. Bu nedenle, veri analizi sırasında elde edilen virüs konsantrasyon değerleri klinik olarak anlamlı aralığın dışındaysa, yazılım tarafından bu değerlere kısıtlama uygulanır. Otomatik analiz, HPV QNT-4 Detection qPCR Kit için "Genomer" üretimi G-Quant Real Time PCR ThermoCycler cihazlarda mevcuttur: (mevcut tedarik seçenekleri için https://genomer.com.tr/ adresindeki kataloğu inceleyiniz). Yazılımın güncel sürümü https://genomer.com.tr/ adresinden indirilebilir.

| II. KULLANIM AMACI, KAPSAM VE PRENSİP |  |  |
| --- | --- | --- |
| 11. | Madde 20.3(k) | Test Sayısı - İçerik |

HPV QNT-4 Detection qPCR Kit; PCR-mix, Taq-polimeraz solüsyonu, mineral yağ ve pozitif kontrol örneği içermektedir. İçeriğin detaylı açıklaması Tablo 2'de sunulmuştur.

| REAKTİF | TANIM/GÖRÜNÜŞ | TOPLAM HACİM | MİKTAR |
| --- | --- | --- | --- |
| HPV 6 ve 11 tipleri için Parafin kaplı PCR-mix | Beyaz veya mumsu tabakanın altında mavi, şeffaf sıvı | 960 μL (Her tüpte 20 μL) | 6 8- strip tüpleri |
| HPV 16 ve 18 tipleri için Parafin kaplı PCR-mix | Beyaz veya mumsu tabakanın altında mavi, şeffaf sıvı | 960 μL (Her tüpte 20 μL) | 6 8- strip tüpleri |
| Örnek alım kontrolü (SIC) için Parafin kaplı PCR-mix | Beyaz veya mumsu tabakanın altında mavi, şeffaf sıvı | 960 μL (Her tüpte 20 μL) | 6 8- strip tüpleri |
| Taq-polimeraz solüsyon | Şeffaf, renksiz sıvı | 1500 μL (Her tüpte 500 μL) | 3 tüp |
| Mineral yağ | Şeffaf, renksiz, yağlı viskoz sıvı | 3,0 mL (Her tüpte 1,0 mL) | 3 tüp |
| Pozitif kontrol | Şeffaf, renksiz sıvı | 160 μL | 1 tüp |
| Strip kapakları | 18 8-kapak |  |  |

Tablo 2: HPV QNT-4 Detection qPCR Kit

Tüm bileşenler kullanıma hazırdır ve çalıştırılması için ek bir hazırlık gerektirmez.

Kit tek kullanımlıktır ve HPV QNT-4 Detection qPCR Kit için 48 test için tasarlanmıştır.

TEMİN/TEDARİK  EDİLMEYEN GEREKLİ REAKTİFLER VE EKİPMANLAR

Numune Toplama

- Numune alım çubukları: Biyomateryal örneği alımı için steril tek kullanımlık çubuklar, cytobrushlar, pamuklu çubuklar vb.;

- Klinik materyal toplamak için steril kaplar;

- Numunenin taşınması için “Genomer” markalı STOR-F Transport Medium veya eşdeğeri içeren steril tüpler.

DNA Ekstraksiyonu ve PCR

Ön amplifikasyon-numune ve kontrol hazırlama alanı:

- II. sınıf biyolojik güvenlik kabini;

- Vorteks;

- Buzdolabı;

- Nükleik asit ekstraksiyon kiti (“Genomer” markalı PREP-NA PLUS DNA/RNA Ekstraksiyon Kiti önerilir);

- Yüksek hızlı santrifüj (RCF(g) min 16000);

- Termostat (sıcaklık aralığı 50-65 °C);

- 1,5 mL'lik tüpler için tüp racki;

- 1,5 mL'lik tüpler;

- %0,9 NaCl fizyolojik salin çözeltisi (Steril);

- Tek kanallı pipetler (1,0-1000 μL hacim aralığı);

- RNaz ve DNaz içermeyen filtreli pipet uçları (hacim 20 μL, 200 μL, 1000 μL);

- Kullanılmış pipet uçları, tüpler ve diğer sarf malzemeleri için kap;

- Pudrasız cerrahi eldivenler;

- Dezenfektan solüsyonu.

Ön amplifikasyon reaktifi hazırlama alanı

- UV’li PCR kabini;

- Vorteks;

- Stripler için vorteks rotoru;

- Buzdolabı;

- 0,2 mL'lik strip tüpler için PCR tüp racki;

- Tek kanallı pipetler (0,5-1000 μL hacim aralığı);

- RNaz ve DNaz içermeyen filtreli pipet uçları (10 μL, 20 μL, 200 μL, 1000 μL hacim);

- Kullanılmış pipet uçları, tüpler ve diğer sarf malzemeleri için kap;

- Pudrasız cerrahi eldivenler;

- Dezenfektan solüsyonu.

Amplifikasyon Sonrası

- Real-time PCR thermal cycler

Yazılım

G-Quant Real Time PCR ThermoCylers için kullanılan Genoexpert en son sürümü https://genomer.com.tr/ adresinden indirilebilir.

| III. GÜVENLİK VE ÖNLEMLER |  |  |
| --- | --- | --- |
| 12. | Madde 20.4.1(n) | Uyarılar ve Önlemler |
| 13. | Madde 20.4.1(p) | Biyolojik Tehlike Uyarısı |
| 14. | Madde 20.4.1(o) | Tehlikeli Kimyasal Maddeler |
| 15. | Madde 20.1(f) | Kullanım Kısıtlaması |

Sadece moleküler tanı yöntemleri ve klinik tanı laboratuvarlarındaki çalışma kuralları konusunda eğitim almış personelin kiti çalışmasına izin verilir.

Analizi gerçekleştirmek için kullanılan tüm biyolojik örnekleri, reaktifleri ve materyalleri; enfeksiyöz ajan bulaştırma riski taşıyormuş olma ihtimali göz önünde bulundurularak ele alınır ve imha edilir. Örnekler yalnızca belirlenmiş analiz türleri için kullanılmalıdır. Numuneler, mutlaka laminar flow kabin altında çalışılmalıdır. Farklı numuneler içeren tüpler asla aynı anda açılmamalıdır. Numune hazırlama aşamasında kullanılan pipetler sadece bu amaca yönelik olarak kullanılmalıdır. Pipetler, pozitif displacement tipte olmalı veya aerosol filtreli uçlarla kullanılmalıdır. Kullanılan steril uçlar; DNase, RNase, DNA ve RNA’dan arındırılmış olmalıdır. Reaktifler laminar flow kabin altında hazırlanmalıdır. Amplifikasyon için gereken reaktifler, tek reaksiyonda kullanılacak şekilde hazırlanmalıdır. Reaktiflerin hazırlanmasında kullanılan pipetler de sadece bu amaca yönelik olarak kullanılmalıdır. Bu pipetler pozitif dispensiyon olmalı veya aerosol filtreli uçlarla kullanılmalıdır. Kullanılan steril uçlar; DNase, RNase, DNA ve RNA’dan arındırılmış olmalıdır. Biyolojik örnekler, reaktifler ve analiz materyalleri ile doğrudan temastan kaçınılmalıdır. Pudrasız cerrahi eldiven kullanılmalıdır. Özellikle patojen olarak sınıflandırılan mikroorganizmalarla çalışırken koruyucu giysi (iş kıyafetleri ve kişisel koruyucu donanım) giyilmelidir. Koruyucu giysi ve ekipmanlar, yapılan işe, sağlık ve güvenlik gerekliliklerine uygun olmalıdır. Dökülme veya aerosol oluşumundan kaçınılmalıdır. Biyolojik örneklerle temas eden her türlü materyal, imha edilmeden önce en az 30 dakika dezenfektan solüsyonla muamele edilmeli veya 121°C'de 1 saat otoklavlanmalıdır.

Nükleik asit ekstraksiyonu, PCR amplifikasyonu ve deteksiyon gibi moleküler biyoloji prosedürleri; özellikle numunelerdeki nükleik asitlerin degradasyonu veya numunelerin amplifikasyon ürünleri ile kontamine olması nedeniyle oluşabilecek hatalı sonuç riskini önlemek için nitelikli personel ile çalışmayı gerektirir. Tüm oligonükleotid bileşenler, internal kalite kontrol protokolüne göre yapay sentez teknolojisi ile üretilmiştir; kan veya kan işleme ürünleri içermez. Pozitif kontrol, yapay DNA sentez teknolojisi ile üretilmiştir ve enfeksiyöz ajan parçaları içermez.

Tüm sıvı karışımlar tek kullanımlık olarak tasarlanmıştır ve amplifikasyon reaksiyonlarında birden fazla kez kullanılamaz. Plastik tüpler fitalat içermez. Kit bileşenleri tarafından üretilen gaz, duman, buhar veya spreyi solunmamalıdır. Kit bileşenleri yenilmemelidir veya içilmemelidir. Gözle temasından kaçınılmalıdır. Sadece kit içinde sağlanan ve üretici tarafından önerilen reaktifleri kullanılmalıdır. Farklı lot numaralarına sahip reaktifleri birbirine karıştırılmamalıdır. Üçüncü taraf üreticilerin kitlerine ait reaktifleri kullanılmamalıdır. Pipetler, tüp rafları, laboratuvar cam malzemeleri, laboratuvar önlükleri ve boneler dahil tüm laboratuvar ekipmanları ve reaktifler kesinlikle sabit olmalıdır. Bunların bir odadan diğerine taşınmasına izin verilmemelidir.

Ekstraksiyon/amplifikasyon hazırlığı alanı ile amplifikasyon/deteksiyon alanlarını birbirinden ayırılmalıdır. Bir amplifikasyon ürününü asla ekstraksiyon/hazırlık alanına sokulmamalıdır. Ekstraksiyon/hazırlık ve amplifikasyon/deteksiyon aşamaları için sadece o alanlara özgülenmiş önlük, eldiven ve aletleri kullanılmalıdır. Bu ekipmanları asla amplifikasyon alanından ekstraksiyon alanına transfer edilmemelidir. Kontaminasyon olasılığını önlemek için amplifikasyon ürünleri, çevreye dağılımı en aza indirecek şekilde çalışılmalıdır. Amplifikasyon ürünleri ile çalışılan pipetler sadece bu amaca yönelik kullanılmalıdır.

Acil Durum Eylemleri

Solunum: Bu kit içeriğindeki PCR mix’inin solunması olası değildir, ancak dikkatli olunmalıdır.

Göz Teması: Kitin herhangi bir bileşeni göze kaçarsa, göz kapaklarının açık tutulduğundan emin olarak, 15 dakika veya daha uzun süre içilebilir musluk suyu altında gözü nazikçe yıkanılmalıdır. Ağrı veya tahriş olursa tıbbi yardım alınmalıdır.

Cilt Teması: Kitin herhangi bir bileşeni ciltle temas eder ve rahatsızlığa neden olursa, kirlenmiş giysiler çıkarılmalıdır. Etkilenen bölgeyi bol sabun ve suyla yıkanmalıdır. Ağrı veya tahriş olursa tıbbi yardım alınmalıdır.

Yutma: Kitin herhangi bir bileşeni yutulursa, ağız su ile çalkalanmalıdır. Tahriş veya rahatsızlık olursa tıbbi yardım alınmalıdır.

| III. GÜVENLİK VE ÖNLEMLER |  |  |
| --- | --- | --- |
| 16. | Madde 20.4.1(j) | Özel Saklama Koşulları |

Son Kullanma Tarihi: Üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

HPV QNT-4 Detection qPCR Kit'in tüm bileşenleri, saklama süresi boyunca 2°C ile 8°C arasındaki sıcaklıklarda muhafaza edilmelidir. PCR-mix, saklama süresi boyunca 2°C ile 8°C sıcaklık aralığında ve ışık almayan bir ortamda saklanmalıdır. Aşırı sıcaklık ve ışığa maruziyet, ürün performansına zarar verebilir.

Nakliye; her türlü kapalı taşıma aracıyla, termal konteynerler içinde buz aküleri desteğiyle, konteyner içi sıcaklığın 2°C ile 25°C arasında olması şartıyla ve 5 günü geçmemek kaydıyla gerçekleştirilebilir.

Ambalajın ilk açılışından itibaren kitin raf ömrü boyunca:

- Kit bileşenleri, saklama süresi boyunca 2°C ile 8°C arasındaki sıcaklıklarda muhafaza edilmelidir.

- Amplifikasyon için kullanılan PCR-mix, saklama süresi boyunca 2°C ile 8°C sıcaklık aralığında ve ışık almayan bir ortamda saklanmalıdır.

Uygun olmayan koşullarda saklanan kitler kullanılmamalıdır. Son kullanma tarihi geçmiş olan HPV QNT-4 Detection qPCR Kit kullanılmamalıdır.

Doğru ve güvenilir sonuçlar elde edebilmek için belirtilen talimatlara uyulması önemle tavsiye edilir. HPV QNT-4 Detection qPCR Kit'in öngörülen teknik gerekliliklere uygunluğu; üretici tarafından önerilen saklama, nakliye ve kullanım koşullarına uyulmasına bağlıdır.

| IV. TEST PROSEDÜRÜ VE KALİTE KONTROL |  |  |
| --- | --- | --- |
| 17. | Madde 20.4.1(d) | Örnek (Numune) Tipi |

HPV QNT-4 Detection qPCR Kit; uzman görüş ve istemine bağlı olarak epitelyal sürüntüler, prostat sıvısı, ejakülat, idrar ve biyopsi örneklerinden ekstrakte edilen DNA'yı saptamak üzere tasarlanmıştır. Örnek alımı, numune işleme prosedürleri ve saklama koşulları, ilgili biyolojik materyalden DNA ekstraksiyon kitine ait kullanım talimatlarına uygun olarak gerçekleştirilir.

PCR İnhibitörleri

Numunede PCR inhibitörlerinin bulunması, belirsiz ve tartışmalı sonuçlara yol açabilir. PCR inhibisyonunun belirtisi, dahili kontrol ve spesifik amplifikasyon ürününün eş zamanlı olarak saptanamamasıdır.

PCR inhibitörleri; kanda kirlilik içeren biyomateryal örneğinden DNA ekstraksiyonu sırasında tam uzaklaştırılamayan hemoglobin ile numune hazırlama ve DNA ekstraksiyon sürecindeki yıkama solüsyonlarından kalan izopropil alkol ve metil asetat kalıntılarıdır. Laboratuvar kontrol örneği ve internal kontrol amplifikasyonunu etkilemeyen maksimum inhibitör madde konsantrasyonları şunlardır:

- Hemoglobin: DNA örneği başına 0,35 mg/mL

- İzopropil alkol: DNA örneği başına 100 μL/mL

- Metil asetat: DNA örneği başına 100 μL/mL

Numunede bulunan kirlilik, DNA ekstraksiyonu sırasında tamamen uzaklaştırılır. PCR inhibitörlerinin miktarını azaltmak için numune alma prensiplerine uyulması gerekmektedir. Numunede yüksek miktarda PCR inhibitörü olduğundan şüpheleniliyorsa, inhibitörleri numuneden mümkün olduğunca uzaklaştırmaya olanak tanıyan DNA ekstraksiyon yöntemlerinin seçilmesi önerilir. Hızlı DNA ekstraksiyon yöntemlerinin kullanılması önerilmez.

Genel Gereksinimler

Sonuçların başarılı ve güvenilir bir şekilde yorumlanabilmesi için yüksek numune kalitesi ile uygun saklama, taşıma ve işleme koşulları şarttır. PCR analizi, doğrudan laboratuvar araştırma yöntemlerinden biri olduğundan, biyolojik materyal toplama işlemi enfeksiyonun lokalize olduğu bölgeden yapılmalıdır.

Örnek alım yerinin belirlenmesi için uzman görüşü gereklidir. Karar; hastanın şikayetleri ve klinik bulgularına dayanarak, ilgili uzman tarafından verilmelidir. Kadınlar, tetkikten bir gün önce genital temizlik ve vajinal duş yapmamalıdır. Doğru sonuç elde etmek için materyalin maksimum düzeyde epitelyal hücre, minimum düzeyde mukus ve kan kirliliği içermesi gerekmektedir. Biyolojik materyalin hatalı alınması belirsiz/geçersiz sonuçlara ve dolayısıyla numunenin yeniden alınmasına yol açabilir.

Numune Alımı

Genitoüriner sürüntüler (servikal kanal, rahim ağzı, vajina, üretra)

Posterior Vaginal Vault örneklemesi

Materyal, fiziksel muayeneden önce alınmalıdır. Manipülasyon öncesinde spekülum sıcak su ile nemlendirilebilir; ancak spekülum dezenfeksiyonu için antiseptik kullanımı kontrendikedir. Kazıma örneği (scraping), posterior vajinal forniksten (posterior vaginal vault) alınır. Bakire hastalarda kazıma işlemi vestibüler mukoza zarından, bazı durumlarda ise hymen halkası üzerinden arka vajinal forniksten gerçekleştirilir.

Kendi Kendine Numune Alım Aparatı Kullanılarak Yapılan Vajinal Örnekleme

Örnek alım işlemi, ilgili aparatın kullanım talimatlarına uygun olarak gerçekleştirilir.

Üretral Örnekleme Özellikleri

Örnek alım prosedüründen önce, hastanın 1,5 – 2 saat boyunca idrar yapmaması önerilir. Örnek alımından hemen önce, dış üriner açıklığın steril fizyolojik solüsyonla nemlendirilmiş bir tampon ile temizlenmesi gereklidir.

İltihaplı/purulan akıntı varlığında, numune idrar yapıldıktan 15-20 dakika sonra alınmalıdır. Akıntı bulunmadığı durumlarda, örnek alım swabı veya fırçası ile üretraya masaj yapılması gereklidir. Kadınlarda swab veya fırça 1,0-1,5 cm derinliğe kadar yerleştirilir; çocuklarda ise materyal yalnızca dış üriner açıklıktan alınır.

Servikal Örnekleme Özellikleri

Örnek alım prosedüründen önce, mevcut mukusun bir pamuk tampon yardımıyla uzaklaştırılması ve ardından serviksin (rahim ağzı) steril fizyolojik solüsyonla temizlenmesi gereklidir. Örnek alım swabı, servikal kanalın 0,5 – 1,5 cm derinliğine kadar yerleştirilir. Swab geri çıkarılırken, vajina duvarlarıyla temas etmesinden kaçınılmalıdır (vajinal temas dışlanmalıdır).

Serviks Uteri (Rahim Boynu) Örnekleme Özellikleri

Numune, fiziksel muayeneden önce alınmalıdır. Materyal alımından önce; mevcut mukus, inflamatuar iltihabi sıvı veya kan (varsa) steril bir pamuk veya swab ile uzaklaştırılmalıdır.

Eksfolyatif hücresel materyal ve epitel yüzeyi; serviksin vajinal kısmından yani transformasyon zonundan (CT) ve/veya — eğer şayet çok katlı yassı epitel bölgesi ile silindirik epitelin birleşme sınırı servikal kanal içine doğru taşınmışsa — servikal kanaldan dikkatlice kazınarak alınmalıdır.

Genitoüriner Sürüntü Örneklemesi İşlem Kısıtlamaları

Numune Alım İşlemi Kısıtlamaları : Bölgesel ilaç uygulamaları ve prosedürden önceki 24 saat içinde yapılan vajinal ultrason, işlem kısıtlamaları kapsamındadır. Kadınlar, örnek alım işlemi öncesinde hijyen işlemleri veya vajinal duş yapmamalıdır. Örnek alım prosedürü; klinik materyalin kaynağına bağlı olarak belirlenmiş prosedürlere uygun şekilde, özel steril tek kullanımlık aletler (ürogenital swablar, sitobrushlar veya tamponlar) kullanılarak gerçekleştirilir. Kendi kendine numune alım aparatı ile yapılan işlemler, ilgili cihazın kullanım talimatlarına uygun olarak yürütülür.

Gebelik durumunda cytobrush kullanımı kontrendikedir.

Sürüntü örneklerinin alınması şu şekilde gerçekleştirilir:

- 300-500 µL steril fizyolojik solüsyon içeren 1,5 mL’lik plastik tüplere;

- Üretici tarafından örneklerin taşınması, saklanması ve PCR için uygun görülen transport medium içeren tüplere alınır.

Alım Sırası:

- Tüp açılır.

- Steril bir swab ile ilgili biyotoptan (vajina, üretra, servikal kanal, anüs, orofarenks) epitelyal hücreleri kazınarak alınır.

- Swabı transport medium içeren tüpün içine yerleştirilmelidir ve iyice durulanmalıdır. Çözeltinin sıçramasından kaçınılmalıdır.

- Swabı çözeltiden çıkarıP, tüpün duvarına bastırarak kalan sıvıyı sıkılır. Swab atılır.

- Tüp sıkıca kapatılır ve etiketlenir.

Numuneler, transport medium talimatlarına göre ve PCR çalışmasına uygun olarak saklanır.

Materyal ön işlemi, örnek alımı ve saklanması, DNA ekstraksiyon kitinin kullanım kılavuzuna uygun olarak gerçekleştirilir.

Kendi Kendine Örnek Alım Aparatı ile Alınan Vajinal Materyalin Hazırlanması

PREP-NA PLUS DNA/RNA Extraction Kit ile DNA ekstraksiyonu yapılmadan önce ön işlem gerçekleştirilmesi gereklidir:

- Aparat ucunun bulunduğu tüpe (veya cihazın kullanım talimatında belirtilen diğer kaba) 500 µL serum fizyolojik eklenir.

- Tüp vortekslenir (15 saniye).

- Aparat ucu tüpten çıkarılır ve atılır.

- Karışımı 1,5 mL'lik yeni bir tüpe aktarılır.

- Tüp 16.000 RCF (g) değerinde 10 dakika santrifüjlenir.

- PREP-NA PLUS DNA/RNA Extraction Kit kullanarak süpernatantı (üst faz) uzaklaştırılır; tüpte 100 µL (çökelti + sıvı fraksiyon) bırakılır. Tüpleri sıkıca kapatılır.

Elde edilen materyal DNA ekstraksiyonuna hazırdır.

Sabah İdrarının İlk Kısmı

Sabah idrarının ilk bölümü, yalnızca patojenlerin tanımlanması amacıyla biyolojik materyal olarak kullanılır. Analiz için 15-25 mL sabah idrarının ilk bölümü seçilir. Önceki idrara çıkıştan en az 2 saat sonra alınan ilk idrar örneği de incelenebilir. İdrar, 60 mL’ye kadar hacme sahip, özel kuru ve steril bir kapta toplanmalıdır. Bu kap sızdırmaz bir screw-cap ile kapatılmış olmalıdır. İdrar toplandıktan sonra, kap sıkıca kapatılmalı ve uygun şekilde etiketlenmelidir.

İdrarın hazırlanması:

PREP-NA PLUS DNA/RNA Ekstraksiyon Kiti ile DNA ekstraksiyonundan önce ön işlem yapılması gereklidir.

1. Kabın içindeki materyalden 1,0 mL'yi 1,5 mL'lik plastik tüpe aktarılmalıdır.

2. Tüp 16.000 RCF (g) değerinde 10 dakika santrifüjlenir.

3. Süpernatant tamamen uzaklaştırılır.

4. Pellete 1,0 mL steril salin eklenilir.

5. Tüp 16.000 RCF (g) değerinde 10 dakika santrifüjlenir.

6. PREP-NA PLUS DNA/RNA Ekstraksiyon Kiti kullanımına hazır olması için üstteki sıvı uzaklaştırılır, tüpte 100 µL (çökelti + sıvı fraksiyon) bırakılır. Tüp sıkıca kapatılır.

Prostat sıvısı

Prostat sıvısı alımı öncesinde, işlemden önceki 3 gün boyunca cinsel abstinans (perhiz) önerilir. Örnek alımı öncesinde penis glansı, serum fizyolojik ile nemlendirilmiş steril bir pamuk tampon ile temizlenmelidir.

Prostat sıvısı, rektum yoluyla yapılan prostat masajından sonra toplanır. Masaj işlemi bir doktor tarafından, prostat bezinin tabanından tepesine doğru güçlü bir baskı hareketi uygulanarak gerçekleştirilir. Masajın sonunda, serbest akışlı damla şeklinde salınan prostat sıvısı (0,15-1,0 mL), 2,0 mL'lik tekli kuru steril bir tüp veya 60 mL hacme kadar olan bir kaba toplanır.

Prostat sıvısının bulunduğu kap sıkıca kapatılır ve etiketlenir.

!!! Akut prostatit şüphesi durumunda prostat masajı yapılması kesinlikle yasaktır !!!

Ejakülat

Ejakülat  toplanmadan önce, tetkikten önceki 3 gün boyunca cinsel perhiz önerilir.

Örnek alım işleminden önce hasta, idrarını tuvalete yaparak mesanesini tamamen boşaltmalıdır. İdrar sonrası hasta, ellerini sabunla iyice yıkamalı ve eksternal genital bölge temizliğini su ve sabunla gerçekleştirmelidir. Penis glansı ve prepisyum steril bir peçete ile kurulanmalıdır.

Ejakülat, mastürbasyon yoluyla elde edilir ve 60 mL hacme kadar olan steril bir kapta toplanır. Ejakülatın bulunduğu kap sıkıca kapatılır ve etiketlenir.

Biyopsi Örnekleri

Biyopsi örnekleri (biyoptat), steril fizyolojik salin çözeltisi veya su (en fazla 5,0 mL) içeren steril bir tüpe veya boş bir steril tüpe yerleştirilir.

Test tüpü sıkıca kapatılır ve işaretlenir.

Örneklerin Taşınması ve Saklanması

Örnekler, 2°C ila 8°C arasındaki sıcaklıklarda en fazla 24 saat saklanabilir. Numunenin gün içinde laboratuvara getirilmesi mümkün olmadığında, bir defa olmak üzere dondurulmasına izin verilir. Dondurulmuş numune, -18 °C ila -22 °C arasındaki sıcaklıklarda 1 ay süreyle saklanabilir.

Örnek alma ve örnek işleme prosedürlerinin yanı sıra örnek saklama ve taşıma gereksinimlerinin ayrıntılı açıklaması, PREP-NA PLUS DNA/RNA Ekstraksiyon Kiti kullanım kılavuzlarında yer almaktadır.

| IV. TEST PROSEDÜRÜ VE KALİTE KONTROL |  |  |
| --- | --- | --- |
| 18. | Madde 20.3(j) | Kullanım Talimatları |
| 19. | Madde 20.4.1(l) | Prosedür Adımları |

Biyolojik Materyalden DNA Ekstraksiyonu

DNA ekstraksiyonu, ekstraksiyon kiti talimatlarına göre gerçekleştirilir. PREP-NA PLUS DNA/RNA Ekstraksiyon Kiti önerilir. İlgili biyomateryal türlerinden DNA ekstraksiyonu için üreticiler tarafından önerilen ve tıbbi cihaz olarak tescil edilmiş herhangi bir reaktif kiti kullanılabilir.

Kullanılan DNA ekstraksiyon kitinden bağımsız olarak, negatif kontrol örneği DNA ekstraksiyonunun tüm aşamalarından geçmelidir. Fizyolojik salin çözeltisi, belirtilen hacimlerde negatif kontrol olarak kullanılabilir.

Test Prosedürü

Reaktifler ve tüpler doğrudan güneş ışığından uzak tutulmalıdır.

Strip sayısı ve kapakları eksiksiz olmalıdır. Diğer kitlerin strip kapaklarını kullanılmamalıdır!

1. Her bir test numunesi, pozitif kontrol (C+) ve negatif kontrol (C-) için; parafinle kaplanmış PCR-mix içeren strip türlerinin her birinden (HPV 6,11; HPV 16,18 ve SIC) birer tüp işaretlenir.

Stripin her biri, 8 numunenin test çalışması için gerekli PCR mixlerini içerir.

Örneğin; 2 numuneyi test etmek için; 3 farklı strip üzerinde test numuneleri için 6 tüp, "C+" için 3 tüp ve "C-" için 3 tüp işaretlenir. Toplam tüp sayısı 12 olacaktır.

Taq-polimeraz solüsyonu 3-5 saniye vortekslenir, ardından 1-3 saniye santrifüjlenir.

2. Her bir tüpe 10 μL Taq-polimeraz solüsyonu eklenir. Parafin tabakasının kırılmamasına dikkat edilmelidir.

3. Stripteki her bir tüpe bir damla (~20 μL) mineral yağ eklenir. Stripler sıkıca kapatılır.

4. Numuneler, "C+" ve "C-" içeren tüpleri 3-5 saniye vortekslenir ve 1-3 saniye santrifüjlenir.

Kontaminasyonu önlemek için bir sonraki stripe geçmeden önce mevcut strip kapatılır. Filtreli pipet uçları kullanılır. Stripler sıkıca kapatılır.

5. İlgili tüplere 5,0 μL DNA numunesi eklenir. “C+” ve “C-” tüplerine DNA eklenmemelidir. Parafin tabakasının kırılmamasına dikkat edilmelidir.

6. “C-” tüpüne tüm DNA ekstraksiyon prosedüründen geçen 5,0 μL negatif kontrol (C-) örneği ve ilgili tüpe 5,0 μL pozitif kontrol örneği (C+) eklenir. Parafin tabakasının kırılmamasına dikkat edilmelidir.

7. Stripleri 3-5 saniye döndürülür.

8. Tüpleri Real-Time Thermal Cycler yerleştirilir.

9. G-Quant Real Time PCR ThermoCylers için işletim yazılımı başlatılır. İlgili test eklenir, örneklerin, pozitif ve negatif kontrol örneklerin sayısı ve kimlikleri belirtilir. Striplerin thermal ünitedeki konumunu belirtilir (bkz. 8) ve ilgili amplifikasyon programı çalıştırılır. Tablo 3'e bakınız.

| Step | Sıcaklık, °C | Dk | Sn | Cycle sayısı | Optik okuma | Step tipi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 80 | 0 | 30 | 1 |  | Cycle |
|  | 94 | 1 | 30 |  |  |  |
| 2 | 94 | 0 | 30 | 5 |  | Cycle |
|  | 64 | 0 | 15 |  | √ |  |
| 3 | 94 | 0 | 10 | 45 |  | Cycle |
|  | 64 | 0 | 15 |  | √ |  |
| 4 | 94 | 0 | 5 | 1 |  | Cycle |
| 5 | 101 | … | … | Holding |  | Holding |
| √ - optik okuma 1 – 25°С’de bekletilebilir. |  |  |  |  |  |  |

Tablo 4 G-Quant Real Time PCR ThermoCylers için amplifikasyon programı

| IV. TEST PROSEDÜRÜ VE KALİTE KONTROL |  |  |
| --- | --- | --- |
| 20. | Madde 20.4.1(m) | Kalite Kontrol (QC) Prosedürü |

HPV QNT-4 Detection qPCR Kit, pozitif kontrol örneği içermektedir. Pozitif kontrol, HPV genomunun klonlanmış bir parçasıdır; genetik mühendisliği teknikleriyle üretilmiş ve otomatik DNA dizileme yöntemiyle karakterize edilmiştir. Kit içeriğindeki PCR-mix, PCR performansının kalitesini değerlendirmek için tasarlanmış sentetik bir plazmid olan Internal Kontrolü (IC) içerir. Ayrıca PCR-mix, tüpteki insan DNA  miktarını tahmin eden örnek alım kontrolünü (SIC) barındırır. HPV'nin bağıl (relatif) miktarı hesaplanırken, normalizasyon için SIC değeri kullanılır. Olası kontaminasyonu saptamak için ise negatif kontrol gereklidir.

Negatif kontrol örneği, DNA ekstraksiyonunun tüm aşamalarından geçmelidir. Sağlanan kullanım kılavuzlarında belirtilen hacimlerde serum fizyolojik, negatif kontrol örneği olarak kullanılabilir.

Aşağıdaki durumlarda test sonucu geçerli kabul edilir:

- Spesifik ürün için pozitif sonuç mevcutsa; bu durumda internal kontrol dikkate alınmaz. Test numunesinde HPV DNA'sı bulunması halinde, bu virüs tipinin mutlak miktarı (konsantrasyon derecesinin onluk logaritması, numune başına HPV DNA kopya sayısı), "Quantitative" (Kantitatif) alanındaki ilgili HPV tipi satırında belirtilir.

- Spesifik ürün için pozitif sonuç alınmamış ancak internal kontrol için pozitif sonuç alınmışsa.

Sonuçlar analiz edilirken SIC değeri mutlaka dikkate alınmalıdır: 4.0'dan düşük olan SIC değerleri, yetersiz numune miktarı olarak değerlendirilmeli ve örnek alım prosedürü tekrarlanmalıdır.

Spesifik ürün ve internal kontrol için pozitif sonuç alınamadığı durumlarda test sonucu geçersiz kabul edilir.

Eğer pozitif kontrolde (C+) spesifik ürün için pozitif sonuç alınmazsa, tüm testin tekrarlanması gerekir. Bu durum; inhibitörlerden, uygulama hatalarından veya saklama ve taşıma gerekliliklerinin ihlalinden kaynaklanabilir.

Negatif kontrol örneğinde pozitif sonuç elde edilmesi durumunda, mevcut PCR çalışmasına ait tüm sonuçlar hatalı kabul edilir. Bu durumda, olası kontaminasyona karşı özel dekontaminasyon prosedürlerinin uygulanması gereklidir.

| V. SONUÇLAR VE PERFORMANS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 21. | Madde 20.4.1(m) | Sonuçların Yorumlanması |

PCR sonuçlarının kaydedilmesi ve yorumlanması otomatik modda gerçekleştirilir. Analiz, Real Time  PCR uygulaması ile yapılır. Elde edilen grafik, her tüp için floresan artışının cycle sayısına bağlılığını gösterecektir. Pencerenin sağ modülünde numune türü, test adı, eşik döngü değeri (Cp) ve test sonucu (bağıl, mutlak ve kantitatif) görüntülenecektir. Yazılım rapor oluşturabilir, kaydedebilir ve yazdırabilir.

HPV DNA içeren örneklerde (spesifik ürün), bu virüs tipinin mutlak miktarı (konsantrasyon derecesinin logaritması, örnek başına HPV DNA kopya sayısı) “Kantitatif” alanında bu HPV tipinin adının bulunduğu satırda belirtilecektir. Bu durumda, internal kontrolün amplifikasyon sonucu dikkate alınmaz.

Sonuçları analiz ederken SIC değeri dikkate alınmalıdır: 4,0'dan düşük SIC değerleri yetersiz örnek miktarı olarak kabul edilmeli ve örnek alım işlemi tekrarlanmalıdır.

HPV DNA içermeyen örneklerde, program spesifik ürün için negatif, internal kontrol için pozitif sonuç kaydeder.

Test örneğinde HPV DNA bulunması durumunda, bu virüs tipinin mutlak miktarı (konsantrasyon derecesinin logaritması, örnek başına HPV DNA kopya sayısı) “Kantitatif” alanında (mutlak analiz) bu HPV tipinin adının bulunduğu satırda belirtilecektir.

Yazılım, varsayılan olarak yalnızca klinik olarak anlamlı bir virüs konsantrasyonunu belirtir (doğru örnekleme ile 105 insan hücresi başına 103'ten fazla HPV DNA kopyası). Bu virüs konsantrasyonu, servikal neoplazi gelişimine yol açabilen yüksek bir enfeksiyon oranını karakterize eder. Daha düşük konsantrasyona sahip örnekler için sonuç "[varsayılan miktar veya kullanıcı tarafından belirlenen miktar]" formatında kaydedilir. Yazılımın virüs konsantrasyonu kısıtlaması kullanıcı tarafından kaldırılabilir veya başka bir değer ve analiz türüyle değiştirilebilir.

“Relative” alanında belirtilen HPV DNA miktarı, test örneğindeki insan hücresi sayısına göre normalize edilecektir. Varsayılan olarak, normalizasyon 10⁵ insan hücresine göre yapılır.

Gerekirse, kullanıcı normalizasyon parametresini değiştirebilir. Bunu yapmak için, “Veri analizi parametrelerini değiştir” düğmesine tıklayın, açılan pencerede “Ek ayarlar” düğmesine tıklayın ve ardından “Ek ayarlamalar” sekmesini seçin.

Relative analiz türüyle elde edilen veriler, tedavi sırasında viral yük değişimlerini izlemeyi ve farklı örneklerin karşılaştırmalı analizini yapmayı mümkün kılar. Her örnek için hesaplanan toplam HPV yükünün sonucu özel bir raporda sunulur.

"Kalitatif" alanında (kalitatif analiz), eğer yapılırsa, yalnızca örnekte HPV DNA'sının varlığı veya yokluğu belirtilir.

Çalışılan örnekte HPV sinyali ve IC sinyalinin yok ise test sonucu güvenilir değildir. Örneğin çalışmasının tekrarlanması gerekir. Güvenilir olmayan bir sonuç, DNA izolatında inhibitörlerin bulunmasından; analiz protokolünün yanlış uygulanmasından, amplifikasyon sıcaklık protokolü hatasından vb. kaynaklanabilir. Bu durumda, verilen hasta için PCR amplifikasyonunun, DNA izolasyonunun ve PCR'ın veya örnek alım prosedürünün (sırayla gerçekleştirilen) tekrarlanması gerekir.

Pozitif kontrol örnekleri için program pozitif bir sonuç kaydeder. Negatif sonuçlar elde edildiğinde, ilgili deneyin tüm sonuçları yanlış olarak kabul edilmelidir. Tüm numuneler yeniden çalışılmalıdır.

Negatif kontrol numuneleri için program negatif sonuç kaydeder. Pozitif sonuçlar elde edildiğinde, ilgili deneyin tüm sonuçları yanlış kabul edilmeli ve PCR laboratuvarı dezenfekte edilmelidir.

| V. SONUÇLAR VE PERFORMANS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 22. | Madde 20.4.1(q) | Analitik Performans Verileri |
| 23. | Madde 20.4.1(q) | Klinik Performans Verileri |

a. HPV QNT-4 Detection qPCR Kit'in analitik özgüllüğü, güncel ve kapsamlı genetik bilgiler içeren çevrimiçi veri tabanları kullanılarak biyoinformatik analizlerle değerlendirilmiştir. Testte kullanılan spesifik oligonükleotidler, GenBank veri tabanı dizilerine karşı kontrol edilmiştir. Dizilerin hiçbirinde, spesifik olmayan (non-spesifik) bir saptamaya yol açabilecek düzeyde benzerlik saptanmamıştır.

HPV DNA'sı içeren numuneler, spesifik ürün (HPV genomu fragmanı) için pozitif olarak kaydedilir. HPV DNA'sı içermeyen numuneler ise spesifik ürün için negatif, internal kontrol (IC) için pozitif olarak kaydedilir.

Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Gardnerella vaginalis, Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis, Chlamydia trachomatis, Candida albicans, Streptococcus sp., Staphylococcus sp., Lactobacillus spp., EBV, HHV6, HHV8, HSV1, HSV2 ve VZV varlığında, DNA örneklerinde spesifik olmayan pozitif amplifikasyon sonuçları gözlenmemektedir.

b. Analitik Hassasiyet (Duyarlılık) Analitik hassasiyet tayininde HPV QNT-4 Detection qPCR Kit, PCR reaksiyonu başına 5 veya daha fazla saflaştırılmış patojen DNA kopyasını (10³ kopya/mL DNA örneği) tekrarlanabilir şekilde saptama yeteneği göstermiştir. HPV kopya sayısı, Poisson analizi ile belirlenmiştir.

HPV QNT-4 Detection qPCR Kit, PCR reaksiyonu başına patojenin bir koloni oluşturan birimini (CFU) tespit etmektedir. Bu analitik hassasiyet, patojenle enfekte edilmiş kültürlerin taşıma besiyerleri içinde seri dilüsyonları yapılarak belirlenmiştir. Her bir dilüsyonundan alınan örnekler, standart kit prosedürü ile işlenmiş ve test edilmiştir. Amplifikasyon reaksiyonu başına 1 CFU içeren tekrarların her biri güçlü pozitif sinyal vermiştir.

Analitik hassasiyet; biyomateryal tipine, kullanılan DNA ekstraksiyon kitine ve ekstrakte edilen DNA elüsyonunun final hacmine bağlıdır. Örneğin: DNA, PREP-NA PLUS DNA/RNA Ekstraksiyon Kiti ile ekstrakte edildiğinde (elüsyon hacmi 300 µL), kitin analitik hassasiyeti örnek başına 600 kopyadır.

c. Örnek Alım Kontrolü

İnsan genomik DNA'sı içeren biyolojik örneklerin amplifikasyonu sırasında, Real Time  PCR cihazı, ilgili tüpteki floresans seviyesinin üstel büyümesini kaydetmelidir. 4,0'dan düşük SIC değerleri, yetersiz örnek miktarı olarak kabul edilmeli ve örnekleme prosedürü tekrarlanmalıdır.

İnsan genomik DNA'sı içermeyen biyolojik örneklerin çoğaltılması sırasında, Real Time PCR cihazı, ilgili tüpteki floresans seviyesinin üstel büyümesinin olmadığını kaydetmelidir.

d. Tanısal özellikler

Örnek sayısı (n) - 191;

Tanısal duyarlılık (%95 CI) – %99,3 (%96,7-%100);

Tanısal özgüllük (%95 CI) – %99,9 (%99,8-%99,9).

Belirtilen özellikler, DNA ekstraksiyonu PREP-NA PLUS DNA/RNA Ekstraksiyon Kiti ile yapıldığında garanti edilir.

| V. SONUÇLAR VE PERFORMANS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 24. | Madde 20.4.1(m) | Tekrarlama Gerekliliği |

|  | Sonuç | Olası Sebep | Çözüm |
| --- | --- | --- | --- |
| C+ | - | Operasyon hatası PCR inhibisyon Taşıma ve depolama kuralları ihlali | Tüm test tekrar edilir. Mevcut lot imha edilir. |
| C- | + | Kontaminasyon | Mevcut lot imha edilir. Dekontaminasyon prosedürü uygulanır. |
| IC | Geçersiz | PCR inhibisyon | Tüm testi tekrar edilir. Numune tekrarı |
| SIC | - | PCR inhibisyon Yetersiz DNA miktarı | Tüm test tekrar edilir. Numune tekrarı |

| VI. EK BİLGİLER |  |  |
| --- | --- | --- |
| 25. | Madde 20.4.1(t) | Kullanılmış Malzemelerin İmhası |

PCR atıkları, kapalı tüpleri açılmadan kapalı olarak atılır. Atık materyalleri (tüpler, uçlar) sadece dezenfektan solüsyon içeren özel kapalı kaplarda uzaklaştırılır. Nükleik asit ekstraksiyonu ve PCR'ın yapıldığı çalışma yüzeyleri ve odalar, çalışmadan önce ve sonra 30 dakika boyunca bakterisidal lambalar (UV) ile irradyasyona tabi tutulmalıdır.

Amplifikasyondan sonra tüpler açılmamalıdır. Atık materyaller yerel ve ulusal standartlara uygun olarak imha edilmelidir. Laboratuvardaki tüm yüzeyler (çalışma masaları, tüp rafları, ekipmanlar vb.) günlük olarak dezenfektan solüsyonla temizlenmelidir.

| VI. EK BİLGİLER |  |  |
| --- | --- | --- |
| 26. | Madde 20.4.1(x) | Kullanım Kılavuzu Revizyon Tarihi |

| VI. EK BİLGİLER |  |  |
| --- | --- | --- |
| 27. | Madde 20.4.1(v) | Uyumluluk Standartları |

ISO 15223-1, ISO 18113 İlgili standartlara referans

| VI. EK BİLGİLER |  |  |
| --- | --- | --- |
| 28. | Madde 20.4.1(r) | Kullanmadan Önce Kontrol Edilmesi Gerekenler |

Kiti Aşağıdaki Durumlarda Kullanılmamalıdır:

- Taşıma ve saklama koşulları ihlal edildiğinde;

- Reaktiflerin görünümü kit spesifikasyonlarına uymadığında;

- Kit bileşenlerinin ambalajı zarar gördüğünde;

- Belirtilen son kullanma tarihi geçtiğinde.

Mevcut kılavuzda listelenen talimatlara uyulduğunda, kitin rutin kullanımından kaynaklanan önemli bir sağlık etkisi beklenmemektedir.

| VI. EK BİLGİLER |  |
| --- | --- |
| 29. | Teknik Destek İletişim Bilgileri |

Teknik destek için lütfen özel teknik destek ekibimizle şu e-posta adresinden iletişime geçin: support@genomer.com.tr

Telefon No: +90 0530 462 2637

VII. SEMBOLLER/PİKTOGRAMLAR

|  | In vitro tanı tıbbi cihazı |  | Üretim tarihi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sıcaklık limiti |  | Kullanım talimatlarına bakınız. |
|  | <n> test için yeterli miktarda içerir |  | Katalog numarası |
|  | Son kullanma tarihi |  | Üretici |
|  | Lot no |  | Güneş ışığından uzak tutun. |
|  | Dikkat |  | Versiyon |
|  | Steril olmayan |  | Pozitif kontrol |
|  |  |  | Tekrar kullanmayın. |

# REVİZYON TAKİBİ

| Revizyon No | Rev. Tarihi | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| 00 | 14.11.2025 | İlk Yayın |

# DOKÜMAN ONAYI

| Hazırlayan | Onaylayan |
| --- | --- |
| Kalite Yönetim Temsilcisi | Genel Müdür |
| Elife ÖZDEMİR | Oktay ÖZTÜRK |