ÜRÜN ADI:

PREP-MB MAX DNA Extraction Kit

KULLANIM AMACI:

PREP-MB MAX DNA Ekstraksiyon Kiti; PCR analizleri için insan biyolojik materyallerinden (tam periferik kan, ürogenital sistem ve rektumdan alınan sürüntü/kazıntı örnekleri, idrar, ejakülat, süt ve dışkı) insan, bakteri, virüs ve mantar DNA'sının ekstrakte edilmesi amacıyla tasarlanmıştır.

Bu tıbbi cihaz, klinik laboratuvar teşhisinde yardımcı bir araçtır.

Merkez Ofis: Dumlupınar Mahallesi, Nur Cad. No: 7/3 Posta Kodu: 41250 Kartepe/Kocaeli/TÜRKİYE

Şube: Barış SB Mahallesi, 5002 Sokak, Yeni Teknoloji Binası, Blok A, No: 4A/ Z09  TÜBİTAK MAM Teknoloji Serbest Bölgesi, Posta Kodu: 41400

Gebze/Kocaeli/TÜRKİYE

Ticaret Sicil Numarası: 34218

Email: info@genomer.com.tr

https://genomer.com.tr

Amaç

Bu belge, PREP-MB MAX DNA Extraction Kit In Vitro Diagnostik (IVD) tıbbi cihazının kullanım Talimatları'nı (Instructions for Use - IFU) içermektedir.

Avrupa Birliği'nin 2017/746 sayılı In Vitro Diagnostik Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği (IVDR), cihazın tüm yaşam döngüsü boyunca hastalar ve kullanıcılar için yüksek düzeyde sağlık ve güvenlik koruması sağlamayı amaçlamaktadır.

Bu Kullanım Talimatları (IFU), IVDR yönetmeliğin Ek I: Genel Güvenlik ve Performans Gereklilikleri bölümünde yer alan, özellikle de Bölüm III: Etiketleme ve Kullanım Talimatları (Madde 20) altındaki tüm yükümlülükleri eksiksiz olarak yerine getirmek amacı ile oluşturulmuştur.

Temel amaç cihazının tasarlanan amaç doğrultusunda, güvenli, doğru ve etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamaktır. Bu talimatlar, cihazın performansı, sınırlamaları, olası riskleri ve uygun numune yönetimi de dahil olmak üzere, laboratuvar profesyonelleri için gerekli olan tüm teknik ve yasal bilgileri kapsamaktadır.

Yasal Uyum ve Şeffaflık

Bu kılavuz, yalnızca ulusal ve uluslararası standartlara (özellikle IVDR, EN ISO 15223-1 ve EN ISO 18113) uygun piktogramlar ve simgeler kullanmakla kalmaz, aynı zamanda cihazın tüm yasal tanımlayıcı bilgilerini (UDI, Üretici) şeffaf bir şekilde sunar.

Uyarı: Cihazı kullanmadan önce, güvenli ve doğru sonuçlar elde etmek amacıyla bu talimatların tamamının okunması, anlaşılması ve titizlikle uygulanması zorunludur. Talimatlara uyulmaması, hatalı sonuçlara, potansiyel tehlikelere veya CE işaretinin geçersiz hale gelmesine neden olabilir.

| I. TANIMLAYICI BİLGİLER |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Madde 20.3(a), 20.4.1(b) | Cihaz Adı, Ticari Adı ve Modeli | PREP-MB MAX DNA Extraction Kit |
| 2. | Madde 20.3(b) | In Vitro Tanı Cihazı | PREP-MB MAX DNA Ekstraksiyon Kiti; PCR analizleri için insan biyolojik materyallerinden (tam periferik kan, ürogenital sistem ve rektumdan alınan sürüntü/kazıntı örnekleri, idrar, ejakülat, süt ve dışkı) insan, bakteri, virüs ve mantar DNA'sının ekstrakte edilmesi amacıyla tasarlanmıştır. Bu tıbbi cihaz, klinik laboratuvar teşhisinde yardımcı bir araçtır. |
| 3. | Madde 20.3(d) | Üretici Bilgileri | GENOMER BİYOTEKNOLOJİ ARGE SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ, Merkez Ofis: Dumlupınar Mahallesi, Nur Cad. No: 7/3 Posta Kodu: 41250 Kartepe/Kocaeli/TÜRKİYE Şube: Barış SB Mahallesi, 5002 Sokak, Yeni Teknoloji Binası, Blok A, No: 4A/ Z09 TÜBİTAK MAM Teknoloji Serbest Bölgesi, Posta Kodu: 41400 Gebze/Kocaeli/TÜRKİYE Ticaret Sicil Numarası: 34218 Email: info@genomer.com.tr Web:https://genomer.com.tr |
| 4. | Madde 20.3(e) | Yetkili Temsilci Bilgileri | Yalnızca üretici AB dışında yer alıyorsa gereklidir. |
| 5. | Madde 20.3(f) | Lot/Parti Numarası | UL- MBM-XX |
| 6. | Madde 20.3(g) | Son Kullanma Tarihi | YYYY/AA/GG |
| 7. | Madde 20.3(c) | Katalog Numarası | I-MBM-v01-48 |
| 8. | Madde 20.3(n) | Benzersiz Cihaz Tanımlayıcı (UDI) Referansı | 868512670IMBMMG |

Yukarıda belirtilen Kullanım Talimatları (IFU) kılavuzunda belirtilen prosedürler ve analitik kabul kriterlerine uygun olarak elde edilen sonuçlar, PREP-MB MAX DNA Extraction Kit cihazının Genel Güvenlik ve Performans Gereklilikleri'ne (Ek I) uygunluğunu teyit etmektedir.

| II. KULLANIM AMACI, KAPSAM VE PRENSİP |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9. | Madde 20.4.1(c) | Kullanım Amacı ve Fonksiyonu |

PREP-MB MAX DNA Ekstraksiyon Kiti, daha sonra yapılacak PCR analizleri için insan biyolojik materyallerinden (tam periferik kan; ürogenital sistem ve rektumdan alınan sürüntüler/kazıntılar; idrar; ejakülat; süt; dışkı) insan, bakteri, virüs ve mantar DNA'sının ekstrakte edilmesi amacıyla tasarlanmıştır.

Bu tıbbi cihaz, klinik laboratuvar tanı süreçlerinde yardımcı bir araçtır.

Kitin uygulanabilirliği, popülasyon ve demografik unsurlara bağlı değildir. PREP-MB MAX DNA Ekstraksiyon Kiti kullanımı için bilinen bir kontrendikasyon bulunmamaktadır.

PREP-MB MAX DNA Ekstraksiyon Kiti, tıbbi kurumların klinik ve tanı laboratuvarlarında ve araştırma uygulamalarında kullanılabilir.

Potansiyel Kullanıcılar: Moleküler tanı yöntemleri konusunda yetkin olan ve klinik tanı laboratuvarında görev yapan personeldir. Kitin, yalnızca bu kullanım talimatlarında belirtildiği şekilde uygulanması zorunludur.

| II. KULLANIM AMACI, KAPSAM VE PRENSİP |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10. | Madde 20.4.1(e) | Test Prensibi - Yöntem |

Yöntem: Kaotropik bir ajan (guanidin tiyosiyanat) tarafından indüklenen lizis (hücre parçalanması) ve nükleik asitlerin serbest bırakılması, ardından paramanyetik nanopartiküller üzerine adsorpsiyon (tutunma) ve kirliliğin yıkanarak uzaklaştırılması prensibine dayanır.

| II. KULLANIM AMACI, KAPSAM VE PRENSİP |  |  |
| --- | --- | --- |
| 11. | Madde 20.3(k) | Test Sayısı - İçerik |

PREP-MB MAX DNA Ekstraksiyon Kiti içeriği Tablo 1'de sunulmaktadır.

| Reagent | Description | Total volume | Amount |
| --- | --- | --- | --- |
| Lizis Solüsyon | Renksiz, şeffaf, köpüklü sıvı | 7.2 mL | 1 şişe |
| Sorbent | Kahverengi karışım | 2.88 mL (Her biri 1.44 mL) | 2 tüp |
| Binding Solüsyon | Renksiz, şeffaf sıvı | 12 mL | 1 şişe |
| Wash Solüsyon No. 1 | Renksiz, şeffaf sıvı | 24 mL | 1 şişe |
| Wash Solüsyon No. 2 | Renksiz, şeffaf sıvı | 24 mL | 1 şişe |
| Elüsyon Solüsyonu | Renksiz, şeffaf sıvı | 14.4 mL | 1 şişe |
| Negatif Kontrol | Renksiz, şeffaf sıvı | 2.4 mL (Her biri 1.2 mL) | 2 tüp |
| Manyetik rods | Polipropilen blister içinde koyu renkli çubuklar | 48 rods (Her blister için 16 rod) | 3 blisters |

Tüm bileşenler kullanıma hazırdır ve çalışma için ek bir hazırlık gerektirmez. Reaktif kiti, 48 test örneğinden (kontrol örnekleri dahil) DNA ekstraksiyonu yapmak üzere tasarlanmıştır.

GEREKLİ OLAN ANCAK KİT İLE SAĞLANMAYAN REAKTİF VE EKİPMANLAR

Numune Toplama

- Klinik materyal toplama: Steril tek kullanımlık sürüntü çubukları (swab) ve steril tek kullanımlık kaplar.

- Taşıma ortamı: Numune nakliyesi için “GENOMER” üretimi STOR F Transport Solüsyon veya eşdeğeri steril tüpler.

- Kan toplama: 2,0 veya 4,0 mL'lik, antikoagülan içeren (örneğin nihai konsantrasyonu 2,0 mg/mL olan EDTA tuzu veya sodyum sitrat) Vacuette kan alma tüpleri.

Nükleik Asit (NA) Ekstraksiyonu

- Biyogüvenlik kabini: Sınıf II-III.

- Buzdolabı.

- Yüksek hızlı santrifüj: RCF(g) değeri en az 16.000 olan.

- Vorteks mikser.

- Blok termostat (25-98°C sıcaklık aralığına sahip termostat)

- Manyetik homojenizatör

- Tek kanallı 2,0-1000 μL hacim aralığını kapsayan otomatik pipetler

- Filtreli RNase ve DNase içermeyen (20 μL, 200 μL, 1000 μL hacimlerinde) pipet uçları

- 1,5 mL'lik tüpler: SSI-1260 tipi tüpler önerilir.

- Tüp standı (spor): 1,5 mL'lik tüpler için.

- Laboratuvar aspiratörü

- Aspiratör kullanımı için RNase ve DNase içermeyen Filtresiz pipet uçları (N paketi için)

- Manyetik çubukları yerleştirmek için özel veya plastik pens (N paketi için).

- Fizyolojik salin solüsyonu: %0,9 NaCl (steril);

- Atık kutusu: Kullanılmış pipet uçları, tüpler ve diğer sarf malzemeleri için;

- Pudra içermeyen cerrahi eldivenler;

- Dezenfektan solüsyonu.

| III. GÜVENLİK VE ÖNLEMLER |  |  |
| --- | --- | --- |
| 12. | Madde 20.4.1(n) | Uyarılar ve Önlemler |
| 13. | Madde 20.4.1(p) | Biyolojik Tehlike Uyarısı |
| 14. | Madde 20.4.1(o) | Tehlikeli Kimyasal Maddeler |
| 15. | Madde 20.1(f) | Kullanım Kısıtlaması |

Kitin kullanımı için yalnızca moleküler tanı yöntemleri ve klinik laboratuvar çalışma kuralları konusunda eğitim almış personel yetkilendirilmelidir.

Deney sırasında kullanılan tüm biyolojik numuneler, reaktifler ve materyaller, enfeksiyöz ajan taşıma potansiyeline sahipmiş gibi ele alınmalı ve bu doğrultuda bertaraf edilmelidir. Numuneler sadece belirtilen analiz türleri için kullanılmalı ve mutlaka laminar flow kabin içerisinde işlenmelidir. Farklı numuneler içeren tüpler asla aynı anda açık tutulmamalıdır. Numune hazırlama aşamasında kullanılan pipetler bu işleme özgülenmelidir; bu pipetler pozitif deplasmanlı olmalı veya aerosol filtreli uçlarla (filter tips) kullanılmalıdır. Kullanılan uçlar steril; DNaz, RNaz, DNA ve RNA’dan arınmış olmalıdır.

Reaktifler laminer akışlı kabin altında işlenmelidir. Amplifikasyon için gerekli reaktifler, tek bir çalışma oturumunda tüketilmek üzere hazırlanmalıdır. Reaktiflerin pipetlenmesinde kullanılan ekipmanlar da yalnızca bu amaca özgü olmalı, pozitif deplasmanlı veya filtreli uçlarla kullanılmalı ve nükleaz/nükleik asit kontaminasyonu içermemelidir. Biyolojik numuneler ve reaktiflerle doğrudan temastan kaçınılmalı, pudrasız cerrahi eldiven kullanılmalıdır. Özellikle patojenite düzeyi yüksek mikroorganizmalarla çalışırken, ilgili sağlık ve güvenlik standartlarına uygun koruyucu iş kıyafetleri ve kişisel koruyucu donanım kullanılmalıdır. Sıçrama veya aerosol oluşumu engellenmelidir. Biyolojik numunelerle temas eden her türlü materyal, bertaraf edilmeden önce en az 30 dakika dezenfektan solüsyon ile muamele edilmeli veya 121°C’de 1 saat boyunca otoklavlanmalıdır.

Nükleik asit ekstraksiyonu, reverse transkripsiyon, PCR amplifikasyonu ve deteksiyon gibi moleküler biyoloji prosedürleri; özellikle numunedeki nükleik asitlerin degradasyonu veya amplifikasyon ürünleri kaynaklı kontaminasyon riskine bağlı hatalı sonuçları önlemek adına uzman personel tarafından yürütülmelidir.

Tüm sıvı çözeltiler tek kullanımlıktır ve amplifikasyon reaksiyonlarında birden fazla kez kullanılamaz. Plastik tüpler fitalat içermez. Kit bileşenlerinden kaynaklanabilecek gaz, duman, buhar veya sprey solunmamalı; bileşenler ağız yoluyla alınmamalı ve göz temasından kaçınılmalıdır. Yalnızca kit içinde sağlanan veya üretici tarafından önerilen reaktifler kullanılmalıdır. Farklı lot numaralarına sahip reaktifler karıştırılmamalı ve üçüncü taraf üreticilerin kit bileşenleri sisteme dahil edilmemelidir. Pipetler, tüp stantları, cam malzemeler ve laboratuvar önlükleri dahil tüm ekipman ve reaktifler ilgili alana özgü olmalı, odalar arası transfer edilmemelidir. Amplifikasyon hazırlık alanı ile amplifikasyon/saptama alanları fiziksel olarak birbirinden ayrılmalıdır. Bir amplifikasyon ürünü, hazırlık alanına asla geri getirilmemelidir.

Atık materyaller, dezenfektan içeren özel kapalı kaplarda uzaklaştırılmalıdır. Nükleik asit ekstraksiyonu ve PCR işlemlerinin yapıldığı alanlar ve çalışma yüzeyleri, her çalışma öncesinde ve sonrasında 30 dakika boyunca bakterisidal UV lambalarla ışınlanmalıdır. Laboratuvardaki tüm yüzeyler günlük olarak dezenfektan solüsyonla temizlenmelidir.

Acil Durum Müdahaleleri

- Göz Teması: Herhangi bir bileşenin göze kaçması durumunda, göz kapakları açık tutularak en az 15 dakika boyunca akar su altında yıkanmalıdır. Ağrı veya iritasyon devam ederse tıbbi yardım alınmalıdır.

- Cilt Teması: Ciltle temas durumunda kontamine giysiler çıkarılmalı; etkilenen bölge bol su ve sabunla yıkanmalıdır. Rahatsızlık durumunda tıbbi yardıma başvurulmalıdır.

- Yutma: Kit bileşenlerinden herhangi birinin yutulması halinde ağız bol su ile çalkalanmalıdır. Tahriş veya semptom görülmesi durumunda tıbbi destek alınmalıdır.

| III. GÜVENLİK VE ÖNLEMLER |  |  |
| --- | --- | --- |
| 16. | Madde 20.4.1(j) | Özel Saklama Koşulları |

Son kullanma tarihi – Üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

PREP-MB MAX DNA Ekstraksiyon Kiti, her türlü kapalı nakliye aracıyla, kit bileşenlerinin saklama koşullarına uygun sıcaklıktaki buz aküleri içeren termal kutularda (termobox) taşınmalıdır. Kitin, her türlü kapalı nakliye aracıyla, termal kutu içi sıcaklığı 2°C ile 25°C arasında olmak kaydıyla 5 günü geçmemek şartıyla buz aküleri eşliğinde taşınmasına izin verilir. Sıcaklık koşullarına uyulmadan taşınan kitler kullanılmamalıdır.

PREP-MB MAX DNA Ekstraksiyon Kitinin tüm bileşenleri, saklama süresi boyunca buzdolabında veya soğutma kabininde 2°C ile 8°C arasındaki sıcaklıklarda muhafaza edilmelidir. Lizis solüsyonu, binding solüsyonu ve yıkama solüsyonu No:1’de bir miktar çökelti oluşması kabul edilebilir. Kartuşlar, lizis solüsyonu, binding solüsyonu ve yıkama solüsyonu No:1 saklama süresi boyunca 2°C ile 8°C arasındaki sıcaklıklarda, buzdolabında veya soğutma kabininde, ışık almayacak şekilde saklanmalıdır. Manyetik çubukları içeren blister ambalajlar, saklama süresi boyunca 2°C ile 25°C arasında muhafaza edilebilir.

Ambalajın ilk açılışından sonra kitin raf ömrü şu şekildedir:

- Kit bileşenleri, saklama süresi boyunca buzdolabında veya soğutma kabininde 2°C ile 8°C arasındaki sıcaklıklarda saklanmalıdır.

- Manyetik çubuklu blisterler, saklama süresi boyunca 2°C ile 25°C arasında saklanabilir.

- Kartuşlar, lizis solüsyonu, binding solüsyonu ve yıkama solüsyonu No:1; saklama süresi boyunca buzdolabında veya soğutma kabininde 2°C ile 8°C arasında ve ışıktan korunarak saklanmalıdır.

Uygun olmayan koşullarda saklanan kitler kullanılmamalıdır. Son kullanma tarihi geçmiş PREP-MB MAX DNA Ekstraksiyon Kitleri kullanılmamalıdır. Doğru ve güvenilir sonuçlar elde etmek için belirtilen talimatlara uyulması önemle tavsiye edilir. PREP-MB MAX DNA Ekstraksiyon Kitinin öngörülen teknik gerekliliklere uygunluğu; üretici tarafından önerilen saklama, taşıma ve uygulama koşullarına uyulmasına bağlıdır.

| IV. TEST PROSEDÜRÜ VE KALİTE KONTROL |  |  |
| --- | --- | --- |
| 17. | Madde 20.4.1(d) | Örnek (Numune) Tipi |

PREP-MB MAX DNA Ekstraksiyon Kiti; tam periferik kan, ürogenital sistem ve rektumdan alınan sürüntü/kazıntı örnekleri, idrar, ejakülat, süt ve dışkıdan DNA ekstraksiyonu yapmak üzere tasarlanmıştır.
Genel Öneriler

- DNAse ve RNAse içermeyen filtreli pipet uçları kullanınız.

- Biyolojik materyal içeren bir örneğe solüsyon eklerken, tüp çeperlerine dokunmamaya özen gösteriniz. Tüp çeperine temas edilmesi durumunda pipet ucunu değiştiriniz. Solüsyon örnekten uzaklaştırıldığı her seferde pipet ucu değiştirilmelidir.

- Biyolojik materyali ekstraksiyon tüpüne aktarırken, pipet ucunu tüpün tabanına yaslayınız. Pipet ucundan tüp çeperlerine ve kapağına damlama yapmamasına dikkat ediniz.

- Kontaminasyonu önlemek için yalnızca üzerinde çalışılan tüpün kapağını açınız; bir sonraki tüpe geçmeden önce mevcut tüpü kapatınız.

PCR İnhibitörleri

Biyomateryal örneklerinde bulunan ve PCR analizini etkilemeyen maksimum interferan madde konsantrasyonları şu şekildedir: Klorheksidin (%0,05’lik sulu çözelti) – %10 v/v; yüksek viskoziteli ultrason jeli – %5 v/v.

Örnek Alımı

Epitel Hücre Sürüntüleri/Kazıntıları

Örnek alımı; biyolojik materyalin kaynağına bağlı olarak, yerleşik prosedürlere uygun şekilde prob, sitofırça ve eküvyon gibi özel steril tek kullanımlık araçlarla gerçekleştirilir.

DİKKAT! Servikal kanaldan kazıntı örneği almadan önce mukusu steril pamuklu eküvyonla temizleyiniz. Örnek alımı şu şekilde gerçekleştirilir:

- Örneklerin PCR analizi için taşınması ve saklanması amacıyla üretici tarafından öngörülen taşıma besiyeri içeren tüplerde;

- İçerisinde 500 μL steril fizyolojik salin solüsyonu bulunan 1,5 mL’lik tüplerde.

Örnek Alım Sırası:

- Tüpü açınız.

- İlgili biyotoptan (ürogenital sistem, rektum) epitel hücrelerini steril eküvyon ile kazıyınız.

- Eküvyonu solüsyon içeren tüpün içine yerleştiriniz ve iyice durulayınız. Solüsyonun dışarı sıçramasını önleyiniz.

- Eküvyonu solüsyondan çıkarınız, tüp çeperine bastırarak kalan sıvıyı sıkınız. Eküvyonu atınız.

- Tüpü sıkıca kapatınız ve etiketleyiniz.

Periferik Kan Örneği

Periferik kan örneği alımı vakumlu plastik tüplere gerçekleştirilir. Bu işlem için 2,0 veya 4,0 mL’lik, nihai konsantrasyonu 2,0 mg/mL olan EDTA tuzu veya sodyum sitrat gibi antikoagülan içeren Vacuette kan alma tüpleri kullanılabilir. Materyal alındıktan sonra, tüp 2-3 kez ters yüz edilerek kanın antikoagülan ile karışması sağlanmalıdır.

DİKKAT! Antikoagülan olarak heparin kullanılmasına izin verilmez. Örnek, DNA ekstraksiyonu için hazırdır.

Ejakülat Örneği

Ejakülat, mastürbasyon yoluyla elde edilir ve steril bir kapta toplanır. Ejakülat içeren kap sızdırmaz şekilde kapatılır ve etiketlenir.

İdrar Örneği

Analiz için 20–30 mL miktarında idrar porsiyonu seçilir. İdrar, 60 mL hacme kadar olan, sızdırmaz vidalı kapaklı, özel kuru ve steril bir kaba alınır. İdrar toplandıktan sonra kabın kapağı sıkıca kapatılır ve etiketlenir.

Süt Örneği

- Örneği steril bir kaba alınız ve kapağını sıkıca kapatınız.

- İyice karıştırınız ve 1,0 mL örneği 1,5 mL’lik tüpe aktarınız.

- Tüpü 12.000-16.000 RCF(g) değerinde 3 dakika santrifüjleyiniz.

- Üst fazı (süpernatant), tüpte yaklaşık 100 μL kalacak şekilde uzaklaştırınız.

- Tüpü sıkıca kapatınız ve etiketleyiniz. Örnek, DNA ekstraksiyonu için hazırdır.

Dışkı Örneği

1,0-3,0 g (1,0-3,0 mL) kütledeki (hacimdeki) dışkı örnekleri; tek kullanımlık filtreli pipet ucu veya tek kullanımlık spatül aracılığıyla özel, steril ve kuru bir falkon tüpe/şişeye aktarılır. Örnek toplandıktan sonra şişe sıkıca kapatılır ve etiketlenir.

Örneklerin Taşınması ve Saklanması

Örnekler, analizden önce 24 saati geçmemek kaydıyla 2°C ile 8°C arasındaki sıcaklıklarda taşınabilir ve saklanabilir. Materyalin gün içerisinde laboratuvara ulaştırılmasının mümkün olmadığı durumlarda, materyalin bir kez dondurulmasına izin verilir. Dondurulmuş materyalin -18°C ile -22°C arasındaki sıcaklıklarda 3 aya kadar saklanması uygundur. Taşıma besiyeri kullanılması durumunda; biyolojik materyal örnekleri, müteakip PCR analizi için öngörülen ilgili taşıma besiyerinin kullanım talimatlarına göre taşınmalı ve saklanmalıdır.

NOT: Eğer örnekler -18°C ile -22°C arasında saklanmışsa, DNA ekstraksiyonundan önce oda sıcaklığında (18°C - 25°C) veya 2°C - 8°C’de çözülmelidir.

Örnek Hazırlama: Epitel Hücre Sürüntüleri/Kazıntıları

- Tüpü oda sıcaklığında (18°C - 25°C), 16.000 RCF(g) değerinde 10 dakika santrifüjleyiniz.

- Süpernatantı, tüpte yaklaşık 100 μL (çökelti + sıvı faz) kalacak şekilde uzaklaştırınız. Örnek, DNA ekstraksiyonu için hazırdır.

Ejakülat

Sıvı örnekten 100 μL’yi 1,5 mL'lik plastik bir tüpe aktarınız. Örnek, DNA ekstraksiyonu için hazırdır.

İdrar

- Örnekten 1,0 mL’yi 1,5 mL’lik tüpe aktarınız.

- Tüpü 16.000 RCF(g) değerinde 10 dakika santrifüjleyiniz.

- Süpernatantı, tüpte yaklaşık 100 μL (çökelti + sıvı faz) kalacak şekilde uzaklaştırınız. Örnekler DNA ekstraksiyonu için hazırdır.

Dışkı

- Yaklaşık 50-100 mg (μL) dışkıyı, içinde 1,0 mL steril fizyolojik salin solüsyonu bulunan 1,5 mL’lik tüpe aktarınız.

- Örnekleri 10-15 saniye boyunca vorteksleyerek karıştırınız.

- Örnekleri içeren tüpleri vorteks mikserde 30 saniye boyunca çeviriniz (spin).

- Süpernatanttan 100 μL’yi 1,5 mL’lik tüpe aktarınız. Örnekler DNA ekstraksiyonu için hazırdır.

- Örneklerin akut bağırsak enfeksiyonu patojeni olan bakterilerin varlığı açısından incelenmesi için müteakip DNA ekstraksiyonu, PREP-MB MAX kiti kullanım talimatlarına göre gerçekleştirilmelidir.

- Akut bağırsak enfeksiyonu patojeni olan RNA virüslerinin tespiti için PREP-MB MAX kiti UYGUN DEĞİLDİR!

Gram-negatif bakterilerin DNA’sını ekstrakte etmek veya bağırsak mikrobiyotası çalışması yürütmek için örneğe lizozim solüsyonu ile ön işlem yapılması gereklidir:

- Biyomateryal (dışkı) içeren her tüpe 20 µL (100 mg/mL) lizozim solüsyonu ekleyiniz, 5-10 saniye vorteksleyiniz ve vorteks mikserde 1-3 saniye santrifüjleyiniz.

- Tüpleri 18°C ile 25°C arasındaki oda sıcaklığında bir saat bekletiniz. NOT: Gerektiği takdirde lizozim eklenmiş örnekler, 2°C ile 8°C arasında en fazla 14 saat saklanabilir.

- PREP-MB MAX kitini kullanarak DNA ekstraksiyonunu gerçekleştiriniz.

| IV. TEST PROSEDÜRÜ VE KALİTE KONTROL |  |  |
| --- | --- | --- |
| 18. | Madde 20.3(j) | Kullanım Talimatları |
| 19. | Madde 20.4.1(l) | Prosedür Adımları |

Genel Gereklilikler

1. Sorbent, oldukça hafif paramanyetik partiküller içermektedir. Tek kanallı pipet kullanarak örneklerden solüsyon uzaklaştırırken 1,0 mL’lik pipet uçlarının kullanılması önerilir. Laboratuvar aspiratörü kullanılıyorsa, aspirasyon hızı minimuma ayarlanmalı ve geniş kesitli uçlar kullanılmamalıdır.

2. Örnek hazırlama ve ekstraksiyon işlemleri için DNAse ve RNAse içermeyen filtreli pipet uçları kullanınız.

3. Tüpe sıvı eklerken, aktarırken veya tüpten sıvı uzaklaştırırken her seferinde pipet ucunu değiştiriniz. Tüpe sıvı eklerken tüp çeperlerine dokunmayınız. Çepere temas edilmesi durumunda pipet ucunu değiştiriniz.

4. Her zaman sadece üzerinde çalıştığınız tüpün kapağını açınız ve işlem bittikten sonra kapatınız. Kapakları açık olan birden fazla tüple aynı anda çalışılmasına izin verilmez.

5. DNA ekstraksiyonu ile eş zamanlı olarak, bir negatif kontrolün de ("C-") tüm ekstraksiyon aşamalarından geçirilmesi gerekmektedir.

6. Internal kontrol kullanma zorunluluğu hakkında bilgi için, patojen DNA tespiti amacıyla kullanılan ilgili PCR kiti kullanım kılavuzuna başvurunuz.

Analiz Prosedürü

- Manyetik homojenizatör kullanılır.

- Buzdolabında (2°C ile 8°C arası) saklandığında lizis solüsyonu, binding solüsyonu ve yıkama solüsyonu No:1’de çökelti oluşması kabul edilebilir bir durumdur.

Çalışmaya Başlamadan Önce:

- Lizis solüsyonu, bağlama solüsyonu ve 1 numaralı yıkama solüsyonunu çökelti varlığı açısından kontrol ediniz. Çökelti oluşmuşsa, şişeleri 65°C’ye önceden ısıtılmış bir termostat (ısı bloğu) içine yerleştiriniz ve çökelti tamamen çözünene kadar ısıtınız. Kullanmadan önce solüsyonları oda sıcaklığına (18°C ile 25°C arası) soğutunuz. Çökelti, oda sıcaklığında (18°C - 25°C) yaklaşık 12 saat bekletilerek de çözülebilir.

- Şişe içeriğini, köpürmeyi önleyerek 5-10 kez alt üst ederek karıştırınız.

DİKKAT! Pipetleme yaparken her örnek için ayrı pipet ucu kullanınız. Süpernatantı uzaklaştırırken sorbent kaybını önleyiniz.

- Her test örneği ve negatif kontrol ("C-") için birer adet 1,5 mL'lik tüp etiketleyiniz.

NOT: Çökelti ve süpernatant elde edilmiş ön işlem görmüş örnekler için (epitel hücre kazıntıları, idrar vb.), analiz için hazırlanmış 100 µL materyal içeren test tüplerini etiketleyiniz.

- Gerekli sayıdaki manyetik çubuklu blister kuyucuğunun koruyucu folyosunu dikkatlice çıkarınız.

- Test tüpünün kenarına dokunmadan, bir pens yardımıyla her tüpe birer manyetik çubuk ekleyiniz.

- Dahili kontrol kullanılıyorsa, her tüpe ilgili internal kontrolden 10 µL ekleyiniz.

- Tüm solüsyonları, en az 20 kez alt üst ederek  iyice karıştırınız.

- Tüpün kenarına dokunmadan her tüpe 150 µL lizis solüsyonu ekleyiniz. DİKKAT! Solüsyon, damlacık oluşumu önlenecek şekilde tüpün tabanına uygulanmalıdır. Sıçrama meydana gelirse, damlacıkların vorteks mikserde aşağı indirilmesi (spin down) gereklidir.

- Her test tüpüne 100 µL test örneği ekleyiniz.

- “C-” olarak etiketlenen tüpe kitten çıkan negatif kontrolden 100 µL ekleyiniz.

- Kapakları sıkıca kapatınız ve tüpleri manyetik homojenizatöre yerleştiriniz. Homojenizatörü 10 dakika boyunca puls modunda çalıştırınız. DİKKAT! Her test tüpünün mıknatısa göre konumlandırılmasında; çubuk her zaman solüsyonla kaplı kalmalı ve tüm sıvı hacmi boyunca süspansiyonun homojenizasyonu sağlanmalıdır.

- Her tüpe 250 µL binding solüsyonu ekleyiniz. Homojenizatörü 30 saniye boyunca puls modunda çalıştırınız.

- Sorbenti vorteks mikserde dikkatlice resüspanse ediniz. Tüpü ters çevirerek sorbentin tüp tabanına yapışmadığından emin olunuz. Gerekirse karıştırma işlemini tekrarlayınız.

- Her tüpe 60 µL sorbent ekleyiniz. DİKKAT! Sorbenti her tüpe ayrı bir pipet ucu kullanarak ekleyiniz.

- Tüpleri manyetik homojenizatöre yerleştiriniz. Homojenizatörü 5 dakika boyunca puls modunda çalıştırınız. DİKKAT! Puls modunda karıştırma sırasında manyetik partiküller (sorbent), test tüpü çeperinde manyetik çubuğun üstünde ve/veya altında kısmen birikmişse; bu tüpleri 3-5 saniye çalkalayınız, vorteks mikserde 3-5 saniye santrifüjleyiniz (spin) ve ardından tüpleri tekrar manyetik homojenizatöre yerleştiriniz.

- Tüpleri homojenizatörden çıkarmadan, sorbentin tüp çeperlerine çökmesi için 3 dakika bekleyiniz (homojenizatör kapalıyken).

- Tüpleri manyetik homojenizatörden çıkarmadan, süpernatantı mümkün olduğunca uzaklaştırınız (her tüp için ayrı uç kullanarak). Sorbenti çekmemeye özen gösteriniz.

- Çökeltiye 250 µL 1 numaralı yıkama solüsyonu ekleyiniz. Tüplerin kapaklarını kapatınız. Homojenizatörü 30 saniye boyunca puls modunda çalıştırınız.

- Tüpleri homojenizatörden çıkarmadan, sorbentin tüp çeperlerine çökmesi için 3 dakika bekleyiniz (homojenizatör kapalıyken).

- Tüpleri manyetik homojenizatörden çıkarmadan süpernatantı uzaklaştırınız (her tüp için ayrı bir pipet ucu kullanınız). Sorbenti çekmemeye özen gösteriniz.

- 16. ve 18. Adımları tekrarlayınız.

- Çökeltiye 500 µL yıkama solüsyonu No:2’yi ekleyiniz. Homojenizatörü 30 saniye boyunca puls (darbe) modunda çalıştırınız.

- Tüpleri homojenizatörden çıkarmadan, sorbentin tüp çeperlerine çökmesi için 3 dakika bekleyiniz (homojenizatör kapalıyken).

- Tüpleri manyetik homojenizatörden çıkarmadan süpernatantı mümkün olduğunca uzaklaştırınız (her tüp için ayrı bir pipet ucu kullanınız). Sorbenti çekmemeye özen gösteriniz.

- Her tüpe 50 ila 300 µL elüsyon solüsyonu ekleyiniz. Çeperlerdeki tüm partiküllerin solüsyona geçmesini sağlamak için tüpleri vorteks mikserde çalkalayınız.

Elüsyon solüsyonunun hacmi şu kriterlere bağlıdır:

- Analiz türü;

- Analiz parametrelerinin sayısı;

- Bir DNA örneğinden gerçekleştirilecek analiz sayısı.

NOT: DNA ekstraksiyonu için önerilen elüat miktarı, PCR analiz kitlerinin kullanım talimatlarında belirtilmiştir.

Örneğin,

| Type of assay | Amount of elution solution, µL |
| --- | --- |
| Virus DNA from whole blood | 50 |
| Integrated assays (e.g., Femobiome kits, Immunoquantex C/V, HPV QNT-21, genetic polymorphisms kits) | 300 |

- Partikülleri ve manyetik çubuğu, vorteks mikserde tüpün tabanına doğru döndürerek indiriniz (spin down).

- Damlacıkları, 1.000-3.000 RCF(g) değerinde 3-5 saniye santrifüjleyerek tabana indiriniz.

- Tüpleri manyetik homojenizatöre yerleştiriniz. Homojenizatörü 15 dakika boyunca puls (darbe) modunda çalıştırınız.

- Tüpleri homojenizatörden çıkarmadan, sorbentin tüp çeperlerine çökmesi için 3 dakika bekleyiniz (homojenizatör kapalıyken).

Ekstrakte edilmiş DNA içeren süpernatant, PCR amplifikasyonu için reaksiyon karışımına eklenmeye hazırdır.

DİKKAT! DNA içeren süpernatantı alırken, tüpleri manyetik homojenizatörden çıkarmayınız ve sorbente (manyetik partiküllere) dokunmayınız.

Elde edilen DNA preparatı, 2°C ile 8°C arasındaki sıcaklıklarda 7 güne kadar veya -18°C ile -22°C arasındaki sıcaklıklarda 1 yıla kadar saklanabilir.

NOT: DNA preparatının 7 günden fazla saklanması planlanıyorsa, süpernatant yeni bir tüpe aktarılmalıdır.

Ekstrakte edilmiş DNA içeren süpernatant, PCR amplifikasyonu için reaksiyon karışımına eklenmeye hazırdır. Elde edilen DNA preparatı, 2°C ile 8°C arasında 7 güne kadar veya -18°C ile -22°C arasında bir yıla kadar saklanabilir.

NOT:

- Eğer DNA preparatı 7 günden daha uzun süre saklanacaksa, süpernatant yeni bir tüpe aktarılmalıdır.

- DTstream programı çalıştırıldıktan sonra kartuşun saklanması gerekiyorsa, kartuş koruyucu bir kapakla mühürlenmeli ve kartuşun ters çevrilmesinden kaçınılarak reaktif kiti saklama koşullarına uygun şekilde muhafaza edilmelidir.

<

| IV. TEST PROSEDÜRÜ VE KALİTE KONTROL |  |  |
| --- | --- | --- |
| 20. | Madde 20.4.1(m) | Kalite Kontrol (QC) Prosedürü |

| V. SONUÇLAR VE PERFORMANS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 21. | Madde 20.4.1(m) | Sonuçların Yorumlanması |

| V. SONUÇLAR VE PERFORMANS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 22. | Madde 20.4.1(q) | Analitik Performans Verileri |
| 23. | Madde 20.4.1(q) | Klinik Performans Verileri |

a. Nükleik asit ekstraksiyonu için gereken minimum biyomateryal miktarı 100 µL'dir. 100 µL'lik örnekten elde edilen DNA verimi: 5-50 ng aralığındadır.

b. Nükleik asit izolasyon saflığı: 1.6-2.0 OD260/280 nm aralığındadır.

c. Maksimum sorbent kapasitesi: DNA ekstraksiyonu başına en az 100 ng'dır.

Tablo 3 – Biyomateryal türüne göre fonksiyonel göstergeler.

| Materyal Tipi | Nukleik asit izolasyon saflığı OD260/280, nm | 100 µL'lik örnekten elde edilen DNA miktarı |
| --- | --- | --- |
| Periferik Tam Kan (n=45) | 1.6 -2.0 | 6-50 |
| Ürogenital sistemden alınan epitel hücre yaymaları/kazıntıları (n=40) | 1.6 -2.0 | 6-50 |
| Rektumdan alınan epitel hücre yaymaları/kazıntıları (n=10) | 1.6 -2.0 | 7-40 |
| Ürin (n=36) | 1.6 -2.0 | 8-49 |
| Ejakulat (n=27) | 1.6 -2.0 | 11-50 |
| Süt (n=5) | 1.6 -1.8 | 13-49 |
| Dışkı (n=17) | 1.6 -2.0 | 8-42 |

Reaktif Kitinin Etkinliği

PREP-MB MAX reaktif kitinin etkinliği; biyomateryal örneklerinin analizinde, ("GENOMER" tarafından üretilen) ek amplifikasyon reaktif kitlerinin kullanımıyla gerçekleştirilen klinik çalışmalar sırasında belirlenmiştir.

| Materyal Tipi | Test örneklerinin sayısı | Amplifikasyon reaktif kiti (kısaltılmış adı) | PREP-MB MAX reaktif kitinin verimliliği |
| --- | --- | --- | --- |
| Periferik Tam Kan | 36 | CMV | 100% (91.65 - 100) |
|  | 43 | SIC* | 100% (92.92 - 100) |
| Ürogenital sistemden alınan epitel hücre yaymaları/kazıntıları | 41 | Mycoplasma hominis | 100% (92.60 - 100) |
| Rektumdan alınan epitel hücre yaymaları/kazıntıları | 27 | Candida albicans | 100% (89.15 - 100) |
| Ürin | 35 | CMV | 100% (91.40 - 100) |
| Ejakülat | 38 | Mycoplasma hominis | 100% (92.06 - 100) |
|  | 31 | SIC* | 100% (90.43 - 100) |
| Süt | 32 | CMV | 100% (90.70 - 100 |
| Dışkı | 23 | Candida albicans | 100% (87.49 - 100) |
| PREP-MB MAX reaktif kiti genel verimlilik | 306 | 100% (98.94 – 100) |  |
| * Elde edilen genomik DNA miktarı, sonraki PCR analizleri için yeterli haldeydi. |  |  |  |

| V. SONUÇLAR VE PERFORMANS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 24. | Madde 20.4.1(m) | Tekrarlama Gerekliliği |

| VI. EK BİLGİLER |  |  |
| --- | --- | --- |
| 25. | Madde 20.4.1(t) | Kullanılmış Malzemelerin İmhası |

| VI. EK BİLGİLER |  |  |
| --- | --- | --- |
| 26. | Madde 20.4.1(x) | Kullanım Kılavuzu Revizyon Tarihi |

| VI. EK BİLGİLER |  |  |
| --- | --- | --- |
| 27. | Madde 20.4.1(v) | Uyumluluk Standartları |

ISO 15223-1, ISO 18113 İlgili standartlara referans

| VI. EK BİLGİLER |  |  |
| --- | --- | --- |
| 28. | Madde 20.4.1(r) | Kullanmadan Önce Kontrol Edilmesi Gerekenler |

Aşağıdaki durumlarda kiti kullanmayınız:

- Taşıma ve saklama koşullarının ihlal edildiği durumlarda;

- Reaktiflerin görünümü, kit sertifikasında (kit pasaportunda) belirtilen özelliklerle uyuşmadığında;

- Kit bileşenlerinin ambalaj bütünlüğü bozulduğunda;

- Belirtilen son kullanma tarihi geçtiğinde.

Bu kılavuzda listelenen talimatlara uyulduğu takdirde, kitin rutin kullanımından kaynaklanabilecek önemli bir sağlık etkisi BEKLENMEMEKTEDİR.

| VI. EK BİLGİLER |  |
| --- | --- |
| 29. | Teknik Destek İletişim Bilgileri |

Teknik destek için lütfen özel teknik destek ekibimizle şu e-posta adresinden iletişime geçin: support@genomer.com.tr

Telefon No: +90 0530 462 2637

VII. SEMBOLLER/PİKTOGRAMLAR

|  | In vitro diagnostic medical device |  | Version |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Temperature limit |  | Date of manufacture |
|  | Contains sufficient for<n>tests |  | Consult instructions for use |
|  | Use by date |  | Catalogue number |
|  | Batch code |  | Manufacturer |
|  | Non-sterile |  | Keep away from sunlight |
|  | Do not re-use |  | Caution |

# REVİZYON TAKİBİ

| Revizyon No | Rev. Tarihi | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| 00 | 14.11.2025 | İlk Yayın |

# DOKÜMAN ONAYI

| Hazırlayan | Onaylayan |
| --- | --- |
| Kalite Yönetim Temsilcisi | Genel Müdür |
| Elife ÖZDEMİR | Oktay ÖZTÜRK |