ÜRÜN ADI:

PREP-NA PLUS DNA/RNA Extraction Kit

KULLANIM AMACI:

PREP-NA PLUS DNA/RNA Extraction Kit, daha sonra yapılacak PCR/RT-PCR analizleri için; insan biyolojik materyalleri, bu materyallerden izole edilen mikrobiyal kültürler, sert keneler (Ixodidae) ve ayrıca (gerektiğinde) ölü veya hastalıklı hayvanlardan alınan biyolojik materyallerden nükleik asit ekstraksiyonu gerçekleştirmek üzere tasarlanmıştır.

Merkez Ofis: Dumlupınar Mahallesi, Nur Cad. No: 7/3 Posta Kodu: 41250 Kartepe/Kocaeli/TÜRKİYE

Şube: Barış SB Mahallesi, 5002 Sokak, Yeni Teknoloji Binası, Blok A, No: 4A/ Z09  TÜBİTAK MAM Teknoloji Serbest Bölgesi, Posta Kodu: 41400

Gebze/Kocaeli/TÜRKİYE

Ticaret Sicil Numarası: 34218

Email: info@genomer.com.tr

https://genomer.com.tr

Amaç

Bu belge, PREP-NA PLUS DNA/RNA Extraction Kit In Vitro Diagnostik (IVD) tıbbi cihazının kullanım Talimatları'nı (Instructions for Use - IFU) içermektedir.

Avrupa Birliği'nin 2017/746 sayılı In Vitro Diagnostik Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği (IVDR), cihazın tüm yaşam döngüsü boyunca hastalar ve kullanıcılar için yüksek düzeyde sağlık ve güvenlik koruması sağlamayı amaçlamaktadır.

Bu Kullanım Talimatları (IFU), IVDR yönetmeliğin Ek I: Genel Güvenlik ve Performans Gereklilikleri bölümünde yer alan, özellikle de Bölüm III: Etiketleme ve Kullanım Talimatları (Madde 20) altındaki tüm yükümlülükleri eksiksiz olarak yerine getirmek amacı ile oluşturulmuştur.

Temel amaç cihazının tasarlanan amaç doğrultusunda, güvenli, doğru ve etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamaktır. Bu talimatlar, cihazın performansı, sınırlamaları, olası riskleri ve uygun numune yönetimi de dahil olmak üzere, laboratuvar profesyonelleri için gerekli olan tüm teknik ve yasal bilgileri kapsamaktadır.

Yasal Uyum ve Şeffaflık

Bu kılavuz, yalnızca ulusal ve uluslararası standartlara (özellikle IVDR, EN ISO 15223-1 ve EN ISO 18113) uygun piktogramlar ve simgeler kullanmakla kalmaz, aynı zamanda cihazın tüm yasal tanımlayıcı bilgilerini (UDI, Üretici) şeffaf bir şekilde sunar.

Uyarı: Cihazı kullanmadan önce, güvenli ve doğru sonuçlar elde etmek amacıyla bu talimatların tamamının okunması, anlaşılması ve titizlikle uygulanması zorunludur. Talimatlara uyulmaması, hatalı sonuçlara, potansiyel tehlikelere veya CE işaretinin geçersiz hale gelmesine neden olabilir.

| I. TANIMLAYICI BİLGİLER |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Madde 20.3(a), 20.4.1(b) | Cihazın Adı, Ticari Ünvanı ve Modeli | PREP-NA PLUS DNA/RNA Extraction Kit |
| 2. | Madde 20.3(b) | In Vitro Diagnostik Cihaz | PREP-NA PLUS DNA/RNA Extraction Kit, daha sonra yapılacak PCR/RT-PCR analizleri için; insan biyolojik materyalleri, bu materyallerden izole edilen mikrobiyal kültürler, sert keneler (Ixodidae) ve ayrıca (gerektiğinde) ölü veya hastalıklı hayvanlardan alınan biyolojik materyallerden nükleik asit ekstraksiyonu gerçekleştirmek üzere tasarlanmıştır. |
| 3. | Madde 20.3(d) | İmalatçı (Üretici) Bilgisi | GENOMER BİYOTEKNOLOJİ ARGE SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ, Merkez Ofis: Dumlupınar Mahallesi, Nur Cad. No: 7/3 Posta Kodu: 41250 Kartepe/Kocaeli/TÜRKİYE Şube: Barış SB Mahallesi, 5002 Sokak, Yeni Teknoloji Binası, Blok A, No: 4A/ Z09 TÜBİTAK MAM Teknoloji Serbest Bölgesi, Posta Kodu: 41400 Gebze/Kocaeli/TÜRKİYE Ticaret Sicil Numarası: 34218 Email: info@genomer.com.tr Web:https://genomer.com.tr |
| 4. | Madde 20.3(e) | Yetkili Temsilci Bilgisi | Olması durumunda yetkili temsilci atanacaktır. |
| 5. | Madde 20.3(f) | Lot/Parti Numarası | UL-NAP-XX |
| 6. | Madde 20.3(g) | Son Kullanma Tarihi | YYYY-AA-GG |
| 7. | Madde 20.3(c) | Katalog Numarası | I-NAP-v01-48 |
| 8. | Madde 20.3(n) | Tekil Cihaz Tanımlayıcısı (UDI) Atfı | 868512670INAPMQ |

Yukarıda belirtilen Kullanım Talimatları (IFU) kılavuzunda belirtilen prosedürler ve analitik kabul kriterlerine uygun olarak elde edilen sonuçlar, PREP-NA PLUS DNA/RNA Extraction Kit cihazının Genel Güvenlik ve Performans Gereklilikleri'ne (Ek I) uygunluğunu teyit etmektedir.

| II. KULLANIM AMACI, KAPSAM VE PRENSİP |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9. | Madde 20.4.1(c) | Kullanım Amacı ve Fonksiyonu |

PREP-NA PLUS DNA/RNA Extraction Kit, daha sonra yapılacak PCR/RT-PCR analizleri için; insan biyolojik materyalleri, bu materyallerden izole edilen mikrobiyal kültürler, sert keneler (Ixodidae) ve ayrıca (gerektiğinde) ölü veya hastalıklı hayvanlardan alınan biyolojik materyallerden nükleik asit ekstraksiyonu gerçekleştirmek üzere tasarlanmıştır.

İnsan biyolojik materyalleri şunları kapsamaktadır: kan (plazma, lökositler), tükürük, balgam, süt, idrar, ejakülat, prostat sekresyonu, likör (BOS), solunum yolu sürüntüleri/kazıntıları, orofaringeal ve nazofaringeal yıkama sıvıları, ürogenital sistem sürüntüleri/kazıntıları (akıntıları), gastrointestinal sistem sürüntüleri/kazıntıları, dışkı (veya mekonyum), biyopsi örnekleri (formalinle fikse edilmiş parafine gömülü (FFPE) tümör doku örnekleri dahil), otopsi materyalleri, ponksiyon sıvıları, doku örnekleri, cerrahi materyaller (tüberkülo içeriği), sinovyal sıvı, amniyotik sıvı, mide suyu, eksudalar, bronkoalveoler lavaj, plevral sıvı, endotrakeal ve nazofaringeal aspiratlar, göz konjonktivasından alınan epitelyal hücre kazıntıları (akıntısı), etkilenen deri ve erozif-ülseröz elementlerden alınan sürüntü/kazıntılar, tırnaklar, veziküler sıvı, kateter yıkama sıvıları, endotrakeal tüp sürüntüleri ve yıkama sıvıları. Ölü ve hastalıklı hayvanlardan alınan biyolojik materyaller (gerektiğinde) şu şekilde kullanılabilir: trakea, burun boşluğu, farenks ve kloakadan alınan sürüntü ve yıkama sıvıları; dışkı; iç organlar.

Bu tıbbi cihaz, klinik laboratuvar tanısında yardımcı bir araçtır. Kitlerin uygulanabilirliği popülasyon ve demografik unsurlara bağlı değildir. PREP-NA PLUS DNA/RNA Extraction Kit kullanımı için bilinen herhangi bir kontrendikasyon bulunmamaktadır.

PREP-NA PLUS DNA/RNA Extraction Kit, tıbbi kurumların klinik tanı laboratuvarlarında ve araştırma uygulamalarında kullanılabilir.

Potansiyel Kullanıcılar: Biyolojik materyal toplama ve ön işlem süreçlerinde, moleküler tanı yöntemlerinde yetkin ve yerleşik düzen çerçevesinde klinik tanı laboratuvarında görev yapan personeldir (klinik tanı laboratuvarı uzmanı/doktoru, tıbbi teknolog).

Kitlerin yalnızca bu kullanım talimatlarında belirtildiği şekilde uygulanması zorunludur.

| II. KULLANIM AMACI, KAPSAM VE PRENSİP |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10. | Madde 20.4.1(e) | Test Prensibi - Yöntem |

Yöntem, bir kaotropik ajanın (guanidin tiyosiyanat) etkisi altında gerçekleşen lizis ve nükleik asit salınımını takiben, alkol presipitasyonu (çöktürme) ve safsızlıklardan arındırma amacıyla yapılan yıkama işlemlerine dayanmaktadır.

| II. KULLANIM AMACI, KAPSAM VE PRENSİP |  |  |
| --- | --- | --- |
| 11. | Madde 20.3(k) | Test Sayısı - İçerik |

İçerik detayları tabloda sunulmuştur.

| Reaktif | Tanım/Görünüş | Toplam Hacim | Miktar |
| --- | --- | --- | --- |
| Lysis solution | Light blue slightly foaming liquid | 15 mL | 1 şişe |
| Precipitation buffer | Colorless transparent liquid | 20 mL | 1 şişe |
| Wash solution No. 1 | Colorless transparent liquid | 22.5 mL | 1 şişe |
| Wash solution No. 2 | Colorless transparent liquid | 15 mL | 1 şişe |
| Dilution buffer | Colorless transparent liquid | 15 mL | 1 şişe |
| Negative control | Colorless transparent liquid | 1.5 mL | 1 tüp |

Table 1: The PREP-NA PLUS DNA/RNA Extraction Kit content for P-036-N/2EU, Set No. 2

PREP-NA PLUS DNA/RNA Extraction Kit, negatif kontroller dahil olmak üzere 50 test örneğinden (25 çalışmaya kadar) nükleik asit ekstraksiyonu gerçekleştirmek üzere tasarlanmıştır.

TEDARİK EDİLMEYEN ANCAK GEREKLİ EKİPMANLAR

Numune Toplama

- Klinik materyal toplamak için steril, tek kullanımlık sürüntü çubukları (swab) ve steril kaplar.

Nükleik Asit (NA) Ekstraksiyonu

- Sınıf II biyogüvenlik kabini;

- Vorteks mikser;

- Dondurucu bölmeli buzdolabı;

- 1,5 mL’lik tüpler için yüksek hızlı santrifüj (RCF(g) 12.000);

- Katı hal termostatı (sıcaklık en az 65 °C);

- Kilitli kapaklı, RNaz ve DNaz içermeyen 1,5 mL’lik tüpler (örneğin Eppendorf Safe-Lock tüpler);

- 1,5 mL’lik tüpler için tüp standı (spor);

- Fizyolojik salin solüsyonu (%0,9 NaCl, steril);

- Süpernatantın uzaklaştırılması için toplama balonlu elektrikli laboratuvar aspiratörü;

- Tek kanallı pipetler (20-1.000 μL hacim aralığını kapsayan otomatik pipetler);

- Yarı otomatik pipetler için RNaz ve DNaz içermeyen filtreli pipet uçları (20 μL, 200 μL, 1.000 μL hacimlerinde);

- Toplama balonlu aspiratör için RNaz ve DNaz içermeyen filtresiz pipet uçları;

- Kullanılmış pipet uçları, tüpler ve diğer sarf malzemeleri için atık konteyneri;

- Pudrasız cerrahi eldivenler;

- Dezenfektan solüsyon;

- Besiyerlerinin taşınması ve saklanması için taşıma ortamı (transport medium);

- Fizyolojik salin solüsyonu (%0,9 NaCl, steril).

Kan Plazmasından NA Ekstraksiyonu İçin Ek Ekipmanlar:

- EDTA veya sodyum sitrat içeren vakumlu plastik tüpler (Vacuette);

- Vacuette tüpleri için en az 900 RCF(g) değerine sahip santrifüj.

Kan Lökosit Fraksiyonundan NA Ekstraksiyonu İçin Ek Ekipmanlar:

- Antikoagülan içeren 2,0 mL/4,0 mL vakumlu plastik tüpler (Vacuette);

- 2,0 mL’lik tüpler için en az 50 RCF(g) değerine sahip santrifüj.

Sert Kenelerden (Ixodidae) NA Ekstraksiyonu İçin Ek Ekipmanlar:

- 1,5 mL’lik plastik tüpler için homojenizasyon çubukları;

- %96 etanol.

Balgamdan NA Ekstraksiyonu İçin Ek Ekipmanlar (Yöntem 1):

- En az 900 RCF(g) değerine sahip santrifüj;

- %10’luk trisodyum fosfat x 12H₂O;

- 1,0M HCl solüsyonu;

- %5,0’lik kloramin solüsyonu;

- Distile su.

Balgamdan NA Ekstraksiyonu İçin Ek Ekipmanlar (Yöntem 2):

- Mukolizin.

FFPE Tümör Dokularından NA Ekstraksiyonu İçin Ek Ekipmanlar (Gerekli Hallerde):

- Nükleik asit ekstraksiyonu sırasında biyomateryal ön işlemi için PREP-PK kiti.

Dışkı ve Dışkıdan Elde Edilen Bakteri Kültürlerinden NA Ekstraksiyonu İçin Ek Ekipmanlar (Gerekli Hallerde):

- DNA ekstraksiyonu sırasında biyomateryalin lizozim ön işlemi için PREP-L kiti.

| III. GÜVENLİK VE ÖNLEMLER |  |  |
| --- | --- | --- |
| 12. | Madde 20.4.1(n) | Uyarılar ve Önlemler |
| 13. | Madde 20.4.1(p) | Biyolojik Tehlike Uyarısı |
| 14. | Madde 20.4.1(o) | Tehlikeli Kimyasal Maddeler |
| 15. | Madde 20.1(f) | Kullanım Kısıtlaması |

Kitin kullanımı için yalnızca moleküler tanı yöntemleri ve klinik laboratuvar çalışma kuralları konusunda eğitim almış personel yetkilendirilmelidir.

Analizi gerçekleştirmek için kullanılan tüm biyolojik numuneler, reaktifler ve materyaller, enfeksiyöz ajan bulaştırma potansiyeline sahipmiş gibi ele alınmalı ve bertaraf edilmelidir. Numuneler sadece belirli analiz türleri için kullanılmalı ve mutlaka laminer akışlı kabin içerisinde işlenmelidir. Farklı numuneler içeren tüpler asla aynı anda açılmamalıdır. Numune hazırlama aşamasında kullanılan pipetler sadece bu amaca özgülenmelidir. Pipetler pozitif deplasmanlı olmalı veya aerosol filtreli uçlarla kullanılmalıdır. Kullanılan uçlar steril; DNaz, RNaz, DNA ve RNA’dan arınmış olmalıdır. Reaktifler laminer akışlı kabin altında işlenmelidir. Amplifikasyon için gerekli reaktifler, tek bir çalışma oturumunda kullanılabilecek şekilde hazırlanmalıdır. Reaktiflerin pipetlenmesinde kullanılan pipetler sadece bu amaca özgülenmelidir. Pipetler pozitif deplasmanlı olmalı veya aerosol filtreli uçlarla kullanılmalıdır. Kullanılan uçlar steril; DNaz, RNaz, DNA ve RNA’dan arınmış olmalıdır. Biyolojik numuneler, reaktifler ve analizi gerçekleştirmek için kullanılan materyallerle doğrudan temastan kaçınılmalıdır. Pudrasız cerrahi eldiven kullanılmalıdır. Özellikle patojenite düzeyi yüksek mikroorganizmalarla çalışırken, ilgili iş kıyafetleri ve kişisel koruyucu donanım dahil olmak üzere koruyucu giysiler kullanılmalıdır. Koruyucu giysi ve kişisel koruyucu donanımlar, yapılacak işe, sağlık ve güvenlik gerekliliklerine uygun olmalıdır. Sıçrama veya aerosol oluşumu engellenmelidir. Biyolojik numunelere maruz kalan her türlü materyal, bertaraf edilmeden önce en az 30 dakika dezenfektan solüsyon ile muamele edilmeli veya 121°C’de 1 saat boyunca otoklavlanmalıdır.

Nükleik asit ekstraksiyonu, ters transkripsiyon, PCR amplifikasyonu ve saptama gibi moleküler biyoloji prosedürleri; özellikle numunelerdeki nükleik asitlerin degradasyonu veya amplifikasyon ürünleri kaynaklı numune kontaminasyonu nedeniyle oluşabilecek hatalı sonuç riskini önlemek adına yetkin personel gerektirmektedir.

Tüm sıvı çözeltiler tek kullanımlık olarak tasarlanmıştır ve amplifikasyon reaksiyonlarında birden fazla kez kullanılamaz. Plastik tüpler fitalat içermez. Kit bileşenlerinden kaynaklanabilecek gaz, duman, buhar veya sprey solunmamalıdır. Kit bileşenleri ağız yoluyla alınmamalıdır. Göz temasından kaçınılmalıdır. Yalnızca kit içinde sağlanan veya üretici tarafından önerilen reaktifler kullanılmalıdır. Farklı lot numaralarına sahip reaktifler karıştırılmamalıdır. Üçüncü taraf üreticilerin kit bileşenleri kullanılmamalıdır. Pipetler, tüp stantları, laboratuvar cam malzemeleri, laboratuvar önlükleri, boneler vb. dahil tüm laboratuvar ekipmanları ile reaktifler kesinlikle ilgili alana özgü (stationary) olmalı; bir odadan diğerine taşınmalarına izin verilmemelidir. Ekstraksiyon/amplifikasyon reaksiyon hazırlığı ve amplifikasyon ürünlerinin amplifikasyonu/saptanması için ayrı alanlar oluşturulmalıdır. Bir amplifikasyon ürünü, ekstraksiyon/amplifikasyon hazırlık alanına asla geri getirilmemelidir. Ekstraksiyon/amplifikasyon reaksiyon hazırlığı ve amplifikasyon/amplifikasyon ürünlerinin saptanması için sadece o alana özgü laboratuvar önlükleri, eldivenler ve aletler kullanılmalıdır. Laboratuvar önlükleri, eldivenler ve aletler, amplifikasyon/saptama alanından ekstraksiyon/hazırlık alanına asla transfer edilmemelidir. Atık materyaller (tüpler, uçlar) yalnızca dezenfektan solüsyon içeren özel kapalı bir kapta uzaklaştırılmalıdır. Nükleik asit ekstraksiyonu ve PCR işlemlerinin yapıldığı çalışma yüzeyleri ve odalar, çalışmadan önce ve sonra 30 dakika boyunca bakterisidal lambalarla ışınlanmalıdır.

Atık materyaller yerel ve ulusal standartlara uygun olarak bertaraf edilir. Laboratuvardaki tüm yüzeyler (çalışma masaları, tüp stantları, ekipmanlar vb.) günlük olarak dezenfektan solüsyonla temizlenmelidir.

Acil Durum Müdahaleleri

Göz Teması: Eğer kit bileşenlerinden herhangi biri göze kaçarsa, göz kapakları açık tutularak en az 15 dakika veya daha uzun süre akan temiz su altında nazikçe yıkanmalıdır. Ağrı veya tahriş oluşursa tıbbi yardım alınmalıdır.

Cilt Teması: Eğer kit bileşenlerinden herhangi biri ciltle temas ederse ve rahatsızlığa neden olursa, kontamine giysiler çıkarılmalıdır. Etkilenen bölge bol su ve sabunla yıkanmalıdır. Ağrı veya tahriş oluşursa tıbbi yardım alınmalıdır.

Yutma: Eğer kit bileşenlerinden herhangi biri yutulursa ağız bol su ile çalkalanmalıdır. Tahriş veya rahatsızlık oluşursa tıbbi yardım alınmalıdır.

| III. GÜVENLİK VE ÖNLEMLER |  |  |
| --- | --- | --- |
| 16. | Madde 20.4.1(j) | Özel Saklama Koşulları |

Son kullanma tarihi – üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

PREP-NA PLUS DNA/RNA Extraction Kit, buz aküleri içeren thermal kutularda, kutu içi sıcaklığı kit bileşenlerinin saklama koşullarına uygun olacak şekilde, her türlü kapalı nakliye aracıyla taşınmalıdır. Sıcaklık koşulları ihlal edilerek taşınan kitler kullanılmamalıdır.

PREP-NA PLUS DNA/RNA Extraction Kit’in tüm bileşenleri, saklama süresi boyunca 2°C ile 25°C arasındaki sıcaklıklarda ve ışıktan korunarak muhafaza edilmelidir.

Saklama sırasında lysis solution’da az miktarda çökelme olması kabul edilebilir.

Aşırı sıcaklık ve ışık, ürün performansına zarar verebilir.

Ambalajın ilk açılmasından sonra kitin raf ömrü için:

- Saklama süresi boyunca buzdolabında veya soğuk hava deposunda 2°C ile 8°C arasındaki sıcaklıklarda ve ışıktan korunarak muhafaza edilmelidir.

Uygun olmayan şartlarda saklanan kitler kullanılmamalıdır. Son kullanma tarihi geçmiş bir PREP-NA PLUS DNA/RNA Extraction Kit kesinlikle kullanılmamalıdır.

Doğru ve güvenilir sonuçlar elde etmek için belirtilen talimatlara uyulması tavsiye edilir. PREP-NA PLUS DNA/RNA Extraction Kit’in öngörülen teknik gerekliliklere uygunluğu; üretici tarafından tavsiye edilen saklama, taşıma ve uygulama koşullarının gerekliliklerinin yerine getirilmesine bağlıdır.

| IV. TEST PROSEDÜRÜ VE KALİTE KONTROL |  |  |
| --- | --- | --- |
| 17. | Madde 20.4.1(d) | Örnek (Numune) Tipi |

PREP-NA PLUS DNA/RNA Extraction Kit; periferik/göbek kordonu kanı (plazma ve serum, lökositler), tükürük, balgam, süt, idrar, ejakülat, prostat sekresyonu, likör (BOS), solunum yolu sürüntüleri/kazıntıları, orofaringeal ve nazofaringeal yıkama sıvıları, ürogenital sistem sürüntüleri/kazıntıları (akıntıları), gastrointestinal sistem sürüntüleri/kazıntıları, dışkı (veya mekonyum), biyopsi örnekleri (formalinle fikse edilmiş parafine gömülü (FFPE) tümör doku örnekleri dahil), otopsi materyalleri, ponksiyon sıvıları, doku örnekleri, cerrahi materyaller (tüberkülo içeriği), sinovyal sıvı, amniyotik sıvı, mide suyu, eksudalar, bronkoalveoler lavaj, plevral sıvı, endotrakeal ve nazofaringeal aspiratlar, göz konjonktivasından alınan epitelyal hücre kazıntıları (akıntısı), etkilenen deri ve erozif-ülseröz elementlerden alınan sürüntü/kazıntılar, tırnaklar, veziküler sıvı, kateter yıkama sıvıları, endotrakeal tüp sürüntüleri ve yıkama sıvıları gibi örneklerden DNA/RNA ekstre etmek üzere tasarlanmıştır. Ölü ve hastalıklı hayvanlardan alınan biyolojik materyaller (gerektiğinde) şu şekilde kullanılabilir: trakea, burun boşluğu, farenks ve kloakadan alınan sürüntü ve yıkama sıvıları; dışkı; iç organlar.

İnhibitörler

PCR inhibitörleri numuneden nükleik asit (NA) ekstraksiyonu sırasında tam olarak uzaklaştırılamaması nedeniyle NA örneklerinde bulunan hemoglobin ve ilaçlar; numune hazırlama sırasında yıkama solüsyonlarının yetersiz uzaklaştırılması nedeniyle NA örneklerinde bulunan izopropil alkol ve metil asetat gibi maddeleri içerir.

PCR işlemini etkilemeden numunelerde bulunabilecek interferans yapan maddelerin maksimum konsantrasyonları;

- hemoglobin — 0,35 mg/mL,

- izopropil alkol — 100 μL /mL (NA örneğinde),

- metil asetat — 100 μL /mL (NA örneğinde).

Kan plazmasından NA ekstraksiyonu yapıldığında, laboratuvar kontrollerinin ters transkripsiyon ve amplifikasyon süreçlerini etkilemeyen maksimum interferans madde konsantrasyonları;

- trigliseritler — 40 mmol/L plazmaya kadar,

- hemoglobin — 2,0 g/L'ye kadar,

- bilirubin — 340 μmol/L'ye kadar,

- ham protein — 60 g/L.

Olası ilaç interferansını değerlendirmek amacıyla, ilgili biyotoplardan alınan insan numunelerinde kalıntı kalma potansiyeli olan ilaçlar seçilmiştir.

RT-PCR işlemini etkilemeden numunelerde bulunabilecek interferans yapan maddelerin maksimum konsantrasyonları;

- tam kan – hacimce %5,0 (v/v),

- klorheksidin (%0,05’lik su bazlı çözelti),

- “Lasolvan Rhino” (burun spreyi), Rhinofluimucil (burun spreyi), Tisin (burun spreyi), Oxolin (burun merhemi), Pinosol (burun damlası), Tantum Verde (topikal sprey), Hexoral (topikal aerosol), Berodual (dozlu inhalasyon aerosolu), Salbutamol-Teva (dozlu inhalasyon aerosolu), Grippferon (dozlu burun spreyi) – hacimce %10 (v/v).

Genel Gereklilikler

Biyomateryal hazırlama ve nükleik asit (NA) ekstraksiyonu sırasında, RNaz ve DNaz içermeyen tek kullanımlık uçlar kullanınız (aspiratör ile süpernatant toplama işlemi hariç, bu uçlar filtreli olmalıdır).
Biyomateryal içeren bir tüpe solüsyon eklerken, sıvıları tüp duvarlarına temas ettirmeden dikkatlice ilave ediniz. Temas gerçekleşmesi durumunda ucu değiştiriniz. Her numuneden solüsyon uzaklaştırıldıktan sonra uç değiştirilmelidir.

| Biyomateryal | İşlem kısıtlamaları | Örnek Toplama Özellikleri | Saklama Özellikleri |
| --- | --- | --- | --- |
| Amniyon sıvısı | - | Amniyotik sıvı, onaylanmış işlem sırasına göre amniyosentez alım prosedürüne uygun olarak alınır. | En az 500 μL amniyotik sıvı, sızdırmaz vidalı kapağı olan kuru ve steril bir kaba alınır. Numune alma işlemi tamamlandıktan sonra kabı sıkıca kapatılır. |
| Otopsi materyali Biyopsi örnekleri Doku örnekleri Punktat materyali (Et beni) | - | Materyal, PCR örneklerinin taşınması ve saklanması için üretici tarafından tasarlanmış transport medium içeren tüplere toplanır. | Çapı 5 mm’den büyük olmayan örnekler, transport medium içeren tüplere yerleştirilir. Numune alımından sonra tüpleri sıkıca kapatınız ve etiketleyiniz. |
| Bakteri Kültürü | - | Sıvı ve katı besiyerlerinden elde edilen bakteri kültürleri, içinde 500 μL steril fizyolojik salin solüsyonu bulunan 1,5-2,0 mL'lik tek kullanımlık plastik tüplere alınır. | Tek kullanımlık bir mikrobiyolojik öze veya spatula kullanarak, her tüpe tek bir hücre kolonisi veya 100 μL sıvı besiyeri yerleştiriniz. Toplama işleminden sonra tüpleri sıkıca kapatınız ve etiketleyiniz. |
| Bronkoalveoler lavaj, nazofarengeal ve endotrakeal aspiratlar, plevral sıvı | - | Bronkoalveoler lavaj, onaylanmış işlem sırasına göre bronkoskopi prosedürü sırasında alınır. Numune, 50 mL'ye kadar hacme sahip, boş, tek kullanımlık ve sızdırmaz vidalı kapaklı tüplere alınır. | En az 500 μL bronkoalveoler lavaj steril bir kapta toplanır. Materyal alındıktan sonra kabın kapağı sıkıca kapatılır. SARS-CoV-2 ve benzeri SARS-CoV koronavirüslerinin RNA'sı tespit edilecekse; COVID-19 laboratuvar tanısına yönelik kılavuz tablosundaki (Tablo 6) gereklilikler sağlanarak, her bir numune ayrı bir taşıma kabına yerleştirilir. |
| Veziküler sıvı Etkilenen deri ve erozif-ülseröz elementlerden alınan sürüntüler/kazıntılar Göz konjonktivasından alınan epitelyal hücre kazıntıları (akıntıları) İltihaplı Sıvı, akıntı | Analizden önceki 24 saatten daha kısa bir süre içerisinde ilaçların (spreyler, damlalar, kremler ve merhemler) topikal olarak uygulanması. . | Materyal, biyomateryal kaynağına bağlı olarak belirlenmiş prosedür uyarınca, tescil belgeli özel tıbbi cihazlar kullanılarak toplanır. Numuneler şu şekilde alınır: - 300-500 μL steril fizyolojik salin solüsyonu içeren 1,5 mL’lik plastik tüplere; - PCR örneklerinin taşınması ve saklanması için üretici tarafından tasarlanmış transport medium içeren tüplere. Konjonktiva Örneklemesinin Özellikleri İltihaplı akıntı varsa, bu akıntı fizyolojik salin solüsyonu ile nemlendirilmiş steril bir pamuklu çubukla uzaklaştırılır. Akıntı/kazıntı, göz yarığının iç köşesine doğru hareket edilerek alt göz kapağının iç yüzeyinden alınır. Kazıntı alınırken, göz kırpma sırasında kirpiklerin proba temas etmemesi için göz kapağı elle tutulmalıdır. | Materyal alındıktan sonra, swabı fizyolojik salin solüsyonu veya PCR örneklerinin taşınması ve saklanması için üretici tarafından tasarlanmış transport medium içeren bir tüpe aktarınız ve sıçratmamaya dikkat ederek 10-15 saniye boyunca sıvı içinde iyice çalkalayınız. Swabı solüsyondan çıkarınız ve solüsyon seviyesinin üzerindeki tüpün iç duvarına döndürerek fazla sıvıyı sıkınız. Swabı tüpten tamamen çıkarınız ve bertaraf ediniz. Tüpü sıkıca kapatınız ve etiketleyiniz. |
| Tırnak | Analizden önceki 24 saatten daha kısa bir süre içerisinde ilaçların (kremler ve merhemler) topikal olarak uygulanması. | Materyal, PCR örneklerinin taşınması ve saklanması için üretici tarafından tasarlanmış transport medium içeren tüplere toplanır. | Yaklaşık 2x10 mm boyutundaki numuneler, transport medium içeren tüplere yerleştirilir. Toplama işleminden sonra tüpler sıkıca kapatılır ve etiketlenir. |
| Hayvan iç organları | - | Hayvanların iç organları kuru ve steril bir kaba alınır. | İç organlar (trakea ve akciğer parçaları, dalak, beyin, karaciğer vb.) kuru ve steril bir kaba yerleştirilir. Materyal alındıktan sonra kap sıkıca kapatılır ve etiketlenir. |
| Mide Suyu | - | Mide suyu, onaylanmış işlem sırasına göre gastroskopi prosedürü sırasında alınır. | En az 500 μL mide suyu steril bir kapta toplanır. Toplama işleminden sonra kabın kapağı sıkıca kapatılır. |
| Sert kabuklular (Ixodidae) | - | Kene, kapağı sıkıca kapanan temiz bir kapta toplanır. | Kenenin kurumasını önlemek için kabın içerisine nemli bir bez parçası veya suyla ıslatılmış kağıt mendil yerleştirilir. Canlı kene kabın içine yerleştirilir. |
| Likör, Salgı | - | Beyin omurilik sıvısı (BOS), belirlenmiş prosedür uyarınca tek kullanımlık iğnelerle 1,5 mL'lik tüplere alınır. | En az 500 μL BOS, tek kullanımlık bir tüpe toplanır. Toplama işleminden sonra tüpler sıkıca kapatılır ve etiketlenir. |
| Süt | - | Anne sütü, sızdırmaz kapaklı steril bir kapta toplanır. Süt toplama süresi 24 saate kadar sürebilir. Tüm toplama süreci boyunca numune 2°C ile 8°C arasındaki bir sıcaklıkta muhafaza edilmelidir. | Toplama işlemi tamamlandıktan sonra süt karıştırılır ve 1,0 mL materyal, 1,5 mL'lik bir plastik tüpe (Eppendorf tipi) aktarılır. |
| Balgam | - | Materyal, en az 50 mL hacimli, geniş ağızlı ve vidalı kapaklı, tek kullanımlık ölçülü steril kaplara alınır. | En az 1,0 mL balgam bir flakon içerisinde toplanır. SARS-CoV-2 ve benzeri SARS-CoV koronavirüslerin RNA'sının tespit edilmesi hedefleniyorsa, her biyomateryal örneği Tablo 6'da belirtilen gerekliliklere uygun olarak ayrı bir taşıma kabına yerleştirilmelidir. |
| Sinoviyal sıvı Tükürük | - | Örnek steril kap içine alınır. | En az 500 μL örnek steril kapta toplanır. Toplandıktan sonra, kap sıkıca kapatılır. |
| Periferik/Göbek kanı | Analizden önceki 6 saatten daha kısa bir süre içerisinde intravenöz heparin enjeksiyonu veya parenteral beslenme infüzyonu yapılması. | Kan, antikoagülan olarak 2,0 mg/mL final konsantrasyonda EDTA tuzu içeren 2,0 mL, 4,0 mL veya 9,0 mL'lik Vacuette vakumlu plastik tüplere alınır. Eğer kullanılan PCR kiti ile uyumluysa, antikoagülan olarak sodyum sitrat da kullanılabilir. DİKKAT! Antikoagülan olarak heparin kullanımına kesinlikle izin verilmez! | Kan alımından sonra kanın antikoagülan ile karışmasını sağlamak için tüpü en az 3-5 kez nazikçe ters-yüz (invert) edin. |
| Endotrakeal tüp sürüntüleri ve yıkama sıvıları, Orofarenks ve nazofarenksten alınan epitel hücrelerinin sürüntüleri/kazıntıları | Analizden önceki 24 saatten daha kısa bir süre içerisinde ilaçların (spreyler, damlalar, kremler ve merhemler) topikal uygulaması. Bronşiyal astım tedavisinde inhalasyon için aerosollerin ve diğer ilaç formlarının kullanılması durumunda, örnekler inhalasyondan en erken üç saat sonra alınmalıdır. | Materyal, biyomateryal kaynağına bağlı olarak belirlenen prosedüre göre, sertifikaya sahip özel tıbbi cihazlar kullanılarak toplanır. Örnekler şu şekilde alınır: - 300-500 μL steril fizyolojik salin solüsyonu içeren 1,5 mL'lik plastik tüplere; - Üretici tarafından PCR örneklerinin taşınması ve saklanması için tasarlanmış transport medium içeren tüplere. Burun sürüntü/kazıntı toplama özellikleri Swab, burun dış duvarı boyunca 2-3 cm derinliğe, alt konkaya kadar hafif bir hareketle yerleştirilir. Ardından swab hafifçe aşağıya indirilir, alt konkanın altındaki alt burun geçidine sokulur, döndürülür ve burun dış duvarı boyunca çıkarılır. Orofaringeal sürüntü/kazıntı toplama özellikleri Sürüntüler/kazıntılar; tonsillerin, palatin bezlerin ve arka farenks duvarının yüzeyinden döndürme hareketi ile alınır. | Materyal alındıktan sonra, probu fizyolojik salin solüsyonu veya üretici tarafından PCR analizi için biyolojik materyal örneklerinin taşınması ve saklanması amacıyla tasarlanmış taşıma ortamı içeren bir tüpe aktarın; sıçratmadan 10-15 saniye boyunca sıvı içinde iyice durulayın. Swabı solüsyondan çıkarın ve sıvı seviyesinin üzerinde, tüpün iç duvarına doğru döndürerek fazla sıvıyı sıkın. Swabı tüpten tamamen çıkarın ve atın. Tüpü sıkıca kapatın ve işaretleyin. SARS-CoV-2 ve SARS-CoV benzeri koronavirüsler durumunda, her biyomateryal örneği Tablo 6'da listelenen gereklilikler sağlanarak ayrı bir taşıma kabına yerleştirilmelidir. |
| Urine | - | İdrar, 60 mL hacme kadar, vida kapaklı, kuru ve steril bir kaba alınır. Prostat masajı sonrası rezidüel idrar toplama özellikleri UYARI! Akut prostatit şüphesi varsa prostat masajı yapılması kesinlikle yasaktır! Prostat masajı sonrası rezidüel idrar alınmadan önce, muayeneden önceki üç gün boyunca cinsel perhiz önerilir. Hasta, idrarın bir kısmını mesanesinde bırakacak şekilde tuvalete idrarını yapar. İdrar toplanmadan önce, penisin baş kısmı fizyolojik salin solüsyonu ile nemlendirilmiş steril bir pamuklu çubukla temizlenir. Hastaya 1-3 dakika boyunca prostat bezi masajı yapılır. Masajın şiddeti prostatın kıvamına bağlıdır: Prostat yumuşaksa nazik bir basınç uygulanır, prostat sertse basınç artırılır. | Analiz için sabah idrarının en az 20 - 30 mL miktarındaki ilk porsiyonu toplanır. İdrar toplama işleminden sonra kabın kapağı sıkıca kapatılır ve işaretlenir. Prostat masajı sonrası rezidüel idrar Masajın sona ermesinin ardından hasta tarafından 10-15 mL rezidüel idrar toplanır. İdrarın ilk porsiyonu, 60 mL hacme kadar, sıkıca vidalanan kapaklı, kuru ve steril bir kaba alınır. Toplama işleminden sonra kap sıkıca kapatılır ve işaretlenir. |
| Prostat sıvısı | - | Prostat sıvısı alınmadan önce, analizden önceki üç gün boyunca cinsel perhiz önerilir. Materyal toplanmadan önce, penisin baş kısmı fizyolojik salin solüsyonu ile nemlendirilmiş steril bir pamuklu çubukla temizlenir. Prostat sıvısı, rektum yoluyla yapılan ön prostat masajından sonra toplanır. Masaj, doktor tarafından bezin tabanından tepesine doğru güçlü bir basınç hareketiyle uygulanır. UYARI! Akut prostatit şüphesi varsa prostat masajı yapılması kesinlikle yasaktır! | Prostat sıvısının toplanması, masajın bitiminden sonra 2,0 mL'lik bir tüpe veya 60 mL hacme kadar bir kaba, serbestçe akan bir damla şeklinde (0,15-1,0 mL) gerçekleştirilir. Toplama işleminden sonra, kap sıkıca kapatılır ve işaretlenir. |
| Orofaringeal ve nazal yıkamalar | - | Orofaringeal yıkama (gargara) toplama özellikleri Orofaringeal yıkama örneği alınmadan önce, ağız boşluğunun su ile ön çalkalaması yapılır. Bu işlemden sonra, orofarenksin 8,0-10 mL steril fizyolojik salin solüsyonu ile (10-15 saniye boyunca) iyice çalkanması sağlanır. Sıvı, bir huni aracılığıyla steril bir tüpe toplanır. Huni otoklavlanmadan diğer hasta için kullanımına izin verilmez. Burun yıkama toplama özellikleri Materyal, hasta oturur pozisyonda ve başı arkaya doğru eğilmiş haldeyken alınır. Burun boşluğundan yıkama örneği elde etmek için, bir swab veya tek kullanımlık şırınga yardımıyla her iki burun deliğine sırayla 3,0-5,0 mL ılık steril fizyolojik salin solüsyonu enjekte edilir. Her iki burun deliğinden gelen yıkama sıvısı, bir huni aracılığıyla tek bir steril tüpe toplanır. Huni otoklavlanmadan diğer hasta için kullanımına izin verilmez. Birden fazla biyotipten biyomateryal alınması gerekiyorsa, her seferinde materyali yeni bir tüpe alarak prosedürü tekrarlayın. | Toplanan sıvının 300 μL'sini 1,5 mL'lik plastik bir tüpe aktarın. Materyal birkaç farklı biyotipten alınmışsa, ayrı tüplere aktarılmalıdır. Tüpü sıkıca kapatın ve işaretleyin. SARS-CoV-2 ve benzeri SARS-CoV koronavirüslerin RNA'sının tespit edilmesi hedefleniyorsa, her biyomateryal örneği Tablo 6'da listelenen gereklilikler sağlanarak ayrı bir taşıma kabına yerleştirilmelidir. |
| Endotrakeal tüplerin yıkanması | - | Örnek; 50 mL hacimli, kuru, steril olarak sıkıca kapanan bir kaba alınır. | Materyal toplandıktan sonra tüpler sıkıca kapatılır ve işaretlenir. Materyali karıştırmak için tüpü 3-5 kez ters-yüz edilmelidr. SARS-CoV-2 ve benzeri SARS-CoV koronavirüslerin RNA'sının tespit edilmesi hedefleniyorsa, her biyomateryal örneği Tablo 6'da listelenen gereklilikler sağlanarak ayrı bir taşıma kabına yerleştirilmelidir. |
| Venöz kateter yıkama sıvısı | - | Venous catheter flushes are obtained in the laboratory during material treatment. | Cut off 5-10 mm of the catheter tip with sterile scissors and place it in a disposable, empty 1.5 mL plastic tube. Close the tube tightly and mark it. |
| Tuberculoma contents | - | Surgical material is taken into a dry sterile container. | The contents of the tuberculoma are placed in a dry sterile container. After sampling, the container is tightly closed and marked. |
| Smears/scrapes from gastrointestinal tract | Use of rectal suppositories, laxatives, medications containing a high percentage of iron, colposcopy — less than 48 hours before the assay | Material is collected using special medical devices with registration certificates, according to the procedure established depending on the source of biomaterial. Samples are taken: - into 1.5 Ml plastic tubes with 300-500 μL of sterile physiological saline solution; - into tubes with transport medium intended by the manufacturer for transportation and storage of PCR samples. | After taking the material, transfer the probe into a tube with physiological saline solution or transport medium intended by the manufacturer for transportation and storage of biological material samples for PCR assay and rinse it thoroughly in the liquid for 10-15 s, avoiding splashing. Remove the probe from the solution and squeeze out the excess liquid by rotating it against the inner wall of the tube above the solution level. Completely remove the probe from the tube and discard. Close the tube tightly and mark it. |
| Animal feces | - | Animal feces are taking into a dry sterile container. | Animal feces in the amount of 4-5 g are placed in a dry sterile container. After material collection, the container is tightly closed and labeled. |
| Feces (meconium) | - | Fecal or meconium samples with a mass (volume) of approximately 1-3 g (1-3 ml) are used for the assay. The material is collected with a separate filter tip or disposable spatula into a dry sterile vial. | At least 1.0 g of feces (meconium) is placed in a dry sterile vial. After taking the material, the vial is tightly closed and labeled. |
| Smears/scrapes from urogenital tract | Topical application of medications, use of lubricants, vaginal ultrasound — less than 24 hours before the assay. | Material is collected using special medical devices with registration certificates, according to the procedure established depending on the source of biomaterial. Samples are taken: - into 1.5 mL plastic tubes with 300-500 μL of sterile physiological saline solution; - into tubes with transport medium intended by the manufacturer for transportation and storage of PCR samples. Features of urogenital scrape collection Women should not perform genital toilet or sprays the day before the examination. In order to obtain an objective result, it is necessary that the sample contains as many epithelial cells as possible and a minimum amount of mucus and blood.Incorrect sampling may lead to an unreliable result and, therefore, to the need for a second sampling. WARNING! Before obtaining a scrape of epithelial cells from the urethra, posterolateral vaginal vault and cervical canal, remove the free-flowing discharge with a sterile cotton swab. Features of vaginal sampling The material should be taken before the manual examination. The mirror before manipulation can be moistened with hot water, the use of antiseptics to treat the mirror is contraindicated. The scraping is taken from the posterolateral vaginal vault. In girls, the material is taken from the mucous membrane of the vaginal vestibule, and in some cases from the posterior vaginal vault through the hymenal rings. Features of urethral sampling Before taking the biomaterial, the patient is recommended to refrain from urination for 1.5-2 hours. Immediately before taking the biomaterial it is necessary to treat the external urethral orifice with a tampon, which can be moistened with sterile saline solution. In the presence of purulent discharge it is recommended to take a scrape 15-20 minutes after urination, in the absence of discharge it is necessary to massage the urethra with a probe for biomaterial collection. In women, the probe is inserted into the urethra at a depth of 1.0-1.5 cm; in children, the material for the assay is taken only from the external urethral orifice. Features of cervical canal sampling Before sampling remove mucus with a cotton swab and then treat the cervix with sterile physiologic solution. The probe is inserted into the cervical canal to a depth of 0.5-1.5 cm. When removing the probe, avoid touching the vaginal wall. Features of sampling from the foreskin of the glans of the penis, preputial sac Before taking the biomaterial, the patient is recommended to refrain from urination for 1.5-2 hours. | After taking the material, transfer the probe into a tube with physiological saline solution or transport medium intended by the manufacturer for transportation and storage of biological material samples for PCR assay and rinse it thoroughly in the liquid for 10-15 s, avoiding splashing. Remove the probe from the solution and squeeze out the excess liquid by rotating it against the inner wall |
| Smears/scrapes from gastrointestinal tract | Use of rectal suppositories, laxatives, medications containing a high percentage of iron, colposcopy — less than 48 hours before the assay | Material is collected using special medical devices with registration certificates, according to the procedure established depending on the source of biomaterial. Samples are taken: - into 1.5 mL plastic tubes with 300-500 μL of sterile physiological saline solution; into tubes with transport medium intended by the manufacturer for transportation and storage of PCR samples. | After taking the material, transfer the probe into a tube with physiological saline solution or transport medium intended by the manufacturer for transportation and storage of biological material samples for PCR assay and rinse it thoroughly in the liquid for 10-15 s, avoiding splashing. Remove the probe from the solution and squeeze out the excess liquid by rotating it against the inner wall of the tube above the solution level. Completely remove the probe from the tube and discard.Close the tube tightly and mark it. |
| Formalin-fixed paraffin- embedded (FFPE) tissues | - | Material collection is performed only by a pathomorphologist. To prepare slices use a clean, sharp microtome blade, cut 2 sections of 10 microns thickness or 3-5 sections of 5 microns thickness from a pre-cut block of paraffin- embedded tissue (approximate cut area 0.5-1.5 cm2). Paraffin sections are placed in disposable 1.5 mL plastic tubes. The recommended amount of tissue should not be exceeded, as excess paraffin-embedded tissue may reduce the yield of total RNA. | 2-4 paraffin slices of 5.0 micron thickness (approximate slice area 0.5-1.5 cm2) are placed in the tube. After taking the material, the tube is tightly closed and labeled. |
| Ejaculate | - | Before taking the ejaculate (seminal fluid), sexual abstinence is recommended for three days before the test. Before collecting the ejaculate, the patient urinates in the toilet, emptying the bladder completely. After urination, the patient should wash hands thoroughly with soap and water and toilet the external genitalia with soap and water. The penile head and foreskin should be dried with a sterile tissue. Ejaculate is obtained by masturbation. The ejaculate is collected in a sterile container with a volume of up to 60 mL and a tightly screw cap. | After taking the material, the tube is tightly closed and labeled. |

| IV. TEST PROSEDÜRÜ VE KALİTE KONTROL |  |  |
| --- | --- | --- |
| 18. | Madde 20.3(j) | Kullanım Talimatları |
| 19. | Madde 20.4.1(l) | Prosedür Adımları |

| IV. TEST PROSEDÜRÜ VE KALİTE KONTROL |  |  |
| --- | --- | --- |
| 20. | Madde 20.4.1(m) | Kalite Kontrol (QC) Prosedürü |

| V. SONUÇLAR VE PERFORMANS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 21. | Madde 20.4.1(m) | Sonuçların Yorumlanması |

| V. SONUÇLAR VE PERFORMANS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 22. | Madde 20.4.1(q) | Analitik Performans Verileri |
| 23. | Madde 20.4.1(q) | Klinik Performans Verileri |

| V. SONUÇLAR VE PERFORMANS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 24. | Madde 20.4.1(m) | Tekrarlama Gerekliliği |

| VI. EK BİLGİLER |  |  |
| --- | --- | --- |
| 25. | Madde 20.4.1(t) | Kullanılmış Malzemelerin İmhası |

| VI. EK BİLGİLER |  |  |
| --- | --- | --- |
| 26. | Madde 20.4.1(x) | Kullanım Kılavuzu Revizyon Tarihi |

| VI. EK BİLGİLER |  |  |
| --- | --- | --- |
| 27. | Madde 20.4.1(v) | Uyumluluk Standartları |

ISO 15223-1, ISO 18113 İlgili standartlara referans

| VI. EK BİLGİLER |  |  |
| --- | --- | --- |
| 28. | Madde 20.4.1(r) | Kullanmadan Önce Kontrol Edilmesi Gerekenler |

Kiti Aşağıdaki Durumlarda Kullanmayın:

- Taşıma ve saklama koşulları ihlal edildiğinde;

- Reaktiflerin görünümü kit spesifikasyonlarına uymadığında;

- Kit bileşenlerinin ambalajı zarar gördüğünde;

- Belirtilen son kullanma tarihi geçtiğinde.

Mevcut kılavuzda listelenen talimatlara uyulduğunda, kitin rutin kullanımından kaynaklanan önemli bir sağlık etkisi beklenmemektedir.

| VI. EK BİLGİLER |  |
| --- | --- |
| 29. | Teknik Destek İletişim Bilgileri |

Teknik destek için lütfen özel teknik destek ekibimizle şu e-posta adresinden iletişime geçin: support@genomer.com.tr

Telefon No: +90 0530 462 2637

VII. SEMBOLLER/PİKTOGRAMLAR

# REVİZYON TAKİBİ

| Revizyon No | Rev. Tarihi | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| 00 | 14.11.2025 | İlk Yayın |

# DOKÜMAN ONAYI

| Hazırlayan | Onaylayan |
| --- | --- |
| Kalite Yönetim Temsilcisi | Genel Müdür |
| Elife ÖZDEMİR | Oktay ÖZTÜRK |