ÜRÜN ADI:

Parodontobiome® Screen Multipleks qPCR Kit

KULLANIM AMACI:

Parodontobiome® Screen Multipleks qPCR Kit, insan ağız boşluğunda bulunan oportunistik mikroorganizmaların tespiti için tasarlanmıştır. GENOMER® ParodontoScreen qPCR Detection Kit, bilimsel araştırma uygulamalarında kullanılabilir.

Barış SB Mah. 5002 Sokak, TÜBİTAK MAM Teknoloji Serbest Bölgesi,

Yeni Tek. Binası, A Blok, No:4A/Z09,

Gebze/Kocaeli/TÜRKİYE

Email: info@genomer.com.tr

https://genomer.com.tr

Amaç

Bu belge, Parodontobiome® Screen Multipleks qPCR Kit In Vitro Diagnostik (IVD) tıbbi cihazının kullanım Talimatları'nı (Instructions for Use - IFU) içermektedir.

Avrupa Birliği'nin 2017/746 sayılı In Vitro Diagnostik Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği (IVDR), cihazın tüm yaşam döngüsü boyunca hastalar ve kullanıcılar için yüksek düzeyde sağlık ve güvenlik koruması sağlamayı amaçlamaktadır.

Bu Kullanım Talimatları (IFU), IVDR yönetmeliğin Ek I: Genel Güvenlik ve Performans Gereklilikleri bölümünde yer alan, özellikle de Bölüm III: Etiketleme ve Kullanım Talimatları (Madde 20) altındaki tüm yükümlülükleri eksiksiz olarak yerine getirmek amacı ile oluşturulmuştur.

Temel amaç cihazının tasarlanan amaç doğrultusunda, güvenli, doğru ve etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamaktır. Bu talimatlar, cihazın performansı, sınırlamaları, olası riskleri ve uygun numune yönetimi de dahil olmak üzere, laboratuvar profesyonelleri için gerekli olan tüm teknik ve yasal bilgileri kapsamaktadır.

Yasal Uyum ve Şeffaflık

Bu kılavuz, yalnızca ulusal ve uluslararası standartlara (özellikle IVDR, EN ISO 15223-1 ve EN ISO 18113) uygun piktogramlar ve simgeler kullanmakla kalmaz, aynı zamanda cihazın tüm yasal tanımlayıcı bilgilerini (UDI, Üretici, Yetkili Temsilci) şeffaf bir şekilde sunar.

Uyarı: Cihazı kullanmadan önce, güvenli ve doğru sonuçlar elde etmek amacıyla bu talimatların tamamının okunması, anlaşılması ve titizlikle uygulanması zorunludur. Talimatlara uyulmaması, hatalı sonuçlara, potansiyel tehlikelere veya CE işaretinin geçersiz hale gelmesine neden olabilir.

| I. TANIMLAYICI BİLGİLER |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cihazın Adı, Ticari Ünvanı ve Modeli | Madde 20.3(a), 20.4.1(b) | Parodontobiome® Screen Multipleks qPCR Kit |
| 2. | İn Vitro Diagnostik Cihaz | Madde 20.3(b) | Parodontobiome® Screen Multipleks qPCR Kit, insan ağız boşluğunda bulunan oportunistik mikroorganizmaların tespiti için tasarlanmıştır. Parodontobiome® Screen Multipleks qPCR Kit, bilimsel araştırma uygulamalarında kullanılabilir. |
| 3. | İmalatçı (Üretici) Bilgisi | Madde 20.3(d) | GENOMER BİYOTEKNOLOJİ ARGE SAN.veTİC.LTD.ŞTİ Merkez Ofis: Dumlupınar Mah. Nur Cad. No:7 İç Kapı No:3 Kartepe/Kocaeli Şube/Üretim Yeri: TÜBİTAK MAM Teknoloji Serbest Bölgesi, Barış SB Mah. 5002 Sok. Yeni Tek. Binası A Blok No: 4A/Z09 PK: 41400 Gebze/ Kocaeli/ TÜRKİYE Tic. Sic. No: 34218 support@genomer.com.tr Tel: +90 530 8442678 www.genomer.com.tr |
| 4. | Yetkili Temsilci Bilgisi | Madde 20.3(e) | Yalnızca üretici AB dışında ise gereklidir. |
| 5. | Lot/Parti Numarası | Madde 20.3(f) | UL-PBS-02 |
| 6. | Son Kullanma Tarihi | Madde 20.3(g) | YYYY/AA/GG |
| 7. | Katalog Numarası | Madde 20.3(c) | M-PBS-0201v01-50 |
| 8. | Tekil Cihaz Tanımlayıcısı (UDI) Atfı | Madde 20.3(n) | UDI bilgisinin nerede bulunabileceğine dair referans. |

Yukarıda belirtilen kullanım talimatları (IFU) kılavuzunda belirtilen prosedürler ve analitik kabul kriterleri uyarınca elde edilen sonuçlar, Parodontobiome® Screen Multipleks qPCR Kit cihazının Genel Güvenlik ve Performans Gereklilikleri (Ek I) ile uyumunu teyit eder.

| II. KULLANIM AMACI, KAPSAM VE PRENSİP |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9. | Kullanım Amacı ve Fonksiyonu | Madde 20.4.1(c) | KULLANIM AMACI |

Parodontobiome® Screen Multipleks qPCR Kit, insan ağız boşluğunda bulunan oportunistik mikroorganizmaların tespiti için tasarlanmıştır. Parodontobiome® Screen Multipleks qPCR Kit, bilimsel araştırma uygulamalarında kullanılabilir.

Kitin kullanımı, nüfus ve demografik faktörlere bağlı değildir. Parodontobiome® Screen Multipleks qPCR Kiti'nin kullanımı için herhangi bir kontrendikasyon yoktur.

Parodontobiome® Screen Multipleks qPCR Kit, klinik ve tanı laboratuvarlarında, tıbbi kurumlar ve araştırmaları için kullanılabilir.

Potansiyel kullanıcılar: Moleküler tanı yöntemlerinde yetkin ve klinik ve tanı laboratuvarlarında çalışan personel.

Kiti yalnızca bu kullanım talimatına uygun şekilde uygulamak gereklidir.

| II. KULLANIM AMACI, KAPSAM VE PRENSİP |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10. | Test Prensibi | Madde 20.4.1(e) | YÖNTEM |

Yöntem:

PCR, kalitatif analiz

Örnek:

Cervikal sıvılar, diş plağı

DNA ekstraksiyonu:

GENOMER® PREP-NA PLUS DNA/RNA Ekstraksiyon Kiti ve GENOMER® PREP-GS PLUS DNA Ekstraksiyon Kiti önerilmektedir.

Uygulanan PCR yöntemi, hedef DNA dizisinin amplifikasyonuna dayanmaktadır. Amplifikasyon süreci, DNA’nın termal denatürasyonu, primerlerin tamamlayıcı dizilerle bağlanması ve Taq-polimeraz ile uzatılması ile oluşan tekrarlayan döngülerden ibarettir.

Amplifikasyon reaksiyonunun hassasiyetini ve özgüllüğünü artırmak için hot-start kullanımı sağlanmıştır. Hot-start, parafin tabakası ile ayrılmış iki katmandan oluşan reaksiyon karışımının hazırlanması veya antikorlar tarafından engellenmiş Taq-polimeraz kullanılarak sağlanır. Polimeraz zincir reaksiyonu, yalnızca parafin eridiğinde veya Taq-polimeraz ve antikor kompleksinin thermal ayrışması gerçekleştiğinde başlar. Bu, tüpün ilk ısınmasında primerlerin hedef DNA'ya nonspesifik bağlanmasını engeller.

Parodontobiome® Screen Multipleks qPCR Kit, PCR yönteminin fluoresan modifikasyonuna dayanmaktadır. PCR-mixi, her biri fluoresan boyalarına ve quencher moleküllerine sahip, hedefe özgü prob içerir. Belirli bir ürün oluştuğunda, DNA probu parçalanır ve quencher molekülü, fluoresan boyayı etkileyemez hale gelir. Böylece, fluoresans seviyesi artar ve thermal cycler cihazının veri toplama ünitesi tarafından tespit edilir. Probun aktivasyonu sonucu, fluoresans, hedef dizisinin amplifikasyonu ile orantılı olarak artar. Parçalanan prob miktarı, hedef dizisinin amplifikasyonu ile orantılı olarak artar. Fluoresansın yoğunluğu, her reaksiyon döngüsünde gerçek zamanlı olarak Real-time PCR thermal cycler ile ölçülür.
Mikroorganizmaların genom fragmentlerinin amplifikasyon ürünlerini tespit etmek için kullanılan DNA probu, Fam, Hex, Rox fluoresan etiketlerini içerir.

PCR-mix, PCR çalışmasının doğruluğunu değerlendirmek için kullanılan Internal Kontrol (IC) içerir.

Test, ekstraksiyon kalitesini değerlendirmek ve güvenilir bir sonuç elde etmek için DNA miktarının yeterliliğini değerlendiren Örnek Alım Kontrolü (SIC) içerir.

Kit ile birlikte sağlanan Pozitif Kontrol (C+), spesifik PCR değerlendirmesi için kullanılır.
Test, striplerin termal ünitedeki doğru pozisyonunu kontrol etmek için kullanılan Marker içerir. Ayrıca, kit ile sağlanmayan ancak kontaminasyon kontrolü amacıyla Negatif Kontrol (C-) eklenmesi önerilir. Negatif Kontrol yerine, ekstraksiyon adımından itibaren deiyonize su veya steril salin tamponu kullanılabilir.

| Tüp numarası | Kanal |  |  | Renk Kodu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fam | Hex | Rox |  |
| 1 | Total Bacterial Genome Count (TBGC) | IC | - | Mavi |
| 2 | Actinobacillus actinomycetemcomitans | IC | - | Renksiz |
| 3 | Porphyromonas gingivalis | IC | - |  |
| 4 | Prevotella intermedia | IC | - |  |
| 5 | Tannerella forsythensis (Bacteroides forsythus) | IC | Marker |  |
| 6 | Treponema denticola | IC | - |  |
| 7 | Candida albicans | IC | - |  |
| 8 | SIC | IC | - |  |

Cihazlar:

GENOMER® ParodontoScreen qPCR Detection Kit için otomatik analiz, “GENOMER®” üretimi GENOMER®Lite ve GENOMER®Prime REAL-TIME Thermal Cycler cihazlarında mevcuttur; yazılımın güncel sürümü https://genomer.com.tr/ adresinden indirilebilir.

| II. KULLANIM AMACI, KAPSAM VE PRENSİP |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. | Yeterli Sayıda Test | Madde 20.3(k) | İÇERİK |

| Reaktif | Organoleptik Parametreler | Miktar |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Parafin kaplı PCR-mix | Beyaz mum tabakalı renksiz veya mavi şeffaf sıvı | Her biri 20 µl | 24 8'li strip tüp |
| 2. Taq-polimeraz solüsyon | Renksiz şeffaf sıvı | 500 µl | 4 tüp |
| 3. Mineral yağ | Renksiz şeffaf viskoz yağlı sıvı | 1.0 ml | 4 tüp |
| 4. Pozitif Kontrol | Renksiz şeffaf sıvı | 150 µl | 1 tüp |
| İlgili Malzemeler: Strip ve Kapakları |  |  | 24 8'li kapak |

Tüm bileşenler kullanıma hazırdır ve çalıştırma için ek bir hazırlık gerektirmez. Kit tek kullanımlıktır. 24 (her çalışmada bir pozitif kontrol ve bir negatif kontrol dahil).

| III. GÜVENLİK VE ÖNLEMLER |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 12. | Uyarılar ve Önlemler | Madde 20.4.1(n) | Güvenli kullanım için gerekli tüm genel uyarılar. |
| 13. | Biyolojik Tehlike Uyarısı | Madde 20.4.1(p) | Numunelerin potansiyel enfeksiyon riski taşıdığı. |
| 14. | Tehlikeli Kimyasal Maddeler | Madde 20.4.1(o) | Kit bileşenlerinde tehlikeli madde varsa |
| 15. | Kullanım Kısıtlaması | Madde 20.1(f) | Yalnızca eğitimli laboratuvar personelinin kullanabileceği. |

Kit ile çalışacak olan kişiler moleküler tanı yöntemleri ve klinik ve tanı laboratuvarında çalışma kuralları konusunda eğitim almış personel olmalıdır.

Biyolojik örnekler, reaktifler ve test sırasında kullanılan tüm malzemeler, enfeksiyon ajanlarını bulaştırma potansiyeli taşıyor olma ihtimali göz ününde bulundurularak ve bertaraf edilmelidir. Örnekler sadece bu test çalışması için kullanılmalıdır. Örnekler laminar flow kabini altında işlenmelidir. Farklı örnekleri içeren tüpler aynı anda açılmamalıdır. Örneklerin işlenmesinde kullanılan pipetler sadece bu amaç için ayrılmış olmalıdır. Pipetler pozitif dağıtım tipinde olmalı veya aerosol filtreli uçlarla kullanılmalıdır. Kullanılan uçlar steril, DNaz ve RNaz içermeyen, DNA ve RNA’dan arındırılmış olmalıdır. Reaktifler laminar akış kabini altında hazırlanmalıdır. Amplifikasyon için gerekli reaktifler tek seanslık kullanıma uygun şekilde hazırlanmalıdır. Reaktiflerin işlenmesinde kullanılan pipetler de sadece bu amaç için ayrılmış olmalı ve pozitif dağıtım tipinde veya aerosol filtreli uçlarla kullanılmalıdır. Kullanılan uçlar steril, DNaz ve RNaz içermeyen, DNA ve RNA’dan arındırılmış olmalıdır.

Biyolojik örnekler, reaktifler ve test sırasında kullanılan malzemelerle doğrudan temastan kaçınılmalıdır. Pudrasız cerrahi eldiven kullanılmalıdır. Özellikle patojen olarak sınıflandırılan mikroorganizmalarla çalışırken koruyucu kıyafet (iş kıyafetleri ve kişisel koruyucu ekipman) giyilmelidir. Koruyucu kıyafet ve kişisel koruyucu ekipman, yapılacak işe ve iş sağlığı ve güvenliği gerekliliklerine uygun olmalıdır.
Dökülme veya aerosol oluşumundan kaçınılmalıdır. Biyolojik örneklere maruz kalan tüm materyaller, bertaraf edilmeden önce en az 30 dakika dezenfektan solüsyonu ile muamele edilmeli veya 121°C’de 1 saat otoklavlanmalıdır.

Moleküler biyoloji prosedürleri, örneklerdeki nükleik asitlerin degredasyonu veya amplifikasyon ürünleriyle örneklerin kontaminasyonu nedeniyle yanlış sonuçlar riski oluşturmamak için nitelikli personel çalışmasını gerektirir.

Tüm oligonükleotid bileşenleri, dahili kalite kontrol protokolüne göre yapay sentez teknolojisi ile üretilmiştir ve kan veya kan işleme ürünleri içermez.

Pozitif kontrol, yapay DNA sentez teknolojisi ile üretilmiştir. Pozitif kontrol, enfeksiyöz ajanların parçalarını içermez.

Tüm sıvı çözeltiler tek kullanımlıktır ve amplifikasyon reaksiyonlarında birden fazla kez kullanılamaz. Plastik tüpler ftalat içermez. Kit bileşenlerinin oluşturduğu gaz/duman/buhar/spreyi solumayınız. Kit bileşenlerini yemeyiniz veya içmeyiniz. Göz ile temastan kaçınınız. Sadece kit ile sağlanan ve üretici tarafından önerilen reaktifleri kullanınız. Farklı partilere ait reaktifleri karıştırmayınız. Üçüncü taraf üreticilerin kitlerine ait reaktifleri kullanmayınız. Pipetler, tüp tutucular, laboratuvar cam eşyaları, laboratuvar önlükleri, bone gibi tüm laboratuvar ekipmanları ile reaktifler kesinlikle sabit bir yerde tutulmalıdır. Ekipmanların ve reaktiflerin bir odadan diğerine taşınmasına izin verilmez. Amplifikasyon reaksiyonlarının ekstraksiyon/hazırlık işlemleri ile amplifikasyon/ürünlerin tespiti için ayrı alanlar oluşturulmalıdır. Amplifikasyon ürünü, ekstraksiyon/hazırlık alanına asla sokulmamalıdır. Amplifikasyon reaksiyonlarının ekstraksiyon/hazırlık işlemleri ve amplifikasyon/ürünlerin tespiti için kullanılan önlükler, eldivenler ve diğer malzemeler sadece ilgili alanda kullanılmalıdır. Amplifikasyon/ürün tespiti alanından ekstraksiyon/hazırlık alanına önlük, eldiven ve malzeme transferi yapılmamalıdır. Amplifikasyon ürünleri, çevreye yayılmayı en aza indirecek şekilde işlenmeli ve kontaminasyon riski engellenmelidir. Amplifikasyon ürünlerinin işlenmesinde kullanılan pipetler sadece bu amaçla kullanılmalıdır. PCR atıkları yalnızca kapalı şekilde bertaraf edilmelidir. Atık malzemeler (tüpler, uçlar) dezenfektan solüsyonu bulunan özel kapalı kaplarda toplanmalıdır. Nükleik asit ekstraksiyonu ve PCR işlemlerinin yapıldığı çalışma yüzeyleri ile odalar, çalışma öncesi ve sonrası 30 dakika süreyle bakterisidal ışınlayıcılarla ışınlanmalıdır.

Amplifikasyondan sonra tüpler açılmamalıdır. PCR işlemlerinin yapıldığı çalışma yüzeyleri ve odalar, çalışma öncesi ve sonrası 30 dakika boyunca bakterisidal ışınlayıcılarla ışınlanmalıdır. Atık malzemeler yerel ve ulusal standartlara uygun şekilde bertaraf edilmelidir. Laboratuvardaki tüm yüzeyler (çalışma masaları, tüp tutucular, ekipmanlar vb.) günlük olarak dezenfektan solüsyonu ile temizlenmelidir.

Acil durum prosedürleri

Soluma: Bu kitte bulunan PCR karışımının solunması olası değildir, ancak dikkatli olunmalıdır.

Göz Teması: Kitin herhangi bir bileşeni göze temas ederse, gözler nazikçe akan içme suyu altında en az 15 dakika yıkanmalı ve göz kapaklarının açık tutulmasına özen gösterilmelidir. Ağrı veya tahriş durumunda tıbbi yardım alınmalıdır.

Cilt Teması: Kitin herhangi bir bileşeni cilde temas edip rahatsızlık verirse, kontamine giysiler çıkarılmalı ve etkilenen bölge bol sabun ve su ile yıkanmalıdır. Ağrı veya tahriş durumunda tıbbi yardım alınmalıdır.

Yutma: Kitin herhangi bir bileşeni yutulursa, ağız bol su ile çalkalanmalıdır. Tahriş veya rahatsızlık durumunda tıbbi yardım alınmalıdır.

Kit kullanılmamalıdır:

- Taşıma ve saklama koşulları ihlal edildiğinde;

- Reaktiflerin görünümü kit pasaportundakiyle uyumlu olmadığında;

- Kit bileşenlerinin ambalajı zarar gördüğünde;

- Son kullanma tarihi geçtiğinde.

Mevcut kullanım talimatlarına uyulduğu takdirde, bu kitin rutin kullanımı sırasında önemli sağlık sorunları beklenmemektedir.

| III. GÜVENLİK VE ÖNLEMLER |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 16. | Özel Saklama Koşulları | Madde 20.4.1(j) | Reaktiflerin saklanması gereken sıcaklık aralığı. |

Parodontobiome® Screen Multipleks qPCR Kit, tüm bileşenleri, kitin raf ömrü boyunca 2°C ile 8°C arasındaki sıcaklıklarda saklanmalıdır.

Parafin kaplı PCR-mix, kitin raf ömrü boyunca 2°C ile 8°C arasında ve ışıktan uzak bir ortamda saklanmalıdır. Aşırı sıcaklık ve ışık, ürünün performansını olumsuz etkileyebilir.

Kitin taşınması, tüm kapalı taşıma araçlarıyla, thermoboxlarda buz torbaları ile, thermobox içindeki sıcaklık, kitin bileşenlerinin saklama koşullarına uygun olacak şekilde gerçekleştirilir. Kitin taşınması, thermoboxlarda buz torbalarıyla, tüm kapalı taşıma araçlarıyla, 2°C ile 25°C arasındaki sıcaklıklarda 5 günden fazla olmamak kaydıyla yapılabilir ve alındığında hemen 2°C ile 8°C arasında saklanmalıdır.

Sıcaklık koşullarına uyulmadan taşınan kitler kullanılmamalıdır.

Raf ömrü – Tüm taşıma, saklama ve kullanım koşullarına uyulduğu takdirde 9 aydır.

| IV. TEST PROSEDÜRÜ VE KALİTE KONTROL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 17. | Örnek (Numune) Tipi | Madde 20.4.1(d) | Test için kabul edilen numune türü |

| IV. TEST PROSEDÜRÜ VE KALİTE KONTROL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 18. | Kullanım Talimatlarına Bakınız | Madde 20.3(j) | Detaylı prosedür için talimatlara başvurulması gerektiği. |
| 19. | Prosedür Adımları | Madde 20.4.1(l) | Nükleik asit izolasyonundan qPCR döngüsüne kadar olan akış şeması. |

Reaktifler ve tüpler doğrudan güneş ışığından uzak tutulmalıdır!

Striplerin ve kapakların bunlara tam olarak uymasına kesinlikle dikkat edilmelidir. Diğer kitlerin striplerini ve kapaklarını kullanmayınız!

1. PCR Amplifikasyonu

1.1. Çalışılacak tüm örnekler ve kontroller için gereken strip sayısını işaretleyin (her örnek için bir, “C-” için bir ve “C+” için bir).

Örnek: Eğer 2 örnek çalışmanız gerekiyorsa, 4 strip işaretleyin (her örnek için bir, “C-” için bir, “C+” için bir).

| Sample 1 | Strip 1 |
| --- | --- |
| Sample 2 | Strip 2 |
| “C-” | Strip 3 |
| “C+” | Strip 4 |

1.2 Taq-polimeraz çözeltisini iyice vortexleyin (3-5 s), ardından santrifüjleyin (1-3 s).

1.3 Her tüpe 10 μL Taq-polimeraz çözeltisi ekleyin. Parafin tabakasının bozulmamasına dikkat edin.

1.4 Her tüpe bir damla (~20 μL) mineral yağ ekleyin. Stripleri kapatın.

1.5 Numunleri, “C-” ve “C+” tüplerini 3-5 saniye vortexleyin ve oluşmuş damlaları 1-3 saniye süreyle santrifüjleyin.

1. PREP-GS PLUS ekstraksiyon kitleri kullanıldığında, vortexleme işlemi sonrası DNA hazırlığı içeren tüpleri, RCF(g) 16000’de bir dakika süreyle, oda sıcaklığında (18°C ile 25°C arası) santrifüjleyin ve sorbenti çökelmesini sağlayın. Eğer ekstraksiyon sonrası, elde edilen DNA içeren süpernatant yeni tüplere aktarılmışsa, santrifüjleme 1-3 saniye süreyle bir vortex karıştırıcıda yapılır.

2. Stripi açın, DNA örneğini (veya kontrol örneğini) ekleyin, ardından kontaminasyonu önlemek için stripi kapatın ve bir sonraki stripe geçmeden önce stripi kapalı tutun. Filtreli uç kullanın. Stripleri sıkıca kapatın.

1.6  DNA örneğini 5.0 μL olarak ilgili striplere ekleyin. Parafin tabakasının bozulmamasına dikkat edin. “C-”, “C+” striplerine DNA eklemeyin.

1.7 DNA ekstraksiyon prosedürünü tamamlayan negatif kontrol örneği (C-) 5.0 μL’yi ilgili stripe ekleyin. Pozitif kontrol örneği (C+) 5.0 μL’yi ilgili stripe ekleyin. Parafin tabakasının bozulmamasına dikkat edin.

1.8 Stripleri 1–3 saniye santrifüjleyin ve damlacıkları toplayın.

1.9 Stripleri Real-Time PCR cihazına yerleştirin.

DT cihazı için işletim yazılımını başlatın. İlgili testi ekleyin, örneklerin sayısını ve ID’lerini, pozitif ve negatif kontrol örneklerini belirtin. Striplerin termal bloktaki konumunu belirtin (bkz. 1.9) ve PCR’yi başlatın.

2. Data Toplama ve Data Analizi

PCR sonuçlarının kaydı otomatik modda yapılır. Sonuçların yorumlanması Tablo 1'e uygun olarak gerçekleştirilir.

| № | Mikroorganizma | Normal | Periodontitis şiddet derecesi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Hafif/Orta | Ağır |
| 1 | TBGC | <6.5 | ≥6.5 | >7.5 |
| 2 | Actinobacillus actinomycetemcomitans | <4.0 | ≥4.0 | >5.0 |
| 3 | Porphyromonas gingivalis | <5.0 | ≥5.0 | >6.0 |
| 4 | Prevotella intermedia | <4.5 | ≥4.5 | >6.0 |
| 5 | Tannerella forsythensis (Bacteroides forsythus) | <5.0 | ≥5.0 | >5.5 |
| 6 | Treponema denticola | <3.5 | ≥3.5 | >5.0 |
| 7 | Candida albicans | <4.5 | ≥4.5 | >6.0 |

SIC değeri 2,5/'den düşükse, numunenin güvenilir sonuç elde etmek için yetersiz miktarda DNA içeriyor olduğu kabul edilir.

| IV. TEST PROSEDÜRÜ VE KALİTE KONTROL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 20. | Kalite Kontrol (QC) Prosedürü | Madde 20.4.1(m) | Pozitif, negatif ve İç Kontrol (IC) kullanımının detayları. |

| V. SONUÇLAR VE PERFORMANS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 21. | Sonuçların Yorumlanması | Madde 20.4.1(m) | Her bir patojen için Ct kesme noktaları ve sonuç tablosu. |

| V. SONUÇLAR VE PERFORMANS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 22. | Analitik Performans Verileri | Madde 20.4.1(q) | LOD, Özgüllük, Kesinlik (Precision), Lineer Aralık gibi teknik parametreler. |
| 23. | Klinik Performans Verileri | Madde 20.4.1(q) | Tanısal Duyarlılık, Özgüllük ve Pediatrik popülasyonda beklenen değerler (prevalans). |

| V. SONUÇLAR VE PERFORMANS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 24. | Tekrarlama Gerekliliği | Madde 20.4.1(m) | Geçersiz veya şüpheli sonuçların nasıl tekrarlanacağı. |

|  | Sonuç | Olası Neden | Çözüm |
| --- | --- | --- | --- |
| C+ | - | İşlem hatası, PCR inhibisyonu, Depolama ve taşıma koşullarına uyumsuzluk | Tüm testi tekrarlayın Mevcut lotu imha edin |
| C- | + | Kontaminasyon | Mevcut lotu imha edin Dezenfeksiyon işlemlerini gerçekleştir |
| IC | Invalid | PCR inhibisyonu | Tüm testi tekrarlayın Numune tekrarı |

| VI. EK BİLGİLER |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 25. | Kullanılmış Malzemelerin Bertarafı | Madde 20.4.1(t) | Tıbbi ve tehlikeli atık yönetimine dair talimat. |
| 26. | Kullanım Talimatlarının Revizyon Tarihi | Madde 20.4.1(x) | 2025-11-25 |
| 27. | Uyum Sağlanan Standartlar | Madde 20.4.1(v) | ISO 15223-1, ISO 18113 gibi ilgili standartlara atıf. |
| 28. | Kullanımdan Önce Kontrol Edin | Madde 20.4.1(r) | Hasarlı ambalaj veya reaktif bozulması durumunda ne yapılacağı. |
| 29. | Teknik Destek İletişim | - | Soru ve teknik sorunlar için iletişim bilgileri. |

Teknik destek için, lütfen teknik destek ekibimizle  support@genomer.com.tr e-posta adresi üzerinden veya +90 5304622637 numaralı telefonla iletişime geçin.

VII. SEMBOLLER/PİKTOGRAMLAR

|  | Sıcaklık sınırı |  | Kullanım talimatlarına başvurun |  | Katalog Numarası |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Son kullanma tarihi |  | Üretici |  | Parti kodu |
|  | Üretim tarihi |  | <n> test için yeterli miktarda içerir |  | Güneş ışığından uzak tutun |
|  | Dikkat |  | Non-steril |  | Tekrar kullanmayın |

## Annex A

Results interpretation principles

Detection, data analysis and logarithm of microbiota DNA concentrations calculation are made by software automatically. In this supplementary results interpretation principles are described.

TabloA.1

| Samples | Detection channel |  | Results interpretation |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fam, and/or Rox, and/or Cy5 | Hex |  |
|  | Result (Lg) |  |  |
| 1 | Lg value indicated/not indicated on one/several channel(s) | Lg value not considered | Fragment of the analyte DNA determined on the corresponding detection channel is detected/not detected. |
| 2 | Lg value not indicated on any channels | Lg value indicated | Fragment of the analyte DNA determined on the corresponding detection channel not detected |
| 3 | Lg value not indicated on any channels | Lg value not indicated | Unreliable result* |

* PCR with the existing DNA preparation must be repeated, or DNA must be isolated and PCR performed again, or another sampling must be carried out (carried out sequentially).

# REVİZYON TAKİBİ

| Revizyon No | Rev. Tarihi | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| 00 | 14.11.2025 | İlk Yayın |

# DOKÜMAN ONAYI

| Hazırlayan | Onaylayan |
| --- | --- |
| Kalite Yönetim Temsilcisi | Genel Müdür |
| Elife ÖZDEMİR | Oktay ÖZTÜRK |