ÜRÜN ADI:

STOR F Transport Medium

KULLANIM AMACI:

STOR F Transport Medium, insan biyolojik örneklerinin (ürogenital trakt, orofarenks, nazofarenks, rektum, deri, göz konjonktivasi epitel hücrelerinden alınan sürüntü/örnekler) taşınması ve saklanması, ardından nükleik asit analizinin (insan DNA’sı, mikroorganizma DNA’sı, virüs RNA’sı) polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) yöntemiyle gerçekleştirilmesi amacıyla tasarlanmıştır.

Merkez Ofis: Dumlupınar Mahallesi, Nur Cad. No: 7/3 Posta Kodu: 41250 Kartepe/Kocaeli/TÜRKİYE

Şube: Barış SB Mahallesi, 5002 Sokak, Yeni Teknoloji Binası, Blok A, No: 4A/ Z09  TÜBİTAK MAM Teknoloji Serbest Bölgesi, Posta Kodu: 41400

Gebze/Kocaeli/TÜRKİYE

Ticaret Sicil Numarası: 34218

Email: info@genomer.com.tr

https://genomer.com.tr

Amaç

Bu belge, STOR F Transport Medium In Vitro Diagnostik (IVD) tıbbi cihazının kullanım Talimatları'nı (Instructions for Use - IFU) içermektedir.

Avrupa Birliği'nin 2017/746 sayılı In Vitro Diagnostik Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği (IVDR), cihazın tüm yaşam döngüsü boyunca hastalar ve kullanıcılar için yüksek düzeyde sağlık ve güvenlik koruması sağlamayı amaçlamaktadır.

Bu Kullanım Talimatları (IFU), IVDR yönetmeliğin Ek I: Genel Güvenlik ve Performans Gereklilikleri bölümünde yer alan, özellikle de Bölüm III: Etiketleme ve Kullanım Talimatları (Madde 20) altındaki tüm yükümlülükleri eksiksiz olarak yerine getirmek amacı ile oluşturulmuştur.

Temel amaç cihazının tasarlanan amaç doğrultusunda, güvenli, doğru ve etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamaktır. Bu talimatlar, cihazın performansı, sınırlamaları, olası riskleri ve uygun numune yönetimi de dahil olmak üzere, laboratuvar profesyonelleri için gerekli olan tüm teknik ve yasal bilgileri kapsamaktadır.

Yasal Uyum ve Şeffaflık

Bu kılavuz, yalnızca ulusal ve uluslararası standartlara (özellikle IVDR, EN ISO 15223-1 ve EN ISO 18113) uygun piktogramlar ve simgeler kullanmakla kalmaz, aynı zamanda cihazın tüm yasal tanımlayıcı bilgilerini (UDI, Üretici) şeffaf bir şekilde sunar.

Uyarı: Cihazı kullanmadan önce, güvenli ve doğru sonuçlar elde etmek amacıyla bu talimatların tamamının okunması, anlaşılması ve titizlikle uygulanması zorunludur. Talimatlara uyulmaması, hatalı sonuçlara, potansiyel tehlikelere veya CE işaretinin geçersiz hale gelmesine neden olabilir.

| I. TANIMLAYICI BİLGİLER |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Madde 20.3(a), 20.4.1(b) | Cihaz Adı, Ticari Adı ve Modeli | STOR F Transport Medium |
| 2. | Madde 20.3(b) | In Vitro Tanı Cihazı | STOR F Transport Medium, insan biyolojik örneklerinin (ürogenital trakt, orofarenks, nazofarenks, rektum, deri, göz konjonktivasi epitel hücrelerinden alınan sürüntü/örnekler) taşınması ve saklanması, ardından nükleik asit analizinin (insan DNA’sı, mikroorganizma DNA’sı, virüs RNA’sı) polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) yöntemiyle gerçekleştirilmesi amacıyla tasarlanmıştır. |
| 3. | Madde 20.3(d) | Üretici Bilgileri | GENOMER BİYOTEKNOLOJİ ARGE SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ, Merkez Ofis: Dumlupınar Mahallesi, Nur Cad. No: 7/3 Posta Kodu: 41250 Kartepe/Kocaeli/TÜRKİYE Şube: Barış SB Mahallesi, 5002 Sokak, Yeni Teknoloji Binası, Blok A, No: 4A/ Z09 TÜBİTAK MAM Teknoloji Serbest Bölgesi, Posta Kodu: 41400 Gebze/Kocaeli/TÜRKİYE Ticaret Sicil Numarası: 34218 Email: info@genomer.com.tr Web:https://genomer.com.tr |
| 4. | Madde 20.3(e) | Yetkili Temsilci Bilgileri | Yalnızca üretici AB dışında yer alıyorsa gereklidir. |
| 5. | Madde 20.3(f) | Lot/Parti Numarası | UL- STRF-XX |
| 6. | Madde 20.3(g) | Son Kullanma Tarihi | YYYY/AA/GG |
| 7. | Madde 20.3(c) | Katalog Numarası | S-STRF-v01-100 |
| 8. | Madde 20.3(n) | Benzersiz Cihaz Tanımlayıcı (UDI) Referansı | 868512670SSTRFTT |

Yukarıda belirtilen Kullanım Talimatları (IFU) kılavuzunda belirtilen prosedürler ve analitik kabul kriterlerine uygun olarak elde edilen sonuçlar, STOR F Transport Medium cihazının Genel Güvenlik ve Performans Gereklilikleri'ne (Ek I) uygunluğunu teyit etmektedir.

| II. KULLANIM AMACI, KAPSAM VE PRENSİP |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9. | Madde 20.4.1(c) | Kullanım Amacı ve Fonksiyonu |

STOR F Transport Medium, insan biyolojik örneklerinin (ürogenital trakt, orofarenks, nazofarenks, rektum, deri, göz konjonktivasi epitel hücrelerinden alınan sürüntü/örnekler) taşınması ve saklanması, ardından nükleik asit analizinin (insan DNA’sı, mikroorganizma DNA’sı, virüs RNA’sı) polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) yöntemiyle gerçekleştirilmesi amacıyla tasarlanmıştır.

Bu tıbbi cihaz, klinik laboratuvar tanısında yardımcı bir ajan olup, insan biyolojik örneklerinin taşınması ve saklanması ile ardından PCR yöntemiyle nükleik asit analizinin yapılması amacıyla kullanılmaktadır.

Kitin kullanımı, herhangi bir popülasyon ya da demografik özellikten etkilenmemektedir.

STOR F Transport Medium‘unkullanımına ilişkin herhangi bir kontrendikasyon bulunmamaktadır.

STOR F Transport Medium, tıbbi kurumların klinik ve tanısal laboratuvarlarında ve araştırma amaçlı çalışmalarda kullanılabilir. Potansiyel kullanıcılar: Klinik ve tanısal laboratuvarlarda çalışan, moleküler tanı yöntemleri konusunda yetkin personele yöneliktir.

Kit yalnızca bu kullanım talimatında belirtilen şekilde uygulanmalıdır.

| II. KULLANIM AMACI, KAPSAM VE PRENSİP |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10. | Madde 20.4.1(e) | Test Prensibi - Yöntem |

STOR F Transport Medium, mikroorganizmaların üremesini engelleyen koruyucu içeren, kullanıma hazır izotonik su-tuz çözeltisidir.

| II. KULLANIM AMACI, KAPSAM VE PRENSİP |  |  |
| --- | --- | --- |
| 11. | Madde 20.3(k) | Test Sayısı - İçerik |

İçeriğin ayrıntılı açıklaması Tablo 1’de sunulmaktadır;

| Reaktif | Tanım/Görünüş | Toplam Hacim | Miktar |
| --- | --- | --- | --- |
| Transport medium | Şeffaf renksiz sıvı | 50 mL (Her birinde 500 μL) | 100 tüp |

Tüm bileşenler kullanıma hazırdır ve işlem öncesinde ek bir hazırlık gerektirmez.

STOR F Transport Medium için pakette yer alan tüpler; ependorf tüplerde tek kullanımlık olarak tasarlanmıştır ve 100 testlik kullanım için uygundur.

N paketinde yer alan kit ise, STOR F Transport Medium için 100 testlik kullanım kapasitesine sahiptir.

GEREKLİ ANCAK SAĞLANMAYAN REAKTİFLER VE EKİPMANLAR

Örnek Toplama

- Biyomateryal örneklemesi için steril, tek kullanımlık sürüntü çubukları, sitobrushlar, pamuklu çubuklar vb.;

- 1.5 mL tüpler (yalnızca paket N ile çalışılırken gereklidir).

DNA Ekstraksiyonu İçin Hazırlık

- Sınıf II biyolojik güvenlik kabini;

- Buzdolabı;

- Vorteks karıştırıcı;

- Yüksek hızlı santrifüj (RCF(g) 13000);

- 1.5 mL tüpler için tüp rafı;

- Tek kanallı pipetler (100–1000 μL hacim aralığını kapsayan);

- RNaz ve DNaz içermeyen filtreli pipet uçları (1000 μL hacimli);

- NA ekstraksiyon kiti;

- Kullanılmış pipet uçları, tüpler ve diğer sarf malzemeleri için atık kabı;

- Pudrasız cerrahi eldivenler;

- Dezenfektan solüsyonu.

| III. GÜVENLİK VE ÖNLEMLER |  |  |
| --- | --- | --- |
| 12. | Madde 20.4.1(n) | Uyarılar ve Önlemler |
| 13. | Madde 20.4.1(p) | Biyolojik Tehlike Uyarısı |
| 14. | Madde 20.4.1(o) | Tehlikeli Kimyasal Maddeler |
| 15. | Madde 20.1(f) | Kullanım Kısıtlaması |

Kiti kullanacak personelin, moleküler tanı yöntemleri ve klinik-diagnostik laboratuvar uygulamaları konusunda eğitim almış olması gerekmektedir.

Tüm biyolojik örnekler, reaktifler ve analizde kullanılan materyallerin, enfeksiyöz ajan taşıma potansiyeline sahip olduğu varsayımıyla işlenmesi ve imha edilmesi gerekmektedir. Örnekler yalnızca bu analiz türü için kullanılmalıdır. Örneklerin işlenmesi sırasında laminer flow kabini altında çalışılmalıdır. Farklı örnekleri içeren tüplerin aynı anda açılmamalıdır. Örneklerin pipetlenmesinde kullanılan pipetler yalnızca bu amaç için ayrılmalı ve pozitif deplasman tipi olmalı veya aerosol filtreli uçlar kullanılmalıdır. Kullanılan uçlar steril, DNaz ve RNaz içermeyen, DNA ve RNA’dan arındırılmış olmalıdır. Reaktifler de laminer akış kabini altında hazırlanmalıdır. Amplifikasyon için gereken reaktifler yalnızca tek bir oturumda kullanılacak şekilde hazırlanmalıdır. Reaktiflerle çalışmak için kullanılan pipetler yalnızca bu işlem için ayrılmalı ve yukarıda belirtilen niteliklere sahip uçlarla birlikte kullanılmalıdır. Biyolojik örnekler ile reaktiflere doğrudan temastan kaçınılmalıdır. Pudrasız cerrahi eldiven giyilmeli; mikroorganizma ile çalışma sırasında iş önlüğü ve uygun kişisel koruyucu donanım kullanılmalıdır. Koruyucu kıyafetler yapılacak işin niteliğine ve iş sağlığı ve güvenliği gerekliliklerine uygun olmalıdır. Aerosol oluşumuna ve sıvı dökülmesine neden olabilecek uygulamalardan kaçınılmalıdır. Biyolojik örneklerle temas etmiş materyaller en az 30 dakika süreyle dezenfektan solüsyonunda bekletilmeli ya da 121°C’de 1 saat otoklavlanarak imha edilmelidir.

Nükleik asit izolasyonu, reverse transkripsiyon, PCR amplifikasyonu ve deteksiyon gibi moleküler biyolojiye özgü işlemler; örneklerdeki nükleik asitlerin bozulması ya da amplifikasyon ürünleri ile oluşabilecek kontaminasyon kaynaklı hatalı sonuçların önlenmesi amacıyla yalnızca yetkin ve eğitimli personel tarafından gerçekleştirilmelidir.

Tüm sıvı çözeltiler tek kullanımlık olarak tasarlanmış olup, amplifikasyon reaksiyonlarında birden fazla kez kullanılmamalıdır. Plastik tüpler ftalat içermez. Kit bileşenlerinden kaynaklanabilecek gaz/buhar/sis/spreyi solumaktan kaçınılmalıdır. Kit bileşenleri kesinlikle yenmemeli veya içilmemelidir. Göz ile temastan kaçınılmalıdır. Sadece kit ile birlikte sağlanan ve üretici tarafından önerilen reaktifler kullanılmalıdır. Farklı lotlara ait reaktifler karıştırılmamalıdır. Üçüncü taraf üreticilere ait kitlerin reaktifleri kullanılmamalıdır. Laboratuvarda kullanılan tüm ekipman (pipetler, tüp rafları, laboratuvar cam malzemeleri, laboratuvar önlükleri, bone vb.) ve reaktifler sabit olarak kullanılmalı, bir odadan diğerine taşınmamalıdır. Nükleik asit ekstraksiyonu/amplifikasyon reaksiyonu hazırlığı ile amplifikasyon/ürün tespiti işlemleri için ayrı çalışma alanları oluşturulmalıdır. Amplifikasyon ürünleri hiçbir koşulda amplifikasyon reaksiyonu hazırlığı yapılan alana sokulmamalıdır. Amplifikasyon reaksiyonu hazırlığı ile amplifikasyon/ürün tespiti işlemleri için yalnızca bu alanlara özgü önlük, eldiven ve ekipman kullanılmalıdır. Bu ekipmanlar kesinlikle diğer alanlara taşınmamalıdır.

Acil Durum Müdahale Yöntemleri

Gözle Temas: Kitin herhangi bir bileşeninin göze teması durumunda, göz kapakları açık tutularak gözler içme suyu ile en az 15 dakika boyunca nazikçe yıkanmalıdır. Ağrı veya tahriş gelişirse tıbbi yardım alınmalıdır.

Ciltle Temas: Kitin herhangi bir bileşeni cilde temas eder ve rahatsızlık oluşturursa, kontamine giysiler çıkarılmalı, etkilenen bölge bol sabun ve su ile yıkanmalıdır. Ağrı veya tahriş gelişirse tıbbi yardım alınmalıdır.

Yutma: Kitin herhangi bir bileşeninin yutulması durumunda, ağız bol su ile çalkalanmalıdır. Rahatsızlık veya tahriş oluşursa tıbbi yardım alınmalıdır.

| III. GÜVENLİK VE ÖNLEMLER |  |  |
| --- | --- | --- |
| 16. | Madde 20.4.1(j) | Özel Saklama Koşulları |

Son Kullanma Tarihi – Üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

Taşıma Koşulları:

STOR F Transport Medium, set bileşenlerinin saklama koşullarına uygun sıcaklıkları sağlayan buz akülü termoboxlar içerisinde, üzeri kapalı tüm taşıma araçları ile taşınmalıdır.

Tüm bileşenler, termobox içinde 2°C ila 25°C sıcaklık aralığında taşınabilir, ancak bu süre 14 günü aşmamalıdır.

Sıcaklık koşulları ihlal edilerek taşınan kitler kullanılmamalıdır.

Saklama Koşulları:

STOR F Transport Medium’un tüm bileşenleri, saklama süresi boyunca 2°C ila 8°C arasında, buzdolabı veya soğutma dolabında saklanmalıdır.

Aşırı sıcaklık ve ışık, ürün performansına zarar verebilir.

Ambalajın ilk açılmasını takiben, kitin bileşenleri yine 2°C ila 8°C arasında saklanmaya devam edilmelidir.

Uygun olmayan koşullarda saklanan kitler kullanılmamalıdır.

Son kullanma tarihi geçmiş STOR-F Transport Medium kullanılmamalıdır.

Uyarı: Doğru ve güvenilir sonuçlar elde edilebilmesi için bu kullanım talimatlarına titizlikle uyulması önemle tavsiye edilmektedir.

STOR F Transport Medium’un belirlenen teknik özelliklere uygunluğu, yalnızca üretici tarafından önerilen saklama, taşıma ve kullanım koşullarına uyulması durumunda garanti edilir.

| IV. TEST PROSEDÜRÜ VE KALİTE KONTROL |  |  |
| --- | --- | --- |
| 17. | Madde 20.4.1(d) | Örnek (Numune) Tipi |

STOR F Transport Medium, ürogenital sistem, orofarenks, nazofarenks, rektum, deri ve konjonktiva epitelyal hücrelerinden alınan sürüntü/raspaların taşınması ve saklanması amacıyla tasarlanmıştır.

Genel Gereklilikler

Numune alınmadan önce, serbest mukus steril pamuklu çubukla uzaklaştırılmalıdır. Birden fazla anatomik bölgeden numune alınacaksa, her bölge için işlem tekrar edilmeli ve her defasında yeni bir sürüntü çubuğu farklı bir tüpe yerleştirilmelidir.

Kontaminasyonu önlemek için tüp açılmalı, numune eklendikten sonra hemen kapatılmalı ve sonraki numuneye geçilmelidir.

Ambalaj Tipi S

STOR F Transport Medium kullanıma hazırdır.

Ambalaj Tipi N

Gerekli sayıda 1.5 mL’lik tüp etiketlenmelidir. Etiketlenen her tüpe 500 μL taşıma sıvısı eklenmeli ve tüpler sıkıca kapatılmalıdır.

DİKKAT! Ambalaj N kullanılırken, şişe ilk kez açıldığında transport mediumun 50 tüpe dağıtılması önerilir. Hazırlanan tüpler, 2°C–8°C arasında saklanmalı ve ihtiyaç duyulduğunda kullanılmalıdır.

Epitelyal Hücre Sürüntü/Raspalarının Alınma Sırası

- STOR F taşıma sıvısı içeren 1.5 mL’lik tüp açılır.

- İlgili biyotop (örn. ürogenital kanal, orofarenks, nazofarenks, rektum, deri, konjonktiva) üzerinden steril sürüntü çubuğu ile epitelyal hücreler toplanır.

- Çubuk taşıma sıvısı içeren tüpe daldırılır ve iyice çalkalanarak sıvıya aktarım sağlanır. Solüsyonun etrafa sıçramasından kaçınılmalıdır.

- Çubuk, tüp kenarına bastırılarak sıvı iyice sıkılır ve ardından atılır.

- Tüp sıkıca kapatılır ve etiketlenir.

Numunelerin Taşınması ve Saklanması

Numuneler STOR F taşıma sıvısı içerisinde 2°C–8°C arasında en fazla 7 gün saklanabilir ve taşınabilir.

18°C–25°C sıcaklık aralığında taşıma ve saklama mümkündür, ancak bu süre 48 saati aşmamalıdır

| IV. TEST PROSEDÜRÜ VE KALİTE KONTROL |  |  |
| --- | --- | --- |
| 18. | Madde 20.3(j) | Kullanım Talimatları |
| 19. | Madde 20.4.1(l) | Prosedür Adımları |

Genel Öneriler

1. Yalnızca tek kullanımlık, RNaz ve DNaz içermeyen, filtreli pipet uçları kullanılmalıdır.

2. Solüsyon örneğe eklenirken, pipet ucunun tüp duvarlarına temas etmemesine dikkat edilmelidir. Eğer pipet ucu tüpün duvarına temas ederse, uç değiştirilmelidir. Numune içeren tüpten her solüsyon alındığında pipet ucu değiştirilmelidir.

3. Kontaminasyonu önlemek amacıyla, tüp açıldıktan sonra numune/reaktif eklenmeli, ardından tüp kapatılarak bir sonraki numune/reaktife geçilmelidir.

NA (Nükleik Asit) Ekstraksiyonu İçin Hazırlık

1. Numuneler, taşıma sıvısı içerisinde 13.000 g’de 10 dakika santrifüj edilmelidir.

2. Süpernatant dikkatlice uzaklaştırılmalı ve bu numune türü için NA ekstraksiyon kitinde belirtilen hacim (çökelti + sıvı faz) tüpte bırakılmalıdır.

DİKKAT! Numune ön işleminde santrifüj işlemi gerekli değilse, 1 ve 2 maddeleri uygulanmaz.

DİKKAT! Orofarenks ve nazofarenksten alınan sürüntülerden viral RNA analizi yapılacaksa, ön santrifüj işlemi gerekli değildir.

3. NA ekstraksiyonu, kullanılan NA ekstraksiyon kitinin kullanım kılavuzuna göre gerçekleştirilmelidir.

4. Negatif kontrol oluşturmak için, örnek içermeyen STOR F Transport Medium içeren tüpte 1 ve 2 adımları uygulanmalıdır. Alternatif olarak, ekstraksiyon kitinin kullanım kılavuzunda belirtilen hacimde fizyolojik tuzlu su da örnek yerine kullanılabilir.

STOR F Transport Medium, tüm nükleik asit ekstraksiyon yöntemleri ile uyumludur.

| IV. TEST PROSEDÜRÜ VE KALİTE KONTROL |  |  |
| --- | --- | --- |
| 20. | Madde 20.4.1(m) | Kalite Kontrol (QC) Prosedürü |

| V. SONUÇLAR VE PERFORMANS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 21. | Madde 20.4.1(m) | Sonuçların Yorumlanması |

| V. SONUÇLAR VE PERFORMANS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 22. | Madde 20.4.1(q) | Analitik Performans Verileri |
| 23. | Madde 20.4.1(q) | Klinik Performans Verileri |

| Parametreler | Depolama Koşulları |  |
| --- | --- | --- |
|  | 18°C ile 25°C arasındaki sıcaklıklarda 48 saat boyunca | 2°C ile 8°C arasındaki sıcaklıklarda 7 gün boyunca |
|  | Ortalama, 95% CI* |  |  |
| İnsan genomik DNA’sının korunma oranı (%), 50 numune üzerinden hesaplanmıştır. | 87.9 (83.9 – 92.0) | 86.3 (80.2 – 92.5) |  |
| Viral nükleik asitlerin korunma oranı (AVRI kit ile tespit edilmiştir) (%), 21 numune üzerinden hesaplanmıştır. | 97.6 (91.5 – 100) | 79.9 (67.8 – 92.1) |  |
| *95% CI - 95% Güven aralığı |  |  |  |

STOR F Transport Medium içerisindeki biyomateryal örneklerinde nükleik asitlerin korunması, farklı sıcaklık-zaman koşullarında taşıma ortamında saklanan örneklerdeki nükleik asitlerin göreceli miktarı (%) olarak tahmin edilmiştir. Bu değer, saklama yapılmayan örneklerle karşılaştırılarak, Real Time PCR reaksiyonunda döngü karşılaştırma yöntemi (ΔCp) kullanılarak hesaplanmıştır.

| V. SONUÇLAR VE PERFORMANS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 24. | Madde 20.4.1(m) | Tekrarlama Gerekliliği |

| VI. EK BİLGİLER |  |  |
| --- | --- | --- |
| 25. | Madde 20.4.1(t) | Kullanılmış Malzemelerin İmhası |

Atık materyaller (tüpler, pipet uçları vb.) dezenfektan içeren özel kapaklı bir atık kabında toplanmalıdır. Nükleik asit ekstraksiyonu ve PCR işlemlerinin gerçekleştirildiği çalışma yüzeyleri ve odalar, çalışma öncesinde ve sonrasında 30 dakika süreyle bakterisidal ışınıcılarla ışınlanmalıdır.

Atık materyaller, yerel ve ulusal mevzuata uygun şekilde imha edilmelidir. Laboratuvar yüzeyleri (çalışma masaları, tüp rafları, ekipmanlar vb.) her gün dezenfektan çözeltisi ile temizlenmelidir.

| VI. EK BİLGİLER |  |  |
| --- | --- | --- |
| 26. | Madde 20.4.1(x) | Kullanım Kılavuzu Revizyon Tarihi |

| VI. EK BİLGİLER |  |  |
| --- | --- | --- |
| 27. | Madde 20.4.1(v) | Uyumluluk Standartları |

ISO 15223-1, ISO 18113 İlgili standartlara referans

| VI. EK BİLGİLER |  |  |
| --- | --- | --- |
| 28. | Madde 20.4.1(r) | Kullanmadan Önce Kontrol Edilmesi Gerekenler |

Aşağıdaki durumlarda kit kesinlikle kullanılmamalıdır:

- Taşıma ve saklama koşullarının ihlal edildiği durumlarda,

- Reaktiflerin görünümünün kit spesifikasyonuna belirtilen özelliklere uymadığı durumlarda,

- Kit bileşenlerinin ambalajının hasar gördüğü durumlarda,

- Belirtilen son kullanma tarihi geçmişse.

Kullanım kılavuzunda belirtilen talimatlara uygun şekilde kullanıldığında, bu kitin rutin kullanımından kaynaklanan ciddi sağlık etkilerinin oluşması beklenmemektedir.

| VI. EK BİLGİLER |  |
| --- | --- |
| 29. | Teknik Destek İletişim Bilgileri |

Teknik destek için ekibimizle iletişim adresleri:

Mail adresi: support@genomer.com.tr

Telefon No: +90 0530 462 2637

VII. SEMBOLLER/PİKTOGRAMLAR

|  | In vitro tıbbi tanı cihazları |  | Üretici |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sıcaklık aralığı |  | Üretim tarihi |
|  | <n> miktarda test için yeterlidir. |  | Kullanım talimatlarına başvurunuz. |
|  | Son kullanım tarihi |  | Katalog numarası |
|  | Lot kodu |  | Versiyon |
|  | Tek kullanımlıktır |  | Non-steril |

# REVİZYON TAKİBİ

| Revizyon No | Rev. Tarihi | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| 00 | 14.11.2025 | İlk Yayın |

# DOKÜMAN ONAYI

| Hazırlayan | Onaylayan |
| --- | --- |
| Kalite Yönetim Temsilcisi | Genel Müdür |
| Elife ÖZDEMİR | Oktay ÖZTÜRK |